四氢噻吩检测仪校准规范

实验报告

甘肃省计量研究院

为验证规范制定提出计量特性的科学性、合理性，校准方法的实用性、可行性，起草小组选择了德国德尔格、美国Honeywell、深圳市吉顺安科技有限公司等多家厂商生产的四氢噻吩检测仪进行实验。

四氢噻吩检测仪校准记录

送校单位：		                 /              证书编号：         /

仪器名称：四氢噻吩检测仪 仪器型号：X-AM5000     仪器编号：ARFL-0013

制造厂商：德国德尔格                   测量范围：（0~40）µmol/mol

校准环境温度：22℃   相对湿度： 32 %  校准地点	甘肃省理化所气体实验室

校准用气体标准物质及主要设备： 四氢噻吩标准气体、零点气体、秒表

1、示值误差、响应时间

| 标准气体浓度值 / mg/m3 | 仪器示值/ mg/m3 |  |  |  | ΔC | 响应时间 / s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | C |  | 1 | 2 | 3 | t |
| 7.59 | 8 | 8 | 9 | 8.3 | 0.7 mg/m3 mg/m3mg/m3 | / | / | / | / |
| 20.0 | 20 | 20 | 20 | 20.0 | 0.00% | / | / | / | / |
| 50.7 | 49 | 50 | 50 | 49.7 | -2.0% | 76 | 87 | 82 | 82 |

2、重复性

| 标准气体浓度值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7 / mg/m3 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 1.0% |

3、报警功能及报警值

| 报警功能 | 正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值/ mg/m3 | 实测报警值/ mg/m3 |  |  | 平均报警值/ mg/m3 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

校准结果的扩展不确定度：    U=3.0% ，k=2   校准日期：		2022.3.18

校 准 员：			乔继浩	    核 验 员：		  李荣斋

四氢噻吩检测仪校准记录

送校单位：		         /                      证书编号：         /

仪器名称：四氢噻吩检测仪 仪器型号：X-AM5000     仪器编号：ARFL-0059

制造厂商：德国德尔格                   测量范围：（0~40）µmol/mol

校准环境温度：18℃   相对湿度： 46  %  校准地点	甘肃省理化所气体实验室

校准用气体标准物质及主要设备： 四氢噻吩标准气体、零点气体、秒表

1、示值误差、响应时间

| 标准气体浓度值 / mg/m3 | 仪器示值/ mg/m3 |  |  |  | ΔC | 响应时间 / s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | C |  | 1 | 2 | 3 | t |
| 7.59 | 8 | 9 | 9 | 8.67 | 1.1 mg/m3 mg/m3 mg/m3mg/m3 | / | / | / | / |
| 20.0 | 20 | 21 | 21 | 20.7 | 3.5% | / | / | / | / |
| 50.7 | 51 | 51 | 52 | 51.3 | 1.2% | 80 | 87 | 89 | 85 |

2、重复性

| 标准气体浓度值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7 / mg/m3 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | 51 | 1.0% |

3、报警功能及报警值

| 报警功能 | 正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值/ mg/m3 | 实测报警值/ mg/m3 |  |  | 平均报警值/ mg/m3 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

校准结果的扩展不确定度：    U=3.0% ，k=2   校准日期：		2022.4.28

校 准 员：			乔继浩	    核 验 员：		  李荣斋

四氢噻吩检测仪校准记录

送校单位：		         /                      证书编号：         /

仪器名称：四氢噻吩检测仪 仪器型号：X-AM5000     仪器编号：ARFL-0071

制造厂商：德国德尔格                   测量范围：（0~40）µmol/mol

校准环境温度：24℃   相对湿度： 40  %  校准地点	甘肃省理化所气体实验室

校准用气体标准物质及主要设备： 四氢噻吩标准气体、零点气体、秒表

1、示值误差、响应时间

| 标准气体浓度值 / mg/m3 | 仪器示值/ mg/m3 |  |  |  | ΔC | 响应时间 / s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | C |  | 1 | 2 | 3 | t |
| 7.59 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 1.41 mg/m3 mg/m3 mg/m3mg/m3 | / | / | / | / |
| 20 | 21 | 21 | 22 | 21.3 | 1.3 mg/m3 | / | / | / | / |
| 50.7 | 52 | 52 | 51 | 50.7 | 0.0% | 78 | 82 | 86 | 83 |

2、重复性

| 标准气体浓度值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7 / mg/m3 | 52 | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 | 1.5% |

3、报警功能及报警值

| 报警功能 | 正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值/ mg/m3 | 实测报警值/ mg/m3 |  |  | 平均报警值/ mg/m3 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

校准结果的扩展不确定度：    U=3.6% ，k=2   校准日期：		2022.5.21

校 准 员：			李荣斋	    核 验 员：		乔继浩

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23031225

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932245型号： PGM7320

制造厂： Honeywell 使用量程：100mg/m3 环境温度：20.6 ℃ 相对湿度：15.4 %RH

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

- 外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | / | / | / | 19.80 | 19.72 | -2.0 | / | U=3% |
| 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | / | / | / | 8.9 | / | 9.9 | / |  |
| 60.5 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 63.3 | 63.4 | 63.28 | 4.8 | 0.2 |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 3.14 | 3.35 | 3.22 | 3.24 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春    核验员：刘俊泽               校准日期：2022-12-31

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23031226

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932242型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3 环境温度：20.6 ℃ 相对湿度：15.4 %RH

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 20 | 20 | 20 | / | / | / | 20.0 | / | -1.0 | / | U=3% |
| 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | / | / | / | 8.8 | / | 8.6 | / |  |
| 60.5 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.2 | 63.2 | 61.8 | 62.8 | 62.6 | 3.8 | 0.8 |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 3.85 | 3.46 | 3.32 | 3.54 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-31

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司  证书编号：CG23031228

仪器名称： 便携式四氢噻吩检测仪 出厂编号： 2019A8J18THT-2型号： JSA8-THT-J

制造厂：  深圳市吉顺安科技有限公司  量程：100mg/m3 环境温度：20.6 ℃ 相对湿度：15.4 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值10.0mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 23.56 | 22.81 | 22.11 | 21.58 | 21.69 | 21.26 | 22.83 | 22.17 | 13.1 | 3.9 | U=3% |
| 8.1 | 12.62 | 13.1 | 13.28 | / | / | / | 13 | / | 60.5 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 20.19 | 65.12 | 71.42 | 61.12 | 65.89 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-31

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆新捷燃气有限责任公司呼图壁县大丰镇加气站  证书编号：CG23031247

仪器名称： 便携式四氢噻吩检测仪 出厂编号： ARMN-0489型号： X-am5000

制造厂：  德尔格公司  量程：40μmol/mol 环境温度：20.9 ℃ 相对湿度：13.4 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值60.5mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 20 | 20 | 20 | / | / | / | 20.0 | / | -0.9 | / | U=3% |
| 8.1 | 9 | 9 | 9 | / | / | / | 9 | / | 11.1 | / |  |
| 94.8 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 97.8 | 3.4 | 0.8 |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 94.8 | 79 | 81 | 76 | 79 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-26

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23030002

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932244型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3  环境温度：19.2 ℃ 相对湿度：15.1 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 61.5 | 61.6 | 61.4 | 62.3 | 62.2 | 62.0 | 61.5 | 61.83 | 1.7 | 0.6 | U=3% |
| 20.16 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | / | / | / | 21.1 | / | 4.7 | / |  |
| 8.06 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | / | / | / | 8.1 | / | 0.5 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 4.46 | 11.13 | 4.38 | 6.66 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-22

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23030003

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932241型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3环境温度：19.2 ℃ 相对湿度：15.1 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 63.7 | 63.9 | 63.9 | 64.5 | 64.5 | 64.1 | 63.8 | 64.1 | 5.5 | 0.5 | U=3% |
| 20.16 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | / | / | / | 21.9 | / | 8.6 | / |  |
| 8.06 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | / | / | / | 8.2 | / | 1.7 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 7.87 | 7.62 | 7.54 | 7.68 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-22

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23030004

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932243型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3环境温度：19.2 ℃ 相对湿度：15.1 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 62.5 | 62.2 | 62.1 | 62.5 | 63.1 | 63.2 | 62.3 | 62.6 | 3.0 | 0.7 | U=3% |
| 20.16 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | / | / | / | 20.9 | / | 3.7 | / |  |
| 8.06 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | / | / | / | 7.8 | / | -2.8 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 5.48 | 5.53 | 6.02 | 5.68 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-22

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23030005

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932245型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3环境温度：19.2 ℃ 相对湿度：15.1 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 65.6 | 65.6 | 64.9 | 64.3 | 65.3 | 65.2 | 65.4 | 65.15 | 8.0 | 0.8 | U=3% |
| 20.16 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | / | / | / | 23.8 | / | 18.1 | / |  |
| 8.06 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | / | / | / | 8.3 | / | 3.0 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 3.86 | 4.15 | 4.22 | 4.08 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-22

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23030006

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932242型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3环境温度：19.2 ℃ 相对湿度：15.1 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 65.6 | 65.6 | 65.2 | 64.8 | 65.2 | 64.9 | 65.5 | 65.22 | 8.3 | 0.5 | U=3% |
| 20.16 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | / | / | / | 22.0 | / | 9.1 | / |  |
| 8.06 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | / | / | / | 8.3 | / | 3.0 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 3.56 | 4.18 | 4.24 | 3.99 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-22

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆燃气集团有限公司  证书编号：CG23030007

仪器名称： 四氢噻吩检测仪 出厂编号： 592-932240型号： PGM7320

制造厂：  Honeywell  使用量程：100mg/m3环境温度：19.2 ℃ 相对湿度：15.1 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值/mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 62.8 | 62.8 | 63.0 | 63.7 | 63.28 | 5.3 | 0.7 | U=3% |
| 20.16 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | / | / | / | 21.4 | / | 6.2 | / |  |
| 8.06 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | / | / | / | 8.1 | / | 0.5 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 4.21 | 4.45 | 4.26 | 4.31 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-22

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 新疆新捷燃气呼图壁县大丰镇加气站  证书编号：CG23030001

仪器名称： 四氢噻吩气体检测仪 出厂编号： ARLE-2473型号： X-am5000

制造厂：  德尔格公司  量程：40μmol/mol 环境温度：19.7 ℃ 相对湿度：17.3 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值36mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 94.6 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96.7 | 2.5 | 0.5 | U=3% |
| 20.1 | 20 | 20 | 20 | / | / | / | 20 | / | -0.5 | / |  |
| 8.1 | 8 | 8 | 8 | / | / | / | 8 | / | -1.2 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 94.6 | 82 | 83 | 86 | 84 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2022-12-28

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 乌鲁木齐米东区中石油昆仑鑫泰燃气公司  证书编号：CG23030056

仪器名称： 四氢噻吩气体检测仪 出厂编号： ARHJ-0248型号： X-am5000

制造厂：  德尔格公司  量程：40μmol/mol 环境温度：20.7 ℃ 相对湿度：18.3 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值36mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 94.6 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89.7 | -4.9 | 0.6 | U=3% |
| 20.1 | 21 | 21 | 21 | / | / | / | 20 | / | -0.5 | / |  |
| 8.1 | 8 | 8 | 8 | / | / | / | 8 | / | -1.2 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 94.6 | 75 | 76 | 76 | 76 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2023-2-20

四氢噻吩气体检测仪校准记录

送校单位： 天山能源有限公司  证书编号：CG23030057

仪器名称： 便携式四氢噻吩检测仪 出厂编号： 2022JK40F29THT型号： JK40-THT

制造厂：  深圳市吉顺安科技有限公司  量程：100mg/m3 环境温度：20.7 ℃ 相对湿度：18.3 %

校准依据：四氢噻吩气体检测仪校准规范  地点：新疆计量院理化所611室

校准使用的主要设备： GBW(E)062459氮气中四氢噻吩标准气体

1、外观及通电检查  符合 ；2 、报警功能  正常  报警动作值10.0mg/m3

3、示值误差和重复性

| 标准值 mg/m3 | 仪器示值（mg/m3） |  |  |  |  |  | 3次平均值 | 6次平均值 | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60.5 | 62.53 | 62.78 | 62.89 | 63.21 | 63.56 | 63.78 | 62.73 | 63.12 | 3.7 | 0.8 | U=3% |
| 20.2 | 20.20 | 20.25 | 20.53 | / | / | / | 20.33 | / | 0.6 | / |  |
| 8.1 | 8.86 | 8.92 | 8.97 | / | / | / | 8.92 | / | 10.1 | / |  |

4、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （mg/m3） | 1 | 2 | 3 |  |
| 60.5 | 27.24 | 27.89 | 28.19 | 27.77 |

5、漂移

| 次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 测量示值 | / | / | / | / | / | / | / |
| 零点漂移：/ |  |  |  | 示值漂移：/ |  |  |  |

校准员：常新春     核验员：刘俊泽   校准日期：2023-2-20