四氢噻吩气体检测仪示值误差的测量不确定度评定

1  检测仪的校准

1.1  环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

1.2  测量标准：四氢噻吩气体标准物质，相对扩展不确定度Urel=2%，k=2。

1.3  被校仪器：四氢噻吩气体检测仪。测量范围：(0～100) mg/m3。

1.4  测量方法：检测仪预热稳定后，按照检测仪说明书的要求调整检测仪的零点和示值。分别通入浓度约为8mg/m3 、20mg/m3和浓度约为满量程60%的气体标准物质，待示值稳定后，记录检测仪示值，通入零点气体待示值回零后，再通入上述气体标准物质。每点重复测量3次，3次示值的算术平均值与气体标准物质浓度值的差值为该检测仪的示值误差。

2  测量模型

测量模型以示值误差的形式给出：

ΔC=C__−Cs                       (1)

式中：

—示值误差，mg/m3；

— 3次示值的算术平均值，mg/m3；

—气体标准物质浓度值，mg/m3。

根据测量模型，各输入量的不确定度彼此不相关，则合成标准不确定度计算公式为：

（2）

灵敏系数：         ，

则：                                    （3）

3  测量不确定度来源

3.1  四氢噻吩气体标准物质定值引入的不确定度。

3.2  测量重复性引入的不确定度。环境条件、人员操作、流量控制、取样系统吸附等各种随机因素，体现在测量重复性中。

4  标准不确定度评定

4.1  四氢噻吩气体标准物质定值引入的标准不确定度

采用的四氢噻吩气体标准物质，其定值相对扩展不确定度为2%。包含因子k=2，则气体标准物质定值引入的标准不确定度为：

(4)

校准点7.97 mg/m3：u(Cs)=0.080 mg/m3

校准点20.2 mg/m3：u(Cs)=0.202 mg/m3

校准点61.7 mg/m3：u(Cs)=0.617mg/m3

4.2  测量重复性引入的标准不确定度

检测仪分别通入浓度为7.97mg/m3、20.2 mg/m3、61.7 mg/m3的四氢噻吩气体标准物质，重复测量10次。具体测量数据列于表1。

表1  各校准点测量数据

| 气体标准物质浓度值 mg/m3 | 检测仪示值 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.97 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20.2 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 61.7 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 67 | 67 | 66 |

各校准点分别按式(5)计算实验标准偏差，各校准点相应的标准不确定度可按式(6)计算。

(5)

(6)

注：本规范规定, 每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为检测仪示值，故n=3。

各校准点的实验标准偏差s与标准不确定度的计算结果见表2。

表2  各校准点的实验标准偏差与标准不确定度

| 气体标准物质浓度值 mg/m3 | 检测仪示值（平均值） mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.97 | 8.3 | 0.483 | 0.279 |
| 20.2 | 21.1 | 0.568 | 0.328 |
| 61.7 | 65.4 | 1.075 | 0.621 |

5  合成标准不确定度

5.1  标准不确定度分量汇总

各标准不确定度分量汇总见表3。

表3  标准不确定度一览

| 不确定度来源 |  | 灵敏系数 ci | 标准不确定度值 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的 标准不确定度u(C) | 7.97mg/m3 | 1 | 0.279 |
|  | 20.2mg/m3 |  | 0.328 |
|  | 61.7mg/m3 |  | 0.621 |
| 四氢噻吩气体标准物质定值 引入的标准不确定度u(Cs) | 7.97mg/m3 | -1 | 0.080 |
|  | 20.2mg/m3 |  | 0.202 |
|  | 61.7mg/m3 |  | 0.617 |

5.2  合成标准不确定度

合成标准不确定度为：

(7)

校准点7.97 mg/m3：uc=0.291 mg/m3

校准点20.2 mg/m3：uc=0.385 mg/m3

校准点61.7 mg/m3：uc=0.876 mg/m3

6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则各校准点示值误差的扩展不确定度按式(8)计算：

(8)

对于测量范围(0～100) mg/m3的检测仪：

校准点7.97 mg/m3：U=0.6 mg/m3, k=2

校准点20.2 mg/m3：U=0.8 mg/m3, k=2

校准点61.7 mg/m3：U=1.8 mg/m3, k=2

7  验证结果分析

根据JJF 1094—2002《测量仪器特性评定》中对仪器示值误差符合性评定的基本要求，即要满足示值误差的测量不确定度与被测仪器最大允许误差的绝对值之比小于或等于1/3。

当四氢噻吩气体检测报警器最大允许误差分别为+2mg/m3或 ±10%时：

| 校准点 mg/m3 | U mg/m3 | MPEV mg/m3 | U/MPEV |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.97 | 0.6 | 2.0 | 1/3.3 |
| 20.2 | 0.8 | 2.0 | 1/2.5 |
| 61.7 | 1.8 | 6.2 | 1/3.4 |

可见，所有校准点的U/MPEV结果基本满足小于或等于1/3的要求。