JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF -

一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器

校准规范

Calibration Specification for Gas Detection alarms of Nitric Oxide And Nitrogen Dioxide

（征求意见稿）

****-**-** 发布                              ****-**-** 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器校准规范

Calibration Specification for Gas Detection

alarms of Nitric Oxide And Nitrogen Dioxide

归  口 单 位： 全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位： 江苏省计量科学研究院

甘肃省计量研究院

苏州市计量测试院

参加起草单位：广东省计量科学研究院

青岛市计量技术研究院

霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

宋栋梁        江苏省计量科学研究院

张继红        甘肃省计量研究院

耿彦红        苏州市计量测试院

参加起草人：

崔厚祥        广东省计量科学研究院

夏春          青岛市计量技术研究院

欧阳广娜      江苏省计量科学研究院

李恩华        霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司

目  录

引言…………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围………………………………………………………………………………………（1）

2  概述………………………………………………………………………………………（1）

3  计量特性…………………………………………………………………………………（1）

3.1  示值误差………………………………………………………………………………（1）

3.2  重复性…………………………………………………………………………………（1）

3.3  响应时间………………………………………………………………………………（1）

3.4  报警功能和报警值……………………………………………………………………（1）

3.5  漂移……………………………………………………………………………………（1）

4  校准条件…………………………………………………………………………………（1）

4.1  环境条件………………………………………………………………………………（2）

4.2  校准用计量器具及配套设备…………………………………………………………（2）

5  校准项目和校准方法……………………………………………………………………（2）

5.1  示值误差………………………………………………………………………………（2）

5.2  重复性…………………………………………………………………………………（3）

5.3  响应时间………………………………………………………………………………（3）

5.4  报警功能和报警值……………………………………………………………………（3）

5.5  漂移……………………………………………………………………………………（3）

6  校准结果表达……………………………………………………………………………（4）

7  复校时间间隔……………………………………………………………………………（5）

附录A  校准结果测量不确定度评定实例…………………………………………………（6）

附录B  校准记录格式……………………………………………………………………（11）

附录C  证书内页格式……………………………………………………………………（13）

- 引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的制定参考了GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》及GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》等技术法规。

本规范为首次发布。

- 一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器校准规范

- 1　范围

- 本规范适用于测量上限不高于250μmol/mol的一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器（以下简称仪器）的校准。

- 2　概述

仪器主要用于检测作业场所环境中一氧化氮、二氧化氮气体的浓度。仪器传感器有电化学、光学等原理的传感器。仪器主要由气路单元、检测单元、信号处理单元、报警单元和显示单元组成。仪器由传感器收集环境中一氧化氮或二氧化氮气体的物理或化学非电信号，信号处理模块进一步转换成电信号，完成相应气体数据采集并以浓度（摩尔分数）显示出来。

仪器类型有固定式和便携式，采样方式有扩散式和吸入式。

- 3　计量特性

3.1绝对误差：±2 μmol/mol

相对误差：±10%。

以上满足其中之一即可。

3.2重复性

重复性不大于2%。

3.3响应时间

响应时间应不大于60s。

3.4报警功能

具有报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时，应能发出声光、振动报警。

3.5漂移

3.5.1零点漂移：±2%FS

3.5.2量程漂移：±3%FS

注：以上指标不是用于合格性判别，仅作参考。

4　校准条件

4.1 环境条件

环境温度：（5～40）℃；

相对湿度：≤85%；

工作环境应无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体，校准现场应采取安全措施并保持通风良好。

4.2 校准设备

4.2.1气体标准物质

使用氮中一氧化氮气体标准物质、氮（或空气）中二氧化氮气体标准物质，其相对扩展不确定度不大于3 %（k=2）。当采用气体稀释装置时，稀释后的气体标准物质不确定度应满足上述要求。

- 4.2.2 秒表

- 秒表最大允许误差不超过±0.10 s/h。

- 4.2.3 流量计

由校准用流量计和旁通流量计组成，流量范围（0 ~1500）mL/min准确度级别不低于4级。如图1所示：

流量计入口

流量计

被检仪器

气体标准物质

旁通流量计

放空

图1 流量计示意图

4.2.4零点气体

清洁空气或高纯氮（99.999%）。

4.2.5气体管路

应使用不易与氮氧化物气体发生反应或吸附的材质，如不锈钢阀和聚四氟乙烯管路。

5 校准项目和校准方法

5.1 示值误差

仪器在正常工作条件下，通电预热稳定后，按图1连接气路。分别通入零点气体和满量程80%的气体标准物质调整仪器的零点和示值。然后依次通入满量程20%、50%和80%的气体标准物质。记录仪器稳定时数值，每种浓度重复测量3次，取其平均值作为仪器示值。按式（1）或式（2）计算各浓度点的示值误差ΔC或相对示值误差δC。

ΔC=C−Cs                          （1）

δC=C−CsCs×100%                      （2）

式中：C ——每种浓度3次示值的算术平均值，µmol/mol；

Cs——气体标准物质浓度值，µmol/mol。

5.2 重复性

通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，记录稳定时仪器读数u2(ΔC')=c'12⋅u2(C)+c'22⋅u2(Cs)，重复测量6次，重复性以单次测量的相对标准偏差表示。按式（3）计算仪器的重复性sr。

sr=1Ci=16(Ci−C)2n−1×100%                     （3）

式中：Ci ——仪器第i次测量的示值，µmol/mol；

CS——仪器示值的算术平均值，µmol/mol；

5.3 响应时间

仪器经预热稳定后，通入零点气体使仪器示值回零，再通入浓度约为测量上限50%的气体标准物质，读取稳定数值后，撤去气体标准物质，使仪器显示为零，再通入上述浓度的气体标准物质，同时启动秒表，记录从通入标气瞬时起到仪器显示稳定值的90%时的时间。重复上述步骤3次，取3次秒表读数的算术平均值作为仪器的响应时间。

5.4 报警功能

通入大于仪器报警设定值的气体标准物质，使仪器出现报警动作，观察仪器声光、振动报警功能是否正常，并记录仪器显示的报警浓度值。重复测量3次，取3次报警浓度值的算术平均值作为仪器的报警动作值。

5.5漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

仪器经预热稳定后，通入零点气体使仪器示值回零，读取稳定示值记为Cz0，再通入浓度约为测量上限80%的气体标准物质，读取稳定示值记为Cs0。对便携式仪器连续运行1h，每间隔10 min通入零点气体读取仪器稳定示值Czi，再通入上述气体标准物质读取仪器稳定示值Csi；固定式仪器连续运行6h，每间隔1 h重复上述步骤1次。按(4)式计算零点漂移，取绝对值最大的sr=1Ci=16(Ci−C)26−1×100%，为仪器的零点漂移。

ΔZi=Czi−Cz0R×100%FS                       （4）

按(5)式计算量程漂移，取绝对值最大的urel(C)=sr3作为仪器的量程漂移。

ΔSi=(Csi−Czi)−(Cs0−Cz0)R×100%FS               （5）

式(4)与式(5)中: R——测量上限，µmol/mol。

- 6校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书” 或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

7 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。复校时间间隔建议不超过1年。

附录A

一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器校准结果测量不确定度评定实例

1  概述

1.1  环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

1.2  测量标准：一氧化氮、二氧化氮气体标准物质，相对扩展不确定度Urel=3%，k=2。

1.3  被校仪器：一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器，一氧化氮、二氧化氮气体测量范围：（0～20）µmol/mol及（0～100）µmol/mol，分辨力0.1µmol/mol。

1.4  测量方法：按照仪器使用说明书中的要求，分别通入零点气体和浓度约为满量程50%的气体标准物质，调整仪器的零点和示值。依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%的气体标准物质，记录稳定后的示值，然后通入零点气体待示值回零后，再通入上述气体标准物质。每点重复测量3次，3次示值的算术平均值与气体标准物质浓度值的差值为该仪器的示值误差。

2  测量模型

（C.1）

式中：

示值误差，μmol/mol；

3次示值的算术平均值，μmol/mol；

气体标准物质浓度值，μmol/mol。

3  测量不确定度来源

3.1  气体标准物质的定值引入的不确定度。

3.2  环境条件、人员操作、流量控制、取样系统吸附和被校仪器等各种随机因素,体现在测量重复性引入的不确定度中。

4  标准不确定度评定

4.1  气体标准物质的定值引入的标准不确定度

直接采用有证气体标准物质，其定值相对扩展不确定度最大不超过3%，包含因子k=2。则气体标准物质的定值引入的标准不确定度为：

（C.2）

各校准点气体标准物质相应的标准不确定度u(xs)计算结果见表1。

表1各校准点气体标准物质的标准不确定度u(xs)

| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | u(xs) µmol/mol |
| --- | --- | --- |
| （0～20） | 4.03 | 0.06 |
|  | 10.0 | 0.15 |
|  | 16.1 | 0.24 |
| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | u(xs) µmol/mol |
| （0～100） | 20.2 | 0.30 |
|  | 50.4 | 0.76 |
|  | 80.0 | 1.20 |

4.2  测量重复性引入的标准不确定度

对于测量范围为(0～20)µmol/mol的仪器依次通入浓度约为4.03 µmol/mol、10.0 µmol/mol、16.1 µmol/mol的气体标准物质，重复测量10次。对于测量范围为(0～100)µmol/mol的仪器依次通入浓度约为20.2 µmol/mol、50.4 µmol/mol、80.0 µmol/mol的气体标准物质，重复测量10次。各校准点测量结果见表2

表2 各校准点测量结果

| 测量范围µmol/mol | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 示值µmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (0～20) | 4.03 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
|  | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 |
|  | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.2 |
| 测量范围µmol/mol | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 示值µmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (0～100) | 20.2 | 21.7 | 21.0 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.0 |
|  | 50.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 49.1 | 49.1 | 48.2 | 48.3 | 47.6 | 48.1 | 48.3 |
|  | 80.0 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 79.9 | 79.2 | 78.4 | 78.8 | 79.1 | 79.8 | 78.1 |

各校准点分别按式(3)计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度可按式(C.4)计算

(C.3)

(C.4)

注：本规范规定, 每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为仪器示值，故n=3。

各校准点的标准偏差与标准不确定度的计算结果见表3

表3  各校准点的标准偏差s与标准不确定度

| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | 平均值 µmol/mol | µmol/mol | µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （0～20） | 4.03 | 4.4 | 0.07 | 0.04 |
|  | 10.0 | 10.3 | 0.11 | 0.06 |
|  | 16.1 | 16.2 | 0.19 | 0.11 |
| 测量范围 µmol/mol | 气体标准物质浓度值 µmol/mol | 平均值 µmol/mol | µmol/mol | µmol/mol |
| （0～100） | 20.2 | 21.4 | 0.30 | 0.17 |
|  | 50.4 | 48.4 | 0.46 | 0.26 |
|  | 80.0 | 79.2 | 0.60 | 0.35 |

4.3  分辨力引入的标准不确定度u(I)

由于仪器分辨力为0.1×10－6，按照均匀分布

µu(I)=0.123=0.029mol/mol

该不确定度分量小于校准点的标准不确定度0.04µmol/mol，因此由仪器分辨力引入的不确定度u(I)可忽略。

5  合成标准不确定度

5.1标准不确定度汇总表

各标准不确定度分量汇总见表4。

表4  标准不确定度分量汇总表

| 测量范围µmol/mol | 标准不确定度 | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 不确定度来源 | 标准不确定度值 µmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （0～20） |  | 4.03 | 气体标准物质定值引入的标准不确定度 | 0.06 |
|  |  | 10.0 |  | 0.15 |
|  |  | 16.1 |  | 0.24 |
|  |  | 4.03 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 0.04 |
|  |  | 10.0 |  | 0.06 |
|  |  | 16.1 |  | 0.11 |
| 测量范围µmol/mol | 标准不确定度 µmol/mol | 气体标准物质浓度值µmol/mol | 不确定度来源 | 标准不确定度值 µmol/mol |
| （0～100） |  | 20.2 | 气体标准物质定值引入的标准不确定度 | 0.30 |
|  |  | 50.4 |  | 0.76 |
|  |  | 80.0 |  | 1.20 |
|  |  | 20.2 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 0.16 |
|  |  | 50.4 |  | 0.26 |
|  |  | 80.0 |  | 0.35 |

5.2  合成标准不确定度的计算

各输入量彼此独立不相关，则合成标准不确定度按式（C.5）计算

（C.5）

灵敏系数：

则：                                   （C.6）

按式（C.6）计算，则合成标准不确定度为

测量范围(0～20)µmol/mol：

校准点4.03 µmol/mol：  = 0.07 µmol/mol

校准点10.0 µmol/mol： = 0.16 µmol/mol

校准点16.1 µmol/mol： = 0.26 µmol/mol

测量范围(0～100)µmol/mol：

校准点20.2 µmol/mol： = 0.32 µmol/mol

校准点50.4 µmol/mol：= 0.80 µmol/mol

校准点80.0 µmol/mol： = 1.25 µmol/mol

6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度按式(C.7)计算：

U                          (C.7)

测量范围(0～20) µmol/mol：

校准点4.03 µmol/mol：U = 0.14 µmol/mol, k=2

校准点10.0 µmol/mol：U = 0.32 µmol/mol, k=2

校准点16.1 µmol/mol：U = 0.52 µmol/mol, k=2

在此范围内，其相对扩展不确定度

校准点4.03µmol/mol：Urel=3.5%，k=2

校准点10.0µmol/mol：Urel=3.2%，k=2

校准点16.1µmol/mol：Urel=3.3%，k=2

测量范围(0～100) µmol/mol：

校准点20.2 µmol/mol：U = 0.64 µmol/mol, k=2

校准点50.4 µmol/mol：U = 1.60 µmol/mol, k=2

校准点80.0 µmol/mol：U = 2.50 µmol/mol, k=2

在此范围内，其相对扩展不确定度

校准点20.2µmol/mol：Urel=3.2%，k=2

校准点50.4µmol/mol：Urel=3.2%，k=2

校准点80.0µmol/mol：Urel=3.2%，k=2

附录B

- 校准原始记录格式 (推荐)

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及湿度 | _____℃ _____%RH |
| 仪器名称 |  |  | 技术依据 |  |
| 仪器型号 |  |  | 校准日期 |  |
| 出厂编号 |  |  | 校准员 |  |
| 制造厂 |  |  | 核验员 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 | 证书号/有效期 | 溯源单位 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |

- 仪器测量范围：                      仪器类别： □固定式；□便携式

- 示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

- 重复性

| 标准浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

- 响应时间

| 响应时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

- 漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

- 附录C

- 校准证书内页格式（推荐）

证书编号××××—×××× 校准结果 1. 示值误差 测量范围： 标准浓度 （μmol/mol）; 仪器测量值 （μmol/mol）; 示值误差; 扩展不确定度（k=2）. （μmol/mol）; （%）. 2. 重复性： 3. 响应时间： 4. 报警功能： 5. 报警动作值： 6. 零点漂移： 7. 量程漂移： 以下空白 第×页共×页

————————————