《一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器校准规范》

试验报告

规范编制小组

2023年03月

一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器试验报告

- 试验目的

对一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器校准规范所规定的计量特性、环境条件，在规定的校准条件、方法下对其适用范围的对象进行检测，用试验数据证明其理论、操作的可行性。

- 试验对象及主标准器

- 一氧化氮气体检测报警器

| 试验编号 | 生产厂家 | 型号 | 编号 | 测量原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02Z620938 | 电化学 |
| 1-2 | 苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2300(NO) | 20223602039 | 电化学 |
| 1-3 | Honeywell | PGM6208 | M01C036370 | 电化学 |
| 1-4 | BW | GASALERT NO | J611-N031145 | 电化学 |
| 1-5 | RAE | PGM-1140 | 024-901916 | 电化学 |
| 1-6 | 无锡格林通安全设备有限公司 | TS4000 | 6541444 | 电化学 |
| 1-7 | 苏州感闻环境科技有限公司 | GWE4B-NO | 22106030 | 电化学 |

- 二氧化氮气体检测报警器

| 试验编号 | 生产厂家 | 型号 | 编号 | 测量原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02Z620734 | 电化学 |
| 2-2 | 苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2300(NO2) | 20223602040 | 电化学 |
| 2-3 | Honeywell | PGM6208 | M01C036370 | 电化学 |
| 2-4 | BW | GASALERT NO2 | J615-D043283 | 电化学 |
| 2-5 | MSA | ALTAIR 2X | 00085119 | 电化学 |
| 2-6 | 无锡格林通安全设备有限公司 | TS4000 | 6517351 | 电化学 |
| 2-7 | 北京卓安恒瑞科技有限公司 | CD4 | 16186090 | 电化学 |
| 2-8 | 河南卓安电子科技有限公司 | JD4 | BJ220100345 | 电化学 |
| 2-9 | 苏州感闻环境科技有限公司 | GWE4B-NO2 | 22106031 | 电化学 |

- 试验中使用的主要标准装置

| 标准器名称 | 型号规格 | 测量范围 µmol/mol | 不确定度 /准确度等级 | 溯源机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW08116 | 19.6,49.9,80.2 | Urel=1%，k=2 | 中国计量院 |
| 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW08804 | 10.1,20.2,40.0 | Urel=1.5%，k=2 | 中国计量院 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 98.0 | Urel=1%，k=3 | 四川中测标物科技有限公司 |
| 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061326 | 98.0 | Urel=3%，k=3 | 四川中测标物科技有限公司 |
| 多组分动态配气装置 | SONIMIX 7100-4 | （0-5000）mL/min | Urel=1.0%，k=2 | 苏州市计量测试院 |
| 全自动高精度气体稀释装置 | SONIMIX 2106-128 | （0-5000）mL/min 稀释比1000:1 | MPE:±0.5% | 中国计量院 |

- 计量特性试验结果汇总

- 试验环境条件

试验地点：江苏省计量科学研究院7号楼气体检测实验室

苏州市计量院（国家有毒有害气体检测（报警）仪型式评价实验室）

试验环境：温度：(18～25)℃，相对湿度：(22～70)%。

- 一氧化氮气体检测报警器试验结果汇总

| 仪器编号 | 测量范围 μmol/mol | 示值误差μmol/mol | 重复性 | 响应时间 | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 0~100 | -1.2/-4.5% | 1.5% | 16.9s | 0.0%FS | -1.0%FS |
| 1-2 | 0~250 | 3.0/2.3% | 0.9% | 19.0s | 0.0%FS | -0.8%FS |
| 1-3 | 0~250 | 4.0/3.5% | 1.0% | 9.3s | 0.0%FS | 0.4%FS |
| 1-4 | 0~100 | -1.0/-1.8% | 0.8% | 10.4s | 0.0%FS | 1.2%FS |
| 1-5 | 0~250 | 1.0/1.3% | 1.0% | 8.8s | 0.1%FS | 0.7%FS |
| 1-6 | 0~100 | -2.2/-4.4% | 1.1% | 19.5s | 0.0%FS | -2.0%FS |
| 1-7 | 0~100 | -1.3/-6.5% | 1.5% | 6.3s | 0.0%FS | -1.1%FS |

- 二氧化氮气体检测报警器试验结果汇总

| 仪器编号 | 测量范围 μmol/mol | 示值误差 μmol/mol | 重复性 | 响应时间 | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 0~20 | -0.8/-8.0% | 1.0% | 22.6s | 0.0%FS | -1.5%FS |
| 2-2 | 0~20 | -0.3/-7.5% | 0.8% | 15.8s | 0.0%FS | 1.0%FS |
| 2-3 | 0~20 | 0.3/5.0% | 1.1% | 8.8s | 0.0%FS | 1.5%FS |
| 2-4 | 0~100 | -1.4/-3.0% | 1.2% | 6.8s | 0.0%FS | 0.7%FS |
| 2-5 | 0~20 | -0.6/-5.0% | 2.0% | 8.6s | 1.0%FS | 3.0%FS |
| 2-6 | 0~20 | -0.6/6.0% | 1.8% | 22.0s | 0.5%FS | 2.0%FS |
| 2-7 | 0~100 | 1.4/1.8% | 1.5% | 13.5s | 0.0%FS | -1.8%FS |
| 2-8 | 0~20 | 0.9/5.6% | 2.8% | 9.4s | 0.0%FS | 1.5%FS |
| 2-9 | 0~100 | -0.7/-3.5% | 1.6% | 5.7s | 0.0%FS | -2.5%FS |

- 影响试验

- 环境温度试验

| 仪器编号 | 标准值 μmol/mol | -10℃ | 5℃ | 20℃ | 40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 50.0 | 44.9/-10.2% | 50.1/0.2% | 49.6/-0.8% | 54.3/8.6% |
| 1-2 | 50.0 | 48/-4.0% | 52.6/5.2% | 51.8/3.6% | 53.8/7.6% |
| 1-3 | 50.0 | 40.8/-18.4% | 49.2/-1.6% | 51.8/3.6% | 52.6/5.2% |
| 1-4 | 50.0 | 44.2/-11.6% | 51.3/2.6% | 50.3/0.6% | 53.8/7.6% |
| 2-1 | 50.0 | 50.4/0.8% | 52.9/5.8% | 51.8/3.6% | 52/4.0% |
| 2-2 | 10.1 | 9.4/-6.9% | 10.7/5.9% | 10.5/4.0% | 10.8/6.9% |
| 2-3 | 10.1 | 7.8/-22.8% | 9.5/-5.9% | 10.1/0.0% | 10.6/5.0% |
| 2-4 | 10.1 | 8.6/-14.9% | 10.5/4.0% | 10.6/5.0% | 10.5/4.0% |

- 不同平衡气对测量结果的影响

对于电化学原理的仪器，气体标准物质的平衡气（空气、氮气）不一样时，对仪器测量结果的可能会有一定影响。由于一氧化氮易与空气反应生成二氧化氮，一氧化氮的平衡器必须为高纯氮气。依据气体标准物质的测量范围及技术参数的要求，本规范气体标准物质规定为空气（氮）中二氧化氮有证气体标准物质，相对扩展不确定度不大于3%，k=2。现选取3台仪器进行性能影响试验。

| 仪器编号 | 平衡气体 | 标准值 μmol/mol | 测量值μmol/mol | 示值误差μmol/mol | 重复性 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | N2 | 10.0 | 10.4 | 0.4 | 0.5% | 12.1s |
|  | Air | 10.0 | 10.3 | 0.3 | 0.7% | 8.9s |
| 2-2 | N2 | 10.0 | 9.3 | -0.7 | 1.1% | 15.4s |
|  | Air | 10.0 | 9.7 | -0.3 | 1.5% | 14.2s |
| 2-3 | N2 | 50.3 | 50.5 | 0.2 | 2.5% | 9.7s |
|  | Air | 50.3 | 50.7 | 0.4 | 2.6% | 7.8s |

- 试验结果分析

通过试验可知，在校准规范规定的试验条件、校准方法下，对不同厂家生产的一氧化氮、二氧化氮气体检测报警器进行校准，校准结果均能够符合规范要求。

附试验报告

试验报告1-1

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | BH-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | B02Z620938 | 生产厂家 | 保时安电子科技有限公司 |
| 测量范围 | 0～100µmol/mol | 送检单位 | 中路交科检测技术有限公司 |

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO （0～100） | 19.6 | 19 | 18 | 19 | 18.7 | -0.9 | -4.5 |
|  | 49.9 | 48 | 49 | 49 | 48.7 | -1.2 | -2.4 |
|  | 80.2 | 81 | 81 | 82 | 81.3 | 1.1 | 1.4 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 49.9 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49.2 | 1.5% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 50.0 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.9 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | / |
| 示值 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 | 82 | 80 | / | -1.0 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2    校准日期： 2022-10-16

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告1-2

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | GQ-SY-2300(NO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 20223602039 | 生产厂家 | 苏仪集团有限公司 |
| 测量范围 | 0～250µmol/mol | 送检单位 | 苏仪集团有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO （0～250） | 49.9 | 49 | 49 | 50 | 49 | -0.9 | -1.8 |
|  | 80.2 | 81 | 82 | 82 | 82 | 1.8 | 2.3 |
|  | 201 | 205 | 203 | 204 | 204 | 3.0 | 1.5 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 80.2 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 0.9% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 201 | 19.4 | 18.8 | 18.9 | 19.0 |

4、漂移（6h）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | / |
| 示值 | 205 | 203 | 204 | 203 | 204 | 204 | 205 | / | -0.8 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2    校准日期：2022-10-17

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告1-3

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | PGM6208 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | M01C036370 | 生产厂家 | Honeywell |
| 测量范围 | 0～250µmol/mol | 送检单位 | Honeywell |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO （0～250） | 49.9 | 50 | 51 | 51 | 51 | 1.1 | 2.2 |
|  | 80.2 | 83 | 82 | 84 | 83 | 2.8 | 3.5 |
|  | 201 | 205 | 206 | 204 | 205 | 4.0 | 2.5 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 80.2 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 1.0% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 201 | 9.7 | 8.8 | 9.5 | 9.3 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | / |
| 示值 | 205 | 206 | 205 | 205 | 206 | 204 | 205 | / | 0.4 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2    校准日期： 2022-11-14

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告1-4

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | GASALERT NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | J611-N031145 | 生产厂家 | BW |
| 测量范围 | 0～100µmol/mol | 送检单位 | 扬子石化化工厂 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO （0～250） | 49.9 | 48 | 49 | 50 | 49.0 | -0.9 | -1.8 |
|  | 80.2 | 80 | 80 | 81 | 80.3 | 0.1 | 0.1 |
|  | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | -1.0 | -0.5 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 80.2 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 0.8% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 201 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | / |
| 示值 | 201 | 200 | 202 | 203 | 203 | 203 | 204 | / | 1.2 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2    校准日期： 2022-11-15

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告1-5

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | PGM-1140 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 024-901916 | 生产厂家 | RAE |
| 测量范围 | 0～100µmol/mol | 送检单位 | 徐州疾控中心 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO （0～100） | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 0.2 | 1.0 |
|  | 49.9 | 49.6 | 49.8 | 50.1 | 49.8 | -0.1 | -0.2 |
|  | 80.2 | 80.8 | 81.4 | 81.5 | 81.2 | 1.0 | 1.3 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 50.0 | 49.6 | 49.8 | 50.1 | 48.9 | 50.1 | 50.3 | 49.4 | 1.0% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 50.0 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.8 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | / |
| 示值 | 80.8 | 80.6 | 80.7 | 80.9 | 81.2 | 80.8 | 81.5 | / | 0.7 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2     校准日期： 2022-11-21

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告-6

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | TS4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 6541444 | 生产厂家 | 无锡格林通 |
| 测量范围 | 0～100µmol/mol | 送检单位 | 中石化南化公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO （0～100） | 19.6 | 18 | 19 | 18 | 18.3 | -1.8 | 1.0 |
|  | 49.9 | 47 | 48 | 48 | 47.7 | -2.2 | -4.4 |
|  | 80.2 | 78 | 79 | 78 | 78.3 | -1.9 | -2.4 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 50.0 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47.3 | 1.1% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 49.9 | 19.6 | 19.8 | 19.2 | 19.5 |

4、漂移（6h）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | / |
| 示值 | 78 | 76 | 77 | 79 | 77 | 78 | 77 | / | -2.0 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2    校准日期： 2022-12-19

校准员： 程瑜辉      核验员： 宋栋梁

试验报告1-7

被检仪器信息

| 仪器名称 | 一氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | GWE4B-NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 22106030 | 生产厂家 | 苏州感闻环境科技有限公司 |
| 测量范围 | 0～100µmol/mol | 送检单位 | 苏州感闻环境科技有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 （测量范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | δCµmol/mol C | % |
| NO （0～100） | 20.0 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 18.7 | -1.3 | -6.5 |
|  | 50.0 | 48.4 | 49.2 | 50.0 | 49.2 | -0.8 | -1.6 |
|  | 80.0 | 80.2 | 81.4 | 82.4 | 81.3 | 1.3 | 1.6 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 50.0 | 48.4 | 49.2 | 50.0 | 48.8 | 50.2 | 50.0 | 49.4 | 1.5% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 50.0 | 6.4 | 5.8 | 6.7 | 6.3 |

4、漂移（6h）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 示值 | 80.6 | 80.3 | 80.7 | 80.0 | 80.2 | 79.7 | 79.5 | / | -1.1 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=2% ，k=2    校准日期： 2022-11-16

校准员： 耿彦红    核验员： 董亮华

试验报告2-1

被检仪器信息

| 仪器名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | BH-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | B02Z620734 | 生产厂家 | 保时安电子科技有限公司 |
| 测量范围 | 0～20.0µmol/mol | 送检单位 | 中路交科检测技术有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～20） | 4.00 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | -5.0 |
|  | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | -0.8 | -8.0 |
|  | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | -0.7 | -4.4 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 10.1 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 1.0% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.1 | 22.2 | 23.1 | 22.4 | 22.6 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 示值 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | / | -1.5 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=4% ，k=2    校准日期： 2022-09-17

校准员： 程瑜辉    核验员：  宋栋梁

试验报告2-2

被检仪器信息

| 仪器名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | GQ-SY-2300(NO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 20223602040 | 生产厂家 | 苏仪集团有限公司 |
| 测量范围 | 0～20µmol/mol | 送检单位 | 苏仪集团有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～20） | 4.00 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | -0.3 | -7.5 |
|  | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | -0.2 | -2.0 |
|  | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 0.1 | 0.6 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 0.8% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.1 | 15.6 | 16.1 | 15.7 | 15.8 |

4、漂移（6h）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 52h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 示值 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | / | 1.0 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=4% ，k=2    校准日期： 2022-09-19

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告2-3

被检仪器信息

| 仪器名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | PGM6208 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | M01C036370 | 生产厂家 | Honeywell |
| 测量范围 | 0～20µmol/mol | 送检单位 | Honeywell |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～20） | 4.00 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.0 |
|  | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 0.3 | 3.0 |
|  | 16.0 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 0.3 | 1.9 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 1.1% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.1 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 8.8 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 52h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 示值 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | / | 1.5 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=4% ，k=2    校准日期： 2022-10-19

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告2-4

被检仪器信息

| 仪器名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | GASALERT NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | J615-D043283 | 生产厂家 | BW |
| 测量范围 | 0～100µmol/mol | 送检单位 | 扬子石化化工厂 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～100） | 20.0 | 19.3 | 19.7 | 19.2 | 19.4 | -0.6 | -3.0 |
|  | 50.0 | 49.2 | 49.3 | 48.9 | 49.1 | -0.9 | -1.8 |
|  | 80.0 | 78.4 | 78.6 | 78.9 | 78.6 | -1.4 | -1.8 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 50.0 | 49.2 | 49.3 | 48.9 | 49.4 | 49.3 | 47.9 | 49.0 | 1.2% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.8 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 52h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 示值 | 78.4 | 78.6 | 78.9 | 78.2 | 78.7 | 78.8 | 79.1 | / | 0.7 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=3% ，k=2    校准日期： 2022-10-19

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告2-5

被检仪器信息

| 仪器名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | ALTAIR 2X |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 00085119 | 生产厂家 | MSA |
| 测量范围 | 0～20µmol/mol | 送检单位 | 南化苯化工部 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～20） | 4.00 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | -0.1 | -2.5 |
|  | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | -5.0 |
|  | 16.0 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | -0.6 | -3.8 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 2.0% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.1 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.6 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | / |
| 示值 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 16.0 | / | 3.0 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=4% ，k=2    校准日期： 2022-11-17

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告2-6

被检仪器信息

| 仪器名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号规格 | TS4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 6517351 | 生产厂家 | 无锡格林通 |
| 测量范围 | 0～20µmol/mol | 送检单位 | 中石化金陵分公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 及范围/µmol/mol | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～20） | 4.00 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | -5.0 |
|  | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | -0.6 | -6.0 |
|  | 16.0 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | -0.5 | -3.1 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 10.1 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 1.8% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.1 | 21.5 | 22.2 | 22.4 | 22.0 |

4、漂移（6h）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | / |
| 示值 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | / | 2.0 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=4% ，k=2    校准日期： 2022-11-18

校准员： 宋栋梁    核验员： 程瑜辉

试验报告2-7

被检仪器信息

| 名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号 | CD4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 16186090 | 生产厂家 | 北京卓安恒瑞科技有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 （测量范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～100） | 20.0 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | -0.3 | -1.5 |
|  | 50.0 | 49.2 | 50.3 | 50.9 | 50.1 | 0.1 | 0.2 |
|  | 80.0 | 81.0 | 81.4 | 81.9 | 81.4 | 1.4 | 1.8 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 50.0 | 49.2 | 50.3 | 50.9 | 51.1 | 50.7 | 51.2 | 50.6 | 1.5% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 50.0 | 12.6 | 13.8 | 14.1 | 13.5 |

4、漂移（6h）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 示值 | 81.5 | 81.2 | 81.0 | 80.6 | 80.2 | 80.0 | 79.7 |  | -1.8 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=3% ，k=2    校准日期： 2022-10-15

校准员： 耿彦红    核验员： 董亮华

试验报告2-8

被检仪器信息

| 名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号 | JD4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | BJ220100345 | 生产厂家 | 河南卓安电子科技有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 （测量范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol | % |
| NO2 （0～20） | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | -0.2 | -5.0 |
|  | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | -0.1 | -1.0 |
|  | 16.0 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 0.9 | 5.6 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 10.0 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 2.8% |

3、响应时间（采样方式：扩散式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.0 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 9.4 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 示值 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 17.1 |  | 1.5 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=4% ，k=2    校准日期： 2022-11-15

校准员： 耿彦红    核验员： 董亮华

试验报告2-9

被检仪器信息

| 名称 | 二氧化氮气体检测报警器 | 型号 | GWE4B-NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 22106031 | 生产厂家 | 苏州感闻环境科技有限公司 |

试验记录：

1、示值误差

| 测量组分 （测量范围/µmol/mol） | 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | C | µmol/mol C | % |
| NO2 （0～100） | 20.0 | 19.5 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | -0.7 | -3.5 |
|  | 50.0 | 50.1 | 49.5 | 49.2 | 49.6 | -0.4 | -0.8 |
|  | 80.0 | 81.9 | 80.1 | 79.7 | 80.6 | 0.6 | 0.8 |

2、重复性

| 标气浓度 µmol/mol | 仪器示值/ µmol/mol |  |  |  |  |  |  | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C2 |  |
| 50.0 | 50.1 | 49.5 | 49.2 | 48.6 | 48.3 | 48.1 | 49.0 | 1.6% |

3、响应时间（采样方式：吸入式）

| 标气浓度 µmol/mol | 响应时间/s |  |  | 平均值/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 50.0 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |

4、漂移（60min）

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移 %FS | 量程漂移 %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
| 示值 | 81.4 | 81.0 | 80.5 | 80.1 | 79.6 | 79.0 | 78.9 | / | -2.5 |

校准结果的相对扩展不确定度：   U=3% ，k=2    校准日期： 2022-11-16

校准员： 耿彦红    核验员： 董亮华