JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

移动源排放颗粒物数量检测仪

Calibration Specification for Particle Number Monitors for Mobile Source Emission

（征求意见稿）

202×-××-××发布                         	202×-××-××实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJFXXXX-202X

移动源排放颗粒物数量检测仪

Calibration Specification

for Particle Number Monitors

for Mobile Source Emission

归口单位：全国法制计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国环境科学研究院

参加起草单位： 北京市计量检测技术研究院

中国科学院合肥物质科学研究院

厦门环境保护机动车污染控制技术中心

本规范委托全国法制计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘俊杰（中国计量科学研究院）

吉  喆（中国环境科学研究院）

XXX（XXXXXXXXXX）

参加起草人：

XXX（XXXXXXXXXX）

XXX（XXXXXXXXXX）

XXX（XXXXXXXXXX）

XXX（XXXXXXXXXX）

目    录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 移动源	1

3.2颗粒计数效率	1

3.3 峰值粒径	1

3.4 颗粒物数量浓度	1

4 概述	2

5 计量特性	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	4

7  校准项目和校准方法	4

7.1 校准前的准备	4

7.2 零点	4

7.3 流量示值误差	5

7.4 颗粒计数效率	5

7.5 颗粒计数线性	6

7.6 颗粒计数重复性	8

7.7 挥发性颗粒物的去除效率	8

7.8 颗粒物浓度衰减系数	9

8  校准结果表达	10

9  复校时间间隔	11

附录A  单分散气溶胶中个携带多个电荷的颗粒分数的测量方法	12

附录B  颗粒计数效率校准的不确定度评定示例	17

附录C 校准记录格式（参考）	20

附录D 校准证书（内页）格式	23

引  言

本规范以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》 、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》为基础性规范进行制订。

在本规范的术语、技术指标和校准方法参照了JJF 1562-2016《凝结核粒子计数器校准规范》、JJF 1659-2017《PM2.5质量浓度测量仪校准规范》、GB 18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、HJ 1014-2020《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》和GB/T 29024.4-2017《粒度分析 单颗粒光学测量法 第4部分：洁净度间光散射尘埃粒子计数器》中的内容。

本规范为首次发布。

移动源排放颗粒物数量检测仪

1 范围

本规范适用于凝结核粒子计数或扩散荷电法原理、用于测量移动源排放气体中颗粒物浓度的台架式和便携式颗粒物数量检测仪的校准。

对台架式颗粒物数量检测仪的颗粒浓度校准范围为（50~20000）个/cm3；

对便携式颗粒物数量检测仪的颗粒浓度校准范围为（5×103~1×107）个/cm3。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1562-2016 凝结核粒子计数器校准规范

GB 18352.6-2016轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GB 17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

HJ 1014-2020非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

3.1 移动源 mobile source

移动式空气污染源的简称，泛指位置可以移动的污染源。

3.2颗粒计数效率 particle counting efficiency

测量同一样品时被校准仪器结果与标准仪器结果的比值。

3.3 峰值粒径 mode diameter

在频率分布图中最高点对应的粒径。

3.4 颗粒物数量浓度 particle number concentration

单位气体体积中颗粒物的数量。

4 概述

移动源排放颗粒物数量检测仪（particle number monitors for mobile source emission），以下简称PN检测仪，主要用于测量移动源排放气中固态颗粒的数量浓度。PN检测仪按测量方式可分为台架式和便携式（Portable Emission Measurement System，PEMS）两类。

PN检测仪主要包括采样处理系统和测量系统两部分。其中，

采样处理系统的工作原理为：当被测样品经由PN检测仪的取样探头（PSP）和颗粒传输管（PTT）后，大粒径的颗粒物被取样预分级器（PCF）切割，之后切割后样品依次进入稀释器（PND1）、挥发性粒子去除器（VPR）和稀释器（PND2），得到固体颗粒物样品。

测量系统按照原理可分为凝结核粒子计数器法和扩散荷电法。凝结核粒子计数法主要由饱和腔、冷凝腔、光学分析器及流量控制系统四部分组成。其工作原理为：当固体颗粒物样品通过饱和腔和冷凝腔时，由于工作液过饱和蒸汽在颗粒表面的凝结，颗粒粒径会相应增大，当其以一定流速流经激光分析区时，通过测量单位时间内颗粒光散射信号，计算得到样品中的颗粒物数量浓度。扩散荷电法主要由荷电腔、离子肼、电流测量系统等组成，其工作原理为：当固体颗粒物样品进入荷电腔后完成颗粒物的荷电，多余的离子通过离子肼后被去除，带电颗粒物进入电流测量系统，电流测量系统可实现其带电量的测量，通过电流值、设备校准参数及采样流量等参数可反演得到颗粒物的数量浓度。

5 计量特性

仪器的计量特性见表1，性能指标供校准时参考。

表1 仪器的计量特性1

| 序号 | 计量性能 | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标要求 |  |  | 备注 |
| 1 | 零点 | ≤0.2 个/cm3 |  |  | 台架式 |
|  |  | ≤5000个/cm3 |  |  | 便携式 |
| 2 | 流量示值误差 | ±5% |  |  | 台架式和便携式 |
| 3 | 颗粒计数效率 | （23±2）nm | （50±12）% |  | 台架式 |
|  |  | （41±2）nm | >90% |  |  |
|  |  | （70±5）nm | （100±10）% |  |  |
|  |  | （23±2）nm | （40±20）% |  | 便携式 |
|  |  | （30±2）nm | （75±45）% |  |  |
|  |  | （50±5）nm | （95±35）% |  |  |
|  |  | （70±5）nm | （100±30）% |  |  |
|  |  | （100±10）nm | （100±30）% |  |  |
|  |  | （200±10）nm | （50~200）% |  |  |
| 4 | 颗粒计数线性 | ≥0.97 |  |  | 台架式 |
|  |  | ≥0.95 |  |  | 便携式 |
| 5 | 计数重复性 | ≤3% |  |  | 台架式和便携式 |
| 6 | 挥发性颗粒物的去除效率 | ≥99% |  |  | 台架式和便携式 |
| 7 | 颗粒浓度衰减系数 | 30nm |  | 0.95~1.3 | 台架式 |
|  |  | 50nm |  | 0.95~1.2 |  |

1注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（20~30）℃；

6.1.2 相对湿度：15%~80%；

6.1.3 其他：远离振动、电磁干扰、避免阳光直射。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 标准仪器：法拉第杯气溶胶静电计（FCAE）或凝结核粒子计数器（CPC）。其中，

FCAE：在（5000~20000）个/cm3颗粒数量浓度范围内对（23~200）nm颗粒的计数效率应为（100±10）%，计数效率校准不确定度优于2.5%（k=2）。

CPC：在（50~20000）个/cm3颗粒数量浓度范围内对（23~200）nm颗粒的计数效率应为（100±10）%，计数效率校准不确定度优于3%（k=2）。

6.2.2 气溶胶发生装置：主要由气溶胶发生器、静电中和器、差分电迁移分离器和干燥器等组成，可产生峰值粒径在（23~200）nm的非挥发性气溶胶样品和峰值粒径为30nm的挥发性气溶胶样品（如四十烷、金刚砂油）。差分电迁移分离器在（23~200）nm范围内的粒径示值误差不大于±10%。该装置所产生的单分散气溶胶样品中携带P个电荷（p=1, 2, ….n）颗粒百分比经计量校准，不确定度优于2%（k=2）。校准方法参见附录A 。

6.2.3 气溶胶稀释器：稀释比在（2~500）倍范围内可调，稀释比的示值误差不超过±10%。

6.2.4流量计：测量范围（50~5000）mL/min，准确度等级不低于1.5级。

6.2.5 高效过滤器：性能满足H13要求，即对100nm颗粒的过滤效率优于99.95%。

7  校准项目和校准方法

校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用。对校准规范的偏离，应在校准证书中注明。

7.1 校准前的准备

按照仪器使用说明书，待仪器预热和稳定后开展校准。

7.2 零点

若被检PN检测仪为台架式仪器，将高效过滤器直接连接到PN检测仪的测量系统入口处（即不与采样处理系统连接）；若被检PN检测仪为便携式仪器，将高效过滤器连接到采样系统的入口处。

待PN检测仪读数稳定后，记录被校PN检测仪在1min的颗粒数量浓度平均值，共计10次。根据公式（1）计算平均值作为被校PN检测仪的零点。

C0=i=110C0i10×100%                                                （1）

式中：—被校PN检测仪的零点值，个/cm3；

—被校PN检测仪零点的第i次测量值，个/cm3。

7.3 流量示值误差

若被检PN检测仪为台架式仪器，将流量计接连接到PN检测仪的测量系统入口处；若被检PN检测仪为便携式仪器，将流量计连接到PN检测仪的入口处。读取流量计的3次工况流量测量值，并计算其平均值Qm。根据公式（2）计算被校PN检测仪的采样流量误差。

ΔQ=Qs-QmQm×100%                                            （2）

式中：ΔQ—被校PN检测仪的流量示值误差；

Qs—被校PN检测仪的流量设定值，L/min；

Qm—流量计的3次测量平均值，L/min。

7.4 颗粒计数效率

7.4.1按照图1连接气溶胶发生装置及仪器。将气溶胶分流器的一个出口与标准仪器（FCAE或CPC）相连接。而气溶胶分流器的另外一个出口则与被校PN检测仪的入口相连接，若被校PN检测仪为台架式，则需将分流器出口与其测量系统的入口直接相连接。

图1 PN检测仪的颗粒计数效率校准装置示意图

7.4.2开启气溶胶发生器，通过差分电迁移分离器的粒径设定、气溶胶发生流量调节等方式，得到峰值粒径为（70±5）nm 、浓度为（6000~20000）/cm3的单分散气溶胶颗粒样品。若选用的标准仪器为FCAE，需按照附录A的方法，确认单分散样品中携带P（P=1,2,3）个电荷颗粒的分数p。

7.4.3待颗粒数量浓度稳定后，记录被校PN检测仪和标准仪器（FCAE或CPC）的1min测量结果，记为CP和CF（或CC）。重复上述步骤，得到5次测量结果。将与被校PN检测仪和标准仪器相连的气溶胶分流器的出口位置对调，按照上述方法，记录被校PN检测仪和标准仪器的1min测量结果，得到5次测量结果。计算被校PN检测仪和标准仪器的10次测量结果平均值，记为CP和CF（或CC）。按照公式（3）或公式（4）计算得到被校PN检测仪的颗粒计数效率。

ηP=CPCF×ηF×p=13φPP×100%                 （3）

ηCPC=CP×ηCCC×100%                        （4）

式中：ηP—被校PN检测仪的颗粒计数效率；

CP—被校PN检测仪的10次测量结果平均值，个/cm3；

CF—FCAE的10次测量结果平均值，个/cm3；

CC—CPC的10次测量结果平均值，个/cm3；

ηF—FCAE的颗粒计数效率，无量纲量；

ηC—CPC的颗粒计数效率，无量纲量；

p—气溶胶颗粒中携带P个电荷颗粒的分数，无量纲量；

P—颗粒所带的电荷数，无量纲量。

7.4.4 依据7.4.2中的相应方法，分别发生峰值粒径为（23±2）nm、（30±2）nm、（41±2）nm 、（50±5）nm、（100±10）nm和（200±10）nm、且颗粒数量浓度为（5000~20000）个/cm3的单分散气溶胶颗粒样品，并重复7.4.3中方法，得到不同粒径下的计数效率。

7.5 颗粒计数线性

7.5.1按照图2或图3的方式气溶胶发生装置及仪器，通过参数调节，可产生峰值粒径为（50~70）nm的单分散气溶胶样品，或峰值粒径为（50~70）nm、粒径分布几何标准偏差为1.6±0.2的宽分布气溶胶样品。若选用的标准仪器为FCAE，需按照附录A的方法，确认单分散样品中携带P（P=1,2,……n）个电荷颗粒的分数φP。

7.5.2 将气溶胶分流器的一个出口与标准仪器（FCAE或CPC）入口直接或通过气溶胶稀释器相连接。而气溶胶分流器的另外一个出口则与被校PN检测仪的入口相连接，若被校PN检测仪为台架式，则需将分流器出口与其测量系统的入口直接相连接。

7.5.3若被校PN检测仪为台架式仪器，在其测量系统的单颗粒计数模式范围内或至少在（50~10000）个/cm3范围内选取6个浓度点，其中在≤1000个/cm3和>1000个/cm3范围内分别应有3个浓度点。若被校仪器为便携式PN检测仪，在其测量范围内或至少在（5×103~1×107）个/cm3范围内均匀选取6个浓度点。在每种浓度下，记录被校PN检测仪和标准仪器的1min测量结果，共计10次，计算10次测量结果的平均值。

7.5.4通过公式（5）计算线性。

r2=i=1nCPi-CPCSi-CS2i=1nCPi-CP2×i=1nCSi-CS2                                （5）

式中：r2—被校PN检测仪的颗粒计数线性，无量纲量；

CPi—被校PN检测仪的颗粒数量浓度的第i次测量数据，个/cm3；

CSi—标准仪器的颗粒数量浓度的第i次测量数据，个/cm3；

CP—被校PN检测仪颗粒数量浓度的10次测量的平均值，个/cm3；

CS—标准仪器颗粒数量浓度的10次测量的平均值，个/cm3。

图2 发生单分散气溶胶样品的颗粒计数线性校准示意图

图3 发生宽分布气溶胶样品的颗粒计数线性校准示意图

7.6 颗粒计数重复性

7.6.1按照7.4.1中的方法发生峰值粒径为（50~70）nm的单分散或多分散气溶胶样品。气溶胶分流器的一个出口与被校PN检测仪的入口相连接，若被校PN检测仪为台架式，则需将分流器出口与其测量系统的入口直接相连接。

7.6.2 将气溶胶分流器出口浓度控制在（5000~20000）个/cm3范围内，待颗粒数量浓度稳定后，计算仪器1min的测量平均值，记作。重复上述测量10次，按公式（6）计算得到颗粒数量浓度测量重复性。

δC=i=1n(Ci-C)2n-1C×100%                                              （6）

式中： —颗粒数量浓度10次测量平均值，/cm3；

n—测量次数，n=10。

7.7 挥发性颗粒物的去除效率

7.7.1按照图1连接气溶胶发生装置及仪器，并将差分电迁移分离器的粒径设定为30nm。开启气溶胶发生器，产生挥发性气溶胶样品（如四十烷、金刚砂油等），通过调节洁净压缩空气和气溶胶发生器流量，将差分电迁移分离器出口处的颗粒浓度控制在10000个 /cm3以上。

7.7.2关闭被校PN检测仪的稀释功能或将稀释比f设定为最小。将被校PN检测仪VPR温度设定为正常工作状态。

7.7.3 待颗粒数量浓度稳定后，同时记录标准仪器（FCAE或CPC）和被校PN检测仪1min的测量平均值，分别记作C1i和C2i。重复上述测量3次，并计算平均值C1和C2。

7.7.4 按照公式（7）计算挥发性颗粒物的去除效率ø。

∅=C1-C2C1×100%                      （7）

式中：C1—标准仪器对挥发性颗粒数量浓度的3次测量平均值，个/cm3；

C2—被校PN检测仪对挥发性颗粒数量浓度的3次测量的平均值，个/cm3。

7.8 颗粒物浓度衰减系数

7.8.1按照图1连接气溶胶发生装置及仪器，将气溶胶分流器的一个出口与标准仪器（FCAE或CPC）入口直接连接。而气溶胶分流器的另外一个出口则与被校PN检测仪的采样入口相连接，将PN检测仪的VPR温度设定为正常工作温度。

7.8.2将差分电迁移分离器的粒径设定为30nm。开启气溶胶发生器，通过调节洁净压缩空气和气溶胶发生器流量等方式，将气溶胶分流器出口处的颗粒浓度控制在5000个/cm3以上。

7.8.3待颗粒数量浓度稳定后，记录被校PN检测仪和标准仪器1min的颗粒数量浓度测量值，分别记为Cen和Csn。重复上述测量3次，并计算其平均值Cen和Csn。

7.8.4 将气溶胶分流器的出口直接与被校PN检测仪的测量系统入口相连接。重复7.8.2~7.8.3中的步骤，计算得到被校PN检测仪和标准仪器3次测量的平均值，Cex和Csx。按照公式（8）计算颗粒物浓度衰减率。

7.8.5 分别发生粒径为50nm和100nm的颗粒物。重复7.8.2~7.8.4步骤。按照公式（8）计算不同粒径的颗粒物浓度衰减率。

fd=Cen×CsxCex×Csn                                                      （8）

式中：

fd—被校PN检测仪对粒径为dnm气溶胶样品的颗粒物浓度衰减率；

Cen—连接VPR采样管时被校PN检测仪的颗粒数量浓度3次测量平均值；

Cex—未连接VPR采样管时被校PN检测仪的颗粒数量浓度3次测量平均值；Csn—连接VPR采样管时，标准仪器的颗粒数量浓度的3次测量平均值；

Csx—未连接VPR采样管时，标准仪器的颗粒数量浓度的3次测量平均值。

7.8.6 按照公式（9）计算30nm和50nm颗粒物的浓度衰减系数

kdi=fdifd100                                                      （9）

式中：

kdi：发生粒径为dinm颗粒物时的浓度衰系数；

fd100：发生粒径为100nm颗粒物时的浓度衰减率。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应包括以下信息：

a) 标题: “校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点；

d) 校准证书编号、页码及总页数的标识；

e) 客户名称和地址；

f) 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

g) 校准单位校准专用章；

h) 校准日期；

i) 校准所依据的技术规范名称及代号；

j) 本次校准所用有证标准物质和主要测量设备名称、型号、准确度等级或不确定度或最大允许误差、仪器编号、证书编号及有效期；

k) 校准时的环境温度、相对湿度；

l) 校准结果及其测量不确定度；

m) 对校准规范偏离的说明（若有）；

n) 复校时间间隔的建议；

o) “校准证书”的校准人、核验人、批准人签名及签发日期；

p) 校准结果仅对被校仪器本次测量有效的声明；

q) 未经实验室书面批准，部分复制证书或报告无效的声明。

9  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A  单分散气溶胶中个携带多个电荷的颗粒分数φP的测量方法

气溶胶样品进入差分电迁移分离器（DEMC）后，会垂直进入其中的均匀电场（电场强度为EX），带电颗粒会在电场中以一定的速度移动，其在电场方向的电迁移率与粒径大小密切相关。因此理论上，通过DEMC内部电压的设定，可对气溶胶样品进行筛分进而得到颗粒表面携带单一电荷（p=1）的单分散的气溶胶样品（假设峰值直径为d）。但是，若原始气溶胶样品的粒径分布较宽，大粒径（直径大于d）且携带多个电荷（p≥2）的颗粒电迁移率会与直径为d且携带单一电荷颗粒的电迁移率一致，进而从DEMC的出口一起流出。携带多个电荷颗粒物的存在会影响法拉第杯气溶胶静电计颗粒数量浓度的测量结果，需对携带多个电荷的颗粒分数∅p进行测量和修正。

A.1 颗粒物的荷电概率分布

气溶胶发生器产生的原始气溶胶样品通常带有电荷，经过基于双极荷电原理的静电中和器后可达到电荷平衡。在标准状况下（293.15K，101.3kPa），不同粒径（d）颗粒物的荷电概率分布可用公式（A.1）和（A.2）计算得到。其中，采用公式（A.1）可计算得到粒径为（20~1000）nm、携带0,±1, ±2个电荷的颗粒的概率。采用公式（A.2）可计算得携带±3个及以上电荷的颗粒的概率。

（A.1）

式中：fpdP—经双极荷静电中和器后，粒径为d、表面携带P（0,±1, ±2）个 电荷颗粒的荷电概率，无量纲量；

d—颗粒直径，nm；

ai(p) —计算系数（量值见表A.1），无量纲量。

（A.2）

式中：fpdP—经双极荷静电中和器后，粒径为d、表面携带P（≥3和≤-3）个电荷颗粒的荷电概率，无量纲量；

d—颗粒直径，m；

Z+Z- —正负离子电迁移率的比值，0.875；

N+N- —正负离子数量的比值，1；

p—颗粒表面携带的电荷数，≥3和≤-3；

e—电子电荷，1.602×10-19C；

ε0—介电常数，8.854×10-12 F/m；

k—玻尔兹曼常数，1.381×10-23J/K；

T-绝对温度，K。

表A.1 计算系数

| i | p |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | -26.3328 | -2.3197 | -0.0003 | -2.3484 | -44.4756 |
| 1 | 35.9044 | 0.6175 | -0.1014 | 0.6044 | 79.3772 |
| 2 | -21.4608 | 0.6201 | 0.3073 | 0.4800 | -62.8900 |
| 3 | 7.0867 | -0.1105 | -0.3372 | 0.0013 | 26.4492 |
| 4 | -1.3088 | -0.126 | 0.1023 | -0.1553 | -5.7480 |
| 5 | 0.1051 | 0.0297 | -0.0105 | 0.0320 | 0.5049 |

表A.2 经双极荷静电中和器后几种不同粒径颗粒的fp(d)计算值

| d | fp(d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.1253 | 0.7631 | 0.0963 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.1579 | 0.7028 | 0.1207 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.1982 | 0.6288 | 0.1509 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2229 | 0.5814 | 0.1696 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0280 | 0.2579 | 0.5032 | 0.1965 | 0.0158 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0561 | 0.2793 | 0.4259 | 0.2138 | 0.0317 | 0.0017 | 0 | 0 |
| 200 | 0.0005 | 0.0053 | 0.0341 | 0.1211 | 0.2641 | 0.2991 | 0.2043 | 0.0719 | 0.0153 | 0.0018 | 0.0001 |

A.2 单分散气溶胶样品中携带多个电荷的颗粒分数φP的校准

以使用TSI3086DEMC（配有X射线中和器）分离得到的100nm单分散气溶胶样品为例，说明多电荷颗粒分数的测量方法。

A.2.1开启气溶胶发生器，并将DEMC的电压设定为U1（=743.4V，对应粒径为d1=100nm）。待系统稳定后，使用CPC测量DEMC出口的浓度，记为CN(d1)。由表A.2可得，100nm的单分散气溶胶样品经双极荷电静电中和器和TSI3086DEMC分级后，存在表面携带1, 2，3个正电荷的颗粒物，因此：

CN(d1)=ηC×(C1(U1)+C2(U1)+C3(U1))       （A.3）

式中：CN(d1)—DEMC电压设定为U1后，CPC测得的颗粒数量浓度值，个/cm3；

ηC—CPC的颗粒计数效率，无量纲量；

C1(U1)，C2(U1)，C3(U1)—DEMC电压设定为U1后，分别携带1,2,3个正

电荷的颗粒数量浓度值，个/cm3；

A.2.2将DEMC的电压设为2U1（对应粒径为d2=146nm）。待系统稳定后，用CPC测量其出口处的颗粒数量浓度，记为CN(d2)。依据ISO15900标准，此时只存在表面带有单一电荷的颗粒，因此：

C1(d2)=CN(d2)ηC                     （A.4）

将公式（A.4）带入公式（A.5）后可计算得到C2(U0)。

C2U0=C2(d2)=C1(d2)×f2(d2)f1(d2)             （A.5）

式（A.4）和（A.5）中：

CN(d2)—DEMC电压设定为2U0后，CPC测得的颗粒数量浓度值，个/cm3；

ηC—CPC的颗粒计数效率，无量纲量；

C1(d2)，C2(d2)—粒径为146nm、表面分别携带1，2个正电荷的单分散气溶胶样品的颗粒数量浓度值，个/cm3；

f1(d2)，f2(d2)—粒径为146nm、表面带有1，2个正电荷颗粒的荷电概率，可由公式1计算得到；无量纲量。

A.2.3 将DEMC的电压设为3U0（对应粒径为d3=195nm）。待系统稳定后，用CPC测量其出口处的颗粒数量浓度，记为CN(d3)。依据ISO15900标准，此时只存在表面带有单一电荷的颗粒，因此：

C1(d3)=CN(d3)ηC                     （A.6）

将公式（A.6）带入公式（A.7）后可计算得到C3(U0)。

C3U0=C3(d3)=C1(d3)×f3(d3)f1(d3)             （A.7）

式（A.6）和（A.7）中：

CN(d3)—DEMC电压设定为3U0后，CPC测得的颗粒数量浓度值，个/cm3；

ηC—CPC的颗粒计数效率，无量纲量；

C1(d3)，C3(d3)—粒径为195nm、表面分别携带1，3个正电荷、的单分散气溶胶样品的颗粒数量浓度值，个/cm3；

f1(d3)，f3(d3)—粒径为146nm、表面带有1个和3个正电荷的颗粒分数，可由公式（1）和（3）计算得到，无量纲量。

A.2.4 将计算得到的C2U0、C3U0代如公式A.3中，计算得到C1U0，依据公式（A.8）可计算得到携带p（=1,2,3）个正电荷的颗粒分数

φP=CpU0CNd0/ηC×100%                        （A.8）

式中：

φP—携带p（=1,2,3）个正电荷的颗粒分数，无量纲量；

CN(d0)—DEMC电压设定为U0后，CPC测得的颗粒数量浓度值，个/cm3；

Cp(U0)—DEMC电压设定为U0后，分别携带p（=1,2,……n）个正电荷的颗粒数

量浓度值，个/cm3；

ηC—CPC的颗粒计数效率，无量纲量。

A.3 φP的校准不确定度分析

A.3.1校准方法简述及测量模型

由公式（A.4）、（A.5）和（A.8）可以得到公式（A.9）

φP=CNdPCNd1×fPdPf1dP×100%=k×CNdPCNd1×100%              （A.9）

式中：

φP—携带p（=1,2,……n）个电荷的颗粒分数，无量纲量；

CN(d1)—DEMC电压设定为U1后，CPC测得的颗粒数量浓度值，个/cm3；

Cp(U0)—DEMC电压设定为p×U1后，CPC测得的颗粒数量浓度值，个/cm3；

k—为fPdP/f1dP比值，无量纲量。

A.3.2 不确定度来源及分析

从公式（A.9）和校准过程可以看出，携带p（=1,2,……n）个电荷的颗粒分数校准的不确定度来源主要包括：两次CPC测量结果的不确定度，因此合成标准不确定度见公式（A.10）：

urelφP=urel2CNdP+urel2CNd1               （A.10）

所用CPC的重复性校准中，10次测量的相对标准偏差为sr，因此urelφP可由公式A.11计算得到。

urelφP=sr102+sr102                                               （A.11）

附录B  颗粒计数效率校准的不确定度评定示例

B.1校准方法简述及测量模型

使用经校准的FCAE（GRIMM5.705）对HORIBA台架式PN检测仪70nm的颗粒计数效率进行校准。按本规范7.3部分进行颗粒计数效率的校准，按公式（B.1）计算PN检测仪的颗粒计数效率。

ηP=CPCF×ηF×p=1nφPP×100%                                （B.1）

式中：ηP—被校PN检测仪的颗粒计数效率；

CP—被校PN检测仪的10次测量结果平均值，个/cm3；

CF—FCAE的10次测量结果平均值，个/cm3；

ηF—FCAE的颗粒计数效率，无量纲量；

φP—气溶胶颗粒中携带P个电荷颗粒的分数，无量纲量；

P—颗粒所带的电荷数，无量纲量。

B.2 不确定度来源及分析

从公式（B.1）可以看出，影响测量结果不确定度的因素主要有：PN检测仪测量结果、FCAE测量结果、FCAE的计数效率、电荷颗粒分数测量。不确定度计算公式可由公式（B.1）导出。

uηp =ηFCF×p=1nφPP2u2CP+CP×ηF-CF2×p=1nφPP2u2CF+CPCF×p=1nφPP2u2ηF+(CPCFηF)2p=1n(P2×u2(φP))

(B.2)

式中：uηp —计数效率的合成标准不确定度，%；

uCP—被校PN检测仪测量结果CP引入的不确定度，个/cm3；

uCF—FCAE测量结果CF引入的不确定度，个/cm3；

uηF—FCAE计数效率引入的不确定度，%；

uφP—携带p（=1,2,……n）个电荷颗粒分数的测量不确定度，无量纲量。

B.3 标准不确定度的评定与计算

B.3.1 被校PN检测仪Cp引入的标准不确定度

由本规范7.3部分，被校PN检测仪的测量结果为2组5次测量的平均值。因此，首先采用极差法（见公式（B.3））分别计算得到2组测量结果的标准偏差si，之后采用公式（B.4）合并样本标准偏差，计算结果见表B.1。

si=RC=R2.33                                                       （B.3）

sp=(n1-1)×s12+(n2-1)×s22n1+n2-k=4×s12+4×s228                     （B.4）

表B.1 颗粒计数测量结果

|  |  | 被校PN检测仪 个 /cm3 | FCAE 个 /cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 1 | 9376 | 9438 |
|  | 2 | 9432 | 9492 |
|  | 3 | 9318 | 9378 |
|  | 4 | 9358 | 9456 |
|  | 5 | 9383 | 9431 |
|  | 6 | 9401 | 9490 |
|  | 7 | 9353 | 9473 |
|  | 8 | 9319 | 9440 |
|  | 9 | 9402 | 9391 |
|  | 10 | 9374 | 9485 |
| 平均值 |  | 9371.6 | 9447.4 |
| 前5次结果标准偏差s1 |  | 48.93 | 48.93 |
| 后5次结果标准偏差s2 |  | 35.62 | 42.49 |
| 合并标准偏差sp |  | 42.79 | 45.82 |

因此，被校PN检测仪测量结果引入的标准不确定度为uCp=42.795=19.1个/cm3。

B.3.2 FCAE测量结果CF引入的不确定度

FCAE的测量结果为2组5次测量的平均值。因此，首先采用极差法（见公式（B.3））分别计算得到2组测量结果的标准偏差si，之后采用公式（B.4）合并样本标准偏差，计算结果见表B.1。

因此，FCAE测量结果引入的标准不确定度为uCF=45.825=20.5个/cm3。

B.3.3FCAE的计数效率引入的不确定度

所用FCAE在（5000~60000）个/cm3范围的颗粒计数效率为98.5%，相对不确定度为2%（k=2）。因此，参考FCAE计数效率引入的不确定度uηF=0.985%。

B.3.4 荷电颗粒分数测量引入的不确定度

由表A.2可得，70nm的单分散气溶胶样品经双极荷电静电中和器和TSI3086DEMC分级后，存在表面携带1, 2，3个正电荷的颗粒物，因此按照附录A中的方法，计算得到φ1、φ2、φP3分别为：95.3%、4.1%、0.6%。

所用CPC的重复性校准中，10次测量的相对标准偏差为1.3%，因此，依据公式（A..11）可计算得到urelφP和uφP，结果参见表B.2。

表B.2 荷电颗粒分数测量结果及不确定度

| P | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| φP | 95.3% | 4.1% | 0.6% |
| urelφP | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| uφP | 0.55% | 0.023% | 0.004% |

B.4 合成标准不确定度

由上述结果可得：

p=1nφPP=0.953×1+0.041×2+0.006×3=1.053

将结果带入公式（B.2）中。

uηp =0.9859447.4×1.0532×19.12+9371.6×0.985-9447.42×1.0532×20.52+9371.69447.4×1.0532×0.985%2+(9371.69447.4×98.5%)2×12×0.55%2+22×0.023%2+32×0.004%2

=1.2%

B.5 扩展不确定度

取k=2，颗粒计数效率的扩展不确定度U=2.4%。

附录C

校准记录格式

PN检测仪校准原始记录

| 校准日期 |  | 原始记录编号 |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准员 |  | 核验员 |  |  |  |
| 仪器型号 |  | 制造厂 |  |  |  |
| 仪器编号 |  | 委托单位 |  |  |  |
| 委托单位地址 |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 湿度 | %RH |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |
| 校准用主要标准及仪器设备 | 名称 | 型号 | 编号 | 证书编号 | 有效期至 |
|  | 气溶胶静电计 |  |  |  |  |
|  | 凝结核粒子计数器 |  |  |  |  |
|  | 气溶胶发生装置 |  |  |  |  |
|  | 气溶胶稀释器 |  |  |  |  |
|  | 皂膜流量计 |  |  |  |  |

校准结果

一、零点

| 测量值 |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、流量示值误差

| CPC流量设定值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、颗粒浓度衰减系数

| 颗粒粒径 | 浓度测量值 |  |  |  | 平均值 | fdi | kdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30nm | Cin |  |  |  |  |  |  |
|  | Cout |  |  |  |  |  |  |
| 50nm | Cin |  |  |  |  |  |  |
|  | Cout |  |  |  |  |  |  |
| 100nm | Cin |  |  |  |  |  |  |
|  | Cout |  |  |  |  |  |  |

四、颗粒计数效率

| 颗粒 | 仪器 | 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 计数效率 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

FCAE计数效率F=

五、颗粒计数线性

| 颗粒 | 仪器 | 测量值 |  |  | 平均值 | 线性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |
|  | 被校 |  |  |  |  |  |
|  | 标准 |  |  |  |  |  |

六、颗粒计数重复性

| 测量值 |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、挥发性颗粒去除效率

| 颗粒粒径 | 浓度测量值 |  |  |  | 平均值 | ∅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30nm | C1 |  |  |  |  |  |
|  | C2 |  |  |  |  |  |

附录D

校准证书（内页）格式

D.1 校准证书第2页式样

证书编号：XXXX-XXXX 校准机构授权说明. 校准所依据的技术文件（代号、名称）. 校准环境条件及地点： 温度： ℃ 地点： 相对湿度： % 其他：. 校准使用的主要标准器/主要仪器. 名称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 证书编号; 有效期至. 第X页共X页

D.2 校准证书第3页式样

证书编号：XXXX-XXXX 校准结果 校准项目; 校准结果. 流量示值误差. 颗粒计数效率; 粒径 nm; 标准仪器 个/cm3; 被校仪器 个/cm3; 颗粒计数效率 %; 不确定度 k=2. 颗粒计数线性. 颗粒计数重复性. 颗粒浓度衰减系数. 挥发性颗粒去除效率. 以下空白 第X页共X页