JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG XXXX—201X

组合（选择组合）衡器

Associative (selective combination) weighers

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                           201X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局       发布

| 组合（选择组合）衡器检定规程 Verification Regulation of Associative (selective combination) weighers | JJG XXXX—201X |
| --- | --- |



归 口 单 位 ：全国衡器计量技术委员会自动衡器分技术委员会

主要起草单位： 青岛市计量技术研究院

江苏省计量科学研究院

上海市计量测试技术研究院

参加起草单位：上海石田电子衡器有限公司

本规程委托全国衡器计量技术委员会自动衡器分技术委员会负责解释

本规程主要起草人:

参加起草人:

目录

引言	1

1   范围	2

2   引用文件	2

3   术语和计量单位	2

3.1  术语	2

3.2  计量单位	4

4   概述	4

5   计量性能要求	4

5.1 准确度等级	4

5.2 每次装料的最大允许偏差（MPD）	4

5.3 最大允许预设值误差（MPSE）	5

5.4 静态检定的最大允许误差（MPE）	5

5.5 分度值(d)的形式	5

6   通用技术要求	5

6.1 计量安全性	5

6.2 指示装置和打印装置	5

6.3 承载器	6

6.4计量器具标识	6

6.5 检定标记	7

7  计量器具控制	7

7.1 检定条件	7

7.2 参数调整	8

7.3 物料检定的秤量	8

7.4 装料次数	9

7.5 物料检定采用的方法	9

7.6 确定化整误差的基本方法	9

7.7 检定项目	10

7.8 检定方法	10

7.9 检定结果的处理	13

7.10 检定周期	13

附录A检定记录格式	14

附录B检定证书内页格式	18

附录C检定结果通知书内页格式	19

- 引言

本规程的编制是根据我国组合（选择组合）衡器检定的实际情况，参考了国际建议OIML R61-1 2017(E) 重力式自动装料衡器 （Automatic gravimetric filling Instruments）的相关内容，在编制格式上执行了JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》。

本规程为首次发布。

组合（选择组合）衡器检定规程

- 1   范围

本规程适用于组合（选择组合）衡器的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 2   引用文件

JJG 99 砝码

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 3   术语和计量单位

- 3.1  术语

本规程中所用的术语与JJF 1181相一致，为使用方便和便于理解特引用了部分术语，并增加了仅适用于本规程的专用术语。

3.1.1 组合( 选择组合 )衡器 Associative (selective combination) weighers

包括多个称量单元，对相应称量单元的载荷进行组合计算并将其组合作为一次装料输出的自动装料衡器。

注：按照装料形式不同，可分为组合衡器和选择组合衡器。选择组合衡器各称量单元所称量的通常是同一类散状物料，组合衡器各称量单元所称量的可以是不同类散状物料。

3.1.2 称量单元 weighing unit

在自动衡器中,提供被称载荷的称量信息的装置。

3.1.3 装料 fill

构成预定质量的一个或多个载荷的组合。

3.1.4 每次装料的平均载荷数 Average number of load per fill

由操作人员设定的每次装料的最多载荷数与最少载荷数之和的一半;或在每次装料的载荷数不是由操作人员直接确定的情况下,它可以是正常运行期间每次装料的实际载荷数(若已知) 的平均值; 或由制造厂家对要称量的某种物料所规定的每次装料的最佳载荷数。

3.1.5 给料控制装置 feed control device

调节给料装置中给料速率的装置。

3.1.6 装料设定装置 fill setting device

允许设定装料预设值的装置。

3.1.7 最后断料装置 final feed cut-off device

控制最终给料的截止，使装料平均值符合预设值的装置。该装置可以包含对空中落料的调节修正功能。

3.1.8 修正装置 correction device

自动修正组合（选择组合）衡器设定的装置。

3.1.9 预设值 preset value

为规定装料的标称值，由操作人员借助装料设定装置预设的、以质量单位表示的值。

3.1.10 称量周期 weighing cycle

完成以下操作的称量过程：

——给承载器送料；

——称量操作；

——对相应的载荷进行组合计算并卸料。

3.1.11 最后给料时间 final feed time

用来完成最后将物料送到承载器所需的时间。

3.1.12 最小秤量 minimum Capacity（Min）

能在组合（选择组合）衡器的单个承载器上自动称量的最小载荷。

3.1.13 额定最小装料 rated minimum fill（Minfill）

组合（选择组合）衡器装料的最小额定值。低于这个额定值，称量结果可能会产生超出本规程规定的误差范围。

3.1.14 最大秤量 maximum Capacity(Max)

能在组合（选择组合）衡器的单个承载器上自动称量的最大载荷。

3.1.15 最大装料 maximum fill（Maxfill）

组合（选择组合）衡器装料的最大额定值。

3.1.16 每次装料的最大允许偏差 maximum permissible deviation of each fill (MPD)

在一项试验中，每次装料与所有装料平均值的最大允许偏差。

3.1.17 最大允许预设值误差 maximum permissible preset value error (MPSE)

装料预设值与装料平均值的最大允许差值。

- 3.2  计量单位

组合（选择组合）衡器使用的质量单位为：千克（kg）、克（g）、毫克（mg）。

- 4   概述

组合（选择组合）衡器（以下简称“组合衡器”）是一种基于重力式称重原理的自动装料衡器。

原理：将被测散状物料输送到组合衡器的每个称量单元，利用其各自的称重传感器同时或顺序对每个称量单元的载荷进行重量测量，通过对每个称量单元的载荷进行组合、计算，选取符合预设装料值的最佳载荷组合，由选取的称量单元同时或顺序输出载荷组合,并将此载荷组合作为一次装料输入指定容器。由此通过自动称量的方式，将散状物料分成为预定的、实际上（相对）恒定质量的装料。

结构：组合衡器主要包括多个称量单元和与其相关联的若干自动给料装置，以及相应的控制装置和出料装置。

用途：组合衡器广泛应用于各行业对散状物料的定量称量，尤其适用于颗粒质量较大或颗粒质量不均匀的散状物料的定量称量。

- 5   计量性能要求

- 5.1 准确度等级

组合衡器的准确度等级应符合5.2规定的允许范围，并按6.4的规定标注在组合衡器上。

组合衡器的准确度等级表示为X（x），x值应为1×10k、2×10 k 、5×10 k ，k为正、负整数或零。

组合衡器的准确度等级应对其使用条件做出规定，包括要称量的物料性质、安装类型、运行环境、装料质量和称量速率。

- 5.2 每次装料的最大允许偏差（MPD）

组合衡器应在首次检定时确定准确度等级X(x)。表1规定了X(1)级组合衡器每次装料的最大允许偏差（MPD），其它等级组合衡器的最大允许偏差（MPD）应为表1中规定的值，乘以等级指定因子x。

- 表1 X(1)级组合衡器每次装料的最大允许偏差（MPD）

| 装料质量 F (g) | X(1)级组合衡器每次装料的最大允许偏差（MPD） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定，后续检定 | 使用中检查 |
| F≤50 | 7.2% F | 9% F |
| 50 < F ≤ 100 | 3.6 g | 4.5 g |
| 100 < F ≤ 200 | 3.6% F | 4.5% F |
| 200 < F ≤ 300 | 7.2g | 9g |
| 300 < F ≤ 500 | 2.4% F | 3% F |
| 500 < F ≤ 1000 | 12g | 15g |
| 1000 < F ≤ 10000 | 1.2% F | 1.5% F |
| 10000 < F ≤ 15000 | 120g | 150g |
| F ＞ 15000 | 0.8% F | 1% F |

- 5.3 最大允许预设值误差（MPSE）

对可预设装料质量的组合衡器，装料预设值与装料的平均质量之差，不应超过5.2规定的使用中检查每次装料的最大允许偏差（MPD）的0.25倍。该限值适用于首次检定、后续检定和使用中检查。

- 5.4 静态检定的最大允许误差（MPE）

静态检定的最大允许误差（MPE）应是5.2规定的使用中检查每次装料的最大允许偏差（MPD）除以每次装料平均(或最佳) 载荷数的平方根的0.25倍。

例如：X(1)级组合衡器,每次装料的平均载荷数为4。当静态试验载荷为100g时,相应的装料质量为100g×4=400g,其使用中检查最大允许偏差为3%，即12g。因此, 静态检定的最大允许误差为:0.25×(12g/4)=1.5g

- 5.5 分度值的形式

分度值应以1×10k、2×10 k 或5×10 k 为形式表示的质量单位，k为正、负整数或零。

- 6   通用技术要求

- 6.1 计量安全性

组合衡器不应有任何便于欺骗性使用的特征。不允许使用者自行调整的装置，应加封。

- 6.2 指示装置和打印装置

组合衡器的指示装置和打印装置应以简单并列的方式给出示值，称量结果应可靠、简明、清晰，且具有相应的质量单位名称或符号。

指示装置应有一个开机显示自检程序，使操作人员有足够的时间观察到指示装置的所有相关符号指示是否正常。

对于给定载荷，数字指示和打印装置的指示应一致。

- 6.3 承载器

承载器及相应的给料装置和卸料装置，在设计上应能保证每次卸料后残留的物料是可忽略的。

组合衡器在自动运行期间，承载器应不能进行手动卸料。

- 6.4计量器具标识

6.4.1计量器具标识的内容：

——组合衡器的名称和规格（型号）；

——组合衡器的出厂编号（若适用，应在每一分离部件上标识）；

——制造厂商或商标；

——物料标示（即要称量的物料）；

——产品采用的标准号；

——准确度等级符号，以X(x)=…的形式表示；

——准确度等级的参考值，以Ref(x)=…的形式表示；

——分度值（若适用），以d =…的形式表示；

- ——最大装料（若适用），以Maxfill…的形式表示；

- ——额定最小装料（若适用），以Minfill…的形式表示；

- ——最大运行效率（若适用），以…个装料/分钟的形式表示；

- ——最大秤量，以Max…的形式表示；

- ——最小秤量（或最小卸料量，若适用），以Min…的形式表示；

- ——每次装料平均(或最佳) 载荷数；

——温度范围，以… ℃/… ℃的形式表示；

——供电电压，以…V的形式表示；

——供电频率，以…Hz的形式表示；

——产品的合格证（可与组合衡器本机分开设置）；

——软件标识（如版本号等）；

——需要限制场合的特殊说明（若适用）。

组合衡器标识上的物料、准确度等级或工作参数要明确地对应。

如果使用软件控制的方式显示上述标识，组合衡器上的铭牌应至少提供下列标识信息：

——组合衡器的型号和名称；

——制造商名称或商标；

——电源电压；

——电源频率。

6.4.2计量器具标识的表示

组合衡器在通常使用条件下，其计量器具标识应当是牢固可靠的，其尺寸、形状能保证清晰易读。

这些计量器具标识应集中在组合衡器的醒目位置，可安放在组合衡器的铭牌上，也可在组合衡器的秤体上。

若标识在铭牌上时，应能对铭牌加封；若标识在组合衡器秤体上时，应是不损坏就不能除掉。

计量器具标识也可使用软件控制的显示方式。在这种情况下，应提供对用自动跟踪检查和不可擦除记录的标志进行保护的方法。

- 6.5 检定标记

组合衡器上应有一个放置检定标记的位置，能确保检定标记的长久完好。这个位置应当满足以下要求：

——不损坏标记就不能将标记从组合衡器上取下；

——标记应是便于安放，又不改变组合衡器的计量特性；

——使用中不必移动组合衡器或其防护罩就可以看见标记。

- 7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

- 7.1 检定条件

7.1.1 控制衡器

控制衡器通常是与组合衡器相分离的单独衡器，即为分离式控制衡器。

控制衡器的示值应作为自动称量分离载荷的约定真值。

检定使用的控制衡器和标准砝码应保证对物料称量产生的影响不大于被检组合衡器自动称量最大允许偏差和最大允许预设值误差（若适用）的1/3。

若控制衡器的分度值过大，物料检定时应使用7.6的方法确定控制衡器化整前的示值。

7.1.2 物料检定使用的物料

首次检定和后续检定必须使用实际称量的物料进行。

7.1.3 标准砝码

用于静态检定的标准砝码应符合JJG 99的计量要求，其误差应不超过5.4规定的静态检定的最大允许误差的1/3。

7.1.4 环境条件

检定应在环境温度稳定的条件下进行，一般为-10 ℃～40 ℃，温度变化率每小时应不超过5 ℃，特殊情况应另外说明。

交流电源应在（0.85～1.1）倍的标称电压范围内。

7.1.5 其它条件

检定应由相应的计量技术机构在组合衡器的使用现场进行。

无论是以检定为目的还是实际使用，组合衡器的自动称量运行都应是相同的。应保证检定工作可靠且方便地进行，而不必改变正常的运行状态。

相应的计量技术机构应以尽量避免不必要的物力投入的方式进行检定。

为了进行检定，计量技术机构可要求申请人提供一定量的物料、搬运设备和相关的人员。

- 7.2 参数调整

检定时应将组合衡器的可调参数调至临界值，如最后给料时间或装料速率等参数的设定应在制造商的说明书或说明性标志允许的最严酷条件。

组合衡器应在正常运行条件下运行一段时间以达到稳定，任何修正装置（如空中落料修正或自动置零）应依据制造商的说明书要求运行。

- 7.3 物料检定的检定点

a）物料检定应在等于（或接近）最大装料（Maxfill）和额定最小装料（Minfill）下进行。

b）如果额定最小装料小于最大装料的1/3，还应在接近称量区间中心再选取一个检定点进行检定，最好在一个接近（但不超出）100g, 300g, 1000g或15000g的装料值上进行。

c）后续检定可只在接近常用秤量（常用装料）进行。

d) 应采用每次装料平均(或最佳)载荷数进行检定。

- 7.4 装料次数

单次试验装料的次数取决于表2中规定的预设值（Fp）。

- 表2 单次试验装料的次数

| 预设值 （Fp） | 单次试验装料次数（n） |
| --- | --- |
| Fp ≤ 1 kg | 60 |
| 1 kg < Fp ≤ 10kg | 30 |
| 10 kg < Fp ≤ 25kg | 20 |
| Fp＞25 kg | 10 |

- 7.5 物料检定采用的方法

物料检定通常采用分离检定法，使用与被检组合衡器相分离的控制衡器，测得装料质量的约定真值。

- 7.6 确定化整误差的基本方法

若控制衡器的分度值d 过大，可利用闪变点方法来确定化整误差，方法如下：

对于某一载荷L，记录下其示值I。连续加放相当于0.1 d 的附加砝码,直到示值明显增加一个分度值，变为(I+d)。此时，加到承载器上的附加载荷为ΔL。

可用公式（1）得到化整前的示值P:

P=I+0.5 d-ΔL                                （1）

可用公式（2）得到化整前的误差E：

E=P-L=(I+0.5 d-ΔL)-L                         （2）

可用公式（3）得到化整前的修正误差EC：

EC=E-E0                                         （3）

式中：

P——化整前的示值， kg或g；

I——示值， kg或g；

d——分度值， kg或g；

ΔL——附加载荷， kg或g；

L——载荷，kg或g；

E——化整前的误差， kg或g；

EC——化整前的修正误差， kg或g；

E0——零点或零点附近的误差， kg或g。

例如：一台分度值为5 g的控制衡器，施加1 kg载荷，示值为1000 g。然后依次加放0.5 g的砝码，当附加载荷为1.5 g时，示值由1000 g变化到1005 g。将这些数值代入公式（1），可得：

P=(1000+2.5-1.5) g=1001 g

这样，化整前的实际示值是1001 g，代入公式（2），计算化整前的误差：

E=(1001-1000) g=1 g

如果上述化整前的零点误差E0=+0.5 g，代入公式（3），计算化整前的修正误差：

EC=1 g-(+0.5 g)=0.5 g

- 7.7 检定项目

组合衡器的首次检定、后续检定和使用中检查的项目见表3。

表3  检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观检 查 | 计量管理及计量器具标识 | + | - | - |
| 2 |  | 检定标记与计量安全性 | + | + | + |
| 3 |  | 性能、结构 | + | - | - |
| 4 | 静态检定 |  | + | - | - |
| 5 | 首次检定的物料检定 |  | + | - | - |
| 6 | 后续检定的物料检定 |  | - | + | + |

注：“＋”表示应检项目，“－”表示可不检项目。

- 7.8 检定方法

7.8.1 外观检查

a) 计量管理及计量器具标识

以目测的方式检查组合衡器的计量器具标识是否符合6.4的规定，计量单位是否符合3.2的规定，分度值的形式是否符合5.5的规定。

b) 检定标记与计量安全性

以目测的方式检查组合衡器的检定标记是否符合6.5的规定，计量安全性是否符合6.1的规定。

c) 性能、结构

以目测的方式检查组合衡器的性能、结构是否符合6.2、6.3的相关规定。

7.8.2 静态检定

a）应对每个称量单元进行静态检定。

b）静态检定的检定载荷应包含以下秤量点：物料检定的检定点除以每次装料平均(或最佳) 载荷数。

c）从零点起施加标准砝码至各秤量点,并逆顺序卸下标准砝码回检至零点。

若分度值d 过大，应采用7.6的方法确定秤量点的误差。

d）所有秤量点的误差应符合本规程5.4的规定。

7.8.3 首次检定的物料检定

7.8.3.1 物料检定的方法

a）对于不固定且配有水平指示器的组合衡器，应将组合衡器调至水平。

b）按照7.2的要求设置被检组合衡器的参数。

c）按照7.3的要求选择相应的检定点，设置装料预设值Fp。

d）按照7.4的规定设置装料次数，运行组合衡器输出一定数量的装料。

e）采用7.5的方法称量每一个装料，得到装料质量Fi。

f）计算所有装料的平均值与装料预设值的误差se。

g）计算每一个装料与所有装料平均值的偏差mdi。

h）对于7.3规定的其它检定点应重复上述（c）至（g）的程序。

7.8.3.2 装料质量的测量与计算

a）单次装料质量的测量。单次装料质量的测量应采用分离检定法。

b）预设值。应记录组合衡器指示的装料预设值（Fp）。

c）装料质量和平均值。每一个装料都应在控制衡器上进行称量，得出装料质量Fi，其结果应视为装料的约定真值。记录所有装料的约定真值，并计算这一装料预设值下所有装料质量的平均值（ΣFi/n）。

d）自动称量的偏差。每次装料与这一装料预设值下的所有装料平均值之差，应满足5.2的要求。

可用公式（4）（5）计算自动称量中每次装料与所有装料平均值的偏差mdi及最大偏差md max：

mdi=Fi-ΣFi/n                                （4）

md max =| mdi |max                             （5）

式中：

mdi——每次装料与所有装料平均值的偏差， kg或g；

Fi——每一个装料的质量， kg或g；

ΣFi/n——所有装料的平均值， kg或g；

md max——自动称量的最大偏差， kg或g。

e）自动称量的预设值误差。所有装料的平均值与所对应的装料预设值之差，应满足5.3的要求。

可用公式（6）计算自动称量的预设值误差（se）：

se=ΣFi/n -Fp                               （6）

式中：

se——自动称量的预设值误差， kg或g；

ΣFi/n——所有装料的平均值， kg或g；

Fp——装料预设值， kg或g。

7.8.3.3 准确度等级的确定

a）对于每一个装料预设值，确定预设值误差（se）和X(1)级的最大允许预设值误差（MPSE (1)）。

然后计算每个装料预设值的[|se|/MPSE (1)]。

b）对于每一个装料预设值，确定每次装料与所有装料平均值的最大偏差（md max）和X(1)级每次装料与所有装料平均值的最大允许偏差（MPD(1)）。

然后计算每个装料预设值的[md max /MPD (1)]。

c）由 a）中确定[|se|/MPSE (1)]的最大值，

[|se|/MPSE (1)]Max

d）由 b）中确定[md max /MPD (1)]的最大值，

[md max /MPD (1)]Max

e）首次检定中，应确定准确度等级X(x)，使得：

x≥[|se|/MPSE (1)]Max，

且x≥[md max /MPD (1)]Max，

同时满足X(x)≥Ref(x)，

并且，x =1×10k，2×10k或5×10k，k为正、负整数或零。

注：准确度等级的参考值Ref(x)是组合衡器进行检定可能的最高准确度等级，是在型式评价影响量试验过程中通过组合衡器静态试验确定的准确度等级。

7.8.4 后续检定的物料检定

7.8.4.1 后续检定的物料检定按照本规程7.8.3.1和7.8.3.2进行。

7.8.4.2 后续检定可在实际的使用条件下，只在接近常用秤量（常用装料）进行。

7.8.4.3 后续检定的结果需满足：

|se|≤MPSE (x) ，

且md max≤MPD (x) 。

注：x为首次检定确定的等级指定因子；

MPSE (x)= MPSE (1) ×x；

MPD (x)= MPD (1)×x。

- 7.9 检定结果的处理

经检定合格的组合衡器发给检定证书；经检定不合格的组合衡器发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

- 7.10 检定周期

组合衡器的检定周期一般不超过一年。

- 附录A

检定记录格式

（推荐性）

A.1检定记录

| 受 检 单 位 |  | 制 造 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合衡器名称 |  | 组合衡器型号 |  |  |  |
| 准确度等级 | X ( ) | 组合衡器器号 |  |  |  |
| 最大装料 |  | 额定最小装料 |  |  |  |
| 修正装置 |  | 组合衡器分度值 | d = | 检定温度 |  |
| 检定用物料 |  | 检定依据 |  |  |  |

检定用计量标准装置和标准器的信息

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 器具 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |

外观检查

| 计量管理及计量器具标识 |  | 检定标记与计量安全性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能、结构 |  |  |  |

| 装料质量 |  | 称量速率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每次装料平均(或最佳) 载荷数 |  |  |  |

静态检定

E =I+0.5d -△L-L、EC=E-E0且EC≤MPE , E0=零点或零点附近的误差*         计量单位：

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
|  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

物料检定                   计量单位：

|  | 皮重 | 控制衡器示值 Ii | 附 加 载 荷 DLi | 装 料 质 量 Fi | 偏 差mdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |

物料检定（续）                计量单位：

| 45 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |

| 装料预设值Fp |  | 所有装料的平均值ΣFi/n |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许偏差MPD(x) |  | 最大允许预设值误差MPSE (x) |  |
| 最大偏差md max |  | 预设值误差se=ΣFi/n-Fp |  |
| ① ¦se¦≤MPSE (x) ② md max≤MPD(x) |  |  |  |

A.2  首次检定准确度等级的确定

| 装料质量 | 接近最大装料 | 接近额定最小装料 |  | 接近中间装料 或常用装料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装料预设值Fp |  |  |  |  |
| 所有装料的平均值 ΣFi/n |  |  |  |  |
| 最大偏差md max |  |  |  |  |
| 预设值误差 se=ΣFi/n-Fp |  |  |  |  |
| X(1)级最大允许预设值误差MPSE (1) |  |  |  |  |
| X(1)级最大允许偏差MPD(1) |  |  |  |  |
| [¦se¦/MPSE(1) ] |  |  |  |  |
| [md max /MPD（1) ] |  |  |  |  |
| 准确度等级的参考值 | Ref ( ) |  |  |  |
| - X(x)≥Ref(x) ② x≥[md max /MPD（1)]max ③ x≥[¦se¦/MPSE(1)]max |  |  |  |  |
| 准确度等级X ( ) |  |  | x = 1 x 10k、2 x 10k或5 x 10k， k为正、负整数或零 |  |

| 检 定 结 果 |  | 检 定 员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 定 日 期 |  | 核 验 员 |  |
| 检 定 证 书 编 号 |  | 备 注 |  |

- 附录B

检定证书内页格式

（推荐性）

检定证书编号:

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器具 |  |  |  |  |  |

主要计量信息：

| 分度值 | d = | 每次装料平均(或最佳) 载荷数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大装料 |  | 额定最小装料 |  |

外观检查：

物料检定（仅适用于所检物料及装料值）：

| 检定用物料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装料质量 |  |  |  |
| 称量速率 |  |  |  |
| md max |  |  |  |
| se |  |  |  |
| [md max /MPD（1)]max （适用于首次检定） |  |  |  |
| [¦se¦/MPSE(1)]max （适用于首次检定） |  |  |  |
| 准确度等级 | X ( ) |  |  |

- 静态检定（适用于首次检定）

| - 载荷L | 修正误差EC | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- |

- 附录C

检定结果通知书内页格式

（推荐性）

内容同附录B

并注明不合格项目。