《组合（选择组合）衡器》检定规程

试验验证报告

《组合（选择组合）衡器》检定规程起草小组

2020.06

- 《组合（选择组合）衡器》检定规程试验验证报告

- 目的

- 通过对有代表性的计量器具进行试验的方法，验证所制定的《组合（选择组合）衡器》检定规程的科学性、合理性和可行性。

- 验证方法

- 在规程制定过程中，起草小组做了大量的试验，为规程的制定积累了充足的试验数据和经验，使规程得以顺利制定完成。现在，规程已基本制定完毕，为验证其科学性、合理性和可行性，选取了一台生产厂家（上海石田电子衡器有限公司）未出厂的选择组合衡器进行首次检定试验，另外选取了一台使用单位在用的选择组合衡器进行后续检定试验，并依据本规程附录A所提供的检定记录格式分别做出检定记录（见附录）。

- 试验数据分析

- 1、根据规程中第6条的通用技术要求进行了逐条检查，被检衡器完全符合要求。

- 通过检查认为，规程所规定的通用技术要求能够涵盖组合（选择组合）衡器的技术要求，同时还包含了计量法制标志和计量器具标识要求。通用技术要求完整、充分，操作简单易行。

- 2、按照规程要求对计量性能进行了逐项检定，被检衡器完全符合要求。

- 通过计量性能检定认为，规程所规定的计量性能要求完整、充分、适用，能够保证对组合（选择组合）衡器各项计量性能的考核，通过检定后，能够保证组合（选择组合）衡器的计量性能的准确可靠。规程中第七条规定的检定方法严谨可靠，且充分考虑了被检衡器的特性，具有较强的可操作性。

- 试验验证结论

- 经验证，本规程所规定的计量性能要求、通用技术要求及检定方法能够满足组合（选择组合）衡器的检定需要，各项要求充分、合理，检定方法严谨、可行，规程具备了科学性、合理性和可行性。依据本规程对组合（选择组合）衡器进行检定能够保证其计量性能的准确可靠。

《组合（选择组合）衡器》检定规程起草小组

- 2020-06

- 附录一  首次检定试验

A.1检定记录

| 受 检 单 位 | 上海石田电子衡器有限公司 | 制 造 单 位 | 上海石田电子衡器有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合衡器名称 | 电脑多头包装秤 | 组合衡器型号 | CHW-214E-S/20-PB |  |  |
| 准确度等级 | X ( 1 ) | 组合衡器器号 | 300078329 |  |  |
| 修正装置 | / | 组合衡器分度值 | d =0.1g | 检定温度 | 26℃ |
| 检定用物料 | 木栓 | 检定依据 | JJG XXXX-202X《组合（选择组合）衡器》检定规程 |  |  |

检定用计量标准装置和标准器的信息

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重力式自动装料衡器检定装置 | 2g～60t | 砝码：F2等级，M1等级 控制衡器：级级 |  |  |
| 标准 器具 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
|  | 电子天平 | （5～3100）g | 级 |  |  |
|  | 砝码 |  | M1等级 |  |  |

外观检查

| 计量管理及计量器具标识 | 合格 | 检定标记与计量安全性 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能、结构 | 合格 |  |  |

| 装料质量 | （14～1000）g | 称量速率 | 100次/分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每次装料平均(或最佳) 载荷数 |  | 3 |  |

静态检定

E =I+0.5d -△L-L、EC=E-E0且EC≤MPE , E0=零点或零点附近的误差*        计量单位：g

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 1 | * | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.03 | *0.00 | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 5 | 5.1 | 5.0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.1 | 100.2 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.2 | / | 0.02 | / | 0.23 | / | 0.23 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 2 | * | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 0.05 | *-0.03 | 0.00 | / | 0.03 | / |
|  | 5 | 5.0 | 5.0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.1 | 100.1 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.3 | / | 0.06 | / | 0.29 | / | 0.31 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 3 | * | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | *0.00 | 0.04 | / | 0.04 | / |
|  | 5 | 4.9 | 5.0 | 0.05 | 0.06 | -0.1 | -0.01 | -0.1 | -0.01 | ±0.2 |
|  | 100 | 99.8 | 99.9 | 0.08 | 0.05 | -0.23 | -0.1 | -0.23 | -0.1 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.6 | / | 0.05 | / | -0.4 | / |  | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 4 | * | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 0.06 | *-0.03 | -0.01 | / | 0.02 | / |
|  | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.03 | 0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | ±0.2 |
|  | 100 | 99.9 | 99.9 | 0.06 | 0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.9 | / | 0.08 | / | -0.13 | / | -0.1 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 5 | * | 1.0 | 1.0 | 0.06 | 0.05 | *-0.01 | 0.00 | / | 0.01 | / |
|  | 5 | 5.0 | 5.0 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.0 | 100.0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.1 | / | 0.06 | / | 0.09 | / | 0.1 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 6 | * | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | *0.00 | 0.04 | / | 0.04 | / |
|  | 5 | 5.0 | 5.0 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.0 | 100.0 | 0.08 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.9 | / | 0.06 | / | -0.11 | / | -0.11 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 7 | * | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 0.05 | *-0.03 | 0.00 | / | 0.03 | / |
|  | 5 | 5.0 | 5.0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.1 | 100.1 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.3 | / | 0.02 | / | 0.33 | / | 0.36 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 8 | * | 1.0 | 1.0 | 0.06 | 0.05 | *-0.01 | 0.00 | / | 0.01 | / |
|  | 5 | 4.9 | 5.0 | 0.06 | 0.07 | -0.11 | -0.02 | -0.1 | -0.01 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.0 | 100.1 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.5 | / | 0.02 | / | 0.53 | / | 0.54 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 9 | * | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 0.05 | *-0.03 | 0.00 | / | 0.03 | / |
|  | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.3 | 100.5 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.50 | 0.35 | 0.53 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.8 | / | 0.06 | / | 0.79 | / | 0.82 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 10 | * | 1.0 | 1.0 | 0.06 | 0.05 | *-0.01 | 0.00 | / | 0.01 | / |
|  | 5 | 5.0 | 5.0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ±0.2 |
|  | 100 | 99.9 | 99.9 | 0.08 | 0.05 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.09 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.6 | / | 0.04 | / | -0.39 | / | -0.38 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 11 | * | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 0.05 | *-0.03 | 0.00 | / | 0.03 | / |
|  | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.09 | 0.07 | -0.14 | -0.12 | -0.11 | -0.09 | ±0.2 |
|  | 100 | 9.8 | 9.9 | 0.03 | 0.08 | -0.18 | -0.13 | -0.15 | -0.10 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.5 | / | 0.08 | / | -0.53 | / | -0.50 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 12 | * | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.02 | *0.00 | 0.03 | / | 0.03 | / |
|  | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.04 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.09 | --0.06 | ±0.2 |
|  | 100 | 99.9 | 99.9 | 0.09 | 0.06 | -0.14 | -0.11 | -0.14 | -0.11 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.9 | / | 0.08 | / | -0.13 | / | -0.13 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 13 | * | 1.0 | 1.0 | 0.07 | 0.03 | *-0.02 | 0.02 | / | 0.04 | / |
|  | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.1 | 100.2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.20 | ±1.3 |
|  | 350 | 350.3 | / | 0.09 | / | 0.26 | / | 0.28 | / | ±2.3 |

| 称量单元编号 | 载荷L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差EC |  | 最大允许误差MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |
| 14 | * | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.03 | *0.00 | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 5 | 5.0 | 5.0 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | ±0.2 |
|  | 100 | 100.0 | 100.0 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | ±1.3 |
|  | 350 | 349.9 | / | 0.06 | / | -0.11 | / | -0.11 | / | ±2.3 |

物料检定（额定最小装料）               计量单位：g

|  | 皮重 | 控制衡器示值 Ii | 附 加 载 荷 DLi | 装 料 质 量 Fi | 偏 差mdi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.21 | 15.15 | / | 13.94 | -0.10 |  |
| 2 | 1.21 | 15.66 | / | 14.45 | 0.41 |  |
| 3 | 1.21 | 14.83 | / | 13.62 | -0.42 |  |
| 4 | 1.21 | 14.92 | / | 13.71 | -0.33 |  |
| 5 | 1.21 | 15.35 | / | 14.14 | 0.10 |  |
| 6 | 1.21 | 15.51 | / | 14.30 | 0.26 |  |
| 7 | 1.21 | 15.45 | / | 14.24 | 0.20 |  |
| 8 | 1.21 | 15.07 | / | 13.86 | -0.18 |  |
| 9 | 1.21 | 15.13 | / | 13.92 | -0.12 |  |
| 10 | 1.21 | 15.19 | / | 13.98 | -0.06 |  |
| 11 | 1.21 | 15.32 | / | 14.11 | 0.07 |  |
| 12 | 1.21 | 15.86 | / | 14.65 | 0.61 |  |
| 13 | 1.21 | 14.78 | / | 13.57 | -0.47 |  |
| 14 | 1.21 | 14.96 | / | 13.75 | -0.29 |  |
| 15 | 1.21 | 15.38 | / | 14.17 | 0.13 |  |
| 16 | 1.21 | 15.31 | / | 14.10 | 0.06 |  |
| 17 | 1.21 | 15.55 | / | 14.34 | 0.30 |  |
| 18 | 1.21 | 15.67 | / | 14.46 | 0.42 |  |
| 19 | 1.21 | 15.13 | / | 13.92 | -0.12 |  |
| 20 | 1.21 | 15.39 | / | 14.18 | 0.14 |  |
| 21 | 1.21 | 15.17 | / | 13.96 | -0.08 |  |
| 22 | 1.21 | 15.33 | / | 14.12 | 0.08 |  |
| 23 | 1.21 | 15.29 | / | 14.08 | 0.04 |  |
| 24 | 1.21 | 15.12 | / | 13.91 | -0.13 |  |
| 25 | 1.21 | 15.66 | / | 14.45 | 0.41 |  |
| 26 | 1.21 | 14.78 | / | 13.57 | -0.47 |  |
| 27 | 1.21 | 14.86 | / | 13.65 | -0.39 |  |
| 28 | 1.21 | 15.28 | / | 14.07 | 0.03 |  |
| 29 | 1.21 | 14.83 | / | 13.62 | -0.42 |  |
| 30 | 1.21 | 14.97 | / | 13.76 | -0.28 |  |
| 31 | 1.21 | 15.15 | / | 13.94 | -0.10 |  |
| 32 | 1.21 | 15.61 | / | 14.40 | 0.36 |  |
| 33 | 1.21 | 15.15 | / | 13.94 | -0.10 |  |
| 34 | 1.21 | 15.27 | / | 14.06 | 0.02 |  |
| 35 | 1.21 | 15.33 | / | 14.12 | 0.08 |  |
| 36 | 1.21 | 15.19 | / | 13.98 | -0.06 |  |
| 37 | 1.21 | 15.32 | / | 14.11 | 0.07 |  |
| 38 | 1.21 | 15.16 | / | 13.95 | -0.09 |  |
| 39 | 1.21 | 14.78 | / | 13.57 | -0.47 |  |
| 40 | 1.21 | 14.96 | / | 13.75 | -0.29 |  |
| 41 | 1.21 | 15.67 | / | 14.46 | 0.42 |  |
| 42 | 1.21 | 14.83 | / | 13.62 | -0.42 |  |
| 43 | 1.21 | 14.92 | / | 13.71 | -0.33 |  |
| 44 | 1.21 | 15.65 | / | 14.44 | 0.40 |  |
| 45 | 1.21 | 15.51 | / | 14.30 | 0.26 |  |
| 46 | 1.21 | 15.35 | / | 14.14 | 0.10 |  |
| 47 | 1.21 | 15.08 | / | 13.87 | -0.17 |  |
| 48 | 1.21 | 15.19 | / | 13.98 | -0.06 |  |
| 49 | 1.21 | 15.29 | / | 14.08 | 0.04 |  |
| 50 | 1.21 | 15.32 | / | 14.11 | 0.07 |  |
| 51 | 1.21 | 14.96 | / | 13.75 | -0.29 |  |
| 52 | 1.21 | 15.68 | / | 14.47 | 0.43 |  |
| 53 | 1.21 | 15.31 | / | 14.1 | 0.06 |  |
| 54 | 1.21 | 15.45 | / | 14.24 | 0.20 |  |
| 55 | 1.21 | 15.67 | / | 14.46 | 0.42 |  |
| 56 | 1.21 | 15.23 | / | 14.02 | -0.02 |  |
| 57 | 1.21 | 15.19 | / | 13.98 | -0.06 |  |
| 58 | 1.21 | 15.27 | / | 14.06 | 0.02 |  |
| 59 | 1.21 | 15.33 | / | 14.12 | 0.08 |  |
| 60 | 1.21 | 15.26 | / | 14.05 | 0.01 |  |

物料检定（中间装料）                  计量单位：g

|  | 皮重 | 控制衡器示值 Ii | 附 加 载 荷 DLi | 装 料 质 量 Fi | 偏 差mdi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.16 | 305.56 | / | 300.40 | 0.27 |  |
| 2 | 5.16 | 304.79 | / | 299.63 | -0.50 |  |
| 3 | 5.16 | 305.53 | / | 300.37 | 0.24 |  |
| 4 | 5.16 | 305.16 | / | 300.00 | -0.13 |  |
| 5 | 5.16 | 304.87 | / | 299.71 | -0.42 |  |
| 6 | 5.16 | 305.15 | / | 299.99 | -0.14 |  |
| 7 | 5.16 | 305.26 | / | 300.10 | -0.03 |  |
| 8 | 5.16 | 305.43 | / | 300.27 | 0.14 |  |
| 9 | 5.16 | 305.51 | / | 300.35 | 0.22 |  |
| 10 | 5.16 | 305.56 | / | 300.40 | 0.27 |  |
| 11 | 5.16 | 304.69 | / | 299.53 | -0.6 |  |
| 12 | 5.16 | 305.63 | / | 300.47 | 0.34 |  |
| 13 | 5.16 | 305.36 | / | 300.20 | 0.07 |  |
| 14 | 5.16 | 304.67 | / | 299.51 | -0.62 |  |
| 15 | 5.16 | 305.35 | / | 300.19 | 0.06 |  |
| 16 | 5.16 | 305.66 | / | 300.50 | 0.37 |  |
| 17 | 5.16 | 305.13 | / | 299.97 | -0.16 |  |
| 18 | 5.16 | 305.16 | / | 300.00 | -0.13 |  |
| 19 | 5.16 | 304.67 | / | 299.51 | -0.62 |  |
| 20 | 5.16 | 305.65 | / | 300.49 | 0.36 |  |
| 21 | 5.16 | 305.21 | / | 300.05 | -0.08 |  |
| 22 | 5.16 | 305.46 | / | 300.30 | 0.17 |  |
| 23 | 5.16 | 305.53 | / | 300.37 | 0.24 |  |
| 24 | 5.16 | 305.76 | / | 300.60 | 0.47 |  |
| 25 | 5.16 | 304.39 | / | 299.23 | -0.90 |  |
| 26 | 5.16 | 305.67 | / | 300.51 | 0.38 |  |
| 27 | 5.16 | 305.76 | / | 300.60 | 0.47 |  |
| 28 | 5.16 | 304.67 | / | 299.51 | -0.62 |  |
| 29 | 5.16 | 305.63 | / | 300.47 | 0.34 |  |
| 30 | 5.16 | 305.71 | / | 300.55 | 0.42 |  |
| 31 | 5.16 | 305.46 | / | 300.30 | 0.17 |  |
| 32 | 5.16 | 304.69 | / | 299.53 | -0.60 |  |
| 33 | 5.16 | 305.33 | / | 300.17 | 0.04 |  |
| 34 | 5.16 | 305.16 | / | 300.00 | -0.13 |  |
| 35 | 5.16 | 304.97 | / | 299.81 | -0.32 |  |
| 36 | 5.16 | 305.35 | / | 300.19 | 0.06 |  |
| 37 | 5.16 | 305.86 | / | 300.70 | 0.57 |  |
| 38 | 5.16 | 305.63 | / | 300.47 | 0.34 |  |
| 39 | 5.16 | 305.16 | / | 300.00 | -0.13 |  |
| 40 | 5.16 | 304.31 | / | 299.15 | -0.98 |  |
| 41 | 5.16 | 305.98 | / | 300.82 | 0.69 |  |
| 42 | 5.16 | 305.21 | / | 300.05 | -0.08 |  |
| 43 | 5.16 | 305.16 | / | 300.00 | -0.13 |  |
| 44 | 5.16 | 305.39 | / | 300.23 | 0.10 |  |
| 45 | 5.16 | 305.67 | / | 300.51 | 0.38 |  |
| 46 | 5.16 | 304.56 | / | 299.40 | -0.73 |  |
| 47 | 5.16 | 305.11 | / | 299.95 | -0.18 |  |
| 48 | 5.16 | 305.36 | / | 300.20 | 0.07 |  |
| 49 | 5.16 | 305.63 | / | 300.47 | 0.34 |  |
| 50 | 5.16 | 305.96 | / | 300.80 | 0.67 |  |
| 51 | 5.16 | 304.33 | / | 299.17 | -0.96 |  |
| 52 | 5.16 | 305.17 | / | 300.01 | -0.12 |  |
| 53 | 5.16 | 305.86 | / | 300.70 | 0.57 |  |
| 54 | 5.16 | 304.97 | / | 299.81 | -0.32 |  |
| 55 | 5.16 | 305.63 | / | 300.47 | 0.34 |  |
| 56 | 5.16 | 305.91 | / | 300.75 | 0.62 |  |
| 57 | 5.16 | 305.36 | / | 300.20 | 0.07 |  |
| 58 | 5.16 | 304.69 | / | 299.53 | -0.60 |  |
| 59 | 5.16 | 305.63 | / | 300.47 | 0.34 |  |
| 60 | 5.16 | 305.16 | / | 300.00 | -0.13 |  |

物料检定（最大装料）              计量单位：g

|  | 皮重 | 控制衡器示值 Ii | 附 加 载 荷 DLi | 装 料 质 量 Fi | 偏 差mdi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.98 | 1008.46 | / | 1000.48 | 0.29 |  |
| 2 | 7.98 | 1007.81 | / | 999.83 | -0.36 |  |
| 3 | 7.98 | 1007.77 | / | 999.79 | -0.40 |  |
| 4 | 7.98 | 1008.22 | / | 1000.24 | 0.05 |  |
| 5 | 7.98 | 1008.30 | / | 1000.32 | 0.13 |  |
| 6 | 7.98 | 1007.91 | / | 999.93 | -0.26 |  |
| 7 | 7.98 | 1008.00 | / | 1000.02 | -0.17 |  |
| 8 | 7.98 | 1007.78 | / | 999.80 | -0.39 |  |
| 9 | 7.98 | 1008.43 | / | 1000.45 | 0.26 |  |
| 10 | 7.98 | 1008.05 | / | 1000.07 | -0.12 |  |
| 11 | 7.98 | 1007.17 | / | 999.19 | -1.00 |  |
| 12 | 7.98 | 1008.29 | / | 1000.31 | 0.12 |  |
| 13 | 7.98 | 1008.60 | / | 1000.62 | 0.43 |  |
| 14 | 7.98 | 1007.91 | / | 999.93 | -0.26 |  |
| 15 | 7.98 | 1008.90 | / | 1000.92 | 0.73 |  |
| 16 | 7.98 | 1007.78 | / | 999.80 | -0.39 |  |
| 17 | 7.98 | 1008.83 | / | 1000.85 | 0.66 |  |
| 18 | 7.98 | 1008.62 | / | 1000.64 | 0.45 |  |
| 19 | 7.98 | 1008.70 | / | 1000.72 | 0.53 |  |
| 20 | 7.98 | 1007.31 | / | 999.33 | -0.86 |  |
| 21 | 7.98 | 1008.10 | / | 1000.12 | -0.07 |  |
| 22 | 7.98 | 1007.68 | / | 999.70 | -0.49 |  |
| 23 | 7.98 | 1008.33 | / | 1000.35 | 0.16 |  |
| 24 | 7.98 | 1007.35 | / | 999.37 | -0.82 |  |
| 25 | 7.98 | 1007.67 | / | 999.69 | -0.50 |  |
| 26 | 7.98 | 1007.77 | / | 999.79 | -0.40 |  |
| 27 | 7.98 | 1008.69 | / | 1000.71 | 0.52 |  |
| 28 | 7.98 | 1008.61 | / | 1000.63 | 0.44 |  |
| 29 | 7.98 | 1007.81 | / | 999.83 | -0.36 |  |
| 30 | 7.98 | 1008.60 | / | 1000.62 | 0.43 |  |
| 31 | 7.98 | 1007.88 | / | 999.90 | -0.29 |  |
| 32 | 7.98 | 1008.99 | / | 1001.01 | 0.82 |  |
| 33 | 7.98 | 1008.22 | / | 1000.24 | 0.05 |  |
| 34 | 7.98 | 1008.56 | / | 1000.58 | 0.39 |  |
| 35 | 7.98 | 1008.81 | / | 1000.83 | 0.64 |  |
| 36 | 7.98 | 1007.27 | / | 999.29 | -0.90 |  |
| 37 | 7.98 | 1008.32 | / | 1000.34 | 0.15 |  |
| 38 | 7.98 | 1007.90 | / | 999.92 | -0.27 |  |
| 39 | 7.98 | 1008.11 | / | 1000.13 | -0.06 |  |
| 40 | 7.98 | 1008.20 | / | 1000.22 | 0.03 |  |
| 41 | 7.98 | 1007.78 | / | 999.80 | -0.39 |  |
| 42 | 7.98 | 1008.93 | / | 1000.95 | 0.76 |  |
| 43 | 7.98 | 1007.65 | / | 999.67 | -0.52 |  |
| 44 | 7.98 | 1007.87 | / | 999.89 | -0.30 |  |
| 45 | 7.98 | 1008.09 | / | 1000.11 | -0.08 |  |
| 46 | 7.98 | 1008.66 | / | 1000.68 | 0.49 |  |
| 47 | 7.98 | 1007.71 | / | 999.73 | -0.46 |  |
| 48 | 7.98 | 1008.60 | / | 1000.62 | 0.43 |  |
| 49 | 7.98 | 1007.78 | / | 999.80 | -0.39 |  |
| 50 | 7.98 | 1008.88 | / | 1000.90 | 0.71 |  |
| 51 | 7.98 | 1008.62 | / | 1000.64 | 0.45 |  |
| 52 | 7.98 | 1008.71 | / | 1000.73 | 0.54 |  |
| 53 | 7.98 | 1007.61 | / | 999.63 | -0.56 |  |
| 54 | 7.98 | 1007.67 | / | 999.69 | -0.50 |  |
| 55 | 7.98 | 1008.61 | / | 1000.63 | 0.44 |  |
| 56 | 7.98 | 1008.92 | / | 1000.94 | 0.75 |  |
| 57 | 7.98 | 1007.21 | / | 999.23 | -0.96 |  |
| 58 | 7.98 | 1008.68 | / | 1000.70 | 0.51 |  |
| 59 | 7.98 | 1007.88 | / | 999.90 | -0.29 |  |
| 60 | 7.98 | 1008.69 | / | 1000.71 | 0.52 |  |

A.2  首次检定准确度等级的确定

| 装料质量 | 接近最大装料 | 接近额定最小装料 |  | 接近中间装料 或常用装料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装料预设值Fp | 1000g | 14g |  | 300g |
| 所有装料的平均值 ΣFi/n | 1000.19g | 14.04g |  | 300.13g |
| 最大偏差md max | 1.00g | 0.61g |  | 0.98g |
| 预设值误差 se=ΣFi/n-Fp | 0.19g | 0.04g |  | 0.13g |
| X(1)级最大允许预设值误差MPSE (1) | 3.75g | 0.32g |  | 2.25g |
| X(1)级最大允许偏差MPD(1) | 12g | 1.01g |  | 7.2g |
| [¦se¦/MPSE(1) ] | 0.05 | 0.04 |  | 0.06 |
| [md max /MPD（1) ] | 0.08 | 0.6 |  | 0.14 |
| 准确度等级的参考值 | Ref (1) |  |  |  |
| - X(x)≥Ref(x) ② x≥[md max /MPD（1)]max ③ x≥[¦se¦/MPSE(1)]max |  |  |  |  |
| 准确度等级X ( 1 ) |  |  | x = 1 x 10k、2 x 10k或5 x 10k， k为正、负整数或零 |  |

| 检 定 结 果 | Ｘ( 1 )级 | 检 定 员 | 于旭光 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 定 日 期 | 2020.6.9 | 核 验 员 | 王均国 |
| 检 定 证 书 编 号 | / | 备 注 | / |

附录二  后续检定试验

A.1检定记录

| 受 检 单 位 | 青岛××食品有限公司 | 制 造 单 位 | 上海石田电子衡器有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合衡器名称 | 电脑多头包装秤 | 组合衡器型号 | CHW-214E-S/20-PB |  |  |
| 准确度等级 | X (1) | 组合衡器器号 | 300061600 |  |  |
| 修正装置 | / | 组合衡器分度值 | d =0.1g | 检定温度 | 20℃ |
| 检定用物料 | 谷物混合料 | 检定依据 | JJG XXXX-202X《组合（选择组合）衡器》检定规程 |  |  |

检定用计量标准装置和标准器的信息

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 器具 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
|  | 电子天平 | （5~3100）g | 级 |  |  |

外观检查

| 计量管理及计量器具标识 | 合格 | 检定标记与计量安全性 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能、结构 | 合格 |  |  |

| 装料质量 | 15g | 称量速率 | 100次/分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每次装料平均(或最佳) 载荷数 |  | 3 |  |

物料检定                   计量单位：g

|  | 皮重 | 控制衡器示值 I | 附 加 载 荷 DL | 装 料 质 量 F | 偏 差md |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.39 | 16.57 | / | 15.18 | 0.03 |
| 2 | 1.39 | 16.30 | / | 14.91 | -0.24 |
| 3 | 1.39 | 16.72 | / | 15.33 | 0.18 |
| 4 | 1.39 | 16.70 | / | 15.31 | 0.16 |
| 5 | 1.39 | 17.21 | / | 15.82 | 0.67 |
| 6 | 1.39 | 16.50 | / | 15.11 | -0.04 |
| 7 | 1.39 | 17.01 | / | 15.62 | 0.47 |
| 8 | 1.39 | 16.37 | / | 14.98 | -0.17 |
| 9 | 1.39 | 17.08 | / | 15.69 | 0.54 |
| 10 | 1.39 | 17.10 | / | 15.71 | 0.56 |
| 11 | 1.39 | 16.36 | / | 14.97 | -0.18 |
| 12 | 1.39 | 16.47 | / | 15.08 | -0.07 |
| 13 | 1.39 | 16.33 | / | 14.94 | -0.21 |
| 14 | 1.39 | 16.18 | / | 14.79 | -0.36 |
| 15 | 1.39 | 16.11 | / | 14.72 | -0.43 |
| 16 | 1.39 | 16.34 | / | 14.95 | -0.20 |
| 17 | 1.39 | 16.53 | / | 15.14 | -0.01 |
| 18 | 1.39 | 16.69 | / | 15.30 | 0.15 |
| 19 | 1.39 | 16.70 | / | 15.31 | 0.16 |
| 20 | 1.39 | 16.23 | / | 14.84 | -0.31 |
| 21 | 1.39 | 16.05 | / | 14.66 | -0.49 |
| 22 | 1.39 | 16.17 | / | 14.78 | -0.37 |
| 23 | 1.39 | 16.02 | / | 14.63 | -0.52 |
| 24 | 1.39 | 16.63 | / | 15.24 | 0.09 |
| 25 | 1.39 | 16.69 | / | 15.30 | 0.15 |
| 26 | 1.39 | 16.58 | / | 15.19 | 0.04 |
| 27 | 1.39 | 16.45 | / | 15.06 | -0.09 |
| 28 | 1.39 | 16.53 | / | 15.14 | -0.01 |
| 29 | 1.39 | 16.28 | / | 14.89 | -0.26 |
| 30 | 1.39 | 16.74 | / | 15.35 | 0.20 |
| 31 | 1.39 | 16.61 | / | 15.22 | 0.07 |
| 32 | 1.39 | 16.01 | / | 14.62 | -0.53 |
| 33 | 1.39 | 16.81 | / | 15.42 | 0.27 |
| 34 | 1.39 | 16.18 | / | 14.79 | -0.36 |
| 35 | 1.39 | 16.93 | / | 15.54 | 0.39 |
| 36 | 1.39 | 16.65 | / | 15.26 | 0.11 |
| 37 | 1.39 | 16.40 | / | 15.01 | -0.14 |
| 38 | 1.39 | 16.23 | / | 14.84 | -0.31 |
| 39 | 1.39 | 17.22 | / | 15.83 | 0.68 |
| 40 | 1.39 | 16.28 | / | 14.89 | -0.26 |
| 41 | 1.39 | 17.21 | / | 15.82 | 0.67 |
| 42 | 1.39 | 16.47 | / | 15.08 | -0.07 |
| 43 | 1.39 | 16.61 | / | 15.22 | 0.07 |
| 44 | 1.39 | 16.48 | / | 15.09 | -0.06 |
| 45 | 1.39 | 16.34 | / | 14.95 | -0.20 |
| 46 | 1.39 | 16.13 | / | 14.74 | -0.41 |
| 47 | 1.39 | 16.88 | / | 15.49 | 0.34 |
| 48 | 1.39 | 17.18 | / | 15.79 | 0.64 |
| 49 | 1.39 | 17.21 | / | 15.82 | 0.67 |
| 50 | 1.39 | 15.52 | / | 14.13 | -1.02 |
| 51 | 1.39 | 16.46 | / | 15.07 | -0.08 |
| 52 | 1.39 | 16.51 | / | 15.12 | -0.03 |
| 53 | 1.39 | 16.01 | / | 14.62 | -0.53 |
| 54 | 1.39 | 16.75 | / | 15.36 | 0.21 |
| 55 | 1.39 | 16.47 | / | 15.08 | -0.07 |
| 56 | 1.39 | 16.86 | / | 15.47 | 0.32 |
| 57 | 1.39 | 16.54 | / | 15.15 | 0.00 |
| 58 | 1.39 | 17.03 | / | 15.64 | 0.49 |
| 59 | 1.39 | 16.31 | / | 14.92 | -0.23 |
| 60 | 1.39 | 16.46 | / | 15.07 | -0.08 |

| 装料预设值Fp | 15g | 所有装料的平均值ΣF/n | 15.15g |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许偏差MPD(x) | 1.08g | 最大允许预设值误差MPSE (x) | 0.34g |
| 最大偏差md max | 0.68g | 预设值误差se=ΣF/n-Fp | 0.15g |
| ① ¦se¦≤MPSE (x) ② md max≤MPD(x) |  |  |  |

| 检 定 结 果 | Ｘ( 1 )级 | 检 定 员 | 于旭光 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 定 日 期 | 2020-01-16 | 核 验 员 | 王均国 |
| 检 定 证 书 编 号 | / | 备 注 | / |