JJF

中华人民共和国地方计量技术规范

JJF（黔） XXXX——XXXX

脉搏血氧仪校准规范

Calibration Specification for Pulse Oximeters

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局 发 布

JJF（黔） XX—XXXX

脉搏血氧仪校准规范

Calibration Specification for Pulse Oximeters

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

毕节市市场监督管理局检验检测中心

参加起草单位：遵义市第一人民医院

本规范委托贵州省计量测试院负责解释

本规范主要起草人：

赵才贤（贵州省计量测试院）

邓  兵（贵州省计量测试院）

吴  坤（毕节市市场监督管理局检验检测中心）

参加起草人：

廖  贤（贵州省计量测试院）

杨正林（遵义市第一人民医院）

赵  谦（贵州省计量测试院）

廖智麒（贵州省计量测试院）

目   录

引 言	2

1范围	1

2引用文件	1

3术语和计量单位	1

3.1 血氧饱和度	1

3.2 动脉氧饱和度	1

3.3 脉搏血氧饱和度	1

3.4 脉搏频率	1

3.5 脉搏血氧仪	2

3.6 脉搏血氧饱和度模拟仪	2

3.7 R模拟曲线	2

4概述	2

5计量特性	2

5.1 血氧饱和度SpO2测量范围	2

5.2 血氧饱和度SpO2示值重复性	2

5.3 脉搏频率值测量范围	2

5.4 脉搏频率值测量误差	2

6校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量设备	3

7校准项目和校准方法	3

7.1 外观及功能正常性检查	3

7.2脉搏血氧饱和度测量范围	3

7.3 脉搏血氧饱和度示值重复性	4

7.4 脉博频率值测量范围	4

7.5 脉搏频率示值误差	4

8校准结果表达与处理	5

8.1 校准结果表达	5

8.2 校准结果的处理	5

9复校时间间隔	5

附录A 脉搏血氧仪校准原始记录(推荐)格式	7

附录B 校准证书内页（推荐）格式	9

附录C 校准结果的测量不确定度评定示例	11

# 引    言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，并参考了JJF 1920—2021《国家计量检定规程评价细则》、JJG 1163—2019《多参数监护仪检定规程》、JJF 1542—2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》、ISO 80601-2-61：2011《医用电气设备第2-61部分：医用脉搏血氧仪设备的基本安全和基本性能专用要求》、YY 0784—2010 《医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和重要性能专用要求》等技术文件进行编制。

脉搏血氧仪校准规范

- 范围

本规范适用于光电式的脉搏血氧仪（计）、脉搏血氧饱和度监护仪以及多参数监护仪中脉搏血氧监护部分的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1163—2019多参数监护仪检定规程

JJF 1542—2015 血氧饱和度模拟仪校准规范

JJF（晋）56—2021脉搏血氧计校准规范

ISO 9919：2005 医用电气设备 医用脉动式血氧计的基本安全和性能的特殊要求（Medical electrical equipment–Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use.）

ISO 80601-2-61：2011 医用电气设备 第2-61部分：医用脉搏血氧仪设备的基本安全和基本性能专用要求

YY 0784—2010 医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和重要性能专用要求

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

## 3.1 血氧饱和度 blood oxygen saturation

指动脉血氧与血红蛋白结合的程度，是单位血红蛋白含氧百分数，%。

## 3.2 动脉氧饱和度 arterial oxygen saturation（SaO2）

通常使用有创采血方式测得，表示动脉血中与氧结合的功能血红蛋白分数，用来确定脉搏血氧饱和度SpO2的测量误差。

## 3.3 脉搏血氧饱和度 SpO2

由脉搏血氧仪测得的动脉血氧饱和度，是对动脉氧饱和度SaO2的估计值，%。

## 3.4 脉搏频率 pulse rate

每分钟动脉搏动的次数即为脉搏频率，脉搏频率可在人体指尖处采集，次/min。

## 3.5 脉搏血氧仪 pulse oximeter

采用分光光度测定法，测量人体内动脉血氧饱和度的一种光电测量仪器。

## 3.6 脉搏血氧饱和度模拟仪 SpO2 simulator calibration equipment

视为一个虚拟的患者手指，通过模拟相应的R曲线，所复现的血氧饱和度（约定）真值，可对脉搏血氧仪的性能进行校准。

## 3.7 R模拟曲线 R simulation curve

血氧饱和度模拟仪输出的红光与红外光强度之比和脉搏血氧仪显示的SpO2值之间的对应关系。R模拟曲线主要由生产厂家在临床试验中获得。

- 概述

脉搏血氧仪是一种通过光信号与组织的相互作用，利用脉动血流导致的组织光学特性依赖于时间的变化、用于估算动脉血功能氧饱和度（SpO2）的医用电气设备，主要由电子元件、显示单元、操作界面和血氧探头组成。

脉搏血氧仪通常采用分光光度测定法，根据红光（660nm）和近红外光（940nm）通过人体组织的吸收比率而计算获得人体动脉血氧饱和度。当红光和近红外光通过脉动血管组织时，透射光分为两部分：一部分是非脉动部分或称直流成分（DC）；另一部分是脉动的或称交流成分（AC）。这两个波长的光吸收比率（R）公式为：

R =  AC660DC660AC940DC940                                      （1）

由R值可得到相应的血氧饱和度（SpO2）值。

- 计量特性

## 5.1 脉搏血氧饱和度测量范围

血氧饱和度（SpO2）的测量范围至少应满足（70～100）%。

## 5.2 脉搏血氧饱和度示值重复性

在70%～84%测量范围内，示值重复性不大于3%；在85%～100%测量范围内，示值重复性不大于2%。

## 5.3 脉搏频率测量范围

脉搏频率测量范围至少应满足（30～250）次/分。

## 5.4 脉搏频率示值误差

脉搏频率示值误差为±5%或者±2次/分（二者取较大者）。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

- 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（10～40）℃。

6.1.2 相对湿度：≤85 %。

6.1.3 供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz。

6.1.4 其它：周围无明显影响校准系统正常工作的机械振动、电磁、红外和可见光的干扰。

## 6.2 测量设备

校准时所需的测量设备和技术要求见表1。

表1 测量设备及技术要求

| 设备名称 | 测量参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 脉搏血氧饱和度模拟仪 | 脉搏血氧饱和度 | 测量范围：35%～100%； 示值重复性：≤1 %； 最大允许误差：±3（35%～74%测量范围内）和±2%（75%～100%测量范围内） |
|  | 脉搏频率 | 测量范围：（30～250）次/min 最大允许误差：（±示值的1%+1）次/min |

脉搏血氧饱和度模拟仪，需经试验证明能正确模拟出不同厂家的R曲线，并真实地复现血氧饱和度（约定）真值。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1 外观及功能正常性检查

7.1.1脉搏血氧仪的仪器名称、生产厂家、型号、出厂编号等标识应清晰可见。

7.1.2脉搏血氧仪的功能和操作按键应安装可靠，通断状态明显，控制按钮标识清晰功能正常。

7.1.3脉搏血氧仪应结构完整，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷以及机械性损伤。

## 7.2脉搏血氧饱和度测量范围

7.2.1按照图1连接好被校脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪，将被校脉搏血氧仪传感器和脉搏血氧饱和度模拟仪的虚拟患者手指相连。

7.2.2根据被校准脉搏血氧仪的产品类型，选择脉搏血氧饱和度模拟仪中相应的R模拟曲线。

注：可按实际需求选择匹配的NECOLLOR、BCI和MASIMO中任意一条或多条R值曲线的血氧饱和度值进行校准，此三条R值曲线应用范围最为广泛。。

脉博血氧仪

脉搏血氧

饱和度模拟仪

图1 校准装置连接示意图

7.2.3 脉搏频率值为75次/分，由脉搏血氧饱和度模拟仪选择适当的高值、低值的血氧饱和度值，在设定测量点进行三次测量，目测检查血氧饱和度测量范围。

## 7.3 脉搏血氧饱和度示值重复性

按照7.2.1和7.2.2的连接校准装置，选择匹配的血氧饱和度R值模拟曲线。

设置脉搏频率值为75次/分。在规定的测量范围内，分别设定脉搏血氧饱和为100%、95%、90%、80%和70%等5个测量点，在每个测量点进行分别进行6次重复测量。对于每一个测量点，均按公式（2）计算示值重复性。

（2）

式中：

V——脉搏血氧饱和度示值重复性，%；

Si——单个测量点第i次脉搏血氧饱和度的测量值，%；

——单个测量点脉搏血氧饱和度多次测量的平均值，%；

n——测量次数。

## 7.4 脉博频率值测量范围

按照7.2.1和7.2.2的连接校准装置，选择匹配的血氧饱和度R值模拟曲线。

设定脉搏血氧饱和度值为95%，由脉搏血氧饱和度模拟仪选择适当的高值、低值的脉搏频率值，在设定测量点进行三次测量，目测检查脉搏频率测量范围。

## 7.5 脉搏频率示值误差

按照7.2.1和7.2.2的方式，将脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪连接好，并选择相应的R模拟曲线。

设定血氧饱和度的值为95%，在规定的脉搏频率测量范围内均匀选取5个测量点，每个测量点进行3次重复测量。对每一个测量点，按式（3）计算示值误差。

（3）

式中：

—脉搏频率示值误差，次/min；

——脉搏频率测量平均值，次/min；

—脉搏频率值设定值（标准值），次/min。

# 8  校准结果表达与处理

## 8.1 校准结果表达

校准记录格式参见附录A。

## 8.2 校准结果的处理

校准证书内页格式参见附录B，校准证书应至少包括以下内容：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校仪器的描述和明确标识（如规格型号、产品编号等）；

- 进行校准的日期或校准证书的生效日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 校准所用测量标准器的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准员及核验员的签名；

- 校准证书批准人的签名；

- 校准结果仅对被校仪器有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过12个月。或由使用单位根据仪器的使用情况、使用频次、应用场景、仪器本身质量状况、使用者情况等诸因素自主所决定较准周期。

# 附录A

脉搏血氧仪校准原始记录(推荐)格式

证书编号：

| 委托单位 |  |  | 委托单位地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 制造厂商 |  |  |  |
| 环境条件 | 温度： ℃，湿度： %RH |  | 校准地点 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 |  | 溯源机构及溯源证书号 |  | 有效期至 |

校准项目及校准结果

1. 外观及功能正常性检查

□符合要求   □不符合要求   不符合性说明：

2. 脉搏血氧饱和度测量范围

□符合要求   □不符合要求   不符合性说明：

第1页 ，共2页

3. 脉搏血氧饱和度示值重复性

设定脉搏频率为75次/min

| 设定值（标准值） （%） | 测得值（%） |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |

4. 脉搏频率测量范围：

□符合要求   □不符合要求   不符合性说明：

5. 脉搏频率示值误差

设定脉搏血氧饱和度为95%

| 设定值（标准值） （次/min） | 测量值（次/min） |  |  | 示值误差（次/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |

测量不确定度：

脉搏血氧饱和度：U=   %， k=2；    脉搏频率：U=   次/min， k=2。

校准员：　　　　　　                          核验员：

校准日期：      年     月     日

第2页 ，共2页

# 附录B

校准证书内页（推荐）格式

证书编号：××××-×××× 校准机构授权说明. 校准所依据/参考的技术文件（代号、名称）. 校准环境条件及地点：. 温 度; ℃; 地点. 相对湿度; %RH; 其他. 测量标准及其他设备. 名 称; 测量范围; 不确定度或准确度等级或最大允许误差; 溯源机构及溯源证书号; 有效期至. 第×页 共×页

证书编号：××××-×××× 校准结果 - 外观及功能性检查 □符合要求 □不符合要求 不符合性说明： 二、脉搏血氧饱和度测量范围 □符合要求 □不符合要求 不符合性说明： 三、脉搏血氧饱和度示值重复性 设定值 （%）; 测量值（%）; 示值重复性 （%）. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第5次. - 脉搏频率测量范围 □符合要求 □不符合要求 不符合性说明： 五、脉搏频率值测量误差 设定值 （次/min）; 测量值（次/min）; 示值误差（次/min）. 第1次; 第2次; 第3次. 测量不确定度： 脉搏血氧饱和度：U= %， k=2 脉搏频率：U= 次/min， k=2 第×页 共×页

# 附录C

校准结果的测量不确定度评定示例

依据JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的要求，以一台分辨力为1%脉搏血氧仪为例，使用脉搏血氧饱和度模拟仪对其进行计量校准时，典型测量点的脉搏血氧饱和度值和脉搏频率示值误差校准结果的测量不确定度评定范例。

C.1 脉搏血氧饱和度测量值

C.1.1测量模型

用脉搏血氧饱和度模拟仪对脉搏血氧仪进行测量，得到的脉搏血氧饱和度测得值为：

S=S0+ΔS

式中：

S—脉搏血氧饱和度测量示值，%；

S0—脉搏血氧饱和度模拟仪的设定值（参考值），%；

S—第i次血氧饱和度的测量值，%。

C.1.2 标准不确定度来源分析

脉搏血氧饱和度（SpO2）测量不确定度评定中，标准不确定度主要来源有三个方面：一是脉搏血氧饱和度模拟仪准确度引入的标准不确定度；二是由被校脉搏血氧仪示值读数的分辨力引入得标准不确定度；三是脉搏血氧仪示值测量重复性引入的标准不确定度。

设定脉搏血氧饱和度模拟仪输出标准值为97%的条件下，对各输入量标准不确定度分别进行分析和评定。

C.1.3各标准不确定度分析与评定

C.1.3.1 脉搏血氧饱和度模拟仪准确度引入的标准不确定度评定

脉搏血氧饱和度模拟仪最大允许误差为±2%，估计为均匀分布，包含因子，因此标准不确定度

C.1.3.2 被校仪示值分辨力引入得标准不确定度评定

被校仪器为数显仪器，读出分辨力为1%，视为均匀分布，包含因子。因此由示值分辨力引入的标准不确定度

0.3%。

C.1.3.3 脉搏血氧仪示值测量重复性引入的标准不确定度评定

校准规范规定，在85%～100%测量范围内，示值重复性不大于2%。因此，在85%～100%测量范围内，测量重复性最大为

=2%

在实际测量中，一般用6次测量的平均值计算测得值。因此，由测量结果的重复性引入的标准不确定度：

C.1.4合成标准不确定度

由于＞，根据JJF 1059.1，在进行合成标准不确定计算时，仪器分辨力和测量重复性引入标准不确定度只考虑大者。

以上各标准不确定度分量相互独立，互不相关，灵敏系数均为1，因此合成标准不确定度为

C.1.5 扩展不确定度

取k=2，得血氧饱和度（SpO2）测量的扩展不确定度为

C.2 脉搏频率示值误差测量不确定度分析与评定

C.2.1 测量模型

根据校准规范，测量模型为：

式中：

—脉搏频率值示值误差，次/min；

——搏频率测量平均值，次/min；

—脉搏频率值设定值（标准值），次/min；

C.2.2 标准不确定度来源分析

测量脉搏频率的血氧仪为数显仪器，因而人员读数对测量结果的影响可以忽略不计。同时，由于数显仪器重复性比较好，多次重复测量所得的值基本上没有变化，由重复性引入的不确定度可以忽略不计。因此，脉搏频率示值误差测量不确定度主要来源有两个方面：一是脉搏血氧饱和度模拟仪准确度引入的标准不确定度；二是脉搏血氧仪脉率读数分辨力引入的标准不确定度。

C.2.3 标准不确定定度分析与评定

设定标准脉搏频率输出100次/min，脉搏血氧仪上显示值为100次/min。则各输入量标准不确定度分别为：

C.2.3.1 评定

根据技术要求，脉搏血氧饱和度模拟仪脉搏频率最大允许误差为±1次/min，估计为均匀分布，包含因子，因此标准不确定度

C.2.3.2 评定

脉搏血氧仪为数显仪器，脉搏频率的显示步长为1次/min，估计为均匀分布，包含因子，因此由被检脉搏血氧仪读数分辨力引入的标准不确定度为

C.2.4合成标准不确定度

由于和相互独立，互不相关，灵敏系数均为1，因此合成标准不确定度为

C.2.5扩展不确定度

取k=2，得脉搏频率示值误差测量的扩展不确定度为