试 验 报 告

1  试验目的

摩擦磨损试验机是研制开发各种中高档系列液压油、内燃机油、齿轮机油必需的模拟评定测试试验机。新修订的摩擦磨损试验机校准规范的主要计量性能指标是：试验力的示值误差和示值重复性、摩擦力的示值相对误差、试验机主轴转速、试验机油盒温度、绝缘电阻和试验机形位误差等。试验的目的是为了验证该规范的技术要求是否科学合理、所用的测量标准是否满足要求、便于操作、采用的校准方法是否切实可行等。为此，起草小组选用济南舜茂试验仪器有限公司生产的四球摩擦试验机（型号：MRS-10C，编号：040）和高速环块磨损试验机（型号：MRH-3C，编号：010）进行了全面试验验证。

2  试验条件

2.1  测量标准

2.1.1  0.3级标准测力仪

2.1.2  砝码

2.1.3  数字式转速表

2.1.4  便携式恒温槽

2.1.5  绝缘电阻表

2.1.6  秒表

2.1.7  千分表

2.2  环境条件：温度：28.5℃，湿度：55%RH。

2.3  试验地点：济南舜茂试验仪器有限公司。

3  试验方法

按照本规范规定的方法和步骤，用0.3级标准测力仪、砝码、数字式转速表、便携式恒温槽、绝缘电阻表、秒表和千分表对试验用的试验机各项计量性能指标进行校准。通过实际测量确定规范规定的技术指标是否科学合理，校准方法是否方便可行。

4  试验过程

4.1  通过目测、手感、操作试验机对试验机进行检查，以确定是否工作正常。

4.2  各种指标的校准

4.2.1  将标准测力仪安放在试验机上，重复3次施加试验力至额定试验力，按照设定好的校准点对试验机施加其力指示装置指示的力Fi，对应读出由标准测力仪指示的真实力F，重复试验3次。

4.2.2  在试验机上装好校准摩擦力的专用辅具，通过砝码施加力值至满量程，按照设定好的校准点逐点施加力值，读取试验机的示值，重复试验3次。

4.2.3  按照规范要求设定好的主轴转速，读取试验机的主轴转速。

4.2.4  取下试验机温度传感器并放置到便携式恒温槽中，按照规范要求设定恒温槽的温度值，待温度稳定后，读取试验机的温度示值。

4.2.5  用绝缘电阻表测量油盒与加热装置之间的绝缘电阻。

4.2.6  按照规范要求检测试验机形位误差。

4.2.7  按照规范的要求计算出试验力的示值误差和示值重复性、摩擦力的示值相对误差、试验机主轴转速、试验机油盒温度、绝缘电阻和试验机形位误差等。试验记录见附件1和附件2。

- 5. 结论

- 上述试验证明：校准规范的各项技术指标合理、校准用仪器和方法可行。

- 附件1：                      摩擦磨损试验机校准记录

单位  济南舜茂试验仪器有限公司      地址     /      证书号    /   制造商   济南舜茂试验仪器有限公司  型号规格  MRS-10C   出厂编号   040

标准器  0.3级标准测力仪   证书号   F01-20211626  证书有效期   2022.02.10  测量范围 （1～20）kN      准确度等级    0.3级

校准日期   2021  年  08  月  02  日

| 测力仪示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验力校准点F/（N） | 测力仪示值 |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  | 相对 误差 |  |  | 绝对误差 |  | 不确定度 | 摩擦力校准点 Ff /（N） |  | 试验机示值 |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 相对 误差 | 不确 定度 |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |
| 40 | 38 | 38 |  | 39 |  |  | 38 |  | 1 |  | / |  |  | 2 |  |  | 30 |  | 29.9 | 29.7 |  | 29.8 |  | 29.8 | 0.67 |  |  | -0.67 |  |
| 100 | 95 | 96 |  | 96 |  |  | 96 |  | 1 |  | / |  |  | 4 |  |  | 60 |  | 59.8 | 59.6 |  | 59.8 |  | 59.7 | 0.33 |  |  | -0.50 |  |
| 400 | 399 | 398 |  | 397 |  |  | 398 |  | 2 |  | / |  |  | 2 |  |  | 120 |  | 119.5 | 119.6 |  | 119.7 |  | 119.6 | 0.17 |  |  | -0.33 |  |
| 1000 | 998 | 997 |  | 999 |  |  | 998 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |  | / |  |  | 180 |  | 177.8 | 178.0 |  | 177.6 |  | 177.8 | 0.22 |  |  | -1.22 |  |
| 2000 | 1997 | 1998 |  | 1996 |  |  | 1997 |  | 0.10 |  | 0.15 |  |  | / |  |  | 240 |  | 236.0 | 236.2 |  | 236.1 |  | 236.1 | 0.08 |  |  | -1.62 |  |
| 4000 | 3996 | 3995 |  | 3996 |  |  | 3996 |  | 0.03 |  | 0.10 |  |  | / |  |  | 300 |  | 293.7 | 293.7 |  | 293.8 |  | 293.7 | 0.03 |  |  | -2.10 |  |
| 6000 | 5995 | 5996 |  | 5995 |  |  | 5995 |  | 0.02 |  | 0.08 |  |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |
| 8000 | 8005 | 8006 |  | 8007 |  |  | 8006 |  | 0.02 |  | -0.07 |  |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |
| 10000 | 10010 | 10012 |  | 10009 |  |  | 10010 |  | 0.03 |  | -0.10 |  |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |
| 主轴 转速/(r/min) | 校准点 |  | 200 |  |  | 500 |  | 1200 |  | 1450 |  |  | 2000 |  |  | / | 油盒温度 /(℃) |  | 校准点 |  |  |  | 75 |  |  |  | 200 |  |  |
|  | 实测值 |  | 200 |  |  | 501 |  | 1201 |  | 1450 |  |  | 2002 |  |  | / |  |  | 实测值 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 200.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度误差 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.8 |  |  |
|  | 转速误差 |  | 0 |  |  | -1 |  | -1 |  | 0 |  |  | -2 |  |  | / | 绝缘电阻/( MΩ) |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 四球摩擦试验机/(mm) | 主轴锥孔的 径向圆跳动 |  |  |  | 钢球的 径向圆跳动 |  |  |  | 同轴度 |  |  | 垂直度 |  |  | 环块磨损试验机/(mm) |  |  | 主轴的径向圆跳动 |  |  | 试环的径向圆跳动 |  |  |  |  | 主轴的轴向位移 |  |  |  |
|  | 0.002 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 0.002 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 0.002 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |

第  1  页    共  1  页                                          备注:                          核验人员：赵玉成            校准人员：  陈月婷

- 附件1：                      摩擦磨损试验机校准记录

单位  济南舜茂试验仪器有限公司      地址     /      证书号    /   制造商   济南舜茂试验仪器有限公司  型号规格  MRH-3C   出厂编号   010

标准器  0.3级标准测力仪   证书号   F01-20211626  证书有效期   2022.02.10  测量范围 （1～20）kN      准确度等级    0.3级

校准日期   2021  年  08  月  02  日

| 测力仪示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验力校准点F/（N） | 测力仪示值 |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  | 相对 误差 |  |  | 绝对误差 |  | 不确定度 | 摩擦力校准点 Ff /（N） |  | 试验机示值 |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 相对 误差 | 不确 定度 |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |
| 300 | 300 | 299 |  | 299 |  |  | 299 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | / |  |  | 30 |  | 29.4 | 29.5 |  | 29.6 |  | 29.5 | 0.67 |  |  | -1.67 |  |
| 600 | 603 | 604 |  | 602 |  |  | 603 |  | 0.33 |  | -0.50 |  |  | / |  |  | 60 |  | 58.6 | 58.4 |  | 58.5 |  | 58.5 | 0.33 |  |  | -2.50 |  |
| 1200 | 1207 | 1209 |  | 1206 |  |  | 1207 |  | 0.25 |  | -0.58 |  |  | / |  |  | 120 |  | 117.5 | 117.6 |  | 117.4 |  | 117.5 | 0.17 |  |  | -2.08 |  |
| 1800 | 1812 | 1814 |  | 1813 |  |  | 1813 |  | 0.11 |  | -0.72 |  |  | / |  |  | 180 |  | 177.5 | 177.8 |  | 177.6 |  | 177.6 | 0.17 |  |  | -1.33 |  |
| 2400 | 2414 | 2416 |  | 2413 |  |  | 2414 |  | 0.12 |  | -0.58 |  |  | / |  |  | 240 |  | 238.8 | 238.6 |  | 238.5 |  | 238.6 | 0.12 |  |  | -0.58 |  |
| 3000 | 3017 | 3019 |  | 3016 |  |  | 3017 |  | 0.10 |  | -0.56 |  |  | / |  |  | 300 |  | 297.5 | 297.7 |  | 297.3 |  | 297.5 | 0.13 |  |  | -0.83 |  |
| / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |
| / | / | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / |  |  | / | / |
| 主轴 转速/(r/min) | 校准点 |  | 800 |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 油盒温度 /(℃) |  | 校准点 |  |  |  | 75 |  |  |  | 200 |  |  |
|  | 实测值 |  | 799 |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 实测值 |  |  |  | 75.7 |  |  |  | 201.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度误差 |  |  |  | -0.7 |  |  |  | -1.0 |  |  |
|  | 转速误差 |  | 1 |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 绝缘电阻/( MΩ) |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |
| 四球摩擦试验机/(mm) | 主轴锥孔的 径向圆跳动 |  |  |  | 钢球的 径向圆跳动 |  |  |  | 同轴度 |  |  | 垂直度 |  |  | 环块磨损试验机/(mm) |  |  | 主轴的径向圆跳动 |  |  | 试环的径向圆跳动 |  |  |  |  | 主轴的轴向位移 |  |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |

第  1  页    共  1  页                                          备注:                          核验人员：赵玉成            校准人员：  陈月婷