《摩擦磨损试验机校准规范》征求意见汇总表

校准规范名称：摩擦磨损试验机校准规范

负责起草单位：山东省计量科学研究院、济南舜茂试验仪器有限公司、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

| 序号 | 校准规范中的章条编号 | 原条款简述 | 修改建议 | 原因或理由 | 建议单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.校准项目和校准方法 6.2试验力 |  | 对环块磨损试验机试验力校准方法有点看不明白，作为试验机实际使用人员，环块磨损试验机及FZG齿轮试验机的日常核查一直存在疑惑，一般只能对砝码进行称重校准。 |  | 北京92228 于朝晖 | 部分采纳。砝码加载的可以采用对砝码称重的方式校准，力传感器加载的需要用标准测力仪或砝码校准。 |  |
| 2 | 4.4 | 4.4 试验机油盒温度：试验机油盒温度误差不应超过±2 ℃。 | 4.4 试验机油盒温度 试验机油盒温度误差不应超过±2 ℃。 环块磨损试验机油盒静态温度误差不应超过±2.8℃ | 《GB/T11144润滑液极压性能测定法 梯姆肯法》中4.1试样需预热到37.8±2.8℃。 | 中海油气（泰州）石化有限公司/王储 | 不采纳。油盒温度误差能够达到±2 ℃，要求高于方法标准没有问题。 |  |
| 3 |  |  | (新增）4.7 试验载荷校准 杠杆式加载的四球摩擦试验机所用砝码质量误差±0.2N。 液压式加载负荷误差±2N。 杠杆式加载的环块磨损试验机所用砝码在±4.45N（1 lbf）。 | 受设备所在环境的温湿度、日常保养情况影响，砝码长时间摆放易产生质量差，如长期未校准，载荷不准，经杠杆放大，可能影响实验结果。 非标砝码允许的质量误差范围参考了对应试验标准的加载精度要求，即《NB/SH/T 0189-2017 润滑油抗磨损性能的测定四球法》中允许加载误差为±2N，杠杆最低倍数一般为10倍，《GB/T11144润滑液极压性能测定法 梯姆肯法》中载荷单位重量为±4.45N（1 lbf）。 | 中海油气（泰州）石化有限公司/王储 | 不采纳。通过两种方式加载的试验力，都是采用标准测力仪直接校准施加到试样的试验力，砝码和杠杆等原因引起的误差都合并反映到试样上了，不用再单独考虑。 |  |
| 4 | 8.复校时间间隔 | 由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为一年。 | 8.复校时间间隔 由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为一年，（新增）两次复校期间开展期间核查。 | 自行确定复校时间，如果确定的复校间隔较长，建议对设备进行期间核查，通过核查数据比对以保证试验机的准确性。 期间核查参考了《CNAS-CL01：2018.3.1--9.1 检测和校准实验室能力认可准则》中6.4.10中的相关要求。 期间核查方法可参考： 1.《CNAS-CL01-A002： 2020.12.18--2021.1.1检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》中6.4的内容 2.CNAS-CL01-G001：2018.3.1--9.1CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求中6.4的内容 | 中海油气（泰州）石化有限公司/王储 | 不采纳。核查属于实验室管理范畴，校准规范不统一要求。 |  |
| 5 | 扉页 | 本规范经国家市场监督管理总局于20XX年XX月XX日批准，并自20XX年XX月XX日起施行。 | 删除 |  | 济南市计量院 张文帅 | 采纳 |  |
| 6 | 1 | 本规范适用于摩擦磨损试验机（以下简称试验机）的校准。 | 本规范适用于摩擦磨损试验机的校准。 | 后面多次提到摩擦磨损试验机。可在概述中补充（以下简称试验机）。 | 青岛市计量院 于旭光 | 采纳 |  |
| 7 | 3 | 摩擦磨损试验机主要包含四球摩擦试验和环块磨损试验机。 | 摩擦磨损试验机（以下简称试验机）主要包含四球摩擦试验机和环块磨损试验机。 |  | 潍坊市计量所 庄磊 | 采纳 |  |
| 8 | 终结线 |  | 放到规范结束后 | 按照JJF1071-2010 7.14的要求 | 济南时代试金集团/刘娟 | 采纳 |  |
| 9 | 附录A | 标准器信息 |  | 细化标准器信息 | 济南普业机电技术有限公司/徐文国 | 采纳 |  |

承办人：赵玉成

联系电话：18678786313

说明：1、发送“征求意见稿”的单位数：35个

2、收到“征求意见稿”后回函的单位数：7个

3、收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：7个

4、没有回函的单位数：28个

5、没有回函的单位名称：