总磷总氮分析仪校准规范

编制说明

2023年5月

规范起草组

一、任务来源

依据《市场监督管理总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划有关事项的通知（市监计量发〔2022〕70号）》的要求，《总磷总氮分析仪校准规范》制订任务归口全国环境化学计量技术委员会管理，由浙江省计量科学研究院、浙江省杭州生态环境监测中心和杭州谱育科技发展有限公司共同承担制订工作，报批时间为2023年4季度。

二、规程起草目的与意义

总磷和总氮是反映水体富营养化的指标。总磷是指水体中磷元素的含量，主要以磷酸盐的形式存在；总氮是指水体中氮元素的含量，包括了氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和有机氮。水体中含有超标的氮、磷类物质时，会造成浮游植物繁殖旺盛，出现水体富营养化状态。因此，总氮和总磷是衡量水质的重要指标之一，对于总磷和总氮的准确检测是非常重要的。

实验室内测定水质总磷、总氮的仪器主要包括台式和便携式总磷总氮分析仪，仪器主要采用比色法对水中总磷、总氮进行检测，广泛应用于环保、第三方检测、水利、科研、市政等各行业。

目前国家出台的相关规程有《JJG 1094-2013总磷总氮在线分析仪》，仅适用于总磷总氮水质在线分析仪的首次检定、后续检定和使用中检查，对于国标方法检测总磷总氮中的重要环节如试剂定量、消解过程中的温度、时间等关键因素，缺少规范要求。相关标准有《HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》、《GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》、《ISO 6878-2004 Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method》，但均为方法标准，对于依据国标方法制造生产的总磷总氮分析仪，目前国内外尚没有相应的国家检定规程或校准规范来支撑其溯源工作。因此，制定适用于实验室用台式和便携式总磷总氮分析仪的校准规范，统一总磷总氮分析仪的计量评价要求，有利于保障此类仪器的量值准确性，进一步确保水质总磷总氮检测结果的可靠性，对水环境保护具有重要的意义。

三、技术依据

本规范制定以国内实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性。努力使校准项目、技术要求及校准方法与国际建议和国家（行业）标准、技术规范相符合。

本规范制定主要依据参考了以下文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJG1094-2013《总磷总氮水质在线分析仪检定规程》

JJG 975-2002《化学需氧量(COD)测定仪检定规程》

HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

GB 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

四、制定过程

2022年1月至2022年3月，成立规范起草小组，查阅相关国内外标准、文献、生产厂家技术资料等，对市场上主流品牌总磷总氮分析仪的主要原理、性能指标和使用情况进行调研，初步拟定校准项目。

2022年4月至2022年10月，针对不同厂商不同型号的总磷总氮分析仪开展试验，研究建立满足总磷总氮分析仪校准要求的校准项目、校准方法和技术指标，验证校准方法的可行性、适用性，并进行总磷总氮分析仪校准规范初稿的编写。

2022年11月至2023年5月，整理试验数据，确定校准规范的校准项目、校准条件、校准方法和计量特性参数等内容，对校准规范初稿进行修改完善，形成征求意见稿。

五、规程制定的原则

1、规范结构

按照JJF 1002-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范的主体内容由以下几个部分构成：范围、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔以及附录。

2、计量特性的确定原则

仪器的计量特性要求主要根据总磷总氮分析仪的出厂指标、相关水质排放标准以及用户对总磷总氮分析仪所允许的测量误差作为参考，根据实际仪器的测量结果进行总结，并参考同类仪器计量校准规范讨论制定。

3、计量标准器的选择

目前国内有证总磷总氮标准物质的生产机构较多，表1列出了当前已经批准的总磷总氮有证标准物质，其中总磷总氮标准值在5mg/L~1000 mg/L之间，相对扩展不确定度均小于3%。因此，可用于总磷总氮分析仪校准的总磷总氮有证标准物质易于获得且具有溯源性。

表1国家各类有证总磷总氮标准物质的标准值和不确定度

| 序号 | 标准物质编号 | 标准物质名称 | 标准值(mg/L) | 相对扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GBW(E)082645 | 水中总磷溶液标准物质 | 5~1000 | 2% |
|  | GBW(E)083181 | 水中总磷溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083308 | 水中总磷溶液标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)083309 | 水中总磷溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)083310 | 水中总磷溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083928 | 水中总磷溶液标准物质 | 1000 | 1.5% |
|  | GBW(E)083929 | 水中总磷溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)083930 | 水中总磷溶液标准物质 | 100 | 1.5% |
|  | GBW(E)084839 | 水中总磷溶液标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)084840 | 水中总磷溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)081216 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 100 | 2.8% |
|  | GBW(E)081229 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 1000 | 0.6% |
|  | GBW(E)081699 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 200 | 2% |
|  | GBW(E)083221 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083229 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)083246 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)083724 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)083725 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)084149 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)084150 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)084151 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 100 | 1% |
|  | GBW(E)081019 | 水中总氮标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)082646 | 水中总氮溶液标准物质 | 5~1000 | 2% |
|  | GBW(E)083305 | 水中总氮溶液标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)083306 | 水中总氮溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)083307 | 水中总氮溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083931 | 水中总氮溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083932 | 水中总氮溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)083933 | 水中总氮溶液标准物质 | 100 | 1% |
|  | GBW(E)084837 | 水中总氮溶液标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)084838 | 水中总氮溶液标准物质 | 500 | 2% |
|  | GBW(E)080373 | 水中硝酸盐氮成分分析标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)081214 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 100 | 2.8% |
|  | GBW(E)081227 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 1000 | 0.6% |
|  | GBW(E)081697 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 100 | 1.8% |
|  | GBW(E)082687 | 水中硝酸盐-氮溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)082819 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083215 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)083223 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 100 | 2% |
|  | GBW(E)083244 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)083436 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)084366 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)084771 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 1000 | 1% |
|  | GBW(E)084772 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 500 | 1% |
|  | GBW(E)084773 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 100 | 1% |

4、仪器情况

目前市场上国内外不同型号的总磷总氮分析仪种类繁多。实验室总磷总氮分析仪主要包括台式和便携式，常见的测量原理主要为比色法，其中仪器根据取样、加液等环节的自动化程度不同，又分为全自动和普通型的总磷总氮分析仪。常见的国内外实验室总磷总氮分析仪的生产厂商、型号、类别、测量范围等信息如表2所示。

表2 常见实验室总磷总氮分析仪的生产厂商、型号、类别和测量范围

| 序号 | 生产厂商 | 型号 | 类别 | 测量范围(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HACH | DR6000 | 台式 | TP：0~1 TN：0~25 |
|  |  | DR900 | 便携式 | TP：0~1； 1~100 TN：0.5~25； 2~150 |
|  | HANNA | HI83224 | 台式 | TP：0.00~1.15； 0.00~32.6 TN：0.0~25.0； 10~150 |
|  | Thermo | AQ3700 | 便携式 | TP：0.02~1.1 TN：0.5~25； 5~150 |
|  | Pyxis | SP-910 | 便携式 | TP：0.06~3.5； 1~100 TN：0.5~25； 10~150 |
|  | 连华科技 | LH-3BA | 台式 | TP：2~100（分段） TN：0~80（分段） |
|  |  | 5B-6C | 台式 | TP：0~100（分段） TN：0~100（分段） |
|  |  | 5B-6P | 台式 | TP：0~100（分段） |
|  |  | LH-TP2M | 便携式 | TP：0~25（分段） |
|  |  | LH-TN200 | 台式 | TN：1~100（分段） |
|  |  | LH-TN2M | 便携式 | TN：1~100（分段） |
|  | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 6B-70 | 台式 | TP：0.01~20（分段） |
|  |  | 6B-90 | 台式 | TN：0.01~100（分段） |
|  | 浙江陆恒环境科技有限公司 | LH-T725 | 台式 | TP：0.02~20 TN：0.5~500 |
|  |  | LH-C660 | 便携式 | TP：0.02~20.00 TN：0.5~500.00 |
|  | 洛阳莱博图电子科技有限公司 | LBT-H55 | 台式 | TP：0~20 TN：0~500 |
|  |  | LBT-BX60 | 便携式 | TP：0.00~20.00 TN：0.50~50.00 |
|  | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DGB-401 | 便携式 | TP：0.000~1.000，可扩展至25.00 TN：0.000~30.00，可扩展至300 |
|  | 深昌鸿科技有限公司 | MULP-8C | 台式 | TP：0.00~10 TN：0.05~100 |
|  |  | TP-2A | 台式 | TP：0.02~10 |
|  |  | TN-2A | 台式 | TN：0.05~100 |
|  | 青岛聚创环保集团 | N系列 | 台式 | TP：0.01~2.0 TN：0.1~20.0 |
|  |  | M系列 | 便携式 | TP：0.01~2.0 TN：0.1~20.0 |
|  | 杭州谱育科技发展有限公司 | SUPEC 5000 TPTN | 全自动 | TP：0~1.2 TN：0~7 |
|  |  | SUPEC 5100 (TP) | 全自动 | TP：0~50 |
|  |  | SUPEC 5100 (TN) | 全自动 | TN：0~200 |
|  | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | OL5012 | 全自动 | TP：0.01~0.6 TN：0.05~4 |
|  | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | CTP700 | 全自动 | TP：0~1.2 |

六、制定内容说明

通过调研，我们列出了部分型号总磷总氮分析仪公开的技术指标，主要有示值误差、重复性、温度示值误差、温度均匀性、消解时间误差等，详见表3。

表3 常见实验室总磷总氮分析仪的技术指标

| 序号 | 生产厂商 | 型号 | 测量范围(mg/L) | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HANNA | HI83224 | TP：0.00~1.15 | 示值误差：读数±6% ± 0.05 mg/L |
|  |  |  | TP：0.00~32.6 | 示值误差：读数±5%±0.5 mg/L |
|  |  |  | TN：0.0~25.0 | 示值误差：读数±5% ± 1.0 mg/L |
|  |  |  | TN：10~150 | 示值误差：读数±4% ± 2 mg/L |
|  | 连华科技 | 5B-6C | TP：0~100（分段） TN：0~100（分段） | 示值误差：不超过±5%； 重复性：≤3% 消解时间误差：不超过±2% |
|  |  | 5B-6P | TP：0~100（分段） | 示值误差：不超过±5%； 重复性：≤3% 温度示值误差：不超过±2℃ 温度均匀性：≤2℃ |
|  |  | LH-TP2M | TP：0~25（分段） | 示值误差：不超过±8%； 温度示值误差：不超过±2℃ 温度均匀性：≤2℃ 消解时间误差：不超过±2% |
|  |  | LH-TN200 | TN：1~100（分段） | 示值误差：不超过±10%； 重复性：≤3% 温度示值误差：不超过±2℃ 温度均匀性：≤3℃ 消解时间误差：不超过±2% |
|  |  | LH-TN2M | TN：1~100（分段） |  |
|  | 江苏盛奥华环保科技有限公司 | 6B-70 | TP：0.01~20（分段） | 示值误差：不超过±5% 重复性：≤5% 温度示值误差：不超过±0.5℃ 温度均匀性：≤0.5℃ 消解时间误差：不超过±2% |
|  |  | 6B-90 | TN：0.01~100（分段） |  |
|  | 浙江陆恒环境科技有限公司 | LH-T725 | TP：0.02~20 TN：0.5~500 | 示值误差： TP：不超过±5%或0.04mg/L TN：不超过±5%或0.4mg/L |
|  |  | LH-C660 | TP：0.02~20.00 TN：0.5~500.00 | 示值误差：不超过±5% 重复性：≤3% |
|  | 洛阳莱博图电子科技有限公司 | LBT-H55 | TP：0~20 TN：0~500 | 示值误差： TP：不超过±5%或0.04mg/L TN：不超过±5%或0.4mg/L 重复性：≤3% |
|  |  | LBT-BX60 | TP：0.00~20.00 TN：0.50~50.00 | 示值误差：不超过±5% |
|  | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DGB-401 | TP：0.000~1.000，可扩展至25.00 TN：0.000~30.00，可扩展至300 | TP：0.000~1.000，可扩展至25.00 TN：0.000~30.00，可扩展至300 |
|  | 深昌鸿科技有限公司 | MULP-8C | TP：0.00~10 TN：0.05~100 | 示值误差：不超过±5% |
|  |  | TP-2A | TP：0.02~10 | 示值误差：不超过±5%FS； 重复性：≤3% |
|  |  | TN-2A | TN：0.05~100 |  |
|  | 青岛聚创环保集团 | N系列 | TP：0.01~2.0 TN：0.1~20.0 | 示值误差： TP：不超过±5% TN：不超过±5% |
|  |  | M系列 | TP：0.01~2.0 TN：0.1~20.0 | 示值误差： TP：≤0.4 mg/L，不超过±0.02 mg/L；＞0.4 mg/L，不超过±5%； TN：≤4.0 mg/L，不超过±0.2 mg/L；＞4.0 mg/L，不超过±5%； |
|  | 杭州谱育科技发展有限公司 | SUPEC 5000 TPTN | TP：0~1.2 TN：0~7 | 示值误差：不超过±6% 重复性：≤3% |
|  |  | SUPEC 5100 (TP) | TP：0~50 | 重复性：≤3% |
|  |  | SUPEC 5100 (TN) | TN：0~200 | 重复性：≤3% |
|  | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | OL5012 | TP：0.01~0.6 TN：0.05~4 | 示值误差：不超过±2% 重复性：≤3% |
|  | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | CTP700 | TP：0~1.2 | 重复性：≤3% |

根据不同型号总磷总氮分析仪的调研情况，结合仪器试验数据，确定仪器的校准项目、校准方法和计量特性要求。

1、示值误差

由于国家对不同水体如地表水、地下水、生活污水和工业废水中的总磷总氮限值要求不同，因此针对不同水质检测的总磷总氮分析仪的测量范围也有着较大差异。根据表2中列出的各型号总磷总氮分析仪的测量范围可以看出，不同型号仪器的测量范围相差较大，总磷测量上限可从0.5 mg/L以下到100 mg/L，总氮测量上限可从5mg/L以下到500 mg/L甚至更大。因此对仪器性能评价时很难指定特定测量点进行检测。为了能够更好地、完整地评价不同型号的总磷总氮的示值准确性，同时考虑到用户实际的使用需求，我们选择在仪器测量范围或实际使用范围内对20%、50%、80%上限值的测量点的示值误差进行检测，以保证示值误差测量点能够均匀覆盖整个测量或使用范围。

为了更合理地表示低浓度测量点的示值误差，结合仪器试验数据，同时参考JJG 1094-2013《总磷总氮水质在线分析仪检定规程》和生产厂商的仪器资料，示值误差我们采用绝对误差或相对误差的方式进行计算。当总磷的示值误差测量点大于0.5mg/L、总氮的示值误差测量点大于2mg/L时，采用示值相对误差进行计算；当示总磷的示值误差测量点小于等于0.5mg/L、总氮的示值误差测量点小于等于2mg/L时，采用绝对误差进行计算。建议仪器的示值误差要求如表4所示。

表4 仪器的示值误差要求

| 项目 | 计量特性要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总磷 | 总氮 |
| 示值误差 | ≤0.5mg/L:不超过±0.05mg/L ＞0.5mg/L:不超过±10% | ≤2mg/L:不超过±0.2mg/L ＞2mg/L:不超过±10% |

## 2、重复性

## 仪器的重复性评价选择浓度为50%测量范围（或使用范围）上限值的测量点，进行独立重复测量7次。根据表3总磷总氮分析仪的技术指标以及实际仪器的测量结果，建议重复性技术要求为不大于3%。

3、温度示值误差和温度均匀性

仪器消解温度的准确性直接影响测量结果，因此我们将温度示值误差和温度均匀性作为校准项目之一。参考JJG 975-2002《化学需氧量(COD)测定仪检定规程》和JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》中温度示值误差和温度均匀性的测量方法，仪器消解单元根据实际应用场合的不同，消解孔数量不一，为合理地评判温度计量性能，我们选取不少于2个且至少覆盖1/4的消解孔做测量；对于采用密封容器通过高压升温的消解单元，因容器大小一般不会超过0.1m3,不需要进行温度均匀性测试，只进行温度示值误差的测试，选取的测量点在被校温度计附近或在舱室中心处。参考JJG 975-2002《化学需氧量(COD)测定仪检定规程》中温度示值误差和温度均匀性的技术指标以及表3中厂家提供的技术指标要求，建议温度示值误差不超过±2℃，温度均匀性≤3℃。

4、消解时间示值误差

同样地，仪器消解时间的准确性也会直接影响测量结果，因此我们将消解时间示值误差作为校准项目之一。参考JJG 975-2002《化学需氧量(COD)测定仪检定规程》中消解时间示值误差的测量方法、技术指标以及表3中厂家提供的技术指标要求，建议消解时间示值误差不超过±2%。

5、加液管容量误差

对于全自动型仪器，其添加反应试剂是不需要人工参与的，用加液管（定量环、柱塞泵等）代替人工加试剂时使用的移液器，加液管的容量准确性直接影响测量结果，因此我们针对全自动型的总磷总氮分析仪增加了加液管容量误差的校准项目。因实际添加试剂的范围在（1~25）mL不等，参考JJG 646-2006《移液器检定规程》中移液器的测量方法和技术指标要求，同时根据厂家提供的技术指标及实际测量结果，建议加液管容量误差不超过±1.0%。

七、不确定度评定

按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》相关要求，编写了校准结果的不确定度评定实例（详见校准规范附录E/F）。

八、总结

在本规范的制定过程中，起草小组以大量技术资料及相关标准、实验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制定完成了总磷总氮分析仪校准规范。