总磷总氮分析仪校准规范

试验报告

2023年5月

规范起草组

总磷总氮分析仪校准规范试验报告

一、简介

为了验证本规范提出的校准项目和校准方法的可操作性和适用性，验证本规范所规定的计量性能指标的科学性和合理性，起草小组按照校准规范中的校准方法校准了11个厂家21台不同型号类别的总磷总氮分析仪。仪器的生产厂家、型号、类别以及本次试验测量范围等相关信息汇总在表1。

表1 仪器的生产厂家、型号、类别以及测量范围等情况

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 编号 | 类别 | 本次试验测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HACH | DR6000 | 2209727 | 台式 | 总磷：（0~1）mg/L 总氮：（0~25）mg/L |
|  |  | DR900 | 230450001008 | 便携式 | 总磷：（0~1）mg/L 总氮：（0~25）mg/L |
|  | Pyxis | SP-910 | 170186 | 便携式 | 总磷：（0~3.5）mg/L 总氮：（0~25）mg/L |
|  | 连华科技 | 5B-6C | 12B6C706121 | 台式 | 总磷：（0~0.5）mg/L 总氮：（0~25）mg/L |
|  |  | LH-3BA | 22LH3BA126017 | 台式 | 总磷：（0~80）mg/L 总氮：（0~100）mg/L |
|  |  | 5B-6P | 14B6P701114 | 台式 | 总磷：（0~1）mg/L |
|  |  | LH-TN200 | 20BTN200MA08 | 台式 | 总氮：（0~100）mg/L |
|  |  | LH-TP2M | 21BTP2M11MC22 | 便携式 | 总磷：（0~25）mg/L |
|  |  | LH-TN2M | 19BTN2MC017 | 便携式 | 总氮：（0~100）mg/L |
|  | 江苏盛奥华 | SH-3900A | 20223900A-187 | 台式 | 总磷：（0~1）mg/L 总氮：（0~5）mg/L |
|  |  | 6B-70型 | SAH 2016B70-124 | 台式 | 总磷：（0~0.5）mg/L |
|  | 浙江陆恒 | LH-T725 | LH01A2206010 | 台式 | 总磷：（0~2）mg/L 总氮：（0~50）mg/L |
|  |  | LH-C660 | LB21A2004030 | 便携式 | 总磷：（0~2）mg/L 总氮：（0~50）mg/L |
|  | 杭州盈傲 | CNPN-4S Ⅱ | NEOYACNP201807090021 | 便携式 | 总磷：（0~16）mg/L 总氮：（0~250）mg/L |
|  | 洛阳莱博图 | LBT-H55 | LBT01A2008001 | 台式 | 总磷：（0~2）mg/L 总氮：（0~50）mg/L |
|  | 杭州谱育科技 | SUPEC 5000 TPTN | 323P2220001 | 全自动 | 总磷：（0~1.2）mg/L 总氮：（0~7）mg/L |
|  |  | SUPEC 5100 TP | 37AP22B0002 | 全自动便携 | 总磷：（0~1.2）mg/L |
|  |  | SUPEC 5100 TN | 37BP2270012 | 全自动便携 | 总氮：（0~7）mg/L |
|  | 青岛顺昕 | 顺昕3600 | BBZGBF-YFYJZLZD-009 | 全自动 | 总磷：（0~0.6）mg/L 总氮：（0~7）mg/L |
|  | 上海昂林 | OL5012 | 50120122110008 | 全自动 | 总磷：（0~0.6）mg/L 总氮：（0~7）mg/L |
|  | 上海北裕 | CTP700 | 16100000400801 | 全自动 | 总磷：（0~1.2）mg/L |

二、校准结果汇总

计量校准过程中所使用的试验材料、设备、标准物质均符合本规范的要求，试验方法以总磷总氮分析仪校准规范为依据，校准结果报告见表2。

表2总磷总氮分析仪校准结果汇总表

| 序号 | 参数 | 示值误差 |  | 重复性 （%） | 温度示值误差 （℃） | 温度均匀性 （℃） | 消解时间示值误差（%） | 加液管容量误差（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量点（mg/L） | 误差值 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总磷 | 0.2 | -0.013 mg/L | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | / |
|  |  | 0.5 | -0.017 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | -3.4% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 5 | -6.6% | 0.8 |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | -7.2% |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | -4.2% |  |  |  |  |  |
| 2 | 总磷 | 0.2 | 0.012 mg/L | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | / |
|  |  | 0.5 | 0.001 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 3.9% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 5 | 3.2% | 1.7 |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | 1.8% |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 1.0% |  |  |  |  |  |
| 3 | 总磷 | 0.8 | -2.0% | 1.5 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | / |
|  |  | 2 | 1.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | -0.7% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 5 | -4.0% | 1.3 | -0.6 | 0.4 | 0.0 |  |
|  |  | 12.5 | 1.6% |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 1.0% |  |  |  |  |  |
| 4 | 总磷 | 0.1 | 0.108 mg/L | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | / |
|  |  | 0.25 | 0.250 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 0.391 mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 5 | 3.2% | 0.7 |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 | 1.8% |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 1.0% |  |  |  |  |  |
| 5 | 总磷 | 20 | 1.0% | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | / |
|  |  | 50 | 0.6% |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 0.1% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 20 | 1.1% | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | -0.2% |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | -0.7% |  |  |  |  |  |
| 6 | 总磷 | 0.2 | 0.017 mg/L | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | / |
|  |  | 0.5 | 0.001 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | -8.0% |  |  |  |  |  |
| 7 | 总氮 | 20 | 1.0% | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | / |
|  |  | 50 | -1.2% |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | -1.0% |  |  |  |  |  |
| 8 | 总磷 | 5 | -0.8% | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | / |
|  |  | 12.5 | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | -1.5% |  |  |  |  |  |
| 9 | 总氮 | 20 | 0.5% | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | / |
|  |  | 50 | -1.8% |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | -2.2% |  |  |  |  |  |
| 10 | 总磷 | 0.2 | -0.004 mg/L | 1.0 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | / |
|  |  | 0.5 | 0.6% |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | -0.9% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 1 | 0.03 mg/L | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.4% |  |  |  |  |  |
| 11 | 总磷 | 0.1 | -0.001 mg/L | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | / |
|  |  | 0.25 | 0.015 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 0.020 mg/L |  |  |  |  |  |
| 12 | 总磷 | 0.4 | -0.021 mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | / |
|  |  | 1 | -3.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 1.0% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 10 | 0.7% | 1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 |  |
|  |  | 25 | 3.4% |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0.1% |  |  |  |  |  |
| 13 | 总磷 | 0.4 | 0.03 mg/L | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | / |
|  |  | 1 | 4.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 4.0% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 10 | -3.7% | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 |  |
|  |  | 25 | -1.8% |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | -1.6% |  |  |  |  |  |
| 14 | 总磷 | 0.4 | 0.03 mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | / |
|  |  | 1 | 4.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 3.0% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 10 | 0.3% | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |  |
|  |  | 25 | 1.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0.8% |  |  |  |  |  |
| 15 | 总磷 | 0.4 | 0.006 mg/L | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | / |
|  |  | 1 | 2.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | -1.9% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 10 | 1.9% | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.0 |  |
|  |  | 25 | 0.9% |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 3.7% |  |  |  |  |  |
| 16 | 总磷 | 0.25 | -0.003 mg/L | 0.3 | -1.5 | / | 0.0 | （1~5）mL:0.5% |
|  |  | 0.6 | -0.8% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | -0.5% |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 1.5 | -0.02 mg/L | 0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 2.0% |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 0.2% |  |  |  |  |  |
| 17 | 总磷 | 0.25 | 0.003 mg/L | 0.6 | / | / | 0.0 | （1~5）mL:-0.22% |
|  |  | 0.6 | 1.4% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | -0.6% |  |  |  |  |  |
| 18 | 总氮 | 1.5 | 0.011 mg/L | 1.2 | / | / | 0.0 | （1~5）mL:0.50% |
|  |  | 3.5 | 1.1% |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | -0.3% |  |  |  |  |  |
| 19 | 总磷 | 0.1 | 0.0034 mg/L | 0.2 | -0.6 | / | -0.1 | （1~25）mL: -0.20% |
|  |  | 0.3 | 0.0022 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 | 0.0048 mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 1.5 | 0.022 mg/L | 0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 1.4% |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 1.2% |  |  |  |  |  |
| 20 | 总磷 | 0.1 | 0.001 mg/L | 0.3 | 0.3 | / | -0.1 | （1~25）mL: 0.17% |
|  |  | 0.3 | 0.004 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 | 0.002 mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 1.5 | 0.01 mg/L | 0.8 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 0.3% |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 0.5% |  |  |  |  |  |
| 21 | 总磷 | 0.2 | -0.005 mg/L | 0.6 | -0.5 | / | 0.0 | （1~5）mL: -0.89% |
|  |  | 0.6 | -1.7% |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | -1.1% |  |  |  |  |  |

三、结论

表 3 技术指标一览表

| 项目 | 计量特性要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总磷 | 总氮 |
| 温度示值误差 | 不超过±2℃ |  |
| 温度均匀性 | ≤3℃ |  |
| 消解时间示值误差 | 不超过±2% |  |
| 示值误差 | ≤0.5mg/L:不超过±0.05mg/L ＞0.5mg/L:不超过±10% | ≤2mg/L:不超过±0.2mg/L ＞2mg/L:不超过±10% |
| 重复性 | ≤3% |  |
| 加液管容量误差* | 不超过±1.0% |  |
| 注1：带*项目适用于全自动型仪器校准； 注2：以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。 |  |  |

表4试验数据符合规范要求的情况

| 序号 | 示值误差（%） | 重复性 （%） | 温度示值误差（℃） | 温度均匀性（℃） | 消解时间示值误差（%） | 加液管容量误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  |  |  | / |
| 4 |  |  |  |  |  | / |
| 5 |  |  |  |  |  | / |
| 6 |  |  |  |  |  | / |
| 7 |  |  |  |  |  | / |
| 8 |  |  |  |  |  | / |
| 9 |  |  |  |  |  | / |
| 10 |  |  |  |  |  | / |
| 11 |  |  |  |  |  | / |
| 12 |  |  |  |  |  | / |
| 13 |  |  |  |  |  | / |
| 14 |  |  |  |  |  | / |
| 15 |  |  |  |  |  | / |
| 16 |  |  |  | / |  |  |
| 17 |  |  | / | / |  |  |
| 18 |  |  | / | / |  |  |
| 19 |  |  |  | / |  |  |
| 20 |  |  |  | / |  |  |
| 21 |  |  |  | / |  |  |

四、数据分析

本次试验数据覆盖了国内外总磷总氮分析仪的大部分厂家，包含了不同型号不同类别的仪器，数据真实有效且具有代表性。部分总磷总氮分析仪，由于不是全自动的仪器，采取手工移液的方式添加试剂，故没有进行加液管容量误差试验；部分仪器由于消解单元采用密封容器，在一定体积内（不大于0.1m3）其温度均匀性良好，故没有进行温度均匀性试验；另有便携式的全自动分析仪器其加热消解单元构造密闭无法拆卸，故没有进行温度示值误差试验。本次试验的仪器，其示值误差、重复性、温度示值误差、温度均匀性、消解时间示值误差和加液管容量误差的数据均符合规范的要求。故校准规范中的校准项目和校准方法，科学合理，可以满足总磷总氮分析仪的校准要求。