《空气超声成像仪校准规范》

测量不确定度评定报告

《空气超声成像仪校准规范》起草小组

2023.06.22

以杭州兆华电子股份有限公司的CRY2613型工业空气超声成像仪（出厂编号22BBD004）为例，说明各个参数的测量不确定度评定方法。

1  最小成像声压级标准不确定度分量评定

测量过程中从信号发生器发出的电信号经功率放大器到声源，系统性的误差在两次测量的差值运算时被消除，包括环境条件等系统误差均可不考虑。而所有与声压级测量值相关的随机因素都得考虑，此例的不确定度评定中，uLi'主要考虑重复性测量引起的不确定度u1和测点位置引起的不确定度，包括横向位置引入的不确定度u2及纵向距离引入的不确定度u3；uLi主要考虑声压级测量系统引起的不确定度u4，包括声分析仪测量放大器部分、测量传声器部分、前置放大器部分引入的不确定度。

1.1  A类不确定度的评定

分别在不同的频点对最小成像声压级重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表1：

表1 最小成像声压级重复性测试

| 频率 kHz | 声压级 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 3.15 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 25.1 | 25.0 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 21.9 | 22.0 | 21.9 | 2.2 |
| 4 | 19.9 | 24.5 | 19.4 | 24.0 | 23.8 | 23.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 23.6 | 22.9 | 1.8 |
| 6.3 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.6 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 25.9 | 0.5 |
| 8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | 0.6 |
| 10 | 26.4 | 26.5 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | 24.7 | 1.2 |
| 12.5 | 18.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 19.2 | 20.1 | 19.4 | 0.4 |
| 16 | 22.9 | 24.2 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 24.6 | 23.0 | 24.2 | 24.3 | 23.7 | 24.2 | 0.8 |
| 20 | 19.6 | 17.4 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 20.9 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 1.2 |
| 25 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.4 |
| 31.5 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 0.2 |
| 40 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 15.5 | 15.4 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 14.3 | 0.8 |

1.2 B类不确定度的评定

1）纵向测量距离

通过距离因子20logS评估自由场中，距离3m测试条件下，增或减5 mm和10 mm时测试结果:

表2 纵向距离变化对测试结果的影响

| 频率/kHz | Li /dB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 mm | -5 mm | 0 mm | +5 mm | +10 mm |
| 3.15～40 | -0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |

3m自由场测试过程中一般可将纵向距离误差控制在大概在±10 mm范围，考虑均匀分布，由此估算纵向距离偏差引起的不确定度：

u2=0.09/3=0.052 dB

2)横向测量距离

通过实验来评估水平距离对声压级测量结果的影响，改变测试距离，在规定的距离增或减2 mm 、4 mm及6 mm，结果见表3:

表3 横向距离变化对测试结果的影响

| 频率/kHz | Li /dB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6 mm | -4 mm | -2 mm | 0 mm | +2 mm | +4 mm | +6 mm |
| 3.15 | 60.1 | 60.0 | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 60.6 |
| 4 | 60.3 | 59.5 | 60.4 | 59.5 | 60.3 | 59.8 | 60.3 |
| 6.3 | 58.5 | 59.4 | 59.4 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| 8 | 58.7 | 59.6 | 59.7 | 59.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
| 10 | 63.3 | 64.1 | 64.1 | 63.7 | 63.6 | 63.8 | 63.6 |
| 12.5 | 57.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.7 | 57.9 | 58.6 |
| 16 | 59.7 | 60.6 | 60.7 | 60.5 | 60.0 | 59.9 | 59.7 |
| 20 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.8 | 63.0 | 62.8 | 61.9 |
| 25 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 61.3 | 61.1 | 60.2 | 60.3 |
| 31.5 | 61.8 | 59.7 | 60.0 | 60.5 | 59.2 | 59.7 | 60.9 |
| 40 | 59.6 | 59.4 | 59.4 | 59.1 | 58.4 | 58.4 | 58.1 |

3m自由场测试过程中一般可将横向距离误差控制在大概在±6 mm范围，考虑均匀分布由此估算横向距离偏差引起的不确定度：\

表4 横向距离变化引入的不确定度分量

| 频率/kHz | 误差/dB | u3/dB |
| --- | --- | --- |
| 3.15 | 0.81 | 0.47 |
| 4 | 0.89 | 0.51 |
| 6.3 | 1.04 | 0.60 |
| 8 | 1.20 | 0.69 |
| 10 | 0.86 | 0.50 |
| 12.5 | 1.02 | 0.59 |
| 16 | 1.04 | 0.60 |
| 20 | 1.12 | 0.65 |
| 25 | 1.60 | 0.92 |
| 31.5 | 2.10 | 1.20 |
| 40 | 1.55 | 0.89 |

3)声压级测量系统

表5 声压级测量系统引入的不确定度

| 测试仪器名称 | 最大允许误差 | 标准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| Pulse信号分析仪 | ±0.05 dB | 0.03 dB |
| 测量传声器 | ±0.5 dB | 0.29 dB |
| 前置放大器 | ±0.3 dB | 0.17 dB |

4)标准不确定度各分量一览表，见表6

表 6   标准不确定度各分量一览表

| 标准不确定度各分量ui | 不确定度来源 |
| --- | --- |
| u1 | 重复性测量引起的不确定度 |
| u2 | 纵向测试距离引起的不确定度 |
| u3 | 横向测试距离引起的不确定度 |
| u4 | 声压级测量系统引入的不确定度 |

1.3合成标准不确定度

表 6所列各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度见表7：

表 7   合成标准不确定度：

| 频率/kHz | 合成标准不确定度/dB |
| --- | --- |
| 3.15 | 2.28 |
| 4 | 1.90 |
| 6.3 | 0.85 |
| 8 | 0.98 |
| 10 | 1.34 |
| 12.5 | 0.79 |
| 16 | 1.06 |
| 20 | 1.41 |
| 25 | 1.06 |
| 31.5 | 1.26 |
| 40 | 1.24 |

取不确定度较大点作为校准不确定度，uc=2.28 dB

1.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×2.28 dB≈ 4.6 dB

则空气超声成像仪最小成像声压级误差的测量扩展不确定度U = 4.6 dB， k = 2。

2  横向定位偏移距离标准不确定度分量评定

2.1  A类不确定度的评定

分别在不同的频点对横向定位偏移距离重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表8：

表8 CRY2613空气超声成像仪的横向定位偏移距离的重复性测量结果

| 频率 kHz | 横向定位偏移距离 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 cm | 标准偏差 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 20 | 7.2 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 0.6 |
| 25 | 3.5 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.3 | 5.1 | 1.1 |
| 31.5 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 0.6 |
| 40 | 7.0 | 4.5 | 5.4 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 0.8 |

2.2 B类不确定度的评定

1）纵向测量距离引入的不确定度

距离3m测试条件下，增或减5 mm和10 mm时测试结果:

表9 纵向距离变化对测试结果的影响

| 频率/Hz | d/cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 mm | -5 mm | 0 mm | +5 mm | +10 mm |
| 20k | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 25 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 31.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 40 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

3m自由场测试过程中一般可将纵向距离误差控制在大概在±10 mm范围，考虑均匀分布，由此估算纵向距离偏差引起的不确定度：

u2=0.2/3=0.12 cm

2)横向测量距离引入的不确定度

通过实验来评估水平距离对横向定位偏移距离测量结果的影响，改变测试距离，在规定的距离增或减2 mm 、4 mm及6 mm，结果见表3:

表9 横向距离变化对测试结果的影响

| 频率/kHz | d/cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6 mm | -4 mm | -2 mm | 0 mm | +2 mm | +4 mm | +6 mm |
| 20 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 25 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.1 |
| 31.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
| 40 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |

3m自由场测试过程中一般可将横向距离误差控制在大概在±6 mm范围，考虑均匀分布由此估算横向距离偏差引起的不确定度：

表10 横向距离变化引入的不确定度分量

| 频率/kHz | 误差/cm | u3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0.4 | 0.23 |
| 25 | 0.5 | 0.29 |
| 31.5 | 0.5 | 0.29 |
| 40 | 0.3 | 0.18 |

3)尺子测量引入的不确定度分量

查检定证书可知：

u4=2.5×10-5cm

4)数据修约引入的不确定度分量

数据修约间隔为0.1 cm，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为:

u5=0.05/3≈0.03cm

5)标准不确定度各分量一览表，见表11

表 11   标准不确定度各分量一览表

| 标准不确定度各分量ui | 不确定度来源 |
| --- | --- |
| u1 | 重复性测量引起的不确定度 |
| u2 | 纵向测试距离引起的不确定度 |
| u3 | 横向测试距离引起的不确定度 |
| u4 | 尺子测量引入的不确定度 |
| u5 | 数据修约引入的不确定度 |

2.3 合成标准不确定度

表 11所列各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度见表12：

表 12   合成标准不确定度：

| 频率/kHz | 合成标准不确定度/cm |
| --- | --- |
| 20 | 0.66 |
| 25 | 1.15 |
| 31.5 | 0.68 |
| 40 | 0.83 |

取不确定度较大点作为校准不确定度，uc=1.15 cm

2.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×1.15 cm= 2.3 cm

则空气超声成像仪横向定位偏移距离的测量扩展不确定度U = 2.3 cm， k = 2。

3  极线性测量标准不确定度分量评定

3.1  A类不确定度的评定

对极线性重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表13：

表13 CRY2613空气超声成像仪40 kHz的级线性重复性测量结果

| 声源供电电压 mV | 声源幅值 dB | 空气超声成像仪声压级 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 536 | 90 | 96.5 | 97.1 | 97.1 | 97.3 | 97.1 | 96.7 | 96.4 | 96.5 | 96.6 | 96.6 |
| 168 | 80 | 87.3 | 88.3 | 88.4 | 88.4 | 88.3 | 87.5 | 87.6 | 87.7 | 87.8 | 87.8 |

表14 CRY2613空气超声成像仪线性测量标准偏差

| 标准衰减dB | 空气超声成像仪声压级衰减dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 10 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.18 |

3.2 B类不确定度的评定

1)声压级测量系统

表15 声压级测量系统引入的不确定度

| 测试仪器名称 | 最大允许误差 | 标准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| Pulse信号分析仪 | ±0.05 dB | 0.03 dB |
| 测量传声器 | ±0.5 dB | 0.29 dB |
| 前置放大器 | ±0.3 dB | 0.17 dB |

2)数据修约引入的不确定度分量

数据修约间隔为0.1 dB，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为:

u3=0.05/√3≈0.03 dB

3)标准不确定度各分量一览表，见表16

表 16   标准不确定度各分量一览表

| 标准不确定度各分量ui | 不确定度来源 |
| --- | --- |
| u1 | 重复性测量引起的不确定度 |
| u2 | 声压级测量系统引入的不确定度 |
| u3 | 数据修约引入的不确定度 |

3.3 合成标准不确定度

表 16所列各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度：

uc≈0.384 dB

3.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度U:

=2 ×0.384 dB≈ 0.8 dB

则空气超声成像仪极线性误差的测量扩展不确定度U = 0.8 dB， k = 2。

4  横向空间分辨力测量标准不确定度分量评定

4.1  A类不确定度的评定

在40 kHz频点对横向空间分辨力进行重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表17：

表17 CRY2613空气超声成像仪40 kHz的横向空间分辨力重复性测量结果

| 频率 kHz | 横向空间分辨力 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 cm | 标准偏差 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 40 | 26.5 | 25 | 25 | 24.75 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 0.6 |

4.2 B类不确定度的评定

1）纵向测量距离引入的不确定度

距离3m测试条件下，增或减5 mm和10 mm时测试结果:

表18 纵向距离变化对横向定位偏移结果的影响

| 频率/kHz | d/cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 mm | -5 mm | 0 mm | +5 mm | +10 mm |
| 40 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

3m自由场测试过程中一般可将纵向距离误差控制在大概在±10 mm范围，考虑均匀分布，由此估算纵向距离偏差引起的不确定度：

u2=0.2/3=0.12 cm

2)横向测量距离引入的不确定度

通过实验来评估水平距离对横向定位偏移距离测量结果的影响，改变测试距离，在规定的距离增或减2 mm 、4 mm及6 mm，结果见表3:

表19 横向距离变化对横向定位偏移结果的影响

| 频率/kHz | d/cm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6 mm | -4 mm | -2 mm | 0 mm | +2 mm | +4 mm | +6 mm |
| 40 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |

3m自由场测试过程中一般可将横向距离误差控制在大概在±6 mm范围，考虑均匀分布由此估算横向距离偏差引起的不确定度：

u3=0.3/3=0.18 cm

3)尺子测量引入的不确定度分量

查检定证书可知：

u4=2.5×10-5cm

4)数据修约引入的不确定度分量

数据修约间隔为0.10 cm，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为:

u5=0.05/3≈0.03cm

5)标准不确定度各分量一览表，见表20

表 20   标准不确定度各分量一览表

| 标准不确定度各分量ui | 不确定度来源 |
| --- | --- |
| u1 | 重复性测量引起的不确定度 |
| u2 | 纵向测试距离引起的不确定度 |
| u3 | 横向测试距离引起的不确定度 |
| u4 | 尺子测量测量引入的不确定度 |
| u5 | 数据修约引入的不确定度 |

4.3  合成标准不确定度

表 20所列各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度：

uc≈0.64 cm

4.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×0.64= 1.28 cm

则空气超声成像仪横向空间分辨力的测量扩展不确定度U = 1.28 cm， k = 2。

5  阵列动态范围测量标准不确定度分量评定

5.1  A类不确定度的评定

在40 kHz频点对阵列动态范围进行重复10次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表21：

表21 CRY2613空气超声成像仪40 kHz的阵列动态范围重复性测量结果

| 频率 kHz | 传声器阵列动态范围 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 40 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 0.09 |

5.2 B类不确定度的评定

1）纵向测量距离

通过距离因子20logS评估自由场中，距离3m测试条件下，增或减5 mm和10 mm时测试结果:

表22 纵向距离变化对测试结果的影响

| 频率/Hz | Li /dB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 mm | -5 mm | 0 mm | +5 mm | +10 mm |
| 40k | -0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |

3m自由场测试过程中一般可将纵向距离误差控制在大概在±10 mm范围，考虑均匀分布，由此估算纵向距离偏差引起的不确定度：

u2=0.09/3=0.052 dB

2)横向测量距离

通过实验来评估水平距离对声压级测量结果的影响，改变测试距离，在规定的距离增或减2 mm 、4 mm及6 mm，结果见表23:

表23 横向距离变化对测试结果的影响

| 频率/kHz | Li /dB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6 mm | -4 mm | -2 mm | 0 mm | +2 mm | +4 mm | +6 mm |
| 40 | 59.6 | 59.4 | 59.4 | 59.1 | 58.4 | 58.4 | 58.1 |

3m自由场测试过程中一般可将横向距离误差控制在大概在±6 mm范围，考虑均匀分布由此估算横向距离偏差引起的不确定度：

u3=1.5/3=0.87 dB

3)数据修约引入的不确定度分量

数据修约间隔为0.1 dB，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为:

u4=0.123≈0.03 dB

4)声音发生系统引入的不确定度分量

表24 声压级测量系统引入的不确定度

| 测试仪器名称 | 最大允许误差 | 标准不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 声频信号发生器 | ±0.1 dB（稳定性） | 0.06 dB |
| 声频功率放大器 | ±1 dB（通道增益差） | 0.58 dB |

5)标准不确定度各分量一览表，见表20

表 25   标准不确定度各分量一览表

| 标准不确定度各分量ui | 不确定度来源 |
| --- | --- |
| u1 | 重复性测量引起的不确定度 |
| u2 | 纵向测试距离引起的不确定度 |
| u3 | 横向测试距离引起的不确定度 |
| u4 | 数据修约引入的不确定度 |
| u5 | 声音发生系统引入的不确定度 |

5.3  合成标准不确定度

表 25所列各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度：

uc≈1.06 dB

5.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×1.06≈ 2.2 dB

则空气超声成像仪横向空间分辨力的测量扩展不确定度U = 2.2 dB， k = 2。