传声器单元不确定度评定报告

传声器单元校准规范起草小组

2023.6

传声器单元测量不确定度评定

F.1　引言

传声器单元的主要计量性能为声压灵敏度级和声压灵敏度级的频率响应动态范围上限和自生噪声，本次将对以上评定。

F.2　声压灵敏度级测量的不确定度评定

F.2.1 测量模型

Lpx=-26.0-(Lpc+ΔK+ΔP-Lp)

式中：

Lpx——被校传声器单元的灵敏度级，dB；

Lpc——声校准器的声压级校准值，dB；

ΔK——声校准器的静压修正值，dB；

ΔP——腔体积修正（见附录B），dB；

Lp——声压级的算术平均值，dB；

参考点的声压灵敏度级频率响应的计算公式见7.2.3.1.2中公式（2）。

F.2.2 标准不确定度评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

参考频率点处声压灵敏度级的校准结果见表F.1，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。

表F.1参考频率点处灵敏度级

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度级/dB | -38.51 | -38.52 | -38.55 | -38.58 | -38.55 | -38.57 | -38.551 | 0.027 |

2）声校准器声压级校准值引入的标准不确定度分量u2

由上级证书可知，声校准器声压级的扩展不确定度为U＝0.10dB(k=2)：

u2=0.10/2=0.05 dB

3）声校准器静压修正引入的标准不确定度分量u3

气压表的最大允许误差为±0.5 hPa,则声校准器的静压修正值引起的最大误差为±0.004 dB，假定其为矩形分布，其标准不确定度为：

u3=0.004/=0.002 dB

4）测量系统准确度引入的标准不确定度分量u4

测量系统准确度为±0.2dB，假定其为矩形分布，k=，其标准不确定度为：

u4=0.2/=0.115 dB

5）极化电压引入的标准不确定度分量u5

传声器极化电压引入的测量不确定度包括极化电压测量引入的不确定度和传声器测量过程中极化电压波动引入的不确定度。

极化电压测量用高阻抗直流电压表的最大允许误差不超过0.05 %，考虑为均匀分布，标准不确定度为0.003 dB。估计极化电压在传声器测量过程中的波动范围不超过±0.02 V，由此引入的不确定度为0.0005dB。因此，极化电压引入的合成标准不确定度为0.004 dB。

6）数据修约等其他因素引入的标准不确定度分量u6

估计其他因素引入的标准不确定度为0.010 dB。

F.2.3 合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为

uc=i=13ui2=u12+u22+u32+u42+u52+u62  =0.129 dB。

F.2.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=kuc ,从而得到参考点的声压灵敏度级测量结果扩展不确定度， U=0.26 dB ，k=2 。

F.3 灵敏度级的频率响应测量的不确定度评定

F.3.1　测量模型

各频率点的灵敏度级频率响应的计算公式见7.2.5.1.2中公式（7）。

F.3.2　标准不确定度评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

各频率点处灵敏度级频率响应的校准结果见表F.2，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。忽略后面考虑到的环境等影响因素，各分量的来源及数值见表F.2。

表F.2 灵敏度级频率响应测量重复性引入的标准不确定度分量u1

| 频率 /Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.120 | 0.006 |
| 25 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.127 | 0.012 |
| 31.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.118 | 0.004 |
| 40 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.102 | 0.008 |
| 50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.083 | 0.008 |
| 63 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.068 | 0.004 |
| 80 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.058 | 0.008 |
| 100 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.043 | 0.005 |
| 125 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.033 | 0.005 |
| 160 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.005 |
| 200 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.037 | 0.008 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 315 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.007 | 0.005 |
| 400 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.010 | 0.000 |
| 500 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.013 | 0.005 |
| 630 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.013 | 0.005 |
| 800 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.010 | 0.000 |
| 1000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.008 | 0.004 |
| 1250 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.060 | 0.006 |
| 1600 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.083 | 0.008 |
| 2000 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.008 | 0.010 |
| 2500 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.020 | 0.011 |
| 3150 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.010 | 0.011 |
| 4000 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.003 | 0.008 |
| 5000 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.038 | 0.027 |
| 6300 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.020 |
| 8000 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.080 | 0.009 |
| 10000 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.213 | 0.018 |
| 12500 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.437 | 0.014 |
| 16000 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.395 | 0.025 |
| 20000 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.355 | 0.033 |

2）电压—声压转换等引入的标准不确定度分量

电压—声压转换、激励器衰减器、环境条件(静压、温度、相对湿度)对传声器和测量系统的影响以及被检传声器与衰减器电容差异引入的不确定度参考检定装置制造商提供的数据，列于表F.3。

表F.3电压—声压转换等引入的标准不确定度分量u6

| 频率/Hz | 20 | 100 | 125 | 250 | 500 | 4000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压—声压转换u3/dB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.037 | 0.040 | 0.076 |
| 激励器衰减器u4/dB | 0.017 | 0.010 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
| 环境条件u5/dB | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.026 |
| 被检传声器与衰减器电容差异u6/dB | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

3）声场修正引入的标准不确定度分量u7

声压级响应和静电激励器响应级的修正值及其相应的不确定度由制造商提供。在高频下，工作标准传声器个体间差异的影响较大。将频率高于4 kHz时，制造商提供的不确定度扩大到1.5倍使用，见表F.4。

表F.4声场修正引入的不确定度分量u7

| 频率/Hz | 20 | 31.5 | 63~1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 20000 | 31500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u7/dB | 0.035 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.090 | 0.180 | 0.218 | 0.285 |

4）其他影响因素引入的标准不确定度分量u8

激励器直流电压在检定过程中的波动、失真等其他影响因素引入的标准不确定度分量u8，估计为0.020 dB。

F.3.3合成标准不确定度

灵敏度级的频率响应的测量不确定度的来源及数值汇总于表F.5中。对于没提供数据的频率点，根据不确定度分量的规律，取相邻频率点的最大值。由于表中各分量独立无关，得到的合成标准不确定度uC见表F.5。

F.3.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则传声器单元灵敏度级频率响应的扩展不确定度见表F.5。

表F.5灵敏度级频率响应的测量不确定度分析

| 序号 | 来源 | 符号 | 20 Hz | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.006 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| 2 | 参考点 | u2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.100 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.010 |
| 4 | 激励器衰减器 | u4 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 |
| 5 | 环境条件(静压、温度、相对湿度) | u5 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.006 |
| 6 | 被检传声器与衰减器电容差异 | u6 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 声场修正 | u7 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 8 | 其他 | u8 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.080 | 0.080 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.070 | 0.070 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |

表F.5灵敏度级的频率响应的测量不确定度分析（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1 kHz | 1.25 kHz | 1.6 kHz | 2 kHz | 2.5 kHz | 3.15 kHz | 4 kHz | 5 kHz | 6.3 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.027 | 0.020 |
| 2 | 参考点 | u2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 激励器衰减器 | u4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 5 | 环境条件(静压、温度、相对湿度) | u5 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 6 | 被检传声器与衰减器电容差异 | u6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 声场修正 | u7 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.090 |
| 8 | 其他 | u8 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.117 | 0.115 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |

表F.5灵敏度级的频率响应的测量不确定度分析（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | 8 kHz | 10 kHz | 12.5 kHz | 16 kHz | 20 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 0.025 | 0.033 |
| 2 | 参考点 | u2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | 0.040 | 0.076 |
| 4 | 激励器衰减器 | u4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
| 5 | 环境条件(静压、温度、相对湿度) | u5 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.026 |
| 6 | 被检传声器与衰减器电容差异 | u6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 声场修正 | u7 | 0.090 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.218 |
| 8 | 其他 | u8 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.117 | 0.195 | 0.197 | 0.199 | 0.244 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |

F.4  动态范围上限的不确定度评定

F.4.1  测量模型

本规范中传声器单元动态范围上限的测量方法，是在被校传声器单元的输出信号的失真达到规定的限值（3 %）时，测量被校传声器单元的输出声压级。

测量模型：

ΔLp=Lp-Lp0

式中：

ΔLp——动态范围上限的测量误差，dB；

Lp——动态范围上限的测量值，dB；

Lp0——动态范围上限的参考量值，dB。

F.4.3  标准不确定度评定的评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

动态范围上限6次测量的结果见表F.6，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。

表F.6重复性引入的测量不确定度分量

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级/dB | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.5 | 162.4 | 162.2 | 162.383 | 0.098 |

2）监测传声器在内的声压级测量系统校准引入的标准不确定度分量u2

测量系统准确度为±0.3dB，假定其为矩形分布，k=，其标准不确定度为：

u2=0.3/=0.173 dB

3)总失真测量引入的标准不确定分量u3

总失真测量不确定度的来源包括信号源（声频信号发生器和功率放大器）、高声压传声器校准仪及测量回路（前置放大器和测量放大器）的总失真和失真测量仪的测量误差。总失真的测量不确定度估计为0.3 %。总失真的测量不确定度导致动态范围上限参考量值的标准不确定度估计为u3＝0.3 dB。

F.4.4 合成标准不确定度uc

以上分量独立无关，合成标准不确定度为

uc=i=13ui2=u12+u22+u32 =0.360 dB。

F.4.5  扩展不确定度

取包含因子k = 2，则传声器单元动态范围上限的扩展不确定度为：

U=k×uc=2×0.36=0.8 dB

F.5  自生噪声的不确定度评定

F5.1  测量模型

本规范中传声器单元自生噪声的测量，是采用直接测量方法。

测量模型：

Ln=Ln0

式中：

Ln——自生噪声，dB；

Ln0——自生噪声的测量值，dB。

F.5.2  标准不确定度评定的评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

自生噪声6次测量的结果见表F.7，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。

表F.7重复性引入的测量不确定度分量

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级/dB | 20.18 | 20.24 | 20.25 | 20.25 | 20.28 | 20.34 | 20.257 | 0.052 |

2）声压级测量系统引入的标准不确定度分量u2

测量系统准确度为±0.3dB，假定其为矩形分布，k=，其标准不确定度为：

u2=0.3/=0.173 dB

F.5.3 合成标准不确定度uc

以上分量独立无关，合成标准不确定度为

uc=i=13ui2=u12+u22=0.173dB。

F.5.4  扩展不确定度

取包含因子k = 2，则传声器单元自生噪声的扩展不确定度为：

U=k×uc=2×0.174=0.4  dB