# 《声发射前置放大器校准规范》编制说明

- 任务来源及项目意义

声发射检测仪器包括声发射传感器、前置放大器、声发射检测仪等部件。声发射传感器前置放大器通常置于传感器附近，用于放大传感器的输出信号，并通过长电缆供主机进行信号采集与处理。其主要作用包括：（1）高阻抗传感器与低阻抗传输电缆之间提供阻抗匹配，以防信号衰减；（2）通过放大微弱的输入信号，以改善与电缆噪音有关的信噪比；（3）通过差动放大，降低由传感器及其电缆引进的共模电噪音；（4）提供频率滤波器。

声发射前置放大器是连接声发射传感器和检测仪的部件，其频率响应特性、增益偏差等对声发射信号的拾取和处理具有重要的影响。目前围绕声发射检测已经发布的校准规范包括：JJF 1505-2015声发射检测仪校准规范，JJF 1863-2020声发射传感器校准规范(互易法)，JJF 1337-2012声发射传感器校准规范(比较法)。在声发射类仪器的校准规范中尚缺少声发射前置放大器的校准规范。为了规范前置放大器的性能指标和校准方法，有必要制定声发射前置放大器的校准规范。

依据国家市场监督管理总局2022年国家计量技术法规文件制定/修订计划，由中国计量科学研究院负责编制《声发射前置放大器校准规范》。

该规范由中国计量科学研究院、深圳计量质量检测研究院、福建省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院共同负责修订。根据计划任务书和秘书处的安排，征求意见稿于2023年6月完成。

- 编制依据

校准规范制定中参照了JB/T 8283-1999 声发射检测仪器性能测试方法和ASTM E0750-10《声发射仪性能表征方法》(Practice for characterizing Acoustic Emission Instrumentation)中前置放大器的部分性能参数及其测试方法，同时根据现有声发射前置放大器进行了部分计量性能和计量方法的编写。

校准规范中主要规定了声发射前置放大器的频率范围、增益偏差、本机噪声等计量特性。

- 工作过程

（1）调研声发射前置放大器的运行情况和运行原理。

（2）针对声发射前置放大器的功能和产品技术指标，起草组确定声发射前置放大器的计量特性和计量方法。

（3）针对增益示值相对误差进行实验验证工作并完成不确定度报告。

《声发射前置放大器校准规范》编制组  2023.06.30