《传声器风罩校准规范》实验验证

《传声器风罩校准规范》起草小组

2023.06

目录

1、基本情况	2

1.1实验条件	2

1.2实验方法	2

1.3实验用标准器和配套设备	2

1.4实验用样机	2

2、实验数据	3

2.1频率响应修正	3

2.2 防风性能	3

《传声器风罩校准规范》实验报告

1、基本情况

1.1实验条件

实验时间：2023年03月8日~2023年06月30日

实验地点：中国计量科学研究院声学室

环境参数：空气温度（23~26）C

相对湿度（40~55）%

静压（99.7~100.9）kPa

1.2实验方法

本实验采用《传声器风罩校准规范》（征求意见稿）中描述的方法。

1.3实验用标准器和配套设备

本实验使用的标准器和配套设备如下：

a）3560C型多通道声分析仪（B&K公司）

- b）4190-L-001型传声器单元（B&K公司）

c）4231型声校准器（B&K公司）

d）370型气压计（Setra）

e）310型温湿度表（台湾CENTER公司）

f）声源

g）PA-501功率放大器

h）皮托管

i）风洞

j）全消声室

1.4实验用样机

- a）日本理音公司，WS-NL52

b）北京瑞森新谱科技股份有限公司，WS-A60

2、实验数据

本实验进行了以下项目的实验：

a）频率响应修正；

b）防风性能。

2.1频率响应修正

根据《传声器风罩校准规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.1）分别测量传声器风罩WS-NL52和WS-A60的频率响应修正。测试数据见表1和表2。

2.2 防风性能

根据《传声器风罩校准规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.2）分别测量传声器风罩WS-NL52和WS-A60的防风性能，测试数据见表3和表4。

表1 WS-NL52的频率响应修正

| 频率/Hz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.14 | 0.10 |
| 63 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.01 | 0.24 |
| 80 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.01 | 0.10 |
| 100 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.04 | 0.04 |
| 125 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.03 |
| 160 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.05 | 0.10 |
| 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.02 | 0.03 |
| 250 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.07 | 0.06 |
| 315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.05 |
| 400 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.05 | 0.03 |
| 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.04 | 0.05 |
| 630 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.04 | 0.09 |
| 800 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.10 | 0.11 |
| 1000 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.15 | 0.06 |
| 1250 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.19 | 0.06 |
| 1600 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.23 | 0.06 |
| 2000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.32 | 0.04 |
| 2500 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.47 | 0.08 |
| 3150 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.48 | 0.07 |
| 4000 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.45 | 0.04 |
| 5000 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.08 |
| 6300 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.10 |
| 8000 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.05 | 0.16 |
| 10000 | 0.9 | 0.5 | -1.0 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.62 | 0.76 |
| 12500 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.70 | 0.19 |
| 16000 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.16 | 0.25 |
| 20000 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.43 | 0.30 |

表2WS-A60频率响应修正

| 频率/Hz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.11 | 0.15 |
| 63 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.21 | 0.10 |
| 80 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.21 | 0.05 |
| 100 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.24 | 0.03 |
| 125 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.20 | 0.02 |
| 160 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.18 | 0.03 |
| 200 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.16 | 0.02 |
| 250 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.23 | 0.03 |
| 315 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.22 | 0.03 |
| 400 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.43 | 0.07 |
| 500 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.40 | 0.03 |
| 630 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.66 | 0.04 |
| 800 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.79 | 0.10 |
| 1000 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.2 | -2.2 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.16 | 0.07 |
| 1250 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 1.55 | 0.49 |
| 1600 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.65 | 0.08 |
| 2000 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -1.2 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.06 | 0.12 |
| 2500 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.14 | 0.47 |
| 3150 | -1.0 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.0 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | -1.3 | -1.19 | 0.22 |
| 4000 | -1.6 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -1.70 | 0.23 |
| 5000 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 0.31 |
| 6300 | -2.2 | -2.4 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2.2 | -1.9 | -2.3 | -2.1 | -2.18 | 0.14 |
| 8000 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.45 | 0.15 |
| 10000 | -0.4 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.83 | 0.76 |
| 12500 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.09 | 0.16 |
| 16000 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 15.4 | 17.1 | 16.0 | 16.4 | 16.1 | 15.95 | 0.74 |
| 20000 | 4.3 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 5.5 | 5.05 | 0.66 |

表3 WS-NL52的防风性能

| 频率/Hz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 24.2 | 22.1 | 25.4 | 23.5 | 22.3 | 23.6 | 24.7 | 25.1 | 22.7 | 22.9 | 23.72 | 1.21 |
| 250 | 19.1 | 17.5 | 20.6 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | 20.8 | 19.8 | 19.2 | 20.5 | 19.66 | 0.99 |
| 315 | 24.8 | 23.4 | 25.3 | 24.9 | 25.4 | 25.1 | 26.0 | 25.2 | 24.0 | 26.3 | 24.91 | 0.78 |
| 400 | 28.1 | 25.6 | 26.8 | 26.8 | 27.7 | 26.7 | 28.8 | 28.2 | 26.7 | 28.9 | 27.27 | 0.98 |
| 50 | 30.5 | 28.4 | 27.5 | 27.9 | 28.9 | 27.4 | 29.9 | 29.1 | 28.1 | 29.9 | 28.63 | 1.05 |
| 630 | 30.6 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.9 | 27.5 | 29.9 | 29.1 | 28.3 | 30.0 | 28.80 | 0.94 |
| 800 | 28.7 | 26.7 | 27.0 | 26.7 | 27.7 | 26.5 | 28.5 | 27.8 | 26.7 | 27.5 | 27.38 | 0.83 |
| 1000 | 26.1 | 24.4 | 25.9 | 25.4 | 26.3 | 25.1 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | 26.5 | 25.88 | 0.87 |
| 1250 | 22.0 | 20.1 | 22.8 | 22.2 | 23.4 | 22.2 | 24.4 | 23.1 | 22.3 | 24.7 | 22.49 | 1.17 |
| 1600 | 18.4 | 16.4 | 18.2 | 16.8 | 17.5 | 17.0 | 19.1 | 19.4 | 17.4 | 18.6 | 17.80 | 1.04 |
| 2000 | 14.2 | 12.3 | 16.4 | 15.0 | 15.1 | 13.8 | 17.2 | 16.4 | 15.4 | 17.3 | 15.10 | 1.52 |
| 2500 | 4.8 | 5.5 | 10.8 | 12.2 | 13.0 | 11.6 | 13.2 | 10.2 | 11.5 | 13.1 | 10.31 | 3.09 |
| 3150 | 6.4 | -0.1 | 3.6 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 7.6 | 6.0 | 2.7 | 3.0 | 3.38 | 2.74 |
| 4000 | 5.4 | 2.8 | 7.4 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 9.1 | 7.8 | 6.4 | 9.1 | 6.44 | 1.75 |
| 5000 | 1.8 | -0.7 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 5.9 | 4.5 | 3.0 | 5.9 | 3.20 | 1.88 |
| 6300 | -0.4 | -3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 0.45 | 1.76 |
| 8000 | -1.5 | -4.1 | -0.8 | -1.8 | -1.6 | -1.6 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | 0.8 | -1.33 | 1.32 |
| 10000 | -2.1 | -4.2 | -2.4 | -3.3 | -3.3 | -3.0 | -1.8 | -2.1 | -2.5 | -1.8 | -2.73 | 0.76 |
| 12500 | -1.1 | -2.1 | -1.5 | -2.1 | -2.2 | -2.1 | -1.5 | -1.1 | -1.4 | -1.5 | -1.67 | 0.44 |
| 16000 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.46 | 0.15 |
| 20000 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.05 | 0.02 |

表4 WS-A60的防风性能

| 频率/Hz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 24.2 | 22.9 | 24.4 | 24.1 | 25.3 | 26.1 | 26.6 | 24.9 | 23.0 | 23.6 | 24.49 | 1.23 |
| 250 | 14.7 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 15.2 | 15.8 | 17.4 | 15.4 | 14.7 | 14.5 | 15.12 | 0.96 |
| 315 | 22.1 | 21.9 | 22.4 | 21.5 | 22.9 | 23.6 | 24.0 | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 22.66 | 0.80 |
| 400 | 26.3 | 25.3 | 25.8 | 25.5 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 26.8 | 26.55 | 0.77 |
| 50 | 28.2 | 27.1 | 27.7 | 27.3 | 28.3 | 30.0 | 29.9 | 29.1 | 29.7 | 29.0 | 28.63 | 1.08 |
| 630 | 27.8 | 26.5 | 27.4 | 26.8 | 27.8 | 29.8 | 29.4 | 28.7 | 29.3 | 29.0 | 28.25 | 1.15 |
| 800 | 24.4 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 24.2 | 25.8 | 25.9 | 25.2 | 25.9 | 25.6 | 24.64 | 1.22 |
| 1000 | 15.2 | 13.9 | 14.0 | 14.4 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.0 | 17.6 | 17.4 | 15.94 | 1.45 |
| 1250 | 8.3 | 9.0 | 8.3 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 12.0 | 11.2 | 11.7 | 11.3 | 10.11 | 1.66 |
| 1600 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 11.1 | 13.4 | 13.2 | 12.3 | 12.8 | 11.7 | 11.44 | 1.45 |
| 2000 | 7.2 | 4.8 | 6.1 | 5.9 | 8.5 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 7.92 | 1.94 |
| 2500 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 2.74 | 1.57 |
| 3150 | 2.2 | -3.8 | -0.6 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 1.6 | -0.1 | 4.4 | 3.6 | 1.85 | 2.63 |
| 4000 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 5.2 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.38 | 1.72 |
| 5000 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 1.91 | 1.53 |
| 6300 | -1.9 | -2.4 | -2.0 | -0.9 | -0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -0.67 | 1.32 |
| 8000 | -1.0 | -1.7 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.52 | 0.69 |
| 10000 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.16 |
| 12500 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.04 |
| 16000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 |
| 20000 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 |