《传声器风罩校准规范》不确定度评定报告

《传声器风罩校准规范》起草小组

2023.06

目录

1、实验验证结果的测量不确定度评定	2

1.1频率响应修正的不确定度评定	2

1.2防风性能的不确定度评定	4

《传声器风罩校准规范》不确定度评定报告

1、实验验证结果的测量不确定度评定

本节说明频率响应修正和防风性能的测量不确定度评定方法。

1.1频率响应修正的不确定度评定

频率响应修正是通过测试1/3倍频程声压级给出，因此有效频率范围的不确定度与测试1/3倍频程声压级的不确定度一致。

1.1.1 标准不确定度分量的评定

- 测量重复性引入的不确定度分量

- 在相同的测量条件下，以10次测量的实验室标准偏差作为测量重复性引入的不确定度分量u1=0.76 dB。

- 信号发生器幅值稳定性引入的不确定度分量

- 信号发生器幅值稳定性优于±0.1 dB，其引入的不确定度按均匀分布估计，取包含因子，故正弦信号发生器稳定性引入的不确定度分量u2=0.06 dB。

- 声源的短时稳定性引入的标准不确定度

- 声源在10 min内的声压级稳定性小于±0.1 dB，考虑为均匀分布，取包含因子，由此引入的标准不确定度分量为u3=0.06 dB

（4）自由场型传声器引入的不确定度分量

自由场型传声器引入的不确定度分量包含以下两方面：

声校准器声压级校准的不确定度为0.07 dB（k=2），按正态分布评估，声校准器声压级引入的不确定度分量u4a为0.035 dB

自由场型传声器声压灵敏度级校准的不确定度为0.3 dB（k=2），按正态分布评估，传声器单元的声压灵敏度引入的不确定度分量u4b为0.150 dB。

两项合成即。

（5）前置放大器插入损失校准引入的不确定度分量

前置放大器插入损失校准的不确定度为0.09 dB，按均匀分布评估，取，则。

（6）声分析仪引入的不确定度分量

由测量方法可知，声分析仪引入的不确定度分量包含以下两方面：

1）声分析仪输入通道频率响应校准的不确定度分量为0.1 dB，按均匀分布评估，取，则

2）输入通道示值误差不超过±0.01 dB，半宽为0.005 dB，按均匀分布评估，取，则。

两项合成即。

- （7）数值修约引入的不确定度分量

- 报告的频率响应的修约间隔为0.1 dB，矩形分布的半区间宽为0.05 dB，其引入的不确定度按均匀分布估计，取包含因子，故数值修约引入的标准不确定度分量u7＝0.03 dB。

1.1.2 合成标准不确定度

| 序号 | 不确定度的来源 | 符号 | 数值/dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 测量重复性 | u1 | 0.76 |
| 2 | 信号发生器幅值稳定度 | u2 | 0.06 |
| 3 | 声源的短时稳定性 | u3 | 0.06 |
| 4 | 自由场型传声器 | u4 | 0.16 |
| 5 | 前置放大器插入损失修正误差 | u5 | 0.06 |
| 6 | 声分析仪 | u6 | 0.06 |
| 7 | 数值修约误差 | u7 | 0.03 |

因上述标准不确定度分量各自独立、互不相干，故幅频响应的合成标准不确定度为0.79 dB。

1.1.3 扩展不确定度

合成后的总的标准不确定度按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，对应t分布的包含概率p=95%，其扩展不确定度为：

报告的不确定度修约间隔为0.1 dB，所以，幅频响应的扩展不确定取U＝1.6 dB，k＝2。

1.2防风性能的不确定度评定

防风性能的测量方法可描述为：在风洞中，测试插入风罩前后的1/3倍频带声压级。

根据测量方法，防风性能的不确定度由自由场型传声器、前置放大器插入损失及声分析仪引入的不确定度分量合成。

1.2.1 标准不确定度分量的评定

（1）测量重复性引入的不确定度分量

在相同的测量条件下，以10次测量的实验室标准偏差作为测量重复性引入的不确定度分量。最大时间计权声级由测量重复性引入的不确定度分量u1=3.09 dB。

（2）自由场型传声器引入的不确定度分量

自由场型传声器引入的不确定度分量包含以下两方面：

声校准器声压级校准的不确定度为0.07 dB（k=2），按正态分布评估，声校准器声压级引入的不确定度分量u2a为0.035 dB

自由场型传声器声压灵敏度级校准的不确定度为0.3 dB（k=2），按正态分布评估，传声器单元声压灵敏度引入的不确定度分量u2b为0.150 dB。

两项合成即。

（3）前置放大器插入损失校准引入的不确定度分量

前置放大器插入损失校准的不确定度为0.09 dB，按均匀分布评估，取，则。

（4）声分析仪引入的不确定度分量

由测量方法可知，声分析仪引入的不确定度分量包含以下两方面：

1）声分析仪输入通道频率响应校准的不确定度分量为0.1 dB，按均匀分布评估，取，则

2）输入通道示值误差不超过±0.01 dB，半宽为0.005 dB，按均匀分布评估，取，则。

两项合成即。

（5）数值修约引入的标准不确定度分量

最大时间计权声级及峰值声级的修约间隔为0.1 dB，半区间宽为0.05 dB，其引入的标准不确定度按均匀分布估计，取包含因子，故数值修约引入的不确定度分量u5＝0.03 dB。

1.2.2 合成标准不确定度

| 序号 | 不确定度的来源 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 3.09 |
| 2 | 自由场型传声器 | u2 | 0.16 |
| 3 | 前置放大器插入损失 | u3 | 0.06 |
| 4 | 声分析仪 | u4 | 0.06 |
| 5 | 数值修约误差 | u5 | 0.03 |

由于上述各分量独立无关，故最大时间计权声级的合成标准不确定度为3.10 dB。

1.2.3 扩展不确定度

合成标准不确定度按近似正态分布考虑，取包含因子k = 2时，对应t分布的包含概率p=95%，则最大时间计权声级的扩展不确定度为：

报告的不确定度修约间隔为0.1 dB，所以扩展不确定取U＝6.2 dB，k＝2。