《智能眼镜声学性能测试规范》实验报告

《智能眼镜声学性能测试规范》起草小组

2023.07

1、基本情况	2

1.1实验条件	2

1.2实验方法	2

1.3实验用标准器和配套设备	2

1.4实验用样机	2

2、实验数据	3

2.1采集端频率响应	3

2.2采集端指向性响应	5

2.3播放端频率响应	5

2.4播放端外泄声压级	8

《智能眼镜声学性能测试规范》实验报告

1、基本情况

1.1实验条件

实验时间：2023年01月~2023年07月

实验地点：中国计量科学研究院昌平基地消声室

环境参数：空气温度（20~26）C

相对湿度（30~80）%

静压（99.0~103.0）kPa

1.2实验方法

本实验采用《智能眼镜声学性能测试规范》（征求意见稿）中描述的方法。

1.3实验用标准器和配套设备

本实验使用的标准器和配套设备如下：

a）B&K3160型多通道声分析仪（B&K公司）

b）B&K 4190-L-001型传声器单元（B&K公司）

c）B&K 4231型声校准器（B&K公司）

d）B&K 4128型头和躯干模拟器（B&K公司）

1.4实验用样机

a）BOSE智能眼镜

b）华为智能眼镜

2、实验数据

本实验进行了以下项目的实验：

a）采集端频率响应；

b）采集端指向性响应；

c）播放端频率响应；

d）播放端外泄声压级。

注：播放端背景噪声由于很小本次未给出测试结果。

2.1采集端频率响应

根据《智能眼镜声学性能测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.1）分别测量BOSE智能眼镜和华为智能眼镜的频率响应。测试数据见表1、图1、表2和图2。

表1 采集端频率响应的测试结果（BOSE智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | -5.5 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 频率响应/dB | -0.6 | 0.4 | -2.1 | 0.0 | 2.1 | 4.7 | 5.6 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 频率响应/dB | 9.9 | 11.2 | 8.6 | 2.7 | -7.8 | -21.9 | -34.0 |

图1 采集端频率响应的测试结果（BOSE智能眼镜）

表2 采集端频率响应的测试结果（华为智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | -5.5 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | 1.0 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 频率响应/dB | -0.6 | 0.4 | -2.1 | 0.0 | 2.1 | 4.7 | 5.6 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 频率响应/dB | 9.9 | 11.2 | 8.6 | 2.7 | -7.8 | -21.9 | -34.0 |

图2采集端频率响应的测试结果（华为智能眼镜）

2.2采集端指向性响应

根据《智能眼镜声学性能测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.2）,分别测量BOSE智能眼镜和华为智能眼镜的采集端指向性响应，测试数据见表3和表4。

表3 采集端指向性的测试结果（BOSE智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°/dB | -10.9 | -5.6 | -5.9 | -7.3 | -7.0 | -7.4 | -6.9 |
| 90°/dB | -13.2 | -8.0 | -8.3 | -10.1 | -10.3 | -11.6 | -11.5 |
| 180°/dB | -13.5 | -8.5 | -8.7 | -10.6 | -10.8 | -12.7 | -12.2 |
| 270°/dB | -10.9 | -5.8 | -5.9 | -7.1 | -6.6 | -6.4 | -5.6 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 0°/dB | -5.2 | -3.7 | -3.8 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 3.1 |
| 90°/dB | -9.3 | -8.5 | -7.5 | -7.4 | -10.1 | -9.7 | -8.5 |
| 180°/dB | -10.5 | -8.9 | -8.1 | -5.3 | -6.6 | -5.5 | -5.1 |
| 270°/dB | -3.5 | -2.4 | -0.2 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 1.6 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 0°/dB | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 1.5 | -12.4 | -29.3 | -47.6 |
| 90°/dB | -9.0 | -7.9 | -0.7 | -3.9 | -11.3 | -28.6 | -50.2 |
| 180°/dB | -7.2 | -5.5 | 1.6 | -6.2 | -10.0 | -27.6 | -49.6 |
| 270°/dB | 2.4 | 4.4 | 11.3 | 5.3 | 3.6 | -14.5 | -37.1 |

表4 采集端指向性的测试结果（华为智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°/dB | -21.8 | -14.3 | -10.8 | -8.7 | -5.3 | -5.4 | -7.2 |
| 90°/dB | -23.7 | -16.2 | -14.0 | -12.6 | -9.5 | -9.8 | -11.9 |
| 180°/dB | -25.6 | -19.4 | -18.6 | -18.3 | -16.4 | -18.5 | -20.2 |
| 270°/dB | -23.9 | -17.0 | -14.2 | -12.2 | -9.4 | -9.7 | -12.1 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 0°/dB | -6.7 | -5.4 | -5.0 | 0.0 | -0.2 | 3.1 | 3.1 |
| 90°/dB | -10.5 | -10.8 | -7.4 | -5.7 | -7.7 | -9.2 | -10.2 |
| 180°/dB | -20.0 | -24.6 | -18.0 | -13.2 | -15.7 | -16.6 | -12.8 |
| 270°/dB | -10.9 | -10.7 | -10.0 | -8.8 | -10.1 | -11.2 | -6.9 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 0°/dB | 4.8 | 4.4 | 8.9 | 4.6 | 1.1 | -11.6 | -35.1 |
| 90°/dB | -8.7 | -11.4 | -6.0 | -6.2 | -4.8 | -19.3 | -37.3 |
| 180°/dB | -15.2 | -15.6 | -8.8 | -13.0 | -11.9 | -24.3 | -37.9 |
| 270°/dB | -3.1 | -5.6 | -7.2 | 2.0 | -1.9 | -12.5 | -35.6 |

2.3播放端频率响应

根据《智能眼镜声学性能测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.3）,分别测量BOSE智能眼镜和华为智能眼镜的播放端频率响应，测试数据见表5和表6、图3和图4。

表5 播放端频率响应的测试结果（BOSE智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | -22.8 | -17.0 | -15.8 | -12.0 | -8.9 | -6.9 | -4.8 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 频率响应/dB | -3.5 | -2.5 | -1.2 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 6.5 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 频率响应/dB | 11.1 | 14.3 | 14.8 | 9.3 | 0.8 | -2.8 | -8.8 |

图3 播放端频率响应的测试结果（BOSE智能眼镜）

表6 播放端频率响应的测试结果（华为智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | -27.7 | -21.2 | -14.8 | -11.7 | -8.9 | -4.5 | -1.3 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 频率响应/dB | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 1.8 | 3.9 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 频率响应/dB | 6.4 | 11.4 | 11.8 | 8.4 | 5.2 | -1.8 | -10.7 |

图4 播放端频率响应的测试结果（华为智能眼镜）

2.4播放端外泄声压级

根据《智能眼镜声学性能测试规范》（征求意见稿）中描述的方法（7.2.5）,分别测量BOSE智能眼镜和华为智能眼镜的播放端外泄声压级，测试数据见表7和表8、图5和图6。

表7 播放端外泄声压级的测试结果（BOSE智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前侧泄露/dB | -32.2 | -33.0 | -32.3 | -32.8 | -32.8 | -33.4 | -32.6 |
| 后侧泄露/dB | -33.8 | -36.3 | -35.4 | -35.6 | -35.4 | -34.5 | -30.6 |
| 边侧泄露/dB | -38.2 | -43.0 | -41.5 | -41.3 | -41.3 | -39.9 | -32.6 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 前侧泄露/dB | -33.2 | -33.5 | -33.0 | -30.8 | -31.7 | -36.3 | -35.0 |
| 后侧泄露/dB | -32.4 | -34.3 | -32.8 | -33.4 | -35.5 | -35.3 | -35.0 |
| 边侧泄露/dB | -35.7 | -38.7 | -39.0 | -38.5 | -42.4 | -43.6 | -38.4 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 前侧泄露/dB | -37.7 | -41.4 | -35.9 | -24.8 | -14.5 | -19.5 | -14.0 |
| 后侧泄露/dB | -37.4 | -40.0 | -36.0 | -32.3 | -26.6 | -25.7 | -17.7 |
| 边侧泄露/dB | -40.7 | -41.7 | -31.4 | -29.9 | -22.7 | -20.7 | -9.9 |

图5播放端外泄声压级的测试结果（BOSE智能眼镜）

（蓝色表示前侧，黄色表示后侧，绿色表示边侧）

表8 播放端外泄声压级的测试结果（华为智能眼镜）

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前侧泄露/dB | -36.6 | -32.2 | -36.4 | -42.5 | -39.6 | -40.1 | -38.1 |
| 后侧泄露/dB | -36.9 | -36.3 | -35.9 | -36.3 | -34.6 | -33.3 | -31.7 |
| 边侧泄露/dB | -42.1 | -46.6 | -47.2 | -45.2 | -44.1 | -42.8 | -41.1 |
| 频率/Hz | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 前侧泄露/dB | -39.4 | -37.5 | -37.1 | -38.0 | -42.1 | -37.9 | -35.5 |
| 后侧泄露/dB | -30.5 | -30.7 | -28.6 | -28.7 | -30.5 | -31.0 | -30.9 |
| 边侧泄露/dB | -39.0 | -39.4 | -37.8 | -37.7 | -38.1 | -36.5 | -34.6 |
| 频率/Hz | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| 前侧泄露/dB | -40.7 | -37.2 | -34.8 | -25.6 | -21.8 | -25.0 | -18.7 |
| 后侧泄露/dB | -34.2 | -37.2 | -36.6 | -36.6 | -36.1 | -27.0 | -13.5 |
| 边侧泄露/dB | -40.4 | -39.2 | -34.1 | -34.1 | -30.8 | -27.7 | -19.0 |

图6播放端外泄声压级的测试结果（华为智能眼镜）

（蓝色表示前侧，黄色表示后侧，绿色表示边侧）