《智能眼镜声学性能测试规范》

测量不确定度评定报告

《智能眼镜声学性能测试规范》起草组

2023.07.09

不确定度评定

智能眼镜声学性能测试规范中的主要计量特性为采集端频率响应、采集端指向性响应、播放端频率响应和播放端外泄声压级。

由于采集端频率响应和采集端指向性响应均是通过智能眼镜的采集端对声信号进行采集，因此对采集端频率响应的不确定度评定；播放端频率响应和播放端外泄声压级均是测量智能眼镜向外辐射声压级，因此对播放端频率响应的不确定度评定。

1.1 采集端频率响应不确定度评定

以BOSE的智能眼镜作为样品，对其采集端频率响应测量不确定度评定。

根据征求意见稿中的测试方法采集端频率响应由声压级差（LG-Lr）表示，因此，通过直接测试声压级差得到采集端频率响应。

1.1  标准不确定度的A类评定

分别在不同的频点对采集端频率响应重复9次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表1，取其中的最大值为0.86 dB。

表1 采集端频率响应重复性测试

| 频率 Hz | 声压级 dB |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 100 | 33.0 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 33.1 | 32.7 | 33.3 | 32.9 | 33.3 | 32.9 | 0.28 |
| 125 | 38.3 | 37.9 | 38.2 | 37.8 | 38.2 | 37.9 | 38.3 | 37.9 | 38.4 | 38.1 | 0.21 |
| 160 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0.11 |
| 200 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 0.10 |
| 250 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 37.0 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 0.12 |
| 315 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 0.21 |
| 400 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 37.1 | 36.6 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 0.19 |
| 500 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 38.4 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 0.14 |
| 630 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 40.3 | 0.08 |
| 800 | 40.2 | 40.3 | 40.0 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 0.12 |
| 1000 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 0.04 |
| 1250 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 0.04 |
| 1600 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 0.06 |
| 2000 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0.07 |
| 2500 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 49.0 | 49.1 | 49.0 | 48.9 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 0.10 |
| 3150 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 53.6 | 0.28 |
| 4000 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 54.0 | 54.1 | 54.0 | 53.2 | 54.6 | 54.6 | 54.1 | 0.40 |
| 5000 | 45.5 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 43.2 | 46.2 | 46.1 | 45.2 | 0.86 |
| 6300 | 31.6 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 0.19 |
| 8000 | 14.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 15.0 | 13.1 | 13.2 | 14.0 | 0.61 |
| 10000 | -3.7 | -3.9 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -3.9 | -4.5 | -3.5 | -3.6 | -3.9 | 0.29 |

1.2 B类不确定度的评定

1）头和躯干双耳所引入的不确定度，从溯源证书上可知其扩展不确定度为0.6 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.3 dB。

2)多通道声分析仪引入的不确定度，从溯源证书上可知其扩展不确定度为0.3 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.15 dB。

3) 数据修约误差引入的测量不确定度，数据修约间隔为0.10 dB，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为0.03 dB。

1.3合成标准不确定度

各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度uc=0.92 dB

1.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×0.92 dB≈ 1.9 dB

则智能眼镜采集端频率响应的测量扩展不确定度U = 1.9 dB， k = 2。

2  播放端频率响应不确定度分量评定

2.1  A类不确定度的评定

对播放端频率响应重复9次测量，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。测试结果见表2，取其中的最大值为0.45 dB。

表2 播放端频率响应的重复性测量结果

| 频率 Hz | 声压级 dB |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 100 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 0.19 |
| 125 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 0.15 |
| 160 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 0.41 |
| 200 | 39.3 | 39.1 | 39.0 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.6 | 0.45 |
| 250 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 41.5 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.7 | 0.39 |
| 315 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.6 | 0.30 |
| 400 | 45.9 | 45.6 | 45.7 | 45.3 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0.21 |
| 500 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 0.23 |
| 630 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48.0 | 0.28 |
| 800 | 50.1 | 49.7 | 49.6 | 49.2 | 49.0 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 0.36 |
| 1000 | 51.0 | 50.7 | 50.7 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 0.28 |
| 1250 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 0.22 |
| 1600 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.0 | 0.20 |
| 2000 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 0.19 |
| 2500 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 61.4 | 61.3 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.5 | 0.19 |
| 3150 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 0.15 |
| 4000 | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 65.0 | 65.0 | 64.9 | 65.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 0.13 |
| 5000 | 59.7 | 59.8 | 59.8 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 0.12 |
| 6300 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0.12 |
| 8000 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0.18 |
| 10000 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.1 | 41.2 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 0.17 |

2.2 B类不确定度的评定

1）参考传声器所引入的不确定度，从溯源证书上可知其扩展不确定度为0.3 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.15 dB。

2)多通道声分析仪引入的不确定度，从溯源证书上可知其扩展不确定度为0.3 dB(k=2)，因此其标准不确定度为0.15 dB。

3) 数据修约误差引入的测量不确定度，数据修约间隔为0.10 dB，考虑均匀分布，由此引入的标准不确定度为0.03 dB。

1.3合成标准不确定度

各标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度uc=0.50 dB

1.4  扩展不确定度

合成后的标准不确定度，按近似正态分布考虑，当取包含因子k = 2时，其扩展不确定度

=2 ×0.50 dB≈ 1.0 dB

则智能眼镜播放端频率响应的测量扩展不确定度U = 1.0 dB， k = 2。