中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××─××××

传声器单元校准规范

Calibration specification of Microphone Units

(征求意见稿)

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

传声器单元校准规范

Calibration specification of

Microphone Units

JJF ××─××××

归  口 单 位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引    言	IV

1  范围	1

2  引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1  传声器单元	2

3.2  参考点	2

3.3  主轴	2

3.4  参考平面	2

3.5  声压灵敏度	2

3.6  自由场灵敏度	2

3.7  灵敏度级	2

3.8 ［灵敏度级的］频率响应	2

3.9  静电激励器响应	2

3.10  动态范围上限	3

4  概述	3

5  计量特性	3

5.1 声压灵敏度级	3

5.2 自由场灵敏度级	3

5.3 灵敏度级的频率响应	3

5.4 动态范围上限	4

5.5 自生噪声	4

6  校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2 测量标准及其他设备	5

7  校准项目和校准方法	6

7.1  校准项目	6

7.2  校准方法	6

8  校准结果表达	13

8.1校准结果的处理	13

8.2  校准记录	13

8.3  校准证书	13

9 复校时间间隔	13

附录A 声校准器的静压修正	14

附录B 声校准器的腔体积修正	15

附录C 参考传声器自由场灵敏度级的环境参数修正	16

附录D 校准原始记录推荐格式	17

附录E 校准证书内容和格式	18

附录 F 测量不确定度评定实例	20

引    言

本规范以JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》编制。JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》 共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规程是以JJG175-2015《 工作标准传声器(静电激励器法)检定规程》、JJG 《1019-2007 工作标准传声器（耦合腔比较法）检定规程》、JJG1172-2019 《工作标准传声器（自由场比较法)）检定规程》、国家标准GB/T 20441.4－2006 《测量传声器  第4部分：工作标准传声器规范》为基础制定。

本规范为首次制定。

传声器单元校准规范

1  范围

本规范适用于满足GB/T 20441.4－2006《测量传声器 第4部分 工作标准传声器规范》规定的工作标准传声器作为传声器单元组成部分的传声器单元的校准。

2  引用文件

JJG175-2015 工作标准传声器（(静电激励器法)）检定规程

JJG 1019-2007 工作标准传声器（耦合腔比较法）检定规程

JJG1172-2019 工作标准传声器（自由场比较法)）检定规程

JJG 2037-2015 空气声声压计量器具检定系统表

JJF 1001－2011　通用计量术语及定义

JJF 1034－2005　声学计量名词术语及定义

JJF1137-2005   传声器前置放大器校准规范

JJF 1293－2011　静电激励器校准规范

GB 3102.7－1993　声学的量和单位

GB/T 3947－1996　声学名词术语

GB/T 15173－2010  电声学  声校准器

GB/T 20441.3－2010  电声学  测量传声器  第3部分：采用互易技术对实验室标准传声器自由场校准的原级方法

GB/T 20441.4－2006  测量传声器  第4部分：工作标准传声器规范

IEC 61094-2  电声学 测量传声器  第2部分：采用互易技术对实验室标准传声器的声压校准的原级方法（Electroacoustics- Measurement microphones- Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique）

IEC 61094-6:2004  测量传声器  第6部分：用于测定频率响应的静电激励器（Measurement microphones- Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规程采用GB/T 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001、JJF 1034和GB/T 3947中界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1  传声器单元  Microphone Unit

传声器和前置放大器的组合。

3.2  参考点  reference point

为描述传声器的位置而规定在传声器上的或传声器附近的一个点。

［GB/T 3785.1－2010，定义3.12］

注：参考点可以是传声器膜片的中心。

3.3  主轴  principal axis

通过传声器的参考点并与膜片垂直的直线。

［GB/T 20441.4－2006，定义3.2］。

3.4  参考平面  reference plane

垂直于传声器主轴并紧靠传声器保护栅的平面。

［GB/T 20441.4－2006，定义3.3］。

3.5  声压灵敏度  pressure sensitivity

对给定频率和给定环境条件的正弦声波，传声器开路电压与均匀作用于传声器膜片上（即传声器的声学端）声压的比值。

［GB/T 20441.1－2010，定义3.4］。

3.6  自由场灵敏度  free-field sensitivity

对给定频率和给定环境条件的指定入射方向的正弦平面行波，传声器开路电压与在声场中引入传声器前存在于传声器声中心位置处的自由场声压的比值。

［GB/T 20441.1－2010，定义3.6］。

注：当频率足够低以至于声场受传声器的干扰可忽略时，自由场灵敏度接近于声压灵敏度。

3.7  灵敏度级  sensitivity level

传声器灵敏度与参考灵敏度之比的以10为底的对数乘以20。

注：

- 灵敏度级分为声压灵敏度级、自由场灵敏度级和扩散场灵敏度级。

- 参考灵敏度为1 V/Pa。

3.8 ［灵敏度级的］频率响应  [sensitivity level] frequency response

在给定条件下，传声器在不同频率时的灵敏度级与在参考频率时的灵敏度级的差值。

注：频率响应分为声压频率响应、自由场频率响应和扩散场频率响应。

3.9  静电激励器响应  electrostatic actuator response

用特别设计的、由幅值对频率均匀的电压驱动的静电激励器测得的作为频率函数的传声器相对于规定频率的输出。

［SJ/T 10725－2013，定义3.9］。

3.10  动态范围上限  upper limit of the dynamic range

引起传声器输出电压总失真为3 %时所对应的声压级。

4  概述

传声器单元是声学测量的重要传感部件，广泛应用于声学测量领域。传声器单元由传声器和前置放大器组成，工作原理是由传声器将声信号转换为相应电信号，再经前置放大器阻抗变换后将电信号输入测量放大器，实现声信号的测量。传声器单元根据传声器的特性分为压力场型、自由场型和扩散场型。

5  计量特性

5.1 声压灵敏度级

传声器单元在200 Hz~1000 Hz范围内的参考频率处的最小灵敏度级见表1。参考一般为250 Hz。

5.2 自由场灵敏度级

传声器单元在200 Hz~1000 Hz范围内的参考频率处的最小自由场灵敏度级见表1。参考频率为1000 Hz。

表1 传声器单元的最小灵敏度级

| 计量性能 | WS1 | WS2 | WS3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小灵敏度级（参考灵敏度：1 V/Pa） | -34 dB | -40 dB | -60 dB |

注：WS1型、WS2型、WS3型工作标准传声器的定义见GB/T 20441.4－2006。

5.3 灵敏度级的频率响应

传声器单元灵敏度级的频率响应最大允许误差见表2。

表2  传声器单元频率响应的最大允许误差

| 频率/Hz | 最大允许误差/dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WS1 | WS2 | WS3 |
| 20~＜f0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| f0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| ＞f0~2000 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 2500 | ±0.75 | ±0.5 | ±0.5 |
| 3150 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.5 |
| 4000 | ±1.25 | ±0.5 | ±0.5 |
| 5000 | ±1.5 | ±0.75 | ±0.5 |
| 6300 | ±1.75 | ±1.0 | ±0.5 |
| 8000 | ±2.0 | ±1.25 | ±0.5 |
| 10000 | +2.0，-6.0 | ±1.5 | ±0.75 |

表2  传声器单元频率响应的最大允许误差（续）

| 频率/Hz | 最大允许误差/dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WS1 | WS2 | WS3 |
| 12500 | / | ±1.75 | ±1.0 |
| 16000 | / | ±2.0 | ±1.25 |
| 20000 | / | +2.0，-6.0 | ±1.5 |
| 25000 | / | / | ±1.75 |
| 31500 | / | / | ±2.0 |
| 40000 | / | / | +2.0，-6.0 |

5.4 动态范围上限

动态范围上限以声压级给出，在160 Hz~1000 Hz 的频率范围内该声压级所引起的总谐波失真为3 %，对动态范围上限的要求见表3。

表3 工作标准传声器的动态范围上限

| 计量性能 | WS1 | WS2 | WS3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态范围上限（参考20 μPa） | ≥135 dB | ≥140 dB | ≥150 dB |

5.5 自生噪声

技术要求参见制造商技术说明书。

6  校准条件

6.1  环境条件

温度：(23±3) ℃；

相对湿度：(30～90) %；

静压：(94～103) kPa；

环境噪声声压级至少应低于静电激励器响应级25 dB。

6.2 测量标准及其他设备

a) 参考传声器：在校准频率范围内，满足JJG 790-2005 实验室标准传声器(耦合腔互易法)检定规程或JJG 482-2017 实验室标准传声器(自由场互易法)检定规程要求的实验室标准传声器；

b) 监测传声器：在校准频率范围内，监测传声器自由场灵敏度级的测量扩展不确定度不大于0.3 dB （k=2）。

注：监测传声器通常选择直径小的传声器，比如WS3型。

c) 传声器前置放大器：频率响应在检定频率范围内不超过±0.1 dB，输入端短路噪声不大于10 μV（线性）和3 μV（A计权）。

d) 声校准器：能产生参考频率为250 Hz的正弦声压信号，性能等级为LS级。

e) 测量放大器：频率响应在被检频率范围内不超过±0.2 dB，输入端短路噪声低于10 μV（线性），示值误差不应超过±0.2 dB，总失真小于0.1 %。

f) 静电激励器：参考频率上（通常选取250 Hz），其响应的重复性优于0.04 dB。静电激励器响应级重复测量的平均值与声压响应级之间的差值和单次测量所得的静电激励器响应级与声压响应级差值的偏差不应大于0.1 dB。

g) 有源耦合腔

在校准的频率范围内产生径向对称声场，腔内声压级应不小于80 dB。

h) 交流数字电压表：最大允许误差不应超过0.1 %；

i) 声频信号发生器：在校准频率范围内，频率示值误差不超过±0.5 %，总失真小于0.1 %，相对于参考频率（250 Hz）的幅频特性优于±0.1 dB，输出信号电压不低于30 V。检定期间的幅值漂移不应超过±0.02 dB。

注：如果输出电压不能达到30 V，可通过放大实现。

j) 高阻抗直流电压表：最大允许误差不应超过0.05 %，输入阻抗不小于1 TΩ。

k) 高声压传声器校准器：腔内声压可连续变化，最高声压级应大于164 dB。在测量频率范围内，总谐波失真在154 dB以下小于0.3 %，164 dB以下小于1 %。

l) 功率放大器：在检定频率范围内，频率响不应超过±0.2 dB，总谐波失真小于0.5 %。

m) 直流电压源：一般为800 V，测量期间幅度稳定度优于0.05 %。

n) 压力场传声器：满足GB/T 20441.4－2006要求。

o) 自由场装置：满足JJF 1147要求，本底噪声（A计权）不大于5 dB，在测试路径上自由场半径不小于1 m.

p) 声源：在检定频率范围，距声源1 m处声压级不低于70 dB，在所需的声压级上总失真不大于3.0 %。

q) 失真度测量仪：在使用频率范围内，最大允许误差不应超过±10 %。

r) 气压表：最大允许误差不应超过±0.2 kPa。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见第4条。

7.2  校准方法

7.2.1  外观要求及其它技术指标

1）外观不应有机械损伤，膜片清洁无污染、腐蚀现象。

2）传声器单元应具有清晰的标志，包括制造商的名称、型号和序列号，并且每个传声器单元应附有单独的出厂校准资料。出厂校准资料应包括该工作标准传声器的灵敏度级、正常工作需要的极化电压，如需做静压、温度和相对湿度的修正，则应给出相应的修正系数。

7.2.2 校准前准备：

用高阻抗直流电压表检查馈给被检传声器的极化电压并调整到额定值，也可采用标准直流电压源平衡法进行检查调整。

调节测量放大器“前置放大器输入”和“直接输入”的灵敏度，使其对50 mV内部参考信号指示相同，也可将数字电压表连接到测量放大器输出端进行监视，然后将测量放大器置于适当量程。

7.2.3 声压灵敏度级

7.2.3.1 传声器单元的声压灵敏度级采用声校准器法校准

7.2.3.1.1校准装置

图1　声校准器法校准装置示意图

7.2.3.1.2 校准步骤

- 将被校传声器单元与声校准器（频率为250 Hz）的腔体紧密耦合，使用其参考轴处于与水平面成90°角的位置，接通声校准器的电源，在制造商规定的稳定时间后，从数字电压表读取示值Ui并作记录，根据公式（1）计算声压级：

Lpi=20lgUiU0                  （1）

式中：

Lpi——声压级，dB；

Ui——数字电压表读数，V；

U0——参考电压，1 μV。

- 将被校传声器单元从声校准器腔体取出，改变二者相对位置重新耦合读数，测量3次取算术平均得到声压级的平均值Lp，如各次读数的最大差值超过0.2 dB，应增加测量次数，并剔除带有粗大误差的读数。

- 传声器单元的灵敏度级由公式（2）给出，其结果应符合5.1的要求。

Lpx=−26.0−(Lpc+ΔK+ΔP−Lp)         （2）

式中：

Lpx——被校传声器单元的灵敏度级，dB；

Lpc——声校准器的声压级校准值，dB；

ΔK——声校准器的静压修正值（见附录A），dB；

ΔP——腔体积修正（见附录B），dB；

Lp——声压级的算术平均值，dB；

7.2.3.2 传声器单元的声压灵敏度级采用耦合腔比较法校准

7.2.3.2.1校准装置

图2　耦合腔比较法校准装置示意图

7.2.3.2.2 校准步骤

a）将参考传声器和被校传声器单元保护栅取下(如有)，需要时装上对应的转接环，参考传声器和被校传声器单元尺寸规格应当相同。

b）按图2所示连接校准装置，参考传声器和被校传声器单元应与有源耦合腔紧密耦合并保持与耦合腔同轴，需要时用合适的弹簧固定器固定。

c）调节两个测量放大器的前置放大器输入灵敏度，使其尽可能相同。

d）声频信号发生器频率选择f0，如制造商未规定参考频率则选择为250 Hz。

e）调节信号输出使腔内实际声压级不低于80 dB且在测量放大器上有一个合适的指示。

f） 记录参考传声器单元通道上的数字电压表读数U1和被校传声器单元通道上的数字电压表读数U2，按公式（1）计算两个通道的差值：

(3)

g) 保持声频信号发生器的输出及测量放大器状态不变，将参考传声器单元和被校传声器单元交换位置，交换时应十分小心，避免对腔内声压级产生影响，重复步骤f），得到差值 。

h）按公式（3）计算被检工作标准传声器的声压灵敏度级，应符合表1的要求。

Lpx=Lpref−Δβ+12Δ1+Δ2            （4)

式中: ------ 被检工作标准传声器的声压灵敏度级, dB；

-----参考传声器的声压灵敏度级，dB；

Δβ ------参考传声器所配前置放大器的传输损失，dB；

和------分别为两次测量所求得的差值，dB。

7.2.4 传声器单元的自由场灵敏度级采用自由场比较法校准

7.2.4.1校准装置

图3　自由场灵敏度级校准装置示意图

7.2.4.2 校准步骤

- 将发射声源和参考传声器单元安装在自由场装置内的适当位置上，参考传声器单元与声源同轴且安装在与其直径相同的圆杆上，测量参考传声器单元与声源之间的距离使其大于1.0米以上，可使用监测传声器置于自由场装置内的固定位置以评估声源输出声压级的稳定性（如适用）。参考传声器单元的自由场灵敏度级应根据校准环境条件进行修正。

- 调节声频信号发生器到校准频率范围内的参考频率点，并输出给发射声源一定电压（大于背景噪声20 dB），等待声源输出稳定后，读取参考传声器单元的输出在数字电压表上的示值U1，然后用被校传声器单元替代参考传声器单元，保持声频信号发生器的输出电压不变，再次读取被校传声器的输出在数字电压表上的示值U2，则：

ΔL=20lgU2U1                               （5）

式中：ΔL——被校传声器单元与参考传声器单元未经修正的灵敏度级之差，dB；

U1——参考传声器单元的输出电压，V；

U2——被校传声器单元的输出电压，V；

以上步骤重复测量3次，求出ΔL的平均值ΔL。

Lfx=Lf0−Δβ+ΔL                       （6）

式中：

Lfx——被校传声器单元的自由场灵敏度级，dB；

Lf0——参考传声器修正到检定环境条件下的开路自由场灵敏度级，dB；

Δβ——参考传声器所配前置放大器的传输损失，dB；

ΔL——被校传声器单元与参考传声器单元未经修正的灵敏度级之差的平均值，dB；

7.2.5　声压灵敏度级的频率响应

7.2.5.1 传声器单元的灵敏度频率响应级采用静电激励器法校准

7.2.5.1.1校准装置

按1/3倍频程频率点，用测量放大器或数字电压表测得被校传声器单元的静电激励器响应，校准装置示意图如图4所示。

图4 静电激励器法校准装置示意图

7.2.5.1.2 校准步骤

a）取掉传声器的保护栅，将静电激励器置于传声器表面上，使用其参考轴处于与水平面成90°角的位置。

b）调节声频信号发生器幅度，使在被校频率范围内，静电激励器响应级高于环境噪声声压级25 dB。将声频信号发生器置于参考频率，记录数字电压表的读数U0。

c）将声频信号发生器依次置于被校频率范围内的1/3倍频程频率上，记录数字电压表的读数Ui。

d）按公式（7）计算相对参考频率，被校传声器单元的静电激励器响应级：

δi=20lgUiU0                  （7）

式中：

δi——被校频率下的静电激励器响应级，dB；

U0——参考频率下的输出电压，V；

Ui——被校频率下的输出电压，V；

e）取下静电激励器，改变传声器和静电激励器相对耦合位置，分别转动静电激励器约120º和240º，重复测量步骤a)~d)，取3次测量的算术平均值作为传声器单元的静电激励器响应级。

f）根据传声器单元制造商提供的静电激励器频率响应级和声场频率响应级的修正值，可得到被校传声器单元的灵敏度级频率响应。

注：由于受测量放大器响应等偏差的影响，应对静电激励器在被检频率上的响应级作相应的修正。

7.2.5.2 传声器单元的声压灵敏度频率响应级采用耦合腔比较法校准

7.2.5.2.1 校准装置

校准装置示意图如图2所示。

7.2.5.2.2 校准步骤

声压灵敏度级的频率响应校准装置和校准方法与7.2.3.2.2相同。

依据表2按1/3倍频程间隔改变正弦信号发生器的频率，重复7.2.3.2.2中的步骤e）至h），测量计算各频率点的声压灵敏度级。

在测得的各频率点声压灵敏度级中，以f0上的声压灵敏度级作参考，声压灵敏度级的频率响应应符合表2中规定的允差要求。

7.2.5.3 传声器单元的灵敏度级频率响应采用自由场比较法校准（适用于500 Hz及以上频率）

7.2.5.3.1 校准装置

校准装置示意图如图3所示。

7.2.5.3.2 校准步骤

按7.2.4.2的方法测出每个校准频率上的自由场灵敏度级，减去参考频率的自由场灵敏度级，得出灵敏度级的频率响应。在校准频率范围内，校准频率自参考频率开始按1/3倍频程选取。

在小于500 Hz的频段，可采用耦合腔比较法或静电激励器法测出校准频率上的声压灵敏度级，根据声压灵敏度级到自由场灵敏度级的修正值计算得出传声器单元的自由场灵敏度级。

7.2.6　动态范围上限

传声器单元的动态范围上限的校准装置示意图见图5。将传声器单元和监测传声器单元同时耦合在高声压传声器校准仪中，在规定的频率下，调节声频信号发生器和功率放大器的输出电压，使校准仪腔内声压为表3中规定的对应传声器单元类型的动态范围上限值，用失真度测量仪测量被校传声器单元输出信号的总谐波失真，不应超过3%。

图5 动态范围上限校准装置示意图

7.2.7 自生噪声

7.2.7.1 校准装置

校准装置示意图如图6所示。

图6  自生噪声校准装置示意图

7.2.7.2 校准步骤

将传声器单元置于消声室或半消声室几何中心位置，消声室的密闭隔声门应关闭，电缆管道圾其它漏声的地方密封，采用A计权声压级和1/3倍频带声压级，测量三次，取算术平均值作为传声器单元的自生噪声。

8  校准结果表达

8.1校准结果的处理

所有的数值应先计算，后修约。出具的校准数据按如下方法修约：

    - 灵敏度级及其频率响应的修约间隔为0.01 dB；

    - 动态范围上限的修约间隔为0.1 dB；

    - 自声噪声修约间隔为0.1 dB。

8.2  校准记录

推荐的校准记录的格式见附录D。

8.3  校准证书

经校准的仪器出具校准证书。校准证书应包括的信息及推荐的校准证书的格式见附录E。

9 复校时间间隔

传声器单元的复校时间间隔建议为1年。复校时间间隔受仪器使用情况、使用者和仪器本身属性等诸多因素的制约。送校单位可根据实际情况确定复校时间间隔。

附录A  
                   声校准器的静压修正

声校准器的声压级检定值为参考环境条件下的数值，实际使用时应根据制造商提供的静压修正方法，对声校准器的输出声压级进行修正。目前，国内常见的声校准器静压修正量可从公式（A.1）求得：

ΔK=20lg(P/P0)                             （A.1）

式中：

ΔK——静压修正值，dB；

P——实际校准时的大气压，kPa；

P0——标准大气压，101.3 kPa。

附录B 
                 声校准器的腔体积修正

声校准器所产生的声压级与耦合腔体积（包括传声器的等效体积和膜片到保护栅之间的体积，以及热传导附加体积）有关，当耦合腔体积超出标准体积时，应当根据制造商提供的数据按公式(B.1)进行修正。

ΔP=20lg[V/(V+ΔV)]                        （B.1）

式中：

ΔP——腔体积修正值，dB；

V——标称腔体积，cm3；

ΔV——腔体积变化量，cm3。

表B.1给出了使用B&K型 4228活塞发声器（带DP0776适配环）时的部分腔体积修正值。

表B.1

| 传声器型号 | 腔体积修正量（带保护栅）/dB |
| --- | --- |
| B&K 4188、B&K4191、B&K4192、B&K4193 | +0.02 |
| B&K4189、B&K 4190 | 0.00 |
| B&K4131、B&K 4132 | -0.05 |
| B&K4144、B&K 4145 | +0.05 |

附录C
       参考传声器自由场灵敏度级的环境参数修正

用自由场比较法校准传声器单元的自由场灵敏度级和频率响应时，需要根据制造厂提供的环境修正方法，将参考传声器在参考环境条件下的开路自由场灵敏度级修正到校准环境条件下的开路自由场灵敏度级，修正公式如下：

（C.1）

式中：Lp0——参考传声器在检定环境条件下的开路自由场灵敏度级，dB；

Lpr——参考传声器在参考环境条件下的开路自由场灵敏度级，dB；

αp——参考传声器的静压修正系数，dB/kPa；

αt——参考传声器的温度修正系数，dB/℃；

p——检定时的静压，kPa；

p0——参考静压，101.3 kPa；

t——检定时的空气温度，℃；

t0——参考空气温度，23 ℃。

附录 D 
        校准原始记录推荐格式

第 1 页 共 2  页

证书编号：                         记录编号：

客户名称：                         客户地址：

型号规格：                         出厂编号：

制造厂名：                         校准依据：

环境条件：温度：      ℃ 相对湿度：     %校准地点：

标准器型号：               标准器编号：

标准器溯源证书号：              标准器证书有效期：     年    月    日

标准器测量范围：                最大允许衰减/测量不确定度：

校准依据：

校准员：                             校验员：

校 准 结 果

一、外观检查：

二、声压灵敏度级：              dB (       Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：

三、自由声灵敏度级：              dB (        Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：                 。

四、灵敏度级的频率响应：（参考频率f0=       Hz）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 6300 | 8000 | 10000 | 2500 | 16000 | 20000 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |

五、动态范围上限：       dB：总谐波失真         %

本次校准结果的不确定度为：

六、自声噪声：         dB

本次校准结果的不确定度为：

附录 E 
校准证书内容和格式

E.1  校准证书至少包含以下信息。

- 标题，如“校准证书”；

- 证书的编号、页码和总页数；

- 校准实验室的名称和地址；

- 进行校准的日期；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 客户的名称和地址；

- 被校电容式加速度传感器的型号、规格和出厂编号；

- 本技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用测量标准溯源性和有效性的说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

E.2

推荐的传声器单元校准证书内页格式。

一、外观检查：

二、灵敏度级：              dB (       Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：

三、自由声灵敏度级：              dB (         Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：                 。

四、灵敏度级的频率响应：（参考频率f0=       Hz）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| 频率响应/dB |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度/dB |  |  |  |  |  |  |

五、动态范围上限：        dB：总谐波失真         %

本次校准结果的不确定度为：

六、自声噪声：       dB

本次校准结果的不确定度为：

附录 F 
                    测量不确定度评定实例

F.1　引言

传声器单元的主要计量性能为声压灵敏度级和声压灵敏度级的频率响应，本附录选用声压灵敏度级和灵敏度级的频率响应作为测量不确定度评定的示例。

F.2　声压灵敏度级测量的不确定度评定

F.2.1 测量模型

Lpx=−26.0−(Lpc+ΔK+ΔP−Lp)

式中：

Lpx——被校传声器单元的灵敏度级，dB；

Lpc——声校准器的声压级校准值，dB；

ΔK——声校准器的静压修正值，dB；

ΔP——腔体积修正（见附录B），dB；

Lp——声压级的算术平均值，dB；

参考点的声压灵敏度级频率响应的计算公式见7.2.3.1.2中公式（2）。

F.2.2 标准不确定度评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

参考频率点处声压灵敏度级的校准结果见表F.1，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。

表F.1参考频率点处灵敏度级

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度级/dB | -38.51 | -38.52 | -38.55 | -38.58 | -38.55 | -38.57 | -38.551 | 0.027 |

2）声校准器声压级校准值引入的标准不确定度分量u2

由上级证书可知，声校准器声压级的扩展不确定度为U＝0.10dB(k=2)：

u2=0.10/2=0.05 dB

3）声校准器静压修正引入的标准不确定度分量u3

气压表的最大允许误差为±0.5 hPa,则声校准器的静压修正值引起的最大误差为±0.004 dB，假定其为矩形分布，其标准不确定度为：

u3=0.004/=0.002 dB

4）测量系统准确度引入的标准不确定度分量u4

测量系统准确度为±0.2dB，假定其为矩形分布，k=，其标准不确定度为：

u4=0.2/=0.115 dB

5）极化电压引入的标准不确定度分量u5

传声器极化电压引入的测量不确定度包括极化电压测量引入的不确定度和传声器测量过程中极化电压波动引入的不确定度。

极化电压测量用高阻抗直流电压表的最大允许误差不超过0.05 %，考虑为均匀分布，标准不确定度为0.003 dB。估计极化电压在传声器测量过程中的波动范围不超过±0.02 V，由此引入的不确定度为0.0005dB。因此，极化电压引入的合成标准不确定度为0.004 dB。

6）数据修约等其他因素引入的标准不确定度分量u6

估计其他因素引入的标准不确定度为0.010 dB。

F.2.3 合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为

uc=i=13ui2=u12+u22+u32+u42+u52+u62  =0.129 dB。

F.2.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=kuc ,从而得到参考点的声压灵敏度级测量结果扩展不确定度， U=0.26 dB ，k=2 。

F.3 灵敏度级的频率响应测量的不确定度评定

F.3.1　测量模型

各频率点的灵敏度级频率响应的计算公式见7.2.5.1.2中公式（7）。

F.3.2　标准不确定度评定

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

各频率点处灵敏度级频率响应的校准结果见表F.2，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。忽略后面考虑到的环境等影响因素，各分量的来源及数值见表F.2。

表F.2 灵敏度级频率响应测量重复性引入的标准不确定度分量u1

| 频率 /Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.120 | 0.006 |
| 25 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.127 | 0.012 |
| 31.5 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.118 | 0.004 |
| 40 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.102 | 0.008 |
| 50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.083 | 0.008 |
| 63 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.068 | 0.004 |
| 80 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.058 | 0.008 |
| 100 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.043 | 0.005 |
| 125 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.033 | 0.005 |
| 160 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.005 |
| 200 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.037 | 0.008 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 315 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.007 | 0.005 |
| 400 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.010 | 0.000 |
| 500 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.013 | 0.005 |
| 630 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.013 | 0.005 |
| 800 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.010 | 0.000 |
| 1000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.008 | 0.004 |
| 1250 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.060 | 0.006 |
| 1600 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.083 | 0.008 |
| 2000 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.008 | 0.010 |
| 2500 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.020 | 0.011 |
| 3150 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.010 | 0.011 |
| 4000 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.003 | 0.008 |
| 5000 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.038 | 0.027 |
| 6300 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.020 |
| 8000 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.080 | 0.009 |
| 10000 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.213 | 0.018 |
| 12500 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.437 | 0.014 |
| 16000 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.395 | 0.025 |
| 20000 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.355 | 0.033 |

2）电压—声压转换等引入的标准不确定度分量

电压—声压转换、激励器衰减器、环境条件(静压、温度、相对湿度)对传声器和测量系统的影响以及被检传声器与衰减器电容差异引入的不确定度参考检定装置制造商提供的数据，列于表F.3。

表F.3电压—声压转换等引入的标准不确定度分量u6

| 频率/Hz | 20 | 100 | 125 | 250 | 500 | 4000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压—声压转换u3/dB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.037 | 0.040 | 0.076 |
| 激励器衰减器u4/dB | 0.017 | 0.010 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
| 环境条件u5/dB | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.026 |
| 被检传声器与衰减器电容差异u6/dB | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

3）声场修正引入的标准不确定度分量u7

声压级响应和静电激励器响应级的修正值及其相应的不确定度由制造商提供。在高频下，工作标准传声器个体间差异的影响较大。将频率高于4 kHz时，制造商提供的不确定度扩大到1.5倍使用，见表F.4。

表F.4声场修正引入的不确定度分量u7

| 频率/Hz | 20 | 31.5 | 63~1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 20000 | 31500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u7/dB | 0.035 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.090 | 0.180 | 0.218 | 0.285 |

4）其他影响因素引入的标准不确定度分量u8

激励器直流电压在检定过程中的波动、失真等其他影响因素引入的标准不确定度分量u8，估计为0.020 dB。

F.3.3合成标准不确定度

灵敏度级的频率响应的测量不确定度的来源及数值汇总于表F.5中。对于没提供数据的频率点，根据不确定度分量的规律，取相邻频率点的最大值。由于表中各分量独立无关，得到的合成标准不确定度uC见表F.5。

F.3.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则传声器单元灵敏度级频率响应的扩展不确定度见表F.5。

表F.5灵敏度级频率响应的测量不确定度分析

| 序号 | 来源 | 符号 | 20 Hz | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.006 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
| 2 | 参考点 | u2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.100 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.010 |
| 4 | 激励器衰减器 | u4 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 |
| 5 | 环境条件(静压、温度、相对湿度) | u5 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.006 |
| 6 | 被检传声器与衰减器电容差异 | u6 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 声场修正 | u7 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 8 | 其他 | u8 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.080 | 0.080 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.070 | 0.070 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |

表F.5灵敏度级的频率响应的测量不确定度分析（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1 kHz | 1.25 kHz | 1.6 kHz | 2 kHz | 2.5 kHz | 3.15 kHz | 4 kHz | 5 kHz | 6.3 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.027 | 0.020 |
| 2 | 参考点 | u2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 激励器衰减器 | u4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 5 | 环境条件(静压、温度、相对湿度) | u5 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 6 | 被检传声器与衰减器电容差异 | u6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 声场修正 | u7 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.090 |
| 8 | 其他 | u8 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.117 | 0.115 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |

表F.5灵敏度级的频率响应的测量不确定度分析（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | 8 kHz | 10 kHz | 12.5 kHz | 16 kHz | 20 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 0.025 | 0.033 |
| 2 | 参考点 | u2 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | 0.040 | 0.076 |
| 4 | 激励器衰减器 | u4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
| 5 | 环境条件(静压、温度、相对湿度) | u5 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.026 |
| 6 | 被检传声器与衰减器电容差异 | u6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 声场修正 | u7 | 0.090 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.218 |
| 8 | 其他 | u8 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.117 | 0.195 | 0.197 | 0.199 | 0.244 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |