传声器单元试验验证报告

传声器单元校准规范起草小组

2023.06.30

传声器单元校准规范验报告

1、基本情况

1.1实验条件

实验时间：2023年3月22日~2023年6月25日

实验地点：吉林省计量科学研究院力声楼

环境参数：空气温度：23.6 C

相对湿度：45 %

静压：99.7kPa

1.2实验方法

本实验采用传声器单元校准规范（报审稿）中描述的方法。

1.3实验用标准器和配套设备

本实验使用的主要标准器和配套设备如下：

a）3560C多通道声分析仪（B&K公司）

b) 4228活塞发声器（B&K公司）

c) 静电激励器（B&K公司）

d）声源（杭州爱华）

e）2716C型功率放大器（B&K公司）

f）消声箱（慈溪）

g）4180型实验室标准传声器（B&K公司）

h) 4190-L-001传声器单元（B&K公司）

i）2669型前置放大器（B&K公司）

j）WA0817有源耦合腔（B&K公司）

k) 4298-W-001高声压校准器校准系统（B&K公司）

l）气压计（B&K公司）

1.4实验用样机

a）4192-L-001型传声器单元（B&K公司，出厂编号：2779045）

b）40AE（46AE）传声器单元（G.R.A.S公司，出厂编号339763(353656)）

c）4191+2669传声器单元（B&K公司，出厂编号：2684085+256361）

2、实验数据

（一）试验一：

（1）试验用样机

样机名称：传声器单元

型     号：4192-L-001型

出厂编号：2779045

生产厂家： B&K公司

（2）试验项目

1 声压灵敏度级

试验方法： 采用7.2.3.1 传声器单元的声压灵敏度级采用声校准器法校准

2 声压灵敏度级频率响应

试验方法： 7.2.5.1 传声器单元的灵敏度频率响应级采用静电激励器法校准

试验装置如图1

图1 传声器单元声压灵敏度级（静电激励器法）的试验装置

3、动态范围上限

试验方法：7.2.6　动态范围上限

4、自生噪声：7.2.7 自生噪声

（3）试验结果

1、声压灵敏度级：  -38.56      dB ( 250  Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：    U=0.13dB,k=2

2、灵敏度级的频率响应：（参考频率f0=  250   Hz）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 不确定度/dB | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 频率/Hz | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 频率响应/dB | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 不确定度/dB | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 频率/Hz | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 频率响应/dB | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 不确定度/dB | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 频率/Hz | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 频率响应/dB | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 不确定度/dB | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| 频率/Hz | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| 频率响应/dB | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | -0.39 |
| 不确定度/dB | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |

3、动态范围上限：  162    dB：总谐波失真：  2.8       %

本次校准结果的不确定度为：   U=0.8 dB, k=2

4、自生噪声：  19.2     dB

本次校准结果的不确定度为：  U=0.4 dB, k=2

(二) 试验二

（1）试验用样机

样机名称：传声器单元

型     号：40AE+46AE

出厂编号：339763+353656

生产厂家： G.R.A.S

（2）试验项目

1 自由场灵敏度级

试验方法： 7.2.3.2 传声器单元的声压灵敏度级采用耦合腔比较法校准

2 声压灵敏度级频率响应

试验方法：7.2.5.2 传声器单元的声压灵敏度频率响应级采用耦合腔比较法校准

试验装置如图2

图2 传声器单元声压灵敏度级（耦合腔比较法）的试验装置

3、自生噪声：7.2.7 自生噪声

（3）试验结果

1、声压灵敏度级：  -25.42      dB ( 250  Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：    U=0.20 dB,k=2

2、灵敏度级的频率响应：（参考频率f0=  250   Hz）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | -0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 不确定度/dB | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 频率/Hz | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 频率响应/dB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 不确定度/dB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 频率/Hz | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 频率响应/dB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 不确定度/dB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 频率/Hz | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 频率响应/dB | 0.02 | -0.08 | -0.29 | -0.09 | -0.16 | -0.16 |
| 不确定度/dB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 频率/Hz | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| 频率响应/dB | -0.28 | -0.09 | 0.58 | 1.02 | 1.20 | 1.22 |
| 不确定度/dB | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.29 |

3、自生噪声：  19.2     dB

本次校准结果的不确定度为：  U=0.4 dB, k=2

(三) 试验三

（1）试验用样机

样机名称：传声器单元

型     号：4191+2669

出厂编号：2684085+256361

生产厂家： B&K公司

（2）试验项目

1 自由场灵敏度级

试验方法： 7.2.4 传声器单元的自由场灵敏度级采用自由场比较法校准

2 声压灵敏度级频率响应

试验方法：7.2.5.2 传声器单元的声压灵敏度频率响应级采用耦合腔比较法校准和7.2.5.3 传声器单元的灵敏度级频率响应采用自由场比较法校准 （500Hz以上）

试验装置如图3

图3 传声器单元自由场灵敏度级的试验装置

3、动态范围上限

试验方法：7.2.6　动态范围上限

4、自生噪声：7.2.7 自生噪声

（3）试验结果

1、声压灵敏度级：  -37.92      dB ( 1000  Hz , 参考1V/Pa)

本次校准结果的不确定度为：    U=0.20dB,k=2

2、灵敏度级的频率响应：（参考频率f0=  250   Hz）

| 频率/Hz | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率响应/dB | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 不确定度/dB | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 频率/Hz | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 频率响应/dB | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 不确定度/dB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 频率/Hz | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 频率响应/dB | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 不确定度/dB | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 频率/Hz | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 频率响应/dB | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 不确定度/dB | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| 0.2频率/Hz | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| 频率响应/dB | 0.18 | 0.10 | 0.55 | 0.89 | 0.72 | 0.66 |
| 不确定度/dB | 0.23 | 0.23 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |

3、动态范围上限：  162.2    dB：总谐波失真：  2.9       %

本次校准结果的不确定度为：   U=0.8  dB, k=2

4、自生噪声：  20.3     dB

本次校准结果的不确定度为：  U=0.4 dB, k=2

3 结论

根据各表中的实验数据分析，可知样机的试验项目均符合本规范的计量性能要求，以及不确定度分析可知，实验数据可信。

实验验证说明，本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足传声器单元计量校准的要求。