《声发射前置放大器校准规范》

实验报告

声发射前置放大器校准规范编制组

2023年6月

《声发射前置放大器校准规范》

实验报告

目 录

《声发射前置放大器校准规范》实验报告	3

1 实验介绍	3

2 计量特性	4

2.1 频率范围	4

2.2 增益	4

2.3 本机噪声	4

3 实验结果	4

3.1 频率范围	4

3.2 增益偏差	5

3.3 本机噪声：	6

4 不确定度评定	6

4.1 测量模型	6

4.2 灵敏系数	6

4.3 标准不确定度	7

4.4 标准不确定度的合成	7

4.5 扩展不确定度	8

《声发射前置放大器校准规范》实验报告

1 实验介绍

实验目的：验证《声发射前置放大器校准规范》(征求意见稿)的科学合理性。

时间：2023年5月～2023年6月

地点：中国计量科学研究院昌平院区声学计量实验室

环境条件：温度：（20~28）℃，相对湿度：（30~80) %

实验样机：①美国PAC公司生产的型号为0/2/4C，序列号为250126512的声发射前置放大器；②北京声华兴业科技有限公司生产的型号为PAI，序列号为1854870的声发射前置放大器；

使用仪器包括：

- 函数信号发生器

- 数字示波器

- 数字交流电压表

- 20 pF等效负载

2 计量特性

2.1 频率范围

声发射前置放大器档位为40 dB时，进行实验验证，利用函数信号发生器和数字交流电压表进行频率范围的测量。函数信号发生器输出阻抗设定为高阻抗，并输出峰值幅度10 mV的正弦信号，数字交流电压表使用50 Ω耦合，并读取前置放大器的输出电压有效值；保持输入信号幅度不变，改变输入信号频率，使输出电压幅度达到最大值；调节输入信号频率，读取输出电压幅度为最大值的70.7%所对应的下限信号频率和上限信号频率，从而得到-3 dB带宽。

2.2 增益

声发射前置放大器在几何平均工作频率下，利用函数信号发生器和数字交流电压表，测量其增益值。函数信号发生器输出正弦信号，峰值电压为10 mV，读取当前数字电压表的读数u1；保持信号频率与幅值不变，直接将函数信号发生器与数字电压表相连，读取当前数字电压表的读数u2；根据u2和u1，计算得到增益值。

2.3 本机噪声

利用等效负载和数字示波器，测量声发射前置放大器的本机噪声。将等效负载与前置放大器相连，并在数字示波器上读取当前的噪声电压峰峰值，测得本机噪声。

3 实验结果

3.1 频率范围

选择声发射前置放大器的增益为40 dB，实验装置如图1所示：

图1 声发射前置放大器校准装置

以频率为150 kHz时，声发射前置放大器的输出电压值作为最大值，得到0/2/4C和PAI两款前置放大器的频率范围如表1所示。

表1 频率范围测量结果

| 型号 | 下限截止频率(kHz) | 上限截止频率(kHz) | 频率范围(kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/2/4C | 19 | 1140 | 1121 |
| PAI | 20 | 3100 | 3080 |

3.2 增益偏差

在40 dB增益档位下，对两个型号的声发射前置放大器增益进行10次测量，测量结果如表2所示。

表2 增益测量结果

| 测量次数 | 0/2/4C 增益(dB) | PAI 增益(dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40.36 | 40.27 |
| 2 | 40.45 | 40.29 |
| 3 | 40.37 | 40.28 |
| 4 | 40.42 | 40.27 |
| 5 | 40.38 | 40.29 |
| 6 | 40.41 | 40.29 |
| 7 | 40.42 | 40.27 |
| 8 | 40.42 | 40.29 |
| 9 | 40.45 | 40.27 |
| 10 | 40.39 | 40.28 |

0/2/4C和PAI的10次独立测量结果的算术平均值分别为40.4 dB和40.3 dB。

3.3 本机噪声：

在40 dB增益档位下，将20 pF的等效负载接入前置放大器的输入端，利用数字示波器测得两个型号的声发射前置放大器的本机噪声分别为17 mV和13 mV。

4 不确定度评定

以型号为0/2/4C的声发射前置放大器的增益偏差为例，进行不确定度评定。

4.1 测量模型

（1）

式中：

为前置放大器的增益偏差，dB；

G为前置放大器的增益校准值，dB；

为前置放大器的增益标称值，dB。

4.2 灵敏系数

增益偏差的合成不确定度如（2）式所示：

（2）

式中灵敏系数：＝1。

4.3 标准不确定度

4.3.1 重复性引入的不确定度分量

函数信号发生器输出峰值幅度为10 mV的正弦信号，后接入40 dB前置放大器，数字电压表测量并换算后的六次测量结果如表3所示，增益偏差的标准偏差为0.05 dB。

表3 重复性测量结果/dB

|  | 增益值 | 增益偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40.36 | 0.36 |
| 2 | 40.45 | 0.45 |
| 3 | 40.37 | 0.37 |
| 4 | 40.42 | 0.42 |
| 5 | 40.38 | 0.38 |
| 6 | 40.41 | 0.41 |
| 7 | 40.42 | 0.42 |
| 8 | 40.42 | 0.42 |
| 9 | 40.45 | 0.45 |
| 10 | 40.39 | 0.39 |
| 平均 | 40.4 | 标准偏差0.032 |

因此，测量重复性所引入的不确定度分量取为：

（dB）                   （3）

4.3.2 由函数信号发生器的输出稳定性引入的不确定度

函数信号发生器在10分钟内幅值输出稳定性优于0.1%，以均匀分布考虑，函数信号发生器输出稳定性引入的不确定度分量为：

（dB）                     （4）

4.3.3 由交流电压的测量引入的标准不确定度

数字交流电压表的误差限为1.0%，按均匀分布考虑，交流电压测量引入的不确定度分量为：

（dB）               （5）

4.3.4 由修约误差引入的标准不确定度

计算中修约误差取0.01 dB，则： dB。

4.4 标准不确定度的合成

影响声发射前置放大器增益的各项分量相互独立，不确定度来源及相对合成标准不确定度如表4所示：

表4 测量不确定度来源汇总表

| 序号 | 不确定度分量 | 符号 | 标准不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.02 |
| 2 | 函数信号发生器稳定性 | u2 | 0.01 |
| 3 | 交流电压测量 | u3 | 0.05 |
| 4 | 修约误差 | u4 | 0.01 |

根据表4中的不确定度分量，其合成标准不确定度为：

(dB)  （6）

4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，增益偏差的扩展测量不确定度：

扩展不确定度取（k=2）。