《表面传声器校准规范》

实验验证报告

2023年6月

目 录

1. 实验介绍	1

1.1 实验系统及主要设备	1

1.2 实验对象	2

2.  表面传声器的验证试验	2

2.1 声压灵敏度级	2

2.2 声压灵敏度级的频率响应	2

3. 不确定度评定	3

3.1 声压灵敏度级的不确定度评定	3

3.2 声压灵敏度级的频率响应的不确定度评定	5

4. 结论	8

1. 实验介绍

1.1 实验系统及主要设备

实验系统的组成如下图所示，主要仪器设备见表1。

图 1-1  声校准器法测量声压灵敏度级装置框图

调节测量放大器置于线性频率响应，S（慢）时间计权以及被校表面传声器相应极化电压档，调节测量放大器“前置放大器输入”，使其对50 mV内部参考信号指示相同。测量放大器仪连接表面传声器，再使用校准适配器使表面传声器与声校准器（频率为250 Hz）紧密耦合，使其参考轴处于与水平面成90°角的位置，在声校准器经历过规定的稳定时间之后，读取并记录数字电压表电压示值，进而计算表面传声器的声压灵敏度级。

图 1-2 静电激励器法测量频率响应装置框图

取下表面传声器法兰，将静电激励器置于表面传声器上方，使其参考轴处于与水平面成90°角的位置。施加于静电激励器的直流电压至少比声频信号的交流电压大10倍。声频信号发生器的输出信号频率置于参考频率（通常为1 kHz)，调节其幅值，确保在测试频率范围内，静电激励器响应级高于环境噪声声压级25 dB。将声频信号发生器依次置于被检频率范围内的1/3倍频程频率上，记录数字电压表的电压示值，并计算表面传声器的静电激励器频率响应。

表1-1  主要仪器设备清单

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 序列号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放大器 | 2636 | 1423290 | 丹麦HBK公司 |
| 2 | 声校准器 | 4228 | 2612710 | 丹麦HBK公司 |
| 3 | 静电激励器 | UA-1639 | / | 丹麦HBK公司 |
| 4 | 数字电压表 | 34410A | MY47020049 | 是德科技 |
| 5 | 直流电压源 | 5001 | 2749043 | 丹麦HBK公司 |
| 6 | 声频信号发生器 | 3560B | 2626441 | 丹麦HBK公司 |

1.2 实验对象

选用丹麦HBK公司的表面传声器4949(器号：2511638)进行验证试验。表面麦克风4949有一个内置的DeltaTron前置放大器。

2. 表面传声器的验证试验

2.1 声压灵敏度级

表2-1 声压灵敏度级测量结果（单位：dB）

| / | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度级 | -38.69 | -38.76 | -38.75 | -38.733 |

2.2 声压灵敏度级的频率响应

图2-2 表面传声器声压灵敏度级的频率响应曲线

表2-2 声压灵敏度级的频率响应测量结果（单位：dB）

| 频率（Hz） | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | -0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | -0.033 | -0.026 | -0.040 | -0.023 | -0.030 | 0.032 |
| 第2次 | 0.001 | 0.043 | 0.097 | 0.043 | 0.086 | -0.010 | 0.006 | -0.019 | -0.004 | -0.021 | -0.033 |
| 第3次 | 0.092 | 0.181 | 0.064 | 0.049 | -0.012 | 0.010 | 0.035 | 0.054 | 0.021 | 0.029 | 0.019 |
| 平均值 | 0.024 | 0.081 | 0.060 | 0.038 | 0.031 | -0.011 | 0.005 | -0.002 | -0.002 | -0.007 | 0.006 |
| 频率（Hz） | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 第1次 | 0.000 | -0.021 | -0.030 | -0.057 | -0.079 | -0.068 | -0.071 | -0.072 | -0.044 | -0.057 | -0.064 |
| 第2次 | 0.000 | -0.004 | -0.035 | -0.018 | -0.020 | -0.036 | -0.034 | -0.029 | -0.036 | -0.042 | -0.034 |
| 第3次 | 0.000 | 0.004 | -0.009 | -0.014 | 0.004 | -0.009 | -0.012 | -0.016 | -0.010 | -0.032 | -0.009 |
| 平均值 | 0.000 | -0.007 | -0.025 | -0.030 | -0.032 | -0.038 | -0.039 | -0.039 | -0.030 | -0.044 | -0.036 |
| 频率（Hz） | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | / | / |
| 第1次 | -0.033 | -0.001 | 0.050 | 0.049 | 0.117 | 0.222 | 0.358 | 0.445 | -0.005 | / | / |
| 第2次 | -0.010 | 0.004 | 0.061 | 0.067 | 0.145 | 0.227 | 0.363 | 0.466 | 0.224 | / | / |
| 第3次 | 0.010 | 0.024 | 0.075 | 0.092 | 0.155 | 0.261 | 0.375 | 0.501 | 0.143 | / | / |
| 平均值 | -0.011 | 0.009 | 0.062 | 0.069 | 0.139 | 0.237 | 0.365 | 0.471 | 0.121 | / | / |

3. 不确定度评定

表面传声器校准结果的不确定度评定，主要内容就是评定声压灵敏度级、灵敏度级的频率响应的不确定度。

3.1 声压灵敏度级的不确定度评定

3.1.1  测量重复性引入的不确定度

鉴于表面传声器声压灵敏度级存在重复性测量不一致的可能，故此在重复性测量条件下对HBK公司的表面传声器4949的灵敏度级重复测量6次，计算标准偏差。数据建表3.1.1

表3.1.1  4949灵敏度级测量数据（单位：dB）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -38.69 | -38.76 | -38.75 | -38.76 | -38.75 | -38.74 | -38.742 | 0.024 |

由表3.1.1可知，由测量重复性引入的不确定度分量，即u1(Lp) = 0.024 dB。

3.1.2  由测量设备引入的不确定度

a) 测量放大器的级线性误差不超过±0.2 dB，以均匀分布考虑，取包含因子k=3，则测量放大器的级线性误差引入的标准不确定度u2(Lp)≈0.115 dB；

b) 数字电压表的交流电压示值的最大允许误差为±0.2 %，相当于±0.017 dB，以均匀分布考虑，取包含因子k=3，则交流电压测量误差引入的标准不确定度u3(Lp)≈0.01 dB；

c) 需就静压对声校准器产生的声压级进行修正，由静压修正值的误差和静压修正方法不完善所引入的标准不确定度为u4(ΔK)=0.011 dB；

d) 声校准器产生的校准声压级与其校准证书给出的校准值的误差引入的标准不确定度为u5(Lpc)=0.035 dB；

e)由于报告的修约间隔为0.1 dB，矩形分布的半区间宽为0.05 dB，以均匀分布考虑，,取包含因子k=3，则数值修约引入的标准不确定度u6(γ) ≈0.029 dB。

3.1.3 标准不确定度合成

表3.1.3  声压灵敏度级的标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 输出量标准不确定度分量/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值/dB |  |  |
| 测量重复性误差 | u1(Lp) | 0.024 | 1 | 0.024 |
| 测量放大器的级线性误差 | u2(Lp) | 0.115 | 1 | 0.115 |
| 数字电压表示值误差 | u3(Lp) | 0.010 | 1 | 0.010 |
| 静压修正误差 | u4(ΔK) | 0.011 | －1 | 0.011 |
| 声校准器声压级误差 | u5(Lpc) | 0.035 | －1 | 0.035 |
| 数值修约 | u6(γ) | 0.029 | 1 | 0.029 |

因上述标准不确定度分量各自独立、互不相干，计算并考虑数值修约引入的不确定度，可得出表面传声器声压灵敏度级的合成标准不确定度uc:

uc(LMp)=u2LU+u42Δp+u52Lp0+u62γ=0.127 (dB)

3.1.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则表面传声器声压灵敏度级的扩展不确定度U为：

U=k×uc=2×0.127=0.254 (dB)

因为要求修约间隔为0.1 dB，所以，表面传声器声压灵敏度级的报告扩展不确定度为：

U=0.3 dB，k=2

3.2 灵敏度级的频率响应的不确定度评定

3.2.1  测量重复性引入的不确定度

在重复性测量条件下，测试频率为工作范围的1/3倍频程频率点，对HBK公司的表面传声器4949的灵敏度级的频率响应重复测量6次，测量数据见表3.2.1。

表3.2.1  表面传声器4949静电激励器频率响应的测量数据（单位：dB）

| 频率（Hz） | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 平均值δa,av | 标准偏差s(δa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -0.021 | 0.001 | 0.092 | 0.053 | 0.022 | -0.014 | 0.022 | 0.040 |
| 25 | 0.020 | 0.043 | 0.181 | 0.021 | 0.044 | 0.034 | 0.057 | 0.056 |
| 31.5 | 0.020 | 0.097 | 0.064 | 0.040 | 0.092 | 0.064 | 0.063 | 0.027 |
| 40 | 0.021 | 0.043 | 0.049 | 0.035 | 0.056 | 0.059 | 0.044 | 0.013 |
| 50 | 0.018 | 0.086 | -0.012 | 0.019 | 0.017 | 0.099 | 0.038 | 0.040 |
| 63 | -0.033 | -0.010 | 0.010 | -0.009 | -0.004 | 0.012 | -0.006 | 0.015 |
| 80 | -0.026 | 0.006 | 0.035 | 0.030 | 0.023 | 0.036 | 0.017 | 0.022 |
| 100 | -0.040 | -0.019 | 0.054 | 0.023 | 0.000 | 0.060 | 0.013 | 0.036 |
| 125 | -0.023 | -0.004 | 0.021 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.003 | 0.014 |
| 160 | -0.030 | -0.021 | 0.029 | 0.013 | -0.003 | 0.039 | 0.005 | 0.025 |
| 200 | 0.032 | -0.033 | 0.019 | -0.007 | -0.013 | 0.002 | 0.000 | 0.021 |
| 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 315 | -0.021 | -0.004 | 0.004 | -0.008 | -0.016 | 0.044 | 0.000 | 0.021 |
| 400 | -0.030 | -0.035 | -0.009 | -0.017 | -0.013 | -0.013 | -0.020 | 0.010 |
| 500 | -0.057 | -0.018 | -0.014 | -0.023 | -0.016 | -0.031 | -0.027 | 0.015 |
| 630 | -0.079 | -0.020 | 0.004 | -0.027 | -0.026 | 0.013 | -0.023 | 0.029 |
| 800 | -0.068 | -0.036 | -0.009 | -0.024 | 0.031 | -0.002 | -0.018 | 0.031 |
| 1000 | -0.071 | -0.034 | -0.012 | -0.005 | -0.030 | -0.023 | -0.029 | 0.021 |
| 1250 | -0.072 | -0.029 | -0.016 | -0.016 | -0.032 | -0.022 | -0.031 | 0.019 |
| 1600 | -0.044 | -0.036 | -0.010 | -0.021 | -0.039 | -0.027 | -0.030 | 0.012 |
| 2000 | -0.057 | -0.042 | -0.032 | -0.039 | -0.039 | -0.029 | -0.040 | 0.009 |
| 2500 | -0.064 | -0.034 | -0.009 | -0.018 | -0.043 | -0.009 | -0.030 | 0.020 |
| 3150 | -0.033 | -0.010 | 0.010 | -0.009 | -0.004 | 0.012 | -0.006 | 0.015 |
| 4000 | -0.001 | 0.004 | 0.024 | 0.022 | 0.000 | 0.038 | 0.015 | 0.014 |
| 5000 | 0.050 | 0.061 | 0.075 | 0.000 | 0.016 | 0.073 | 0.046 | 0.028 |
| 6300 | 0.049 | 0.067 | 0.092 | 0.072 | 0.082 | 0.093 | 0.076 | 0.015 |
| 8000 | 0.117 | 0.145 | 0.155 | 0.160 | 0.146 | 0.162 | 0.148 | 0.015 |
| 10000 | 0.222 | 0.227 | 0.261 | 0.263 | 0.253 | 0.281 | 0.251 | 0.021 |
| 12500 | 0.358 | 0.363 | 0.375 | 0.376 | 0.369 | 0.379 | 0.370 | 0.007 |
| 16000 | 0.445 | 0.466 | 0.501 | 0.474 | 0.470 | 0.458 | 0.469 | 0.017 |
| 20000 | -0.005 | 0.224 | 0.143 | 0.154 | 0.166 | 0.122 | 0.134 | 0.070 |

由表3.2.1可知，测量重复性误差引入的标准不确定度均较小，则取其频率范围内最大值为：u1(δa)=s(δa)=0.070 dB

3.2.2  由测量设备引入的不确定度

a) 声频信号发生器的幅频特性优于±0.1 dB，以均匀分布考虑，取包含因子k=3，则声频信号发生器的幅频特性所引入的标准不确定度u2(δa)≈0.058 dB。

b) 静电激励器的激励电压等效声压转换过程中的误差所引入的标准不确定度u3(δa)=0.070 dB。

c) 测量放大器的频率响应优于±0.1 dB，以均匀分布考虑，取包含因子k=3，则测量放大器频率响应引入的标准不确定度为u4(δa)≈0.058 dB。

d) 数字电压表的交流电压示值的最大允许误差为±0.2 %，相当于±0.017 dB，由于在计算频率响应时取两电压值之比，因此可取为±0. 009 dB，以均匀分布考虑，取包含因子k=3，则数字电压表交流电压测量误差引入的标准不确定度为u5(δa)≈0.005 dB。

e) 在测量过程中，包括直流电压源、声频信号发生器和测量放大器在内的信号和测量系统的非稳定性引入的标准不确定度为u6(δa)=0.058 dB。

f)静电激励器响应和声压响应的修正值及其响应的不确定度应由制造商提供。由于修正值的误差或者修正不完善而引入的标准不确定度如表C.3所示，为便于表示10 kHz以下取u7(Cp)=0.1 dB，10 kH以上取u7(Cp)=0.6 dB。

表3.2.2 声场修正引入的不确定度u7（单位：dB）

| 频率 | ＜4.7 kHz | 4.7 kHz~10 kHz | 10 kHz~16 kHz | 16 kHz~22 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u7(Cp) | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |

g) 要求报告的声压灵敏度级频率响应的修约间隔为0.1 dB，矩形分布的半区间宽为0.05 dB，以均匀分布考虑，取包含因子k=3，则数值修约引入的标准不确定度u8(v)≈0.029 dB。

3.2.3 标准不确定度合成

表3.2.3  声压灵敏度级的频率响应的标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 输出量标准不确定度分量/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值/dB |  |  |
| 测量重复性误差 | u1(δa) | 0.070 | 1 | 0.070 |
| 声频信号发生器的幅频特性 | u2(δa) | 0.058 | 1 | 0.058 |
| 静电激励器电声转换误差 | u3(δa) | 0.070 | 1 | 0.070 |
| 测量放大器频率响应 | u4(δa) | 0.058 | 1 | 0.058 |
| 数字电压表示值误差 | u5(δa) | 0.005 | 1 | 0.005 |
| 系统非稳定性 | u6(δa) | 0.058 | 1 | 0.058 |
| 声场修正值误差 | u7(Cp) | 0.1、0.6 | 1 | 0.109 |
| 数值修约 | u8(v) | 0.029 | 1 | 0.029 |

因上述标准不确定度分量各自独立、互不相干，计算并考虑数值修约引入的不确定度，可得到表面传声器在工作频率范围内声压灵敏度级频率响应的合成标准不确定度uc为：

uc=u2δa+u72Cp+u82v

10 kHz以下：uc=0.175 (dB)

10 kHz以上：uc=0.617 (dB)

6.2.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则表面传声器声压灵敏度级频率响应的扩展不确定度U为：

10 kHz以下：U =2×0.175 =0.350 (dB)

10 kHz以上U =2×0.617=1.234 (dB)

因为要求修约间隔为0.1 dB，所以，表面传声器声压灵敏度级频率响应的报告扩展不确定为：

10 kHz以下：U =2=0.4 (dB)，k=2

10 kHz以上：U ==1.3 (dB)，k=2

4. 结论

由验证试验可以看出，被测试验样品的各项性能均符合本规范的要求。

本试验验证报告理论上的数学推导严密，通过规范的实验操作和细致的数据分析，最终结果符合理论预期。因此本规范科学，合理且可行的。