# 纳米拉伸仪力值示值相对误差测量结果不确定度评定示例1

1  校准的具体条件

校准的具体条件见表1

表1 校准的具体条件

| 纳米拉伸仪最大试验力 | 500 mN |
| --- | --- |
| 纳米拉伸仪力值分辨力 | 1×10-6 mN |
| 校准期间的环境条件 | 在校准开始时温度测量为21.2℃，校准过程中温度变化不大于1.0℃；相对湿度测量为56%，校准过程中相对湿度变化不大于5% |
| 试验载荷 | 有校准证书的F1等级标准砝码 |
| 校准地点的重力加速度 | g = 9.7946 m/s2 |

2  测量方法

依据本校准规范，使用10 mg的E2等级标准砝码对一台纳米拉伸仪进行力值示值相对误差测量。

3  测量模型

(1)

式中：

E——力值示值相对误差，%；

Fi——同一力值测量点，纳米拉伸仪显示的力值Fi三次测量的算术平均值，mN；

mc——标准砝码的约定质量值，g；

g——校准地点的重力加速度，m/s2。

4  合成标准不确定度计算公式

ucE=c12u2Fi+c22u2mc                        (2)

灵敏系数：，

5  标准不确定度分量评定

5.1  纳米拉伸仪力值示值测量引入的标准不确定度u(Fi)

5.1.1  纳米拉伸仪示值分辨力测量引入的标准不确定度u1(Fi)

被校纳米拉伸仪力值示值分辨力是1×10-6 mN，取半宽，按均匀分布：

u1(Fi)=1×10−6 mN23=2.887×10−7 mN

5.1.2  重复性测量引入的标准不确定度u2(Fi)

用10 mg标准砝码对纳米拉伸仪连续测量10次，测量结果见表2。

表2  测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(mN) | 0.098545 | 0.098854 | 0.098942 | 0.098782 | 0.098627 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实测值(mN) | 0.098966 | 0.098558 | 0.098619 | 0.98547 | 0.098429 |

按贝塞尔公式计算标准差s=0.000186 mN

实际测量时，在重复性条件下连续测量3次，以算术平均值进行计算，则引入的标准不确定度分量：

u2Fi=s3=0.000107 mN

5.1.3  力值示值测量引入的标准不确定度uFi的计算

uFi=u12(Fi)+u22(Fi) =0.000107 mN

5.2  标准砝码的不确定度u(mc)

5.2.1  标准砝码的不确定度引入的确定度分量u1(mc)

砝码检定证书中给出了10 mg的E2等级砝码的约定质量值，以及测量结果扩展不确定度U和包含因子k，其标准不确定度为：

u1(mc)=Uk=0.002 mg2=0.001 mg

5.2.2  标准砝码的不稳定性引入的确定度分量u2(mc)

根据JJG 99砝码检定规程，10 mg的E2等级砝码在检定周期内约定质量的变化量不能超过其质量允差绝对值的三分一，即0.002 mg，按均匀分布计算：

u2mc=0.002 mg3=0.0012 mg

5.2.3  标准砝码的不确定度u(mc)的计算

umc=u12(mc)+u22(mc) =0.0016 mg

6  合成标准不确定度ucE

校准地点重力加速度g=9.7946 m/s2，标准砝码约定质量值mc=10.001 mg，Fi=0.098780 mN；

灵敏系数： 10.210218 mN-1

-100.84645 g-1

ucE=c12u2Fi+c22u2mc

=10.2102182×0.0001072+(−100.84645)2×0.00162×10−6×100%

=0.11%

7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=kucE=2×0.11%=0.3%

用不同规格的E2等级的标准砝码对某纳米拉伸仪进力值示值相对误差和示值重复性测量，按上述不确定度评定方法，评定出示值误差测量结果不确定度如下表最右一列所示。

| 加载方向： 压向 |  |  |  |  | 重力加速度g= 9.7946 m/s2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准砝码约定质量值 | 标准砝码力值 mN | 仪器力值示值 mN |  |  |  |  | 力值示值相对误差 % | 力值示值重复性 % | 扩展不确定度（k=2）% |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 |  |  |  |
| 10.001 mg | 0.097941 | 0.098545 | 0.098854 | 0.098942 |  | 0.098780 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| 100.005 mg | 0.979362 | 0.972457 | 0.967845 | 0.969865 |  | 0.970056 | -1.0 | 0.5 | 0.4 |
| 200.004 mg | 1.958665 | 1.932749 | 1.940234 | 1.935876 |  | 1.936286 | -1.1 | 0.4 | 0.3 |
| 500.004 mg | 4.896605 | 4.821387 | 4.826985 | 4.829856 |  | 4.826076 | -1.4 | 0.2 | 0.2 |
| 1.000006 g | 9.793190 | 9.690187 | 9.658795 | 9.654517 |  | 9.667833 | -1.3 | 0.4 | 0.2 |
| 2.000006 g | 19.586320 | 19.312357 | 19.307242 | 19.343548 |  | 19.321049 | -1.4 | 0.2 | 0.2 |
| 5.000005 g | 48.965703 | 48.261439 | 48.270498 | 48.224817 |  | 48.252251 | -1.5 | 0.1 | 0.1 |
| 10.000017 g | 97.931475 | 96.501472 | 96.496458 | 96.556106 |  | 96.518012 | -1.4 | 0.1 | 0.1 |

# 纳米拉伸仪力值示值相对误差测量结果不确定度评定示例2

1  校准的具体条件

校准的具体条件见表1

表1 校准的具体条件

| 纳米拉伸仪最大试验力 | 500 mN |
| --- | --- |
| 纳米拉伸仪力值分辨力 | 1×10-6 mN |
| 校准期间的环境条件 | 在校准开始时温度测量为21.6℃，校准过程中温度变化不大于1.0℃；相对湿度测量为60%，校准过程中相对湿度变化不大于5% |
| 试验载荷 | 有校准证书的F1等级标准砝码 |
| 校准地点的重力加速度 | g = 9.7883 m/s2 |

2  测量方法

依据本校准规范，使用100 mg的F1等级标准砝码对一台纳米拉伸仪进行力值示值相对误差测量。

3  测量模型

(1)

式中：

E——力值示值相对误差，%；

Fi——同一力值测量点，纳米拉伸仪显示的力值Fi三次测量的算术平均值，mN；

mc——标准砝码的约定质量值，g；

g——校准地点的重力加速度，m/s2。

4  合成标准不确定度计算公式

ucE=c12u2Fi+c22u2mc                        (2)

灵敏系数：，

5  标准不确定度分量评定

5.1  纳米拉伸仪力值示值测量引入的标准不确定度u(Fi)

5.1.1  纳米拉伸仪力值示值分辨力测量引入的标准不确定度u1(Fi)

被校纳米拉伸仪示值分辨力是1×10-6 mN，取半宽，按均匀分布：

u1(Fi)=1×10−6 mN23=2.887×10−7 mN

5.1.2  重复性测量引入的标准不确定度u2(Fi)

用100 mg标准砝码对纳米拉伸仪连续测量10次，测量结果见表2。

表2  测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(mN) | 0.981202 | 0.974754 | 0.976913 | 0.980152 | 0.976805 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实测值(mN) | 0.972957 | 0.983903 | 0.972754 | 0.975904 | 0.975152 |

按贝塞尔公式计算标准差s=0.003641 mN

实际测量时，在重复性条件下连续测量3次，以算术平均值进行计算，则引入的标准不确定度分量：

u2Fi=s3=0.002102 mN

5.1.3  力值示值测量引入的标准不确定度uFi的计算

uFi=u12(Fi)+u22(Fi) =0.002102 mN

5.2  标准砝码的不确定度u(mc)

5.2.1  标准砝码的不确定度引入的确定度分量u1(mc)

砝码检定证书中给出了100 mg的F1等级砝码的约定质量值，以及测量结果扩展不确定度U和包含因子k，其标准不确定度为：

u1(mc)=Uk=0.016 mg2=0.008 mg

5.2.2  标准砝码的不稳定性引入的确定度分量u2(mc)

根据JJG 99砝码检定规程，100 mg的F1等级砝码在检定周期内约定质量的变化量不能超过其质量允差绝对值的三分一，即0.016 mg，按均匀分布计算：

u2mc=0.016 mg3=0.0092 mg

5.2.3  标准砝码的不确定度u(mc)的计算

umc=u12(mc)+u22(mc) =0.0122 mg

6  合成标准不确定度ucE

校准地点重力加速度g=9.7883 m/s2，标准砝码约定质量值mc=100.005 mg，Fi=0.977623 mN；

灵敏系数： 1.021781 mN-1

-9.98817 g-1

ucE=c12u2Fi+c22u2mc                               =1.0217812×0.0021022+(−9.98817)2×0.01222×10−6×100%

=0.21%

7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=kucE=2×0.21%=0.5%

用不同规格的F1等级的标准砝码对某纳米拉伸仪进力值示值相对误差和示值重复性测量，按上述不确定度评定方法，评定出示值误差测量结果不确定度如下表最右一列所示。

| 加载方向： 压向 |  |  |  | 重力加速度g= 9.7883 m/s2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准砝码约定质量值 | 标准砝码力值 mN | 仪器力值示值 mN |  |  |  | 力值示值相对误差 % | 力值示值重复性 % | 扩展不确定度（k=2）% |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |  |
| 10.001 mg | 0.097878 | 0.098204 | 0.098853 | 0.098749 | 0.098602 | +0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 100.005 mg | 0.978730 | 0.981202 | 0.974754 | 0.976913 | 0.977623 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |
| 500.004 mg | 4.893455 | 4.875374 | 4.866573 | 4.870649 | 4.870865 | -0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 1.000014 g | 9.786969 | 9.734647 | 9.723412 | 9.721453 | 9.726504 | -0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 10.000039 g | 97.868699 | 97.362348 | 97.265861 | 97.302139 | 97.310116 | -0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 20.000038 g | 195.737007 | 194.653466 | 194.832279 | 194.685736 | 194.723827 | -0.5 | 0.1 | 0.1 |

# 纳米拉伸仪横梁位移示值相对误差测量结果不确定度评定示例

1  校准的具体条件

校准的具体条件见表1

表1 校准的具体条件

| 纳米拉伸仪横梁最大位移 | 200 mm |
| --- | --- |
| 纳米拉伸仪横梁位移示值分辨力 | 0.01 m |
| 校准期间的环境条件 | 在校准开始时温度测量为21.6℃，校准过程中温度变化不大于1.0℃；相对湿度测量为50%，校准过程中相对湿度变化不大于5% |
| 位移测量标准器具 | 有检定证书的激光干涉仪 |

2  测量方法

依据本校准规范，安装好激光干涉仪，在纳米拉伸仪横梁位移的测量范围内，对位移设定点进行测量。

3  测量模型

qD= D−DiDi×100%                 (1)

式中：

qD——横梁位移示值相对误差，%；

D——纳米拉伸仪横梁位移的设定示值，mm；

Di——同一位移测量点，激光干涉仪三次测量的算术平均值，mm。

4  合成标准不确定度计算公式

ucqD=c2u2Di                        (2)

灵敏系数：

C=∂(qD)∂(Di)=−DDi2

5  标准不确定度分量评定

5.1  激光干涉仪示值分辨力引入的标准不确定度u1(Di)

激光干涉仪的分辨力是0.01 m，取半宽，按均匀分布：

u1(D)=0.01 m23=0.00289 m

5.2  重复性测量引入的标准不确定度u2(Di)

以10 mm测量点为例，重复测量10次，测量结果见表D.2。

表2  测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(mm) | 9.98598 | 9.98809 | 9.99042 | 9.98925 | 9.98964 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实测值(mm) | 9.98789 | 9.98657 | 9.98967 | 9.99039 | 9.98876 |

按贝塞尔公式计算标准差s=0.00152 mm

实际测量时，在重复性条件下连续测量3次，以算术平均值进行计算，则引入的标准不确定度分量：

u2Di=s3=0.00088 mm

5.3  激光干涉仪技术指标引入的标准不确定度u3(Di)

在10 mm测量范围内，激光干涉仪的最大允许误差MPE：±0.0005 mm，估计其为均匀分布，则引入的不确定度为：

u3(Di)=0.00053=0.00029 mm

5.4  标准不确定度uDi的计算

uDi=u12(Di)+u22(Di)+u32(Di) =0.00093 mm

6  合成标准不确定度ucE

激光干涉仪三次测量的算术平均值Di=9.98816 mm，则；

ucqD=c2u2Di =(−109.988162)2×0.000932×100%=0.009%

7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=kucE=2×0.009%=0.02%

测量不确定度评定总结

根据以上3个测量不确定度评定示例可以看出，无论采用E2等级标准砝码还是采用F1等级标准砝码进行力值示值相对误差测量，还是用激光干涉仪对位移示值相对误差进行测量，测量不确定度都主要来源于测量重复性，采用的标准器科学、合理。

《纳米拉伸仪校准规范》起草小组

2023年7月