光纤高度测量示值误差测量结果不确定度评定示例

A.1  测量方法

多芯光纤干涉仪的光纤高度测量示值误差是用一组标准光纤连接器进行校准得到的。测量前，根据实际测量应用范围和条件的不同，设定好相关的测量程序和条件，并调整好光路。本次评定以测量显示装置的光纤高度分辨力为1nm的多芯光纤干涉仪为例。

A.2  测量模型

δH=H-H0                        (A.1)

式中：H—仪器光纤高度测量的平均值，nm；

H0—标准光纤连接器光纤高度标准值，nm；

δH—校准点的光纤高度测量示值误差，nm。

灵敏系数:

c1=∂δH∂H=1，c2=∂δH∂H0=-1

A.3  合成标准不确定度计算公式

根据测量模型，因输入量间不相关，所以合成标准不确定度uc(δH)按公式(A.2)计算：

ucδH=∂δH∂H2∙u2H+∂δH∂H02∙u2H0

=c12∙u2H+c22∙u2H0

(A.2)

灵敏系数代入公式(A.2)，令u1、u2分别表示H、H0的标准不确定度，令uc表示ucδH，则合成标准不确定度可表示为：

uc=u12+ u22                       (A.3)

A.4  标准不确定度一览表

标准不确定度评定所涉及各标准不确定度分量列于表A.1中。

表A.1 标准不确定度一览表

| 符号 |  | 不确定度来源 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | u11 | 干涉仪重复性 | A类 |
|  | u12 | 干涉仪显示装置的分辨力 | B类 |
| u2 |  | 标准光纤连接器引入的不确度分量 | B类 |

A.5  不确定度分量

A.5.1  仪器示值引入的不确定度分量u1

A.5.1.1  示值重复性引入的不确定度分量u11

干涉仪的光纤高度测量重复性引入的不确定度分量可以通过10 次重复连续测量得到，测量结果见表A.2，计算单次实验标准偏差为

实际测量时采用6次重复测量结果的平均值，则

u11=sH6

表A.2 不同条件下10次重复测量结果及其标准不确定度分量计算

| 标准光纤高度H /nm | 仪器示值/nm |  |  |  |  | 平均值 /nm | 标准差/nm | 不确定度分量u11/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1241 | 1189 | 1168 | 1165 | 1178 | 1181 | 1181 | 9 | 4 |
|  | 1186 | 1188 | 1182 | 1183 | 1187 |  |  |  |
| 1457 | 1390 | 1397 | 1402 | 1388 | 1380 | 1388 | 10 | 5 |
|  | 1373 | 1382 | 1377 | 1387 | 1401 |  |  |  |
| 1684 | 1624 | 1610 | 1632 | 1617 | 1622 | 1623 | 9 | 4 |
|  | 1612 | 1638 | 1628 | 1627 | 1616 |  |  |  |
| 2002 | 1963 | 1965 | 1974 | 1969 | 1964 | 1959 | 11 | 5 |
|  | 1943 | 1949 | 1960 | 1948 | 1953 |  |  |  |
| 2414 | 2353 | 2373 | 2375 | 2362 | 2373 | 2367 | 9 | 4 |
|  | 2379 | 2362 | 2356 | 2376 | 2366 |  |  |  |

A.5.1.2  显示装置分辨力引入的不确定度分量u12

多芯光纤干涉仪显示装置的光纤高度分辨力为1nm, 其量化误差引起的标准不确定度分量服从均匀分布，则仪器示值引入的不确定度分量u1为：

u1=u112+u122

A.5.2  标准光纤连接器引入的不确定度分量u2

标准光纤连接器引入的不确定度主要来源于标准光纤连接器光纤高度标准值的测量不确定度，可根据校准证书给出的扩展不确定度来计算。

当H为1241nm时，U=26 nm，包含因子k=2，则

当H为1457nm时，U=30nm，包含因子k=2，则

当H为1684 nm时，U=33nm，包含因子k=2，则

当H为2002 nm时，U=35nm，包含因子k=2，则

当H为2414nm时，U=39 nm，包含因子k=2，则

A.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度计算公式为：

uc=u12+u22=u112+u122+u22

用H为1241 nm的标准光纤连接器校准时，

用H为1457 nm的标准光纤连接器校准时

用H为1684 nm的标准光纤连接器校准时

用H为2002nm的标准光纤连接器校准时

用H为2414 nm的标准光纤连接器校准时

A.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k∙uc

扩展不确定度计算结果见表A.3。

表A.3 扩展不确定度计算结果

| 标准光纤连接器光纤高度值H/nm | 光纤高度测量示值误差测量结果 扩展不确定度U/nm |
| --- | --- |
| 1241 | 28 |
| 1457 | 32 |
| 1684 | 34 |
| 2002 | 38 |
| 2414 | 40 |

纤芯下陷测量示值误差测量结果不确定度评定示例

B.1  测量方法

多芯光纤干涉仪的光纤下陷测量示值误差是用一组标准光纤连接器进行校准得到的。测量前，根据实际测量应用范围和条件的不同，设定好相关的测量程序和条件，并调整好光路。本次评定以显示装置的纤芯下陷分辨力为1nm的光纤端面干涉仪为例。

B.2  测量模型

(B.1)

式中：    CD—多芯光纤干涉仪纤芯下陷测量的平均值，nm；

CD0—标准多芯光纤连接器纤芯下陷值，nm；

—校准点的纤芯下陷测量示值误差，nm。

灵敏系数:

B.3  合成标准不确定度计算公式

根据测量模型，因输入量间不相关，所以合成标准不确定度按公式(B.2)计算：

(B.2)

灵敏系数代入公式(B.2) ，令u1、u2分别表示CD、CD0的标准不确定度，令uc表示则合成标准不确定度可表示为：

uc=u12+ u22                       (B.3)

B.4  标准不确定度一览表

标准不确定度评定所涉及各标准不确定度分量列于表B.1中。

表B.1 标准不确定度一览表

| 符号 |  | 不确定度来源 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | u11 | 多芯光纤干涉仪重复性 | A类 |
|  | u12 | 多芯光纤干涉仪显示装置的分辨力 | B类 |
| u2 |  | 标准多芯光纤连接器引入的不确度分量 | B类 |

B.5  标准不确定度分量

B.5.1  仪器示值引起的不确定度分量u1

B.5.1.1  示值重复性引入的不确定度分量u11

多芯光纤干涉仪的光纤下陷测量重复性引入的不确定度分量可以通过10次重复连续测量得到数据，测量结果见表B.2，计算单次实验标准偏差为：

实际测量时采用6次重复测量结果的平均值，则：

表B.2 不同条件下10次重复测量结果及其标准不确定度分量计算

| 标准光纤下陷CD /nm | 仪器示值/nm |  |  |  |  | 平均值 /nm | 标准差/nm | 不确定度分量u11/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 18 | 11 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 |
|  | 2 | -2 | -3 | 6 | 7 |  |  |  |
| 30 | 24 | 22 | 29 | 19 | 21 | 23 | 4 | 2 |
|  | 18 | 25 | 27 | 26 | 19 |  |  |  |
| 50 | 54 | 32 | 45 | 33 | 51 | 43 | 8 | 4 |
|  | 36 | 54 | 41 | 48 | 39 |  |  |  |
| 91 | 83 | 88 | 92 | 86 | 90 | 86 | 5 | 3 |
|  | 77 | 81 | 92 | 82 | 87 |  |  |  |
| 111 | 107 | 107 | 116 | 103 | 109 | 110 | 5 | 3 |
|  | 105 | 112 | 114 | 111 | 117 |  |  |  |

B.5.1.2  显示装置分辨力引入的不确定度分量u12

多芯光纤干涉仪显示装置的光纤干涉仪分辨力为1nm, 其量化误差引起的标准不确定度分量服从均匀分布，则仪器示值引入的不确定度分量u1为：

u1=u112+u122

B.5.2  标准光纤连接器引入的标准不确定度分量u2

标准光纤连接器引入的不确定度主要来源于标准光纤连接器光纤下陷标准值的测量不确定度，可根据校准证书给出的扩展不确定度来计算。

当CD为18nm时，U=9 nm，包含因子k=2，则

当CD为30nm时，U=10nm，包含因子k=2，则

当CD为50nm时，U=11nm，包含因子k=2，则

当CD为91 nm时，U=14nm，包含因子k=2，则

当CD为111nm时，U=17 nm，包含因子k=2，则

B.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度计算公式为：

uc=u12+u22=u112+u122+u22

用CD为18 nm的标准光纤连接器校准时，

用CD为30nm的标准光纤连接器校准时

用CD为50nm的标准光纤连接器校准时

用CD为91nm的标准光纤连接器校准时

用CD为111 nm的标准光纤连接器校准时

B.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k∙uc

扩展不确定度计算结果见表B.3。

表B.3 扩展不确定度计算结果

| 标准光纤连接器纤芯下陷值CD/nm | 纤芯下陷示值误差测量结果 扩展不确定度U/nm |
| --- | --- |
| 15 | 12 |
| 30 | 12 |
| 50 | 14 |
| 91 | 16 |
| 111 | 18 |

端面角度测量示值误差测量结果不确定度评定示例

C.1  测量方法

多芯光纤干涉仪的Y轴向端面角度测量示值误差是用一组标准光纤连接器进行校准得到的。测量前，根据实际测量应用范围和条件的不同，设定好相关的测量程序和条件，并调整好光路。本次评定以显示装置的Y轴向端面角度分辨力为0.001°的多芯光纤干涉仪为例。

C.2  测量模型

(C.1)

式中：    —多芯光纤干涉仪Y轴向端面角度测量的平均值，nm；

—标准多芯光纤连接器Y轴向端面角度值，nm；

—校准点的Y轴向端面角度测量示值误差，nm。

灵敏系数:

C.3  合成标准不确定度计算公式

根据测量模型，因输入量间不相关，所以合成标准不确定度按公式(C.2)计算：

(C.2)

灵敏系数代入公式(C.2) ，令u1、u2分别表示、的标准不确定度，令uc表示则合成标准不确定度可表示为：

uc=u12+ u22                       (C.3)

C.4  标准不确定度一览表

标准不确定度评定所涉及各标准不确定度分量列于表C.1中。

表C.1 标准不确定度一览表

| 符号 |  | 不确定度来源 | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | u11 | 多芯光纤干涉仪重复性 | A类 |
|  | u12 | 多芯光纤干涉仪显示装置的分辨力 | B类 |
| u2 |  | 标准多芯光纤连接器引入的不确度分量 | B类 |

C.5  标准不确定度分量

C.5.1  仪器示值引起的不确定度分量u1

C.5.1.1  示值重复性引入的不确定度分量u11

多芯光纤干涉仪的Y轴向端面角度测量重复性引入的不确定度分量可以通过10次重复连续测量得到数据，测量结果见表B.2，计算单次实验标准偏差为：

实际测量时采用6次重复测量结果的平均值，则：

表C.2 不同条件下10次重复测量结果及其标准不确定度分量计算

| 标准端面角度YA /° | 仪器示值/° |  |  |  |  | 平均值 /° | 标准差/° | 不确定度分量u11/° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y轴 7.942 | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 0 | 0 |
|  | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 7.927 | 7.927 |  |  |  |

C.5.1.2  显示装置分辨力引入的不确定度分量u12

多芯光纤干涉仪显示装置的光纤干涉仪分辨力为1nm, 其量化误差引起的标准不确定度分量服从均匀分布，则仪器示值引入的不确定度分量u1为：

u1=u112+u122

C.5.2  标准光纤连接器引入的标准不确定度分量u2

标准光纤连接器引入的不确定度主要来源于标准光纤连接器Y轴向端面角度标准值的测量不确定度，可根据校准证书给出的扩展不确定度来计算。

当YA为7.942°时，U=0.050°，包含因子k=2，则

C.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度计算公式为：

uc=u12+u22=u112+u122+u22

用YA为7.942°的标准光纤连接器校准时，

C.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k∙uc=0.050°