《多芯光纤干涉仪校准规范》实验报告

- 概述

为考察新制订的《多芯光纤干涉仪校准规范》的校准方法的科学性和可操作性，以及规范中不确定度评定的合理性，编写组人员从承担制定任务后，按新制订的规范主要校准项目要求校准了十多台多芯光纤干涉仪，覆盖了国内外的主要仪器生产厂家、不同测量原理、类型、型号、准确度的仪器。

根据国家计量技术规范修订的要求，本次制订《多芯光纤干涉仪校准规范》需提供2种以上型号的仪器实验报告。

- 实验对象

为使本实验报告具有广泛的代表性，我们选取10台次国内外不同厂家（国内外主流生产厂家共3种型号机型）的仪器进行实验，。具体仪器信息见表1。

表1  实验对象的信息

| 序号 | 生产厂家 | 产地 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市维度科技有限公司 | 国产 | MT PRO | MTPJBM0120 |
| 2 | 深圳市维度科技有限公司 | 国产 | MT PRO | MTPCBE0010 |
| 3 | 深圳市维度科技有限公司 | 国产 | MT PRO | MTPCBL0030 |
| 4 | 深圳市维度科技有限公司 | 国产 | MT PRO | MTPCCK0020 |
| 5 | 深圳市维度科技有限公司 | 国产 | MT PRO | MTPCBE0150 |
| 6 | SUMIX | 进口 | MAX-QM | 39150 |
| 7 | SUMIX | 进口 | MAX-QM | 38177 |
| 8 | SUMIX | 进口 | MAX-QM | 38163 |
| 9 | DATA-PIXEL | 进口 | DAISI MT | 4103444126-9001 |
| 10 | DATA-PIXEL | 进口 | DAISI MT | 4103444126-9001 |

- 实验项目及方法

根据《多芯光纤干涉仪校准规范》的校准要求，本次实验的项目包括：光纤高度、光纤下陷和端面角度测量的示值误差及重复性。

本次实验使用（1000~2500）nm多值光纤高度、（0~120）nm多值光纤下陷、0°和8°单值端面角度的多芯标准作为标准器具。

首先按使用说明书对被校仪器进行预热及必要的参数设置。如果仪器自带有标准光纤高度块及自校功能，则先进行一次自校操作。准备工作完成后，在每个标准光纤高度块的有效区域内，每点重复测量6次，每一个测量点均给出一个重复性结果。根据公式（1）计算仪器测量的示值误差，并根据公式（2）以重复测量6次的实验标准偏差s作为示值重复性结果。：

δ=X-X0                             （1）

式中：δi—仪器的示值误差，nm；

X—仪器示值的平均值，nm；

X0—标准值，nm。
                                                         s=i=1nXi-X2n-1                                                       ( 2 )

式中：X—次测量的算术平均值，μm；

Xi—第i次测量的仪器示值，μm；

n—测量次数，n = 6。

- 实验结果

根据被校仪器的实际测量范围，实验结果数据见表2~表11。

表2 实验结果（仪器序号：1）

| 厂家 | 深圳市维度科技有限公司 |  |  | 型号 | MT PRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | MTPJBM0120 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1238 | 1181 | 1195 | 1195 |  | 1191 | -47 | 8 |
|  | 1183 | 1201 | 1191 |  |  |  |  |
| 1452 | 1402 | 1392 | 1409 |  | 1402 | -50 | 9 |
|  | 1390 | 1406 | 1412 |  |  |  |  |
| 1682 | 1634 | 1631 | 1637 |  | 1627 | -55 | 9 |
|  | 1617 | 1627 | 1615 |  |  |  |  |
| 2001 | 1947 | 1943 | 1929 |  | 1938 | -63 | 8 |
|  | 1939 | 1945 | 1927 |  |  |  |  |
| 2416 | 2363 | 2348 | 2335 |  | 2349 | -67 | 9 |
|  | 2348 | 2353 | 2349 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 16 | 9 | 3 | 6 |  | 6 | -10 | 3 |
|  | 4 | 11 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 19 | 21 | 23 |  | 21 | -8 | 3 |
|  | 25 | 16 | 21 |  |  |  |  |
| 52 | 41 | 45 | 39 |  | 42 | -10 | 5 |
|  | 47 | 34 | 47 |  |  |  |  |
| 89 | 91 | 78 | 72 |  | 80 | -9 | 7 |
|  | 84 | 80 | 72 |  |  |  |  |
| 115 | 116 | 104 | 102 |  | 104 | -11 | 7 |
|  | 107 | 97 | 100 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  | 0.014 | -0.007 | 0.000 |
|  | 0.015 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  |
| Y轴 7.941 | 7.929 | 7.929 | 7.929 |  | 7.930 | -0.017 | 0.001 |
|  | 7.930 | 7.930 | 7.930 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：21.2℃，湿度：54%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2021年1月29日 |  |  |  |  |  |  |

表3 实验结果（仪器序号：2）

| 厂家 | 深圳市维度科技有限公司 |  |  | 型号 | MT PRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | MTPCBE0010 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1238 | 1191 | 1204 | 1217 |  | 1210 | -28 | 12 |
|  | 1209 | 1215 | 1224 |  |  |  |  |
| 1452 | 1417 | 1424 | 1415 |  | 1414 | -38 | 8 |
|  | 1418 | 1407 | 1403 |  |  |  |  |
| 1682 | 1640 | 1617 | 1643 |  | 1630 | -52 | 11 |
|  | 1633 | 1624 | 1621 |  |  |  |  |
| 2001 | 1957 | 1953 | 1969 |  | 1954 | -47 | 12 |
|  | 1946 | 1935 | 1963 |  |  |  |  |
| 2416 | 2363 | 2368 | 2375 |  | 2360 | -56 | 12 |
|  | 2358 | 2339 | 2358 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 16 | 7 | 19 | 12 |  | 10 | -6 | 5 |
|  | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |
| 29 | 32 | 38 | 24 |  | 28 | -1 | 6 |
|  | 20 | 25 | 26 |  |  |  |  |
| 52 | 41 | 55 | 39 |  | 45 | -7 | 6 |
|  | 47 | 41 | 47 |  |  |  |  |
| 89 | 83 | 87 | 79 |  | 83 | -6 | 4 |
|  | 87 | 83 | 79 |  |  |  |  |
| 115 | 108 | 106 | 111 |  | 107 | -8 | 4 |
|  | 109 | 99 | 106 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.015 |  | 0.015 | -0.006 | 0.000 |
|  | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  |  |  |  |
| Y轴 7.941 | 7.928 | 7.928 | 7.928 |  | 7.928 | -0.013 | 0.000 |
|  | 7.928 | 7.928 | 7.928 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.2℃，湿度：53%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2021年8月6日 |  |  |  |  |  |  |

表4 实验结果（仪器序号：3）

| 厂家 | 深圳市维度科技有限公司 |  |  | 型号 | MT PRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | MTPCBL0030 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1243 | 1167 | 1174 | 1151 |  | 1164 | -79 | 10 |
|  | 1164 | 1153 | 1174 |  |  |  |  |
| 1452 | 1398 | 1409 | 1415 |  | 1401 | -51 | 11 |
|  | 1394 | 1403 | 1385 |  |  |  |  |
| 1690 | 1630 | 1626 | 1636 |  | 1623 | -67 | 11 |
|  | 1609 | 1624 | 1611 |  |  |  |  |
| 1998 | 1959 | 1961 | 1969 |  | 1957 | -41 | 11 |
|  | 1946 | 1941 | 1963 |  |  |  |  |
| 2412 | 2373 | 2361 | 2389 |  | 2375 | -37 | 11 |
|  | 2375 | 2386 | 2364 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 17 | 1 | 9 | 12 |  | 7 | -10 | 4 |
|  | 9 | 4 | 7 |  |  |  |  |
| 32 | 29 | 18 | 24 |  | 27 | -6 | 5 |
|  | 33 | 29 | 26 |  |  |  |  |
| 52 | 41 | 47 | 47 |  | 41 | -11 | 5 |
|  | 34 | 37 | 39 |  |  |  |  |
| 93 | 87 | 91 | 79 |  | 83 | -10 | 5 |
|  | 84 | 78 | 81 |  |  |  |  |
| 114 | 108 | 114 | 111 |  | 110 | -4 | 5 |
|  | 101 | 113 | 110 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  | 0.016 | -0.004 | 0.000 |
|  | 0.015 | 0.016 | 0.016 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.923 | 7.923 | 7.923 |  | 7.924 | -0.018 | 0.001 |
|  | 7.924 | 7.924 | 7.924 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：19.5℃，湿度：51%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2022年5月16日 |  |  |  |  |  |  |

表5 实验结果（仪器序号：4）

| 厂家 | 深圳市维度科技有限公司 |  |  | 型号 | MT PRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | MTPCCK0020 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1189 | 1168 | 1165 |  | 1180 | -61 | 11 |
|  | 1186 | 1188 | 1182 |  |  |  |  |
| 1457 | 1390 | 1397 | 1402 |  | 1387 | -70 | 11 |
|  | 1373 | 1382 | 1377 |  |  |  |  |
| 1684 | 1624 | 1610 | 1632 |  | 1624 | -60 | 11 |
|  | 1612 | 1638 | 1628 |  |  |  |  |
| 2002 | 1963 | 1965 | 1974 |  | 1959 | -43 | 11 |
|  | 1943 | 1949 | 1960 |  |  |  |  |
| 2414 | 2353 | 2373 | 2375 |  | 2366 | -48 | 11 |
|  | 2379 | 2362 | 2356 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 15 | 18 | 2 |  | 7 | -8 | 9 |
|  | -4 | 13 | -1 |  |  |  |  |
| 30 | 24 | 32 | 29 |  | 29 | -1 | 4 |
|  | 28 | 35 | 27 |  |  |  |  |
| 50 | 55 | 33 | 45 |  | 44 | -6 | 9 |
|  | 33 | 44 | 51 |  |  |  |  |
| 91 | 94 | 85 | 78 |  | 86 | -5 | 6 |
|  | 88 | 80 | 91 |  |  |  |  |
| 111 | 108 | 106 | 111 |  | 110 | -1 | 4 |
|  | 115 | 107 | 113 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |  | 0.014 | -0.008 | 0.001 |
|  | 0.015 | 0.015 | 0.014 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.923 | 7.923 | 7.923 |  | 7.924 | -0.018 | 0.001 |
|  | 7.924 | 7.924 | 7.924 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：19.7℃，湿度：50%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年1月9日 |  |  |  |  |  |  |

表6 实验结果（仪器序号：5）

| 厂家 | 深圳市维度科技有限公司 |  |  | 型号 | MT PRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | MTPCBE0150 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1179 | 1178 | 1165 |  | 1178 | -63 | 10 |
|  | 1172 | 1194 | 1181 |  |  |  |  |
| 1457 | 1412 | 1397 | 1392 |  | 1401 | -56 | 10 |
|  | 1403 | 1388 | 1412 |  |  |  |  |
| 1684 | 1637 | 1617 | 1627 |  | 1634 | -50 | 11 |
|  | 1648 | 1644 | 1630 |  |  |  |  |
| 2002 | 1966 | 1969 | 1949 |  | 1961 | -41 | 11 |
|  | 1973 | 1958 | 1948 |  |  |  |  |
| 2414 | 2362 | 2384 | 2369 |  | 2376 | -38 | 11 |
|  | 2367 | 2384 | 2388 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 15 | 18 | 11 |  | 7 | -8 | 9 |
|  | 2 | -2 | -3 |  |  |  |  |
| 30 | 24 | 22 | 29 |  | 24 | -6 | 4 |
|  | 18 | 25 | 27 |  |  |  |  |
| 50 | 54 | 32 | 45 |  | 44 | -6 | 9 |
|  | 36 | 54 | 41 |  |  |  |  |
| 91 | 83 | 88 | 92 |  | 86 | -5 | 6 |
|  | 77 | 81 | 92 |  |  |  |  |
| 111 | 107 | 107 | 116 |  | 110 | -1 | 4 |
|  | 105 | 112 | 114 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | -0.007 | 0.001 |
|  | 0.015 | 0.016 | 0.016 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.927 | 7.927 | 7.927 |  | 7.927 | -0.015 | 0.000 |
|  | 7.927 | 7.927 | 7.927 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.3℃，湿度：48%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年2月7日 |  |  |  |  |  |  |

表7 实验结果（仪器序号：6）

| 厂家 | SUMIX |  |  | 型号 | MAX-QM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 39150 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1210 | 1206 | 1206 |  | 1207 | -34 | 2 |
|  | 1207 | 1208 | 1207 |  |  |  |  |
| 1457 | 1419 | 1418 | 1419 |  | 1418 | -39 | 1 |
|  | 1419 | 1417 | 1416 |  |  |  |  |
| 1684 | 1643 | 1642 | 1643 |  | 1642 | -42 | 1 |
|  | 1641 | 1641 | 1640 |  |  |  |  |
| 2002 | 1959 | 1959 | 1959 |  | 1959 | -43 | 1 |
|  | 1959 | 1958 | 1957 |  |  |  |  |
| 2414 | 2371 | 2371 | 2371 |  | 2371 | -43 | 0 |
|  | 2371 | 2370 | 2371 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | -5 | 1 |
|  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 27 | 25 | 26 |  | 26 | -4 | 1 |
|  | 26 | 27 | 26 |  |  |  |  |
| 50 | 43 | 43 | 43 |  | 44 | -6 | 1 |
|  | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |
| 91 | 86 | 86 | 86 |  | 85 | -6 | 1 |
|  | 85 | 85 | 84 |  |  |  |  |
| 111 | 102 | 102 | 103 |  | 104 | -7 | 2 |
|  | 105 | 103 | 106 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  | 0.026 | +0.004 | 0.000 |
|  | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.955 | 7.955 | 7.955 |  | 7.955 | +0.013 | 0.000 |
|  | 7.955 | 7.955 | 7.955 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.3℃，湿度：48%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年2月7日 |  |  |  |  |  |  |

表8 实验结果（仪器序号：7）

| 厂家 | SUMIX |  |  | 型号 | MAX-QM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 38177 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1188 | 1188 | 1188 |  | 1188 | -53 | 5 |
|  | 1192 | 1180 | 1194 |  |  |  |  |
| 1457 | 1405 | 1406 | 1406 |  | 1403 | -54 | 5 |
|  | 1394 | 1405 | 1404 |  |  |  |  |
| 1684 | 1632 | 1632 | 1632 |  | 1629 | -55 | 8 |
|  | 1613 | 1633 | 1632 |  |  |  |  |
| 2002 | 1940 | 1941 | 1941 |  | 1936 | -66 | 11 |
|  | 1914 | 1941 | 1940 |  |  |  |  |
| 2414 | 2344 | 2343 | 2344 |  | 2340 | -74 | 8 |
|  | 2323 | 2344 | 2343 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | -5 | 2 |
|  | 11 | 9 | 13 |  |  |  |  |
| 30 | 20 | 20 | 20 |  | 19 | -11 | 2 |
|  | 19 | 15 | 20 |  |  |  |  |
| 50 | 49 | 47 | 50 |  | 48 | -2 | 1 |
|  | 47 | 48 | 49 |  |  |  |  |
| 91 | 82 | 80 | 79 |  | 81 | -10 | 1 |
|  | 81 | 82 | 82 |  |  |  |  |
| 111 | 109 | 107 | 107 |  | 108 | -3 | 1 |
|  | 107 | 107 | 108 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |  | 0.030 | +0.008 | 0.000 |
|  | 0.030 | 0.030 | 0.030 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.954 | 7.954 | 7.954 |  | 7.954 | +0.012 | 0.000 |
|  | 7.954 | 7.954 | 7.954 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.1℃，湿度：50%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年3月17日 |  |  |  |  |  |  |

表9 实验结果（仪器序号：8）

| 厂家 | SUMIX |  |  | 型号 | MAX-QM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 38163 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1228 | 1228 | 1227 |  | 1228 | -13 | 2 |
|  | 1227 | 1227 | 1232 |  |  |  |  |
| 1457 | 1447 | 1447 | 1447 |  | 1446 | -11 | 1 |
|  | 1446 | 1445 | 1446 |  |  |  |  |
| 1684 | 1672 | 1672 | 1671 |  | 1671 | -13 | 1 |
|  | 1671 | 1671 | 1670 |  |  |  |  |
| 2002 | 1986 | 1986 | 1985 |  | 1985 | -17 | 1 |
|  | 1985 | 1984 | 1984 |  |  |  |  |
| 2414 | 2385 | 2385 | 2384 |  | 2384 | -30 | 1 |
|  | 2384 | 2384 | 2383 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 6 | 9 | 7 |  | 8 | -7 | 1 |
|  | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 30 | 17 | 17 | 18 |  | 17 | -13 | 1 |
|  | 19 | 17 | 15 |  |  |  |  |
| 50 | 41 | 46 | 46 |  | 46 | -4 | 3 |
|  | 48 | 49 | 46 |  |  |  |  |
| 91 | 83 | 83 | 83 |  | 82 | -9 | 1 |
|  | 81 | 80 | 81 |  |  |  |  |
| 111 | 105 | 106 | 107 |  | 107 | -4 | 1 |
|  | 107 | 107 | 107 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |  | 0.028 | +0.006 | 0.001 |
|  | 0.027 | 0.027 | 0.027 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.951 | 7.951 | 7.950 |  | 7.950 | +0.008 | 0.001 |
|  | 7.950 | 7.951 | 7.950 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.4℃，湿度：47%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年4月20日 |  |  |  |  |  |  |

表10 实验结果（仪器序号：9）

| 厂家 | DATA-PIXEL |  |  | 型号 | DAISI MT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 4103444126-9001 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1184 | 1181 | 1178 |  | 1181 | -60 | 3 |
|  | 1183 | 1179 | 1178 |  |  |  |  |
| 1457 | 1398 | 1397 | 1395 |  | 1397 | -60 | 2 |
|  | 1399 | 1397 | 1394 |  |  |  |  |
| 1684 | 1623 | 1623 | 1621 |  | 1622 | -62 | 2 |
|  | 1625 | 1622 | 1620 |  |  |  |  |
| 2002 | 1931 | 1932 | 1931 |  | 1932 | -70 | 2 |
|  | 1935 | 1932 | 1930 |  |  |  |  |
| 2414 | 2369 | 2370 | 2369 |  | 2370 | -44 | 1 |
|  | 2372 | 2371 | 2371 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | -11 | 1 |
|  | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 25 | 25 | 23 |  | 25 | -5 | 1 |
|  | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |
| 50 | 49 | 47 | 47 |  | 47 | -3 | 1 |
|  | 47 | 46 | 47 |  |  |  |  |
| 91 | 79 | 78 | 78 |  | 79 | -12 | 1 |
|  | 80 | 81 | 79 |  |  |  |  |
| 111 | 101 | 98 | 104 |  | 101 | -10 | 2 |
|  | 103 | 103 | 99 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.035 | 0.036 | 0.036 |  | 0.036 | +0.014 | 0.001 |
|  | 0.035 | 0.035 | 0.036 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.953 | 7.953 | 7.953 |  | 7.953 | +0.011 | 0.000 |
|  | 7.953 | 7.953 | 7.953 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：19.9℃，湿度：49%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年5月10日 |  |  |  |  |  |  |

表11 实验结果（仪器序号：10）

| 厂家 | DATA-PIXEL |  |  | 型号 | DAISI MT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 | 4103444126-9001 |  |  | 原理 | 三维 |  |  |
| 光纤高度/nm | 仪器示值/nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性 /nm |
| 1241 | 1197 | 1200 | 1194 |  | 1197 | -44 | 3 |
|  | 1199 | 1193 | 1199 |  |  |  |  |
| 1457 | 1408 | 1411 | 1405 |  | 1409 | -48 | 3 |
|  | 1412 | 1405 | 1411 |  |  |  |  |
| 1684 | 1635 | 1637 | 1632 |  | 1635 | -49 | 3 |
|  | 1638 | 1630 | 1637 |  |  |  |  |
| 2002 | 1947 | 1949 | 1943 |  | 1947 | -55 | 3 |
|  | 1950 | 1943 | 1950 |  |  |  |  |
| 2414 | 2342 | 2344 | 2339 |  | 2343 | -71 | 3 |
|  | 2347 | 2339 | 2345 |  |  |  |  |
| 光纤下陷/ nm | 仪器示值/ nm |  |  |  | 平均值/nm | 示值误差/nm | 重复性/nm |
| 15 | 5 | 7 | 7 |  | 6 | -9 | 1 |
|  | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  |
| 30 | 19 | 22 | 22 |  | 21 | -9 | 1 |
|  | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |
| 50 | 41 | 41 | 41 |  | 42 | -8 | 2 |
|  | 43 | 45 | 42 |  |  |  |  |
| 91 | 83 | 83 | 85 |  | 83 | -8 | 1 |
|  | 83 | 84 | 81 |  |  |  |  |
| 111 | 102 | 103 | 105 |  | 103 | -8 | 1 |
|  | 104 | 101 | 103 |  |  |  |  |
| X/Y角度/° | 仪器示值/ ° |  |  |  | 平均值/° | 示值误差/° | 重复性/° |
| X轴 0.022 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  | 0.034 | +0.012 | 0.000 |
|  | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  |  |  |  |
| Y轴 7.942 | 7.955 | 7.955 | 7.956 |  | 7.955 | +0.013 | 0.000 |
|  | 7.955 | 7.955 | 7.955 |  |  |  |  |
| 实验地点 | 广州计量检测技术研究院科学城3楼精测实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：20.0℃，湿度：49%RH |  |  |  |  |  |  |
| 实验日期 | 2023年5月19日 |  |  |  |  |  |  |

实验总结

根据以上实验结果可以看出，无论对于国产还是进口的的多芯光纤干涉仪，使用标准光纤连接器光纤高度和光纤下陷进行测量时，大都取得了较好的重复性。在最常使用的（1000~2500）nm光纤高度测量的示值误差与（0~120）nm光纤下陷测量的示值误差未超出规范所述计量特性指标范围，大部分能和IEC标准要求等同，全部至少能满足国标的技术要求，也能够满足绝大部分生产过程的技术要求。试验所用标准光纤连接器光纤高度溯源至SI单位，扩展不确定度U为26nm~39nm；光纤下陷扩展不确定度U为9nm~17nm；端面角度的扩展不确定度U为0.050°。

综上，证明《多芯光纤干涉仪校准规范》采用的标准器科学、合理，校准方法切实可行。