《氮气吹扫浓缩仪校准规范》

不确定度评定报告

（征求意见稿）

2023.7.17

一、氮气吹扫浓缩仪温度偏差测量不确定度评定示例

1  温度偏差测量不确定度评定

1.1  测量方法

氮吹仪测温点布置如图2所示。O点位于工作区的几何中心，其余各测温点到氮吹仪内壁的距离为各自边长的1/10。将氮吹仪设定到校准温度，开启运行。氮吹仪达到稳定状态开始记录各测量点温度，每2 min 记录一次，在30 min内共测量16次，按公式（C.1）和公式（C.2）计算温度偏差。

1.2  测量模型

ΔTmax=Tmax-Ts                      （C.1）

ΔTmin=Tmin-Ts                      （C.2）

式中：

ΔTmax——温度上偏差，℃；

ΔTmin——温度下偏差，℃；

Tmax——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

Tmin——各测量点规定时间内测量的最低温度，℃；

Ts——设备设定温度，℃。

1.3不确定度来源

测量重复性引入的标准不确定度u1，分辨力引入的标准不确定度u2和多通道温度测试仪引入的不确定度u3。

1.4标准不确定度分量评定

1.4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1

使用多通道温度测试仪在校准点Ts为90℃的10次测量结果见表C.1。

表1 多通道温度测试仪测量结果

| 校准项目 | 测量值（Ti） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 90.2 | 90.8 | 90.6 | 90.4 | 90.6 | 90.3 | 90.1 | 90.7 | 90.5 | 90.6 |

则单次测量结果的标准差sT：

sT=i=1n(Ti-T)n-1≈0.225 ℃

实际校准时温度上偏差和温度上偏差分别是以各测量点规定时间内测量的最高温度和最低温度为基础计算的，则由测量重复性引入的标准不确定度分量为：

u1=sxi/n=0.225 ℃/1=0.225℃

1.4.2分辨力引入的标准不确定度分量u2

多通道温度测试仪的最小分辨力为0.1 ℃，区间半宽a=0.05 ℃，按均匀分布，取包含因子k=3，由此引入的标准不确定度分量u2为：

u2=0.05℃3≈0.029 ℃

1.4.3多通道温度测试仪引入的标准不确定度分量u3

多通道温度测试仪的最大允许误差为±0.1℃，假设其服从均匀分布，取包含因子k=3，则由校准装置引入的标准不确定度分量u3为：

u3=0.1 ℃3=0.058 ℃

5标准不确定度一览表

标准不确定度一览表见表C.2。

表2温度偏差校准结果标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 分量 | 标准不确定度分量/℃ |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u1 | 0.225 |
| 分辨力 | u2 | 0.029 |
| 校准装置 | u3 | 0.058 |

6合成标准不确定度

由于各不确定度间互不相关，合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u22+u32≈0.234 ℃

7扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=k×uc=0.5 ℃

二、氮气吹扫浓缩仪流量示值误差测量不确定度评定示例

1被测对象

加速绝热量热仪（TAC-500A），密封管道压力范围（0～15）MPa，校准压力点5MPa。

2 测量标准

现场压力校验仪，测量范围：（0～20MPa），准确度等级：0.05级。

C.2.1  测量方法

将被检仪器的出气口与气体标准流量计的入气口相连，开启氮吹仪，调节氮吹仪流量到相应的校准点。待流量稳定后，在工况条件下读取气体标准流量计示值3次，并与氮吹仪刻度流量示值比较，按公式（C.3）计算流量示值误差。

C.2.2  测量模型

δQ=QM-QTQT×100%                     （C.3）

式中：

δQ——流量示值误差，%；

QM——氮吹仪校准点的刻度流量示值，L/min；

QT——气体标准流量计3次流量测量值的算术平均值，L/min。

C.2.3  合成标准不确定度计算公式

依据不确定度传播律，当各不确定度间不相关时，uc2=i=1Nc2xiu2xi，则

uc=cQT2uQT2                         （C.4）

由公式（C.3）得

cQT=∂δQ∂QT=-QMQT2

C.2.4  不确定度来源

不确定度来源包括：

a）气体标准流量计测量重复性引入的标准不确定度uQT1；

b）气体标准流量计分辨力引入的标准不确定度uQT2；

c）气体标准流量计最大允许误差引入的标准不确定度uQT3。

C.2.5  标准不确定度分量评定

C.2.5.1 气体标准流量计测量重复性引入的标准不确定度uQT1

使用气体标准流量计在流量点QM为0.5 L /min的10次测量结果见表C.3。

表C.3气体标准流量计测量结果

| 校准项目 | 测量值（QTi） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（L/min） | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |

则单次测量结果的标准差sQT如下：

sQT=i=1nQTi-QT2n-1=0.0053 L/min

实际测试时在重复性条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为结果，则由气体标准流量计测量重复性引入的标准不确定度分量为：

uQT1=sQT3=0.0031 L/min

C.2.5.2 气体标准流量计分辨力引入的标准不确定度uQT2

气体标准流量计的最小分辨力为0.01 L/min，区间半宽a=0.005 L/min，按均匀分布处理，取包含因子k=3，由此引入的标准不确定度分量为：

uQT2=0.053L/min=0.0029  L/min

C.2.5.3 气体标准流量计最大允许误差引入的标准不确定度uQT3

所用气体标准流量计为1.0级，对应的最大允许误差为±1.0%，QT为0.515 L/min，按均匀分布处理，包含因子取k=3，由此引入的标准不确定度分量为：

uQT3=1.0%×0.5153L/min=0.0030 L/min

C.2.5.4 灵敏系数的计算

将表C.3中数据代入灵敏系数计算公式，则灵敏系数的计算结果如下：

cQT=-QMQT2=-0.50.5152=-1.8852 (L/min)-1

C.2.6  标准不确定度一览表

标准不确定度一览表见表C.4。

表C.4流量示值误差测量结果标准不确定度一览表

| 被测量 | 不确定度来源 | 标准不确定分量 | 灵敏系数 | 输出量的标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样流量示值误差 | uQT1 | 0.0031 L/min | -1.8852 (L/min)-1 | 0.005844 |
|  | uQT2 | 0.0029 L/min |  | 0.005467 |
|  | uQT3 | 0.0030 L/min |  | 0.005656 |

C.2.7  合成标准不确定度

由于各不确定度间互不相关，则由公式（C.4）可得合成标准不确定度uc为：

uc=cQT2uQT12+uQT22+uQT32×100 %=0.98%

C.2.8  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=k×uc=2.0%