《氮气吹扫浓缩仪校准规范》

试验报告

（征求意见稿）

2023.7.7

一、实验目的

为了验证《氮气吹扫浓缩仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对温度偏差、温度波动度、温度均匀度、流量示值误差等指标进行检验。

二、实验方法

1、方法描述

JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

本规范适用于水浴加热氮气吹扫浓缩仪、干体加热氮气吹扫浓缩仪的校准。

2、规范技术指标

表1 氮吹仪的主要计量特性指标

| 计量特性 | 计量特性指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 温度偏差 | 干体式 | 室温～150 ℃：±1.0 ℃ |
|  | 水浴式 | 室温～95 ℃：±0.5 ℃ |
| 温度均匀度 | 干体式 | ≤0.5 ℃ |
|  | 水浴式 | ≤0.3 ℃ |
| 温度波动度 | 干体式 | ≤0.3 ℃ |
|  | 水浴式 | ≤0.2 ℃ |
| 流量示值误差 | ±5% |  |
| 注：以上技术指标不用于合格判别，仅供参考。 |  |  |

3、环境条件要求

（1）环境温度：（15~35） ℃。

（2）相对湿度：不大于85%。

（3）仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

4、测量标准

4.1多通道温度测试仪

测量范围0～200℃，分辨力不低于0.1℃，最大允许误差为±0.1 ℃。

4.2气体标准流量计

测量范围：（0.01～1）L/min，1.0级。

5、校准步骤及结果计算

（一）温度偏差

氮吹仪测温点布置如图2所示。O点位于工作区的几何中心，其余各测温点到氮吹仪内壁的距离为各自边长的1/10。将氮吹仪设定到校准温度，开启运行。氮吹仪达到稳定状态开始记录各测量点温度，每2 min 记录一次，在30 min内共测量16次，或根据氮吹仪运行状况和用户校准需求确定时间间隔和记录次数，并在原始记录和校准证书中说明。温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：温度达到设定值±1 ℃区间，连续2 min显示温度波动不超过1.5℃，按公式（1）温度上偏差，按（2）计算温度下偏差。

图2 氮吹仪测温点布置图

ΔTmax=Tmax−Ts                        （1）

ΔTmin=Tmin−Ts                        （2）

式中：

ΔTmax——温度上偏差，℃；

ΔTmin——温度下偏差，℃；

Tmax——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

Tmin——各测量点规定时间内测量的最低温度，℃；

Ts——设备设定温度，℃。

（二）温度均匀度

氮吹仪在稳定状态下，工作时间各测量点30 min内（每2 min测量一次），每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值，按公式（3）计算温度均匀度。

ΔTu=i=1nTimax−Timin/n                    （3）

式中：

ΔTu——温度均匀度，℃；

Timax——各测量点在第i次测量的最高温度，℃；

Timin——各测量点在第i次测量的最低温度，℃；

n——测量次数。

（三）温度波动度

氮吹仪在稳定状态下，工作空间各测量点30min内（每2 min测量一次）实测温度最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量中变化量的最大值作为温度波动度的校准结果，按公式（4）计算温度波动度。

ΔTf=±12maxTjmax−Tjmin                 （4）

式中：

ΔTf——温度波动度，℃；

Tjmax——测量点j在n次测量中的最高温度，℃；

Tjmin——测量点j在n次测量中的最低温度，℃；

（四）流量示值误差

将被检仪器的出气口与气体标准流量计的入气口相连，开启氮吹仪，调节氮吹仪流量到相应的校准点。待流量稳定后，在工况条件下读取气体标准流量计示值3次，并与氮吹仪刻度流量示值比较，按公式（5）计算流量示值误差。

δQ=QM−QTQT×100%                        （5）

式中：

δQ——流量示值误差，%；

QM——氮吹仪校准点的刻度流量示值，L/min；

QT——气体标准流量计3次流量测量值的算术平均值，L/min。

三、实验结果

1、委托机构：国家生物技术药物产业计量测试中心，实验日期：2023.6.27

| 设备名称 | 氮气吹扫浓缩仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | efeg-11250 | 序列号 | N24.31452 |
| 制造厂 | 美国OI公司 | 校准地点 | 前处理实验室 |
| 环境温度/℃ | 19.9 | 相对湿度/% | 61 |

- 外观及功能检查

| ☑ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

- 温度偏差、温度波动度和温度均匀度

| 时间/min |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同测温点测量值Ti/℃ | O | 90.6 | 90.3 | 90.7 | 90.4 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.6 | 90.7 | 90.4 | 90.3 | 90.2 | 90.5 | 90.4 | 90.6 | 90.7 |
|  | A | 90.3 | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 89.9 | 89.7 | 89.8 | 90.1 | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.4 | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 89.7 |
|  | B | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 90.2 | 90.4 | 90.1 | 89.8 | 90.2 | 89.7 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 90.4 | 90.2 | 90.1 | 90.3 |
|  | C | 89.9 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 90.0 | 90.1 | 90.1 |
|  | D | 90.1 | 90.0 | 90.2 | 89.8 | 89.9 | 89.7 | 90.1 | 90.0 | 90.2 | 90.2 | 90.0 | 90.1 | 89.8 | 89.9 | 89.8 | 90.2 |
| 设备设定温度Ts/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度上偏差ΔTmax/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度下偏差ΔTmin/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度ΔTu/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动度ΔTf/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 流量示值误差

| QM/ L/min | QTi/ L/min |  |  | QT/ L/min | δQ/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | -2.0 |

2、委托机构：中国计量大学，实验日期：2023.5.11

| 设备名称 | 氮气吹扫浓缩仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | FY-ADCY12G | 序列号 | 62807 |
| 制造厂 | 杭州菲悦 | 校准地点 | 仪器仪表学院 |
| 环境温度/℃ | 20.2 | 相对湿度/% | 59 |

一、外观及功能检查

| ☑ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、温度偏差、温度波动度和温度均匀度

| 时间/min |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同测温点测量值Ti/℃ | O | 90.6 | 90.3 | 90.5 | 90.4 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.6 | 90.5 | 90.4 | 90.3 | 90.2 | 90.5 | 90.4 | 90.6 | 90.7 |
|  | A | 90.1 | 90.0 | 90.2 | 90.1 | 89.9 | 89.7 | 89.8 | 90.1 | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 89.7 |
|  | B | 90.0 | 90.2 | 90.1 | 90.2 | 90.4 | 90.1 | 89.8 | 90.2 | 89.7 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | 90.1 | 90.3 |
|  | C | 89.9 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 90.0 | 90.1 | 90.1 |
|  | D | 90.0 | 90.0 | 90.2 | 89.8 | 89.9 | 89.7 | 90.1 | 90.0 | 90.2 | 90.2 | 90.0 | 90.1 | 89.8 | 89.9 | 89.8 | 90.2 |
| 设备设定温度Ts/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度上偏差ΔTmax/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度下偏差ΔTmin/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度ΔTu/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动度ΔTf/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、流量示值误差

| QM/ L/min | QTi/ L/min |  |  | QT/ L/min | δQ/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0.5 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | -2.0 |

3、委托机构：南京师范大学，实验日期：2023.5.11

| 设备名称 | 氮气吹扫浓缩仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | AYAN-DC48S | 序列号 | 110527 |
| 制造厂 | 杭州安研 | 校准地点 | 分析测试中心 |
| 环境温度/℃ | 20.1 | 相对湿度/% | 62 |

一、外观及功能检查

| ☑ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、温度偏差、温度波动度和温度均匀度

| 时间/min |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同测温点测量值Ti/℃ | O | 90.4 | 90.3 | 90.5 | 90.4 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.3 | 90.5 | 90.4 | 90.3 | 90.2 | 90.5 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
|  | A | 90.1 | 90.0 | 90.2 | 90.1 | 89.9 | 89.7 | 89.8 | 90.1 | 89.8 | 89.7 | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 89.7 |
|  | B | 90.0 | 90.2 | 90.1 | 90.2 | 90.4 | 90.1 | 89.8 | 90.2 | 89.7 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | 90.1 | 90.3 |
|  | C | 89.9 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 90.0 | 90.1 | 90.1 |
|  | D | 90.0 | 90.0 | 90.2 | 89.8 | 89.9 | 89.7 | 90.1 | 90.0 | 90.2 | 90.2 | 90.0 | 90.1 | 89.8 | 89.9 | 89.8 | 90.2 |
| 设备设定温度Ts/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度上偏差ΔTmax/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度下偏差ΔTmin/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度ΔTu/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动度ΔTf/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、流量示值误差

| QM/ L/min | QTi/ L/min |  |  | QT/ L/min | δQ/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | -2.0 |

四、结论

从实验结果来看，本校准规范方法步骤可行且易实施，技术指标设定科学合理，能够满足氮气吹扫浓缩仪的校准需求。