高频电刀校准试验情况总结

一、校准试验目的

通过校准试验，对JJF 1217《高频电刀》校准规范中的设定的计量特性、校准条件、校准方法、校准结果处理等进行验证，以确定其修订的科学性、规范性、实用性、可行性。

二、校准试验过程

- 1.环境条件应符合JJF 1217《高频电刀》校准规范修订版的技术要求

环境温度：（15～30）℃；

相对湿度：不大于80%RH。

周围应无影响校准工作的机械振动及电磁场干扰，保护接地应符合GB 9706.4的要求。

2.测量标准及其他设备

2.1高频电刀功率检测装置

高频电刀测试仪技术要求见表1所示。

表1  高频电刀测试仪检测装置

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电流 | （0.001～0.5）A | ±2.5% |
| 2 | 高频功率 | (50～400)W | ±5.0% |
| 3 | 无感电阻 | (0～2000)Ω | ±2.5,步进值:25Ω |
| 注:1.高频电刀功率检测装置工作频率在(0.3～5.0)MHz； 2.F为 高频电刀功率检测装置在校准时的当前量程。 |  |  |  |

2.2 通用电气安全检测仪

电流测量范围：（1～1000)μA, 准确度等级:2级。

3.检查与校准项目

3.1外观及工作正常性检查

3.2输出功率示值误差

输出功率示示值最大允许误差不超过设定值的±20%。

3.3高频漏电流

3.3.1 中性电极漏电流:自中性电极流经200Ω无感电阻流向地的高频漏电流不大于150mA；

3.3.2 手术电极漏电流:当高频下中性电极与地隔离时,自单极电极流经200Ω无感电阻流向地的高频漏电流不大于150mA；

3.3.3双极电极漏电流:双极电极的高频漏电流不大于(P11)mA(从每一个电极流经200Ω无感电阻流向地的高频漏电流,在该阻抗上产生的功率不大于最大双极额定输出功率的1%)。

3.4外壳漏电流

3.4.1正常情况下,外壳漏电流不大于0.5mA；

3.4.2单一故障状态,外壳漏电流不大于1.0mA。

3.5患者漏电流

3.5.1正常情况下,BF型患者漏电流不大于0.1mA,CF型患者漏电流不大于0.01mA；

3.5.2 单一故障状态,BF型患者漏电流不大于0.5mA,CF型患者漏电流不大于0.05mA。

三、试验报告

为了验证JJF 1217《高频电刀》校准规范修订版的校准方法和技术性能的科学性、合理性和可操作性，选定不同生产厂家、不同型号规格进行高频电刀的校准试验，见表2。

表2、高频电刀生产厂家及型号规格

| 序号 | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海沪通电子有限公司 | GD350-B4 |
|  |  | GD350-B4A |
| 2 | 柯惠医疗 | Force Fx-8cs |
| 3 | 山东玉华电气有限公司 | YHA 120 |
| 4 | 北京贝林电子有限公司 | DGD-300B-2 |
| 5 | OLYMPUS | UES-400 |
|  |  | WB991036 |
| 6 | ERBE | VIO 300D |
|  |  | VIO 300S |
|  |  | VIO 200D |

试验结果：

通过上述6个厂家的15台高频电刀（涉及10个不同型号：GD350-B4、GD350-B4A、Force Fx-8cs、YHA 120、DGD-300B-2、UES-400、WB991036、VIO 300D、VIO 300S、VIO 200D）的校准试验，试验项目包括了外观及工作正常性检查、输出功率示值误差、高频漏电流、外壳漏电流、患者漏电流，符合校准规范要求的高频电刀15台，不符合校准规范要求的高频电刀0台，符合率为100%，校准原始记录见附件。

附件：高频电刀校准原始记录

高频电刀校准原始记录-1

委托单位：/                                证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：柯惠医疗

型号规格：  Force Fx-8cs                   出厂编号：F9A82508AX

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称： 高频电刀校准装置  型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 278 | 279 | 277 | 278.0 | 7.9 |
|  | P12 | 240 | 218 | 219 | 219 | 218.6 | 9.7 |
|  | P13 | 180 | 168 | 168 | 167 | 167.6 | 7.3 |
|  | P14 | 120 | 114 | 114 | 114 | 114.0 | 5.2 |
|  | P15 | 60 | 54.8 | 54.7 | 54.9 | 54.8 | 9.4 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117.0 | 2.5 |
|  | P22 | 80 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 75.6 | 5.8 |
|  | P23 | 60 | 57.8 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | 3.9 |
|  | P24 | 40 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 3.8 |
|  | P25 | 20 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 1.5 |
| 单极混用 | P31 | 200 | 194 | 194 | 193 | 193.6 | 3.3 |
|  | P32 | 160 | 156 | 156 | 156 | 156.0 | 2.5 |
|  | P33 | 120 | 117 | 117 | 116 | 116.6 | 2.9 |
|  | P34 | 80 | 77.9 | 77.9 | 77.7 | 77.8 | 2.8 |
|  | P35 | 40 | 38.6 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 3.3 |

2.2 双极模式                              　　　       　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 70 | 66.2 | 66.1 | 66.3 | 66.2 | 5.7 |
| P2 | 60 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 5.6 |
| P3 | 50 | 48.2 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 3.5 |
| P4 | 40 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 5.8 |
| P5 | 30 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 5.2 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 140 | 139 | 139 | 139.3 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 462 | 463 | 462 | 462.3 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 电极2 | 11 | 11 | 11 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:93.0 |  | 状态2:93.6 |  | 93.6 |
| 单一故障状态 | 状态1:15.9 | 状态2:0.1 | 状态3:16.9 | 状态4:0.1 | 16.9 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:4.1 |  | 状态2:4.1 |  | 4.1 |
| 单一故障状态 | 状态1:0.9 | 状态2:0.5 | 状态3:1.0 | 状态4:0.5 | 0.9 |

高频电刀校准原始记录-2

委托单位： /                               证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：柯惠医疗

型号规格：  Force Fx-8cs                   出厂编号：58C29235AX

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置   型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 284 | 286 | 284 | 284.6 | 5.4 |
|  | P12 | 240 | 225 | 226 | 225 | 225.3 | 6.5 |
|  | P13 | 180 | 173 | 172 | 173 | 172.6 | 4.2 |
|  | P14 | 120 | 114 | 114 | 114 | 114.0 | 5.2 |
|  | P15 | 60 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 6.9 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 115 | 115 | 114 | 114.6 | 4.7 |
|  | P22 | 80 | 78.2 | 78.1 | 78.4 | 78.2 | 2.3 |
|  | P23 | 60 | 59.5 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 1.0 |
|  | P24 | 40 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 0.5 |
|  | P25 | 20 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | -3.9 |
| 单极混用 | P31 | 200 | 191 | 192 | 191 | 191.3 | 4.5 |
|  | P32 | 160 | 154 | 154 | 154 | 154.0 | 3.8 |
|  | P33 | 120 | 116 | 116 | 116 | 116.0 | 3.4 |
|  | P34 | 80 | 77.8 | 77.8 | 77.7 | 77.7 | 2.9 |
|  | P35 | 40 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 4.4 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 70 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 5.4 |
| P2 | 60 | 56.6 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 6.1 |
| P3 | 50 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 5.9 |
| P4 | 40 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 5.8 |
| P5 | 30 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 4.1 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 119 | 119 | 118 | 118.6 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 1145 | 1146 | 1145 | 1145.3 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  |  | 电极2 | 11 | 11 | 11 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:83 |  | 状态2:83.2 |  | 83.2 |
| 单一故障状态 | 状态1:16.5 | 状态2:80.6 | 状态3:18.1 | 状态4:80.6 | 80.6 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:1.1 |  | 状态2:1.2 |  | 1.2 |
| 单一故障状态 | 状态1:1.1 | 状态2:4.4 | 状态3:1.2 | 状态4:4.5 | 4.5 |

高频电刀校准原始记录-3

委托单位： /                               证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：柯惠医疗

型号规格：  Force Fx-8cs                   出厂编号：F0C65329A

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置  型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 286 | 286 | 285 | 285.6 | 5.0 |
|  | P12 | 240 | 224 | 224 | 225 | 224.3 | 6.9 |
|  | P13 | 180 | 171 | 172 | 171 | 171.3 | 5.0 |
|  | P14 | 120 | 114 | 114 | 113 | 113.6 | 5.6 |
|  | P15 | 60 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 8.8 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 105 | 105 | 106 | 105.3 | 13.9 |
|  | P22 | 80 | 72.5 | 71.6 | 71.9 | 72.0 | 11.1 |
|  | P23 | 60 | 54.5 | 54.5 | 54.6 | 54.5 | 10.0 |
|  | P24 | 40 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 7.8 |
|  | P25 | 20 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 5.2 |
| 单极混用 | P31 | 200 | 195 | 195 | 193 | 194.3 | 2.9 |
|  | P32 | 160 | 153 | 153 | 153 | 153.0 | 4.5 |
|  | P33 | 120 | 116 | 117 | 116 | 116.3 | 3.1 |
|  | P34 | 80 | 78.4 | 78.4 | 77.8 | 78.2 | 2.3 |
|  | P35 | 40 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 4.9 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 70 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 5.9 |
| P2 | 60 | 57.2 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 4.8 |
| P3 | 50 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 5.2 |
| P4 | 40 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 3.8 |
| P5 | 30 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 5.6 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 135 | 135 | 134 | 134.6 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 352 | 349 | 347 | 349.3 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | 电极2 | 11 | 11 | 11 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:75.3 |  | 状态2:75.5 |  | 75.5 |
| 单一故障状态 | 状态1:9.8 | 状态2:0.2 | 状态3:9.3 | 状态4:0.1 | 9.8 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:4.1 |  | 状态2:4.1 |  | 4.1 |
| 单一故障状态 | 状态1:0.7 | 状态2:0.4 | 状态3:0.6 | 状态4:0.4 | 0.7 |

高频电刀校准原始记录-4

委托单位：/                               证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：柯惠医疗

型号规格：  Force EZ-8c出厂编号：F3H14406BX

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置  型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 281 | 282 | 281 | 281.3 | 6.6 |
|  | P12 | 240 | 222 | 222 | 221 | 221.6 | 8.3 |
|  | P13 | 180 | 178 | 178 | 179 | 178.3 | 0.9 |
|  | P14 | 120 | 116 | 116 | 118 | 116.6 | 2.9 |
|  | P15 | 60 | 57.3 | 57.2 | 57.4 | 57.3 | 4.7 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 110 | 111 | 112 | 111.0 | 8.1 |
|  | P22 | 80 | 75.5 | 75.6 | 75.3 | 75.4 | 6.1 |
|  | P23 | 60 | 56.6 | 56.8 | 56.9 | 56.7 | 5.8 |
|  | P24 | 40 | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 4.4 |
|  | P25 | 20 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 5.2 |
| 单极混用 | P31 | 200 | 191 | 191 | 190 | 190.6 | 4.9 |
|  | P32 | 160 | 154 | 154 | 153 | 153.6 | 4.1 |
|  | P33 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115.0 | 4.3 |
|  | P34 | 80 | 78.7 | 78.7 | 77.9 | 78.4 | 2.0 |
|  | P35 | 40 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 4.1 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 70 | 67.4 | 67.8 | 67.6 | 67.6 | 3.5 |
| P2 | 60 | 58.1 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 3.0 |
| P3 | 50 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 3.0 |
| P4 | 40 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 6.3 |
| P5 | 30 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 6.7 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 116 | 119 | 118 | 117.6 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 481 | 480 | 481 | 480.6 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 9 | 9 | 9 | 13 |
|  |  | 电极2 | 13 | 13 | 13 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:66.8 |  | 状态2:66.9 |  | 66.9 |
| 单一故障状态 | 状态1:4.5 | 状态2:0.2 | 状态3:4.2 | 状态4:0.1 | 4.5 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:1.4 |  | 状态2:1.4 |  | 1.4 |
| 单一故障状态 | 状态1:0.3 | 状态2:0.3 | 状态3:0.3 | 状态4:0.3 | 0.3 |

高频电刀校准原始记录-5

委托单位：/                                证书编号：/

仪器名称：高频电刀                          制造厂商：OLYMPUS

型号规格：UES-40出厂编号：7248786

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置   型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325.0 | -7.7 |
|  | P12 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225.0 | -11.2 |
|  | P13 | 140 | 158 | 157 | 157 | 157.3 | -11.0 |
|  | P14 | 80 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | -10.2 |
|  | P15 | 20 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | -11.2 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 134 | 133 | 133 | 133.3 | -10.0 |
|  | P22 | 80 | 88.9 | 89.0 | 88.9 | 88.9 | -10.1 |
|  | P23 | 60 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | -10.8 |
|  | P24 | 40 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | -10.0 |
|  | P25 | 20 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | -11.9 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 271 | 271 | 271 | 271.0 | -7.8 |
|  | P32 | 200 | 217 | 217 | 217 | 217.0 | -7.9 |
|  | P33 | 140 | 151 | 153 | 152 | 152.0 | -7.9 |
|  | P34 | 80 | 87.2 | 86.6 | 86.6 | 86.8 | -7.9 |
|  | P35 | 20 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | -9.1 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 1.3 |
| P2 | 80 | 79.3 | 79.4 | 79.6 | 79.4 | 0.7 |
| P3 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 0.3 |
| P4 | 40 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 39.0 | 2.5 |
| P5 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 2.5 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 131 | 131 | 131 | 131 |
|  |  | 电极2 | 19 | 19 | 19 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:573 |  | 状态2:576 |  | 576 |
| 单一故障状态 | 状态1:292 | 状态2:0.3 | 状态3:295 | 状态4:0.3 | 295 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:5.6 |  | 状态2:5.6 |  | 5.6 |
| 单一故障状态 | 状态1:3.4 | 状态2:1.7 | 状态3:3.3 | 状态4:1.7 | 3.4 |

高频电刀校准原始记录-6

委托单位：  /                             证书编号：/

仪器名称：高频电刀                        制造厂商：OLYMPUS

型号规格：USG-400出厂编号：B002151

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置   型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 311 | 311 | 311 | 311.0 | -3.6 |
|  | P12 | 200 | 219 | 218 | 217 | 218.0 | -8.3 |
|  | P13 | 140 | 151 | 151 | 151 | 151.0 | -7.3 |
|  | P14 | 80 | 87.4 | 87.3 | 87.5 | 87.4 | -8.5 |
|  | P15 | 20 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | -9.6 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 129 | 129 | 129 | 129.0 | -7.0 |
|  | P22 | 80 | 88.5 | 88.6 | 88.7 | 88.6 | -9.8 |
|  | P23 | 60 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | -11.7 |
|  | P24 | 40 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | -7.5 |
|  | P25 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | -7.0 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 262 | 262 | 262 | 262.0 | -4.6 |
|  | P32 | 200 | 209 | 209 | 209 | 209.0 | -4.4 |
|  | P33 | 140 | 148 | 148 | 148 | 148.0 | -5.5 |
|  | P34 | 80 | 86.6 | 86.8 | 86.8 | 86.7 | -7.8 |
|  | P35 | 20 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | -7.5 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 1.5 |
| P2 | 80 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 1.3 |
| P3 | 60 | 59.2 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 1.5 |
| P4 | 40 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 1.2 |
| P5 | 20 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 3.6 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 121 | 122 | 121 | 121.3 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 322 | 322 | 322 | 322.0 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|  |  | 电极2 | 16 | 16 | 16 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:384 |  | 状态2:386 |  | 386 |
| 单一故障状态 | 状态1:197.4 | 状态2:0.2 | 状态3:198.7 | 状态4:0.2 | 198.7 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:4.7 |  | 状态2:4.7 |  | 4.7 |
| 单一故障状态 | 状态1:2.8 | 状态2:1.6 | 状态3:2.8 | 状态4:1.6 | 2.8 |

高频电刀校准原始记录-7

委托单位： /                               证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：OLYMPUS

型号规格：WB991036出厂编号：15267P500006

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置   型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 289 | 288 | 289 | 288.6 | 3.9 |
|  | P12 | 200 | 192 | 192 | 192 | 192.0 | 4.1 |
|  | P13 | 140 | 136 | 136 | 136 | 136.0 | 2.9 |
|  | P14 | 80 | 77.3 | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 3.6 |
|  | P15 | 20 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 4.7 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 115 | 115 | 114 | 114.6 | 4.7 |
|  | P22 | 80 | 78.2 | 78.6 | 78.5 | 78.4 | 2.0 |
|  | P23 | 60 | 58.5 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 2.5 |
|  | P24 | 40 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 6.1 |
|  | P25 | 20 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 3.6 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 241 | 242 | 241 | 241.3 | 3.6 |
|  | P32 | 200 | 196 | 196 | 196 | 196.0 | 2.0 |
|  | P33 | 140 | 137 | 137 | 137 | 137.0 | 2.1 |
|  | P34 | 80 | 77.2 | 77.3 | 77.5 | 77.3 | 3.4 |
|  | P35 | 20 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 19.0 | 5.2 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 98.1 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 1.9 |
| P2 | 80 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.6 | 1.7 |
| P3 | 60 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 2.0 |
| P4 | 40 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 2.3 |
| P5 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 2.5 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / |  |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 70 | 69 | 70 | 70 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 无双极脚踏 | / | / |  |
|  |  | 电极2 | / | / | / |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:59.4 |  | 状态2:59.3 |  | 59.4 |
| 单一故障状态 | 状态1:30.5 | 状态2:0.2 | 状态3:31.2 | 状态4:0.2 | 31.2 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:9.9 |  | 状态2:9.9 |  | 9.9 |
| 单一故障状态 | 状态1:5.3 | 状态2:3.4 | 状态3:5.7 | 状态4:3.5 | 5.7 |

高频电刀校准原始记录-8

委托单位：                                证书编号：/

仪器名称：高频电刀                        制造厂商：山东玉华电气有限公司

型号规格：YHA120出厂编号：14116217

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置  型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 292 | 290 | 292 | 291.3 | 2.9 |
|  | P12 | 200 | 193 | 193 | 193 | 193.0 | 3.6 |
|  | P13 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135.0 | 3.7 |
|  | P14 | 80 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 2.3 |
|  | P15 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 2.5 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 117 | 117 | 116 | 116.6 | 2.9 |
|  | P22 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
|  | P23 | 60 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 3.8 |
|  | P24 | 40 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 38.7 | 3.3 |
|  | P25 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 2.5 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 243 | 243 | 243 | 243.0 | 2.8 |
|  | P32 | 200 | 189 | 189 | 189 | 189.0 | 5.8 |
|  | P33 | 140 | 138 | 138 | 138 | 138.0 | 1.4 |
|  | P34 | 80 | 78.6 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 1.9 |
|  | P35 | 20 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 4.1 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 0.7 |
| P2 | 80 | 77.9 | 77.8 | 77.9 | 77.8 | 2.8 |
| P3 | 60 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 3.8 |
| P4 | 40 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 1.2 |
| P5 | 20 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 4.1 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 65 | 65 | 65 | 65.0 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 69 | 71 | 71 | 70.3 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 无双极脚踏 |  |  |  |
|  |  | 电极2 |  |  |  |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:72.5 |  | 状态2:74.6 |  | 74.6 |
| 单一故障状态 | 状态1:34.6 | 状态2:0.2 | 状态3:34.6 | 状态4:0.2 | 34.6 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:3.3 |  | 状态2:3.3 |  | 3.3 |
| 单一故障状态 | 状态1:1.8 | 状态2:1.0 | 状态3:2.0 | 状态4:1.0 | 2.0 |

高频电刀校准原始记录-9

委托单位：                                证书编号：/

仪器名称：高频电刀                        制造厂商：ERBE

型号规格：VIO 300 D出厂编号：11469638

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：  高频电刀校准装置   型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 289 | 288 | 288 | 288.3 | 4.0 |
|  | P12 | 200 | 189 | 187 | 188 | 188.0 | 6.3 |
|  | P13 | 140 | 137 | 138 | 137 | 137.3 | 1.9 |
|  | P14 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
|  | P15 | 20 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 6.9 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 116 | 115 | 115 | 115.3 | 4.0 |
|  | P22 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
|  | P23 | 60 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 3.8 |
|  | P24 | 40 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 3.8 |
|  | P25 | 20 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 1.5 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 246 | 246 | 246 | 246.0 | 1.6 |
|  | P32 | 200 | 191 | 191 | 191 | 191.0 | 4.7 |
|  | P33 | 140 | 134 | 134 | 135 | 134.3 | 4.2 |
|  | P34 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 78.5 | 1.9 |
|  | P35 | 20 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 4.1 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 98.8 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 1.3 |
| P2 | 80 | 78.2 | 78.3 | 78.4 | 78.3 | 2.1 |
| P3 | 60 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 2.3 |
| P4 | 40 | 39.1 | 39.1 | 39.0 | 39.0 | 2.5 |
| P5 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 1.0 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 462 | 462 | 463 | 462 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 10 | 10 | 10 | 12 |
|  |  | 电极2 | 12 | 12 | 12 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:95.6 |  | 状态2:95.8 |  | 95.8 |
| 单一故障状态 | 状态1:31.6 | 状态2:0.2 | 状态3:31.6 | 状态4:0.2 | 31.6 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:5.1 |  | 状态2:5.1 |  | 5.1 |
| 单一故障状态 | 状态1:2.2 | 状态2:1.0 | 状态3:2.2 | 状态4:1.0 | 2.2 |

高频电刀校准原始记录-10

委托单位：                                证书编号：/

仪器名称：  高频电刀                      制造厂商：ERBE

型号规格：VIO 300 S出厂编号：11411024

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置  型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 281 | 282 | 283 | 282.0 | 6.3 |
|  | P12 | 200 | 192 | 193 | 195 | 193.3 | 3.4 |
|  | P13 | 140 | 133 | 133 | 133 | 133.0 | 5.2 |
|  | P14 | 80 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 2.3 |
|  | P15 | 20 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 7.5 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 113 | 113 | 113 | 113.0 | 6.1 |
|  | P22 | 80 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 1.5 |
|  | P23 | 60 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 58.2 | 3.0 |
|  | P24 | 40 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 3.6 |
|  | P25 | 20 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 4.7 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 243 | 243 | 243 | 243.0 | 2.8 |
|  | P32 | 200 | 195 | 195 | 195 | 195.0 | 2.5 |
|  | P33 | 140 | 134 | 134 | 135 | 134.3 | 4.2 |
|  | P34 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
|  | P35 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1.0 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 98.8 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 1.3 |
| P2 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
| P3 | 60 | 59.1 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 1.5 |
| P4 | 40 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0.7 |
| P5 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 3.0 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  |  |  |  |  |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  |  | 电极2 | 11 | 11 | 11 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:92.3 |  | 状态2:92.4 |  | 92.4 |
| 单一故障状态 | 状态1:32.9 | 状态2:0.2 | 状态3:32.9 | 状态4:0.2 | 32.9 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:6.3 |  | 状态2:6.3 |  | 6.3 |
| 单一故障状态 | 状态1:2.0 | 状态2:1.0 | 状态3:2.0 | 状态4:1.0 | 2.0 |

高频电刀校准原始记录-11

委托单位：                                证书编号：/

仪器名称：高频电刀                        制造厂商：ERBE

型号规格：VIO200D出厂编号：11463555

环境温度：23.2 ℃                          相对湿度：41%RH

安全分类：□BF型 CF型

主要测量标准器名称：高频电刀校准装置   型号：QA-ESⅢ出厂编号：4345603

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 300 | 293 | 293 | 291 | 292.3 | 2.6 |
|  | P12 | 200 | 188 | 188 | 188 | 188.0 | 6.3 |
|  | P13 | 140 | 136 | 136 | 136 | 136.0 | 2.9 |
|  | P14 | 80 | 78.5 | 78.6 | 78.6 | 78.5 | 1.9 |
|  | P15 | 20 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 5.8 |
| 单极凝血 | P21 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117.0 | 2.5 |
|  | P22 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
|  | P23 | 60 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 2.2 |
|  | P24 | 40 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 2.3 |
|  | P25 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 3.0 |
| 单极混用 | P31 | 250 | 245 | 245 | 245 | 245.0 | 2.0 |
|  | P32 | 200 | 187 | 187 | 187 | 187.0 | 6.9 |
|  | P33 | 140 | 131 | 131 | 131 | 131.0 | 6.8 |
|  | P34 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 1.9 |
|  | P35 | 20 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 2.0 |

2.2 双极模式                              　　　　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 100 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 0.8 |
| P2 | 80 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 1.5 |
| P3 | 60 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 1.1 |
| P4 | 40 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 1.2 |
| P5 | 20 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 4.1 |

3 高频漏电流　                            (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 62 | 62 | 63 | 62.3 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 147 | 162 | 165 | 158.0 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 47 | 46 | 48 | 47 |
|  |  | 电极2 | 13 | 13 | 13 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:250 |  | 状态2:256 |  | 256 |
| 单一故障状态 | 状态1:130.0 | 状态2:0.2 | 状态3:131.7 | 状态4:0.2 | 131.7 |

5 患者漏电流                                             (单位：μA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:3.1 |  | 状态2:3.1 |  | 3.1 |
| 单一故障状态 | 状态1:1.7 | 状态2:0.8 | 状态3:1.7 | 状态4:0.8 | 1.7 |

高频电刀校准原始记录-12

委托单位：                                 证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：上海沪通

型号规格：GD350-B4                         出厂编号：110260

环境温度：24℃                             相对湿度： 56   %

安全分类：□BF型      CF型

主要测量标准器名称：             型号：          出厂编号：

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 40 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 1.83 |
|  | P12 | 100 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | -5.40 |
|  | P13 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140.0 | -6.67 |
|  | P14 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185.0 | -7.50 |
|  | P15 | 350 | 323 | 323 | 323 | 323.0 | -7.71 |
| 单极凝血 | P21 | 20 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 6.00 |
|  | P22 | 50 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | -0.60 |
|  | P23 | 80 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | -2.25 |
|  | P24 | 100 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | -3.40 |
|  | P25 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115.0 | -4.17 |
| 单极混 用 (2) | P31 | 40 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 2.00 |
|  | P32 | 80 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | -1.88 |
|  | P33 | 120 | 116 | 116 | 116 | 116.0 | -3.33 |
|  | P34 | 160 | 154 | 154 | 154 | 154.0 | -3.75 |
|  | P35 | 200 | 189 | 189 | 189 | 189.0 | -5.50 |

2.2 双极模式                              　　　       　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4.00 |
| P2 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 1.50 |
| P3 | 30 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | -0.67 |
| P4 | 40 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | -1.50 |
| P5 | 50 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | -2.00 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 12 | 12 | 12 | 12 11 |
|  |  | 电极2 | 11 | 11 | 11 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1: 0.0004 |  | 状态2: 0.0002 |  | 0.0004 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0.0005 | 状态2: 0.0012 | 状态3: 0.0005 | 状态4: 0.0006 | 0.0012 |

5 患者漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1: 0.0005 |  | 状态2: 0.0003 |  | 0.0005 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0.0006 | 状态2: 0.0009 | 状态3: 0.0006 | 状态4: 0.0006 | 0.0009 |

高频电刀校准原始记录-13

委托单位：                     证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：上海沪通

型号规格：GD350-B4A                        出厂编号：190561

环境温度：25℃                             相对湿度： 55   %

安全分类：□BF型      CF型

主要测量标准器名称：             型号：          出厂编号：

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 40 | 40.9 | 39.1 | 39.1 | 39.7 | -0.75 |
|  | P12 | 100 | 101 | 96.9 | 96.9 | 98.3 | -1.73 |
|  | P13 | 150 | 150 | 145 | 145 | 146.7 | -2.22 |
|  | P14 | 200 | 200 | 193 | 193 | 195.3 | -2.33 |
|  | P15 | 350 | 351 | 342 | 342 | 345.0 | -1.43 |
| 单极凝血 | P21 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | -0.50 |
|  | P22 | 50 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | -0.60 |
|  | P23 | 80 | 80.0 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | -0.08 |
|  | P24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 0.00 |
|  | P25 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121.0 | 0.83 |
| 单极混 用 (3) | P31 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | -1.00 |
|  | P32 | 50 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | -0.60 |
|  | P33 | 80 | 80.0 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | -0.08 |
|  | P34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 0.00 |
|  | P35 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121.0 | 0.83 |

2.2 双极模式                              　　　       　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 10 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.00 |
| P2 | 20 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 6.50 |
| P3 | 30 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 5.67 |
| P4 | 50 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 5.80 |
| P5 | 80 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 5.50 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 10 | 10 | 10 | 10 6 |
|  |  | 电极2 | 6 | 6 | 6 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1: 0.002 |  | 状态2: 0.002 |  | 0.001 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0.001 | 状态2: 0.003 | 状态3: 0.002 | 状态4: 0.004 | 0.004 |

5 患者漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1: 0.0007 |  | 状态2: 0.0007 |  | 0.0007 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0.0013 | 状态2: 0.0015 | 状态3: 0.0012 | 状态4: 0.0015 | 0.0015 |

高频电刀校准原始记录-14

委托单位：                                 证书编号：/

仪器名称：高频电刀                         制造厂商：上海沪通

型号规格：GD350-B4A                        出厂编号：190183

环境温度：25℃                           相对湿度： 52   %

安全分类：□BF型      CF型

主要测量标准器名称：             型号：          出厂编号：

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 40 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | -2.25 |
|  | P12 | 100 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | -3.10 |
|  | P13 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145.0 | -3.33 |
|  | P14 | 200 | 193 | 193 | 193 | 193.0 | -3.50 |
|  | P15 | 350 | 342 | 342 | 342 | 342.0 | -2.29 |
| 单极凝血 | P21 | 20 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | -2.67 |
|  | P22 | 50 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | -5.20 |
|  | P23 | 80 | 75.9 | 76.0 | 75.9 | 75.9 | -5.08 |
|  | P24 | 100 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | -4.80 |
|  | P25 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115.0 | -4.17 |
| 单极混 用 (3) | P31 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | -2.50 |
|  | P32 | 50 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | -4.60 |
|  | P33 | 80 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | -4.50 |
|  | P34 | 100 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | -4.30 |
|  | P35 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115.0 | -4.17 |

2.2 双极模式                              　　　       　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 10 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.00 |
| P2 | 20 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 5.00 |
| P3 | 30 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 3.67 |
| P4 | 50 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 3.20 |
| P5 | 80 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 2.62 |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 7 | 7 | 7 | 7 7 |
|  |  | 电极2 | 7 | 7 | 7 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1: 0.001 |  | 状态2: 0.001 |  | 0.001 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0 | 状态2: 0 | 状态3: 0.002 | 状态4: 0.008 | 0.008 |

5 患者漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1: 0.0008 |  | 状态2: 0.0008 |  | 0.0008 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0.0012 | 状态2: 0.0014 | 状态3: 0.0012 | 状态4: 0.0015 | 0.0015 |

高频电刀校准原始记录-15

委托单位：                             证书编号：/

仪器名称：高频电刀                     制造厂商：北京贝林电子有限公司

型号规格：DGD-300B-2                   出厂编号：BN11800

环境温度：    25.1℃                   相对湿度： 68.3   %

安全分类：□BF型      CF型

主要测量标准器名称：高频电刀质量检测仪 型号：vPad-RF

出厂编号：VRF23040579

1 外观及工作正常性检查：

1.1 标识： 符合7.1.1技术要求   □不符合，

1.2 控制按钮：符合7.1.2技术要求   □不符合，

1.3 随机附件：符合7.1.3技术要求   □不符合，

2  输出功率示值误差

2.1 单极模式                                                   (单位： W)

| 测定值 |  |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 单极切割 | P11 | 40 | 34.7 | 33.9 | 33.4 | 34.0 | 17.65% |
|  | P12 | 80 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 64.4 | 24.29% |
|  | P13 | 140 | 110.5 | 110.4 | 109.7 | 110.2 | 27.04% |
|  | P14 | 200 | 152.7 | 152.5 | 151.3 | 152.2 | 31.43% |
|  | P15 | 300 | 225.6 | 219.9 | 217.7 | 221.1 | 35.71% |
| 单极凝血 | P21 | 20 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 28.48% |
|  | P22 | 50 | 40.0 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 24.69% |
|  | P23 | 80 | 63.3 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 26.58% |
|  | P24 | 100 | 77.9 | 77.8 | 77.7 | 77.8 | 28.53% |
|  | P25 | 120 | 93.9 | 93.8 | 93.4 | 93.7 | 28.07% |
| 单极混 用 | P31 | 30 | 26.0 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 16.13% |
|  | P32 | 60 | 50.7 | 50.3 | 50.1 | 50.4 | 19.13% |
|  | P33 | 100 | 82.9 | 82.6 | 82.2 | 82.6 | 21.11% |
|  | P34 | 150 | 120.1 | 119.5 | 119.0 | 119.5 | 25.49% |
|  | P35 | 200 | 157.6 | 154.6 | 155.2 | 155.8 | 28.37% |

2.2 双极模式                              　　　       　 (单位：W)

| 测定值 |  | 测量次数 |  |  | 输出功率 平均值 | 输出功率 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| P1 | 10 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 13.21% |
| P2 | 20 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 20.97% |
| P3 | 30 | 24.1 | 24.4 | 23.6 | 24.0 | 24.83% |
| P4 | 50 | 35.4 | 35.1 | 34.7 | 35.1 | 42.59% |
| P5 | 70 | 42.6 | 43.4 | 42.8 | 42.9 | 63.04% |

3 高频漏电流　                          　　　　　　    (单位：mA)

| 参数名称 |  |  | 测量次数 |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 中性电极漏电流 | 中性电极以地为基准 |  | / | / | / | / |
|  | 中性电极与地隔离 |  | 66.4 | 65.0 | 64.3. | 65.7 |
| 手术电极漏电流 |  |  | 54.1 | 53.7 | 52.2 | 53.3 |
| 双极电极漏电流 |  | 电极1 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
|  |  | 电极2 | 16.5 | 16.6 | 16.5 |  |

4 外壳漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:0 |  | 状态2:0 |  | 0 |
| 单一故障状态 | 状态1:0 | 状态2: 0.199 | 状态3:0 | 状态4: 0.255 | 0.255 |

5 患者漏电流                                             (单位：mA)

| 电源 | 测量值 |  |  |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常状态 | 状态1:0.0026 |  | 状态2:0.0026 |  | 0.0026 |
| 单一故障状态 | 状态1: 0.002 | 状态2: 0.0035 | 状态3: 0.0037 | 状态4: 0.002 | 0.0037 |