数字式火花试验机试验报告（山东省计量院）

- 试验目的

分别选取数字式直流和工频火花试验机作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

- 试验方法

试验中采用规范7.2对火花机的电压示值误差、直流火花机输出电压的峰值纹波因数、灵敏度和稳定性以及试验电极和保护电极等项目进行测量。

- 试验设备

试验系统所用主要设备信息如表1所示。

表1试验所用主要设备信息

| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 数字高压表 | （1～20）kV | MPE: ±0.2% |
| 游标卡尺 | (0～200) mm | MPE:±0.02mm |
| 钢卷尺 | (0～500) mm | MPE:±0.15mm |

- 试验地点：客户现场车间

- 试验时间：2023年3月20日

- 试验人员：邓彬、马雪锋

- 试验结果

计量器具名称： 直流火花试验机 制造者：深圳市杰帝实业有限公司 型号/规格： JD-DC15A 出厂编号： JD100821 一、一般检查： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 ；工频耐压试验： 符合要求 ； 绝缘电阻试验： 符合要求 ；电源输入端与机箱外壳之间 ﹥10MΩ；高压端和金属外壳之间 ﹥100MΩ。 二、试验电极检查： 符合要求 ；试验电极形状：V型□ U型√ 试验电极珠子直径 3.5 mm；同一串珠子间距离 2.5 mm；珠链长度 63.8 mm；链距 7.6 mm； 电极有效长度 200 mm，实际长度 202 mm；电极有效宽度 60 mm；实际宽度 62 mm。 三、保护电极检查： 符合要求 ； 保护电极珠子直径 3.5 mm；同一串珠子间距离 2.5 mm；珠链长度 63.8 mm；链距 7.6 mm； 电极有效长度 20 mm，实际长度 22 mm；电极有效宽度 70 mm；实际宽度 71 mm。 四、电压示值校准( DCV )： 量程; 示值; 实际值; 示值误差; 测量不确定度U（k=2）. 15kV; 1.50 kV; 1.505 kV; -0.33%; 0.014 kV. 15kV; 5.00 kV; 5.012 kV; -0.24%; 0.026 kV. 15kV; 7.00 kV; 7.01 kV; -0.14%; 0.04 kV. 15kV; 10.00 kV; 10.02 kV; -0.24%; 0.05 kV. 15kV; 15.00 kV; 15.04 kV; -0.23%; 0.07 kV. 五、直流火花机输出电压的峰值纹波因数： 试验电压 1000 V，试验电压峰-峰值 1.8 V，峰值纹波因数： 1.8% 。 六、灵敏度： 试验电压 5 kV，短路电流 590 μA，人工击穿装置持续旋转20次，击穿指示器记录的击穿数 20 次，人工击穿装置记录的击穿数 20 次。 七、稳定性： 试验电压 5 kV，人工击穿装置并联电容 / pF，人工击穿装置持续旋转20次，击穿指示器记录的击穿数 20 次，人工击穿装置记录的击穿数 20 次。

计量器具名称： 工频火花试验机 制造者： 廊坊万达电器厂 型号/规格： CHJ-15 出厂编号： 140828 一、一般检查： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 ；工频耐压试验： 符合要求 ； 绝缘电阻试验：符合要求；电源输入端与机箱外壳之间 ﹥10MΩ；高压端和金属外壳之间 ﹥100MΩ。 二、试验电极检查： 符合要求 ；试验电极形状：V型□ U型√ 试验电极珠子直径 3.4 mm；同一串珠子间距离 2.2 mm；珠链长度 65.4 mm；链距 7.5 mm； 电极有效长度 200 mm，实际长度 206 mm；电极有效宽度 60 mm；实际宽度 62 mm。 三、保护电极检查： 符合要求 ； 保护电极珠子直径 3.4 mm；同一串珠子间距离 2.2 mm；珠链长度 65.4 mm；链距 7.5 mm； 电极有效长度 20 mm，实际长度 22 mm；电极有效宽度 60 mm；实际宽度 62 mm。 四、电压示值校准（ACV, 50Hz）： 量程; 示值; 实际值; 示值误差; 测量不确定度U（k=2）. 15kV; 1.50 kV; 1.52 kV; -1.3%; 0.04 kV. 15kV; 5.00 kV; 5.02 kV; -0.4%; 0.04 kV. 15kV; 7.00 kV; 7.02 kV; -0.3%; 0.05 kV. 15kV; 10.00 kV; 9.92 kV; 0.8%; 0.06 kV. 15kV; 15.00 kV; 14.75 kV; 1.7%; 0.08 kV. 五、直流火花机输出电压的峰值纹波因数： 试验电压 / V，试验电压峰-峰值 / V，峰值纹波因数： / 。 六、灵敏度： 试验电压 3 kV，短路电流 590 μA，人工击穿装置持续旋转20次，击穿指示器记录的击穿数 20 次，人工击穿装置记录的击穿数 20 次。 七、稳定性： 试验电压 3 kV，人工击穿装置并联电容 / pF，人工击穿装置持续旋转20次，击穿指示器记录的击穿数 20 次，人工击穿装置记录的击穿数 20 次。

- 试验结论

试验验证结果表明，火花试验机校准规范规定的计量特性合理、校准方法正确，可操作性较强。

数字式火花试验机试验报告（广东省计量院）

- 试验目的

选取数字式直流火花试验机作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

- 试验方法

试验中采用规范7.2对火花机的电压示值误差、直流火花机输出电压的峰值纹波因数、灵敏度和稳定性以及试验电极和保护电极等项目进行测量。

- 试验设备

试验系统所用主要设备信息如表1所示。

表1试验所用主要设备信息

| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 数字高压表 | （1～10）kV | 1级 |
| 火花试验机检测仪 | 100μA～1000μA | Urel=1.5%( k =2) |
| 游标卡尺 | (0～150) mm | Urel =0.01 mm(k=2) |
| 钢卷尺 | (0.01～5) m | Ⅱ 级 |

- 试验地点：客户现场车间

- 试验时间：2023年1月29日

- 试验人员：张剑

- 试验结果

计量器具名称： 直流火花试验机 制造者：广州市日新电器设备厂 型号/规格： HS-4A 出厂编号： 5654 一、一般检查： 符合要求 ； 通电检查： 符合要求 ；工频耐压试验： 符合要求 ； 绝缘电阻试验：符合要求；电源输入端与机箱外壳之间﹥10MΩ；高压端和金属外壳之间﹥100MΩ。 二、试验电极检查： 符合要求 ；试验电极形状：V型√ U型□ 试验电极珠子直径 3.2 mm；同一串珠子间距离 2.2 mm；珠链长度 60 mm；链距 7.8 mm； 电极有效长度 200 mm，实际长度 210 mm；电极有效宽度 60 mm；实际宽度 62 mm。 三、保护电极检查： 符合要求 ； 保护电极珠子直径 3.2 mm；同一串珠子间距离 2.2 mm；珠链长度 60 mm；链距 7.8 mm； 电极有效长度 20 mm，实际长度 24 mm；电极有效宽度 70 mm；实际宽度 72 mm。 四、电压示值校准： 量程; 示值/kV; 实际值/kV; 示值误差/%; 不确定度（k=2）. 6kV; 1; 0.996; +0.4%; Urel=1.2%. 2; 1.997; +0.2%; Urel=1.2%. 3; 3.004; -0.1%; Urel=1.2%. 4; 4.008; -0.2%; Urel=1.2%. 5; 5.006; -0.1%; Urel=1.2%. 6; 5.987; +0.3%; Urel=1.2%. 五、直流火花机输出电压的峰值纹波因数： 试验电压 1000 V，试验电压峰-峰值 22 V，峰值纹波因数： 2.2% 。 六、灵敏度： 试验电压 5 kV，短路电流 590 μA，人工击穿装置持续旋转20次，击穿指示器记录的击穿数 20 次，人工击穿装置记录的击穿数 20 次。 七、稳定性： 试验电压 6 kV，人工击穿装置并联电容 / pF，人工击穿装置持续旋转20次，击穿指示器记录的击穿数 20 次，人工击穿装置记录的击穿数 20 次。

- 试验结论

试验验证结果表明，火花试验机校准规范规定的计量特性合理、校准方法正确，可操作性较强。

指针式火花试验机试验报告（河南省计量院）

- 试验目的

选取指针式直流火花试验机和工频火花试验机作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

- 试验方法

试验中采用规范7.2对火花机的电压示值误差、直流火花机输出电压的峰值纹波因数、灵敏度和稳定性以及试验电极和保护电极等项目进行测量。

- 试验设备

试验系统所用主要设备信息如表1所示。

表1试验所用主要设备信息

| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 数字高压表 | （1～30）kV | 1级 |
| 火花试验机检测仪 | 100μA～1000μA | Urel=1.5%( k =2) |
| 游标卡尺 | (0～150) mm | Urel =0.01 mm(k=2) |
| 钢卷尺 | (0.01～5) m | Ⅱ 级 |

- 试验地点：客户现场车间

- 试验时间：2023年1月16日

- 试验人员：贾红斌

- 试验结果

计量器具名称： 工频火花试验机 制造者：永陵 型号/规格： CHJ2 出厂编号： / 一、一般检查： - 安全保护连锁装置检查、复绕挤出开关：正常。 - 火花机外壳有接地端子和接地标志；接地良好。 二、电极： 试验电极 长 180 mm，宽 80 mm。 保护电极 长 40 mm，宽 110 mm，接地可靠。 三、灵敏度校准： 试验电压3kV（有效值）时，短路稳态电流590μA；20次人工击穿报警正常。 四、稳定性校准： - 试验电压升至 5 kV（有效值）时，20次人工击穿报警正常。 - 试验电压在3 kV（有效值）至最高标称电压上下连续调整2次，20次人工击穿报警正常。 五、试验电压校准： 示值（kV）; 5; 10; 15; 20; 25. 实际值（kV）; 5.10; 11.25; 16.00; 21.00; 26.10. 测量结果的扩展不确定度 电压: Urel=1.5% k=2

计量器具名称： 直流火花试验机 一、一般检查： - 安全保护连锁装置检查、自动手动开关：正常。 - 火花机外壳有接地端子和接地标志；接地良好。 二、工作电极： 试验电极 长 125 mm，宽 10 mm。 保护电极 长 30 mm，宽 70 mm，接地可靠。 三、灵敏度： 试验电压3kV时，短路稳态电流580μA；20次人工击穿报警正常。 四、稳定性： - 试验电压升至 6 kV时，20次人工击穿报警正常。 - 试验电压在3 kV至最高标称电压上下连续调整2次，20次人工击穿报警正常。 五、试验电压：直流电压 示值（kV）; 2; 4; 6; 8; 10. 实际值（kV）; 2.10; 4.02; 5.60; 7.62; 9.63. 电压测量不确定度: Urel=4×10-3 k=2 六、纹波因数： 试验电压（kV）; 纹波因数. 10; 3%.

- 试验结论

试验验证结果表明，火花试验机校准规范规定的计量特性合理、校准方法正确，可操作性较强。