火花试验机校准规范

编写说明

《火花试验机校准规范》编制工作组

2023年7月

火花试验机校准规范编写说明

一、任务来源

国家计量技术规范《火花试验机校准规范》由《市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发【2022】70号）批准立项，由全国电磁计量技术委员会归口组织编写，规范为首次制定。

二、采纳国际建议说明

目前国际上无相关的国际建议，因此本规范没有采纳国际建议。

三、编制工作组

总局下达任务后，委员会对编制工作组进行了征集，2022年11月，委员会下达了编制工作组成立通知。

本规范的起草单位有5家：山东省计量科学研究院、广东省计量科学研究院、河南省计量科学研究院、青岛市计量技术研究院、常州检验检测标准认证研究院；起草人7人：马雪锋、王新军、邓彬、张剑、贾红斌、郁黎、李鑫。

四、制定背景

火花试验机是电线电缆生产企业中的重要标准仪器，是电线电缆生产过程中用高电压来检验绝缘层质量的必备测试设备，对保证电线电缆质量起着至关重要的作用。电线电缆多用于仪器仪表设备、电力和电网系统，电线电缆的质量直接影响到仪表设备的质量和电网的安全运行。

目前，国内还没有技术规范来规定现场使用的火花试验机的检定/校准，而生产火花试验机的厂家和使用单位越来越多，迫切需要制定技术规范，保证火花试验机这一高压试验标准的准确可靠，从而确保电线电缆的质量。

五、制定依据

本规范制定中主要依据以下文件：

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

GB/T 3048.9-2007  电线电缆电性能试验方法  第9部分：绝缘线芯火花试验

GB/T 26873-2011  火花试验机

JB/T 4278.10-2011  橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法  第10部分：火花试验机

六、制定过程

1、2022年7月，国家市场监管总局下达规范制修订计划；

2、征求意见稿起草

1）2022年12月9日，召开编制工作组启动工作会议，在计划申报阶段提交的《初稿》基础上，讨论并确定了校准规范框架及主要技术内容，并对校准规范后续工作进行了明确分工。

2）2022年12月-2023年2月，根据启动会确定的分工，编制工作组组织开展了指针式和数字式工频火花试验机、直流火花试验机、高频火花试验机的调研分析、试验验证工作，编写形成了《讨论稿》及附件资料。

3）2023年3月-2023年7月，编制工作组根据各单位提供的资料，对文本进行了修改，形成了征求意见稿。

七、规范主要内容

1、范围

本规范适用于电线电缆检测用工频火花试验机和直流火花试验机的校准。

针对高频火花机，编制工作组进行了调研。高频火花试验机主要用于通讯等行业用导线，其技术指标主要参考国际标准，使用电压在1kV至3kV区间，频率3kHz，其特征是试验电压低、出线速度快。相关国际标准未对灵敏度和稳定性做出具体要求，因此规范规定的灵敏度和稳定性并不适于高频火花试验机，因此不建议将高频火花机列入本规范适用范围。

2、纹波

关于纹波的评价有“纹波因数”和“纹波系数”两种表达，JJF 1023-1991的7.7给出了“纹波因数”术语，《计量学通用名词》电磁部分（2022版）给出了“纹波”的定义，经与作者沟通建议采用“纹波因数”；

JJF 1023-1991的7.7规定的纹波因数，为波动分量的r.m.s值与直流分量的比值，而在GB/T 3048.9-2007的4.2.2中，直流输出电压的纹波，用峰值对峰值与直流的比值进行表征，二者不一致。为此我们在“术语在线”进行了检索，方均根纹波因数（来源于“电力工程名词”和“电力名词第三版”）为信号中交流分量的有效值与直流分量的绝对值之比，与JJF1023-1991的7.7相对应；峰值纹波因数（来源于“电力工程名词”和“电力名词第三版”）为信号中交流分量的峰-峰值与直流分量的绝对值之比，与GB/T 3048.9-2007的4.2.2中对纹波的要求一致，因此使用“峰值纹波因数”表征直流火花机的纹波。

3、计量特性

对于灵敏度和稳定性，对火花机的要求是“击穿指示器记录的击穿数和人工击穿装置记录下的击穿数应一致”，该要求无法作为计量特性，也无法进行不确定度评定，因此计量特性中删除了灵敏度和稳定性项目，只保留了电压示值误差和直流火花机输出电压的峰值纹波因数项目。

4、试验电极和保护电极

将试验电极和保护电极检查纳入校准前准备，规定了试验电极和保护电极检查的各项参数。

火花试验机校准规范编制工作组

2023年7月22日