实 验 报 告

《半径样板校准规范》

辽宁省计量科学研究院

2022年02月

1、实验目的

为了确定半径样板校准规范中校准方法的可靠性，同时也为了验证测量不确定度的评定结果，选择具有代表性的R0.1mm、R1mm、R25mm、R50mm、R100mm的凹形样板和凸形样板进行实验。

2、实验方法：

本次实验采用影像测量仪直接对凹形样板和凸形样板进行10次重复测量，通过贝塞尔法进行数据处理，以验证半径样板对应的计量性能是否满足。从而确认校准规范中的计量性能要求和校准方法的科学合理性。本次实验测量次数n=10。计算公式如下：

贝塞尔法标准偏差：s=i=1nxi−x2n−1

3、实验工具：影像测量仪：±(3μm +4L×10-6)

4、实验地点：辽宁省计量科学研究院。

5、实验时间：2022年07月24日。

6、实验数据见下表：

凸形样板

| 制造单位 |  |  |  | 沧州长城工量具厂 |  |  |  | 规格 |  | R(0.1～100)mm |  |  | 编号 |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接测量法（影像测量仪法）测量凸形样板： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  | 实测结果（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（μm） |
| 0.1 | 0.0966 |  | 0.0945 |  | 0.0933 | 0.0968 | 0.0977 |  | 0.0948 |  | 0.0942 | 0.0942 |  | 0.0932 | 0.0938 |  | 1.5 |
| 1 | 1.0022 |  | 1.0036 |  | 1.0045 | 1.0011 | 1.0006 |  | 0.9998 |  | 1.0002 | 1.0023 |  | 1.0023 | 1.0007 |  | 1.5 |
| 25 | 25.0016 |  | 24.9950 |  | 24.9978 | 24.9865 | 24.9936 |  | 25.0033 |  | 24.9987 | 24.9963 |  | 24.9875 | 24.9978 |  | 5.2 |
| 50 | 49.9326 |  | 49.9256 |  | 49.9210 | 49.9333 | 49.9452 |  | 49.9435 |  | 49.9430 | 49.9159 |  | 49.9500 | 49.9321 |  | 11.2 |
| 100 | 100.2231 |  | 100.2315 |  | 100.2454 | 100.2521 | 100.2200 |  | 100.2439 |  | 100.2255 | 100.2456 |  | 100.2210 | 100.2319 |  | 11.8 |

凹形样板

| 制造单位 |  |  |  | 沧州长城工量具厂 |  |  |  | 规格 |  | R(0.1～100)mm |  |  | 编号 |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接测量法（影像测量仪法）测量凹形样板： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  | 半径尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（μm） |
| 0.1 | 0.1002 |  | 0.1022 |  | 0.1033 | 0.0998 | 0.0987 |  | 0.1005 |  | 0.0992 | 0.0974 |  | 0.0996 | 0.0978 |  | 1.8 |
| 1 | 0.9974 |  | 0.9965 |  | 0.9938 | 0.9941 | 0.9960 |  | 0.9952 |  | 0.9999 | 0.9967 |  | 0.9942 | 0.9945 |  | 2.0 |
| 25 | 25.0125 |  | 25.0165 |  | 25.0061 | 25.0010 | 25.0129 |  | 25.0033 |  | 25.0078 | 25.0036 |  | 25.0114 | 25.0048 |  | 5.1 |
| 50 | 50.1157 |  | 50.1340 |  | 50.1452 | 50.1555 | 50.1259 |  | 50.1439 |  | 50.1421 | 50.1323 |  | 50.1221 | 50.1354 |  | 11.9 |
| 100 | 99.7862 |  | 99.7822 |  | 99.7569 | 99.7698 | 99.7821 |  | 99.7569 |  | 99.7824 | 99.7700 |  | 99.7891 | 99.7660 |  | 11.9 |

5．样板示值误差的测量结果不确定度分析

按照规程附录B中的不确定度评定方式分别对试验样品的示值误差测量结果进行不确定度评定，其不确定度评定结果见下表

| 半径样板标称值 |  | 不确定度评定结果（k=2） | 不确定度要求 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1mm | 凸版 | 2.4 | 2.7 |
|  | 凹版 | 2.6 |  |
| 1mm | 凸版 | 2.4 | 3.0 |
|  | 凹版 | 2.7 |  |
| 25mm | 凸版 | 5.6 | 6.9 |
|  | 凹版 | 5.5 |  |
| 50mm | 凸版 | 11.4 | 13.0 |
|  | 凹版 | 12.1 |  |
| 100mm | 凸版 | 12.1 | 13.2 |
|  | 凹版 | 12.2 |  |

6. 实验分析和结论

通过以上试验样品的实验数据可知,《半径样板校准规范》中直接测量法中使用影像测量测量是可行、可靠的。