中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXX—XXXX

港口起重机起升高度检测仪校准规范

Calibration Specification for Port Crane Lifting Height Gauge

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布       XXXX-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局发布

JJF XXXX—XXXX

代替JJF1033-2001

港口起重机起升高度检测仪

校准规范

Calibration Specification for

Port Crane Lifting Height Gauge

归 口 单 位：全国水运专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：交通运输部天津水运工程科学研究所

参加起草单位：天津港（集团）有限公司

交通运输部水运科学研究所

本规范由全国水运专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李绍辉（交通运输部天津水运工程科学研究所）

周振杰（交通运输部天津水运工程科学研究所）

韩鸿胜（交通运输部天津水运工程科学研究所）

参加起草人：

王德蓉（天津港（集团）有限公司）

张德文（交通运输部水运科学研究所）

目录

引言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  概述	(1)

4  计量特性	(1)

5  校准条件	(2)

5.1  环境条件	(2)

5.2  测量标准及其他设备	(2)

6  校准项目和校准方法	(3)

6.1  校准项目	(3)

6.2  校准方法	(3)

7  校准结果表达	(5)

7.1  校准记录	(5)

7.2  校准证书	(5)

7.3  校准结果的测量不确定度	(5)

8  复校时间间隔	(5)

附录A  港口起重机起升高度检测仪原始记录格式	(6)

附录B  港口起重机起升高度检测仪校准证书内页格式	(8)

附录C  港口起重机起升高度检测仪示值测量不确定度评定示例	(10)

# 引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

港口起重机起升高度检测仪校准规范

- 范围

本规范适用于港口起重机起升高度检测仪的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T  24810.1  起重机限制器和指示器第1部分：总则

GB/T  17495  港口门座起重机技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 概述

港口起重机起升高度检测仪（以下简称“起升高度检测仪”）是用于测量港口起重机吊具提升、下放高度的仪器，主要由高度传感器和显示装置组成。工作时，高度传感器将高度信号转换成二进制编码信号，由显示装置对信号进行采样、模拟/数字信号转换、分析等系列操作，获取港口起重机吊具相对于地面/轨道面的高度信息。

3

图1  起升高度检测仪结构示意图

- 计量特性

起升高度检测仪计量特性应符合表1的要求。

表1  计量特性

| 序号 | 计量技术参数 | 计量技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高度示值误差 | 0.4%F·S（实验室条件）、0.8% F·S（装机条件） |
| 2 | 高度回程误差 | 0.5%F·S（实验室条件）、1.0% F·S（装机条件） |
| 3 | 高度测量重复性 | 0.2% F·S（实验室条件）、0.3% F·S（装机条件） |

- 校准条件

## 5.1  环境条件

### 5.1.1	 室内环境条件

室内环境条件要求如下：

a)  温度：15 ℃~25 ℃；

b)  相对湿度：应不大于75%。

### 5.1.2	 装机环境条件

装机环境条件要求如下：

a)  温度：5℃~35℃；

- b)  相对湿度：应不大于95%；

- c)  风速：应不大于8.3m/s（30km/h）。

## 5.2	测量标准及其他设备

推荐使用表2所列测量标准及配套设备，技术要求见表3，允许使用满足不确定度要求的其他测量标准及其他设备进行校准。

表2  测量标准及其他设备

| 序号 | 校准项目 | 测量标准及其他设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高度示值误差 | 激光测距仪，配套装置 |
| 2 | 高度回程误差 | 激光测距仪，配套装置 |
| 3 | 高度测量重复性 | 激光测距仪，配套装置 |

表3  测量标准及其他设备技术要求

| 序号 | 测量标准及其他设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪 | 测量范围应覆盖被校准起升高度检测仪量程，准确度等级不低于1级。 |
| 2 | 配套装置 | 包括试验导轨、试验车，基本要求包括： a）导轨长度应覆盖起升高度检测仪量程； b）导轨起始端安装激光反射靶，激光反射靶与导轨平面垂直； c）试验车应在一侧设有激光测距仪与被校准起升高度检测仪 |

表3  测量标准及其他设备技术要求（续）

| 序号 | 测量标准及其他设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配套装置 | 安放调节装置； d）试验导轨轨道全程高差∆h≤±1.0mm/10m，直线度d≤±1.0mm，平行度p≤±1.0mm。 |

- 校准项目和校准方法

- 6.1  校准项目

起升高度检测仪校准项目见表4。

表4  校准项目表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法对应条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高度示值误差 | 6.2.1、6.2.2 |
| 2 | 高度回程误差 | 6.2.1、6.2.2 |
| 3 | 高度测量重复性 | 6.2.1、6.2.2 |
| 注：可根据实际应用需要，选择要校准的计量特性项目。 |  |  |

- 6.2  校准方法

- 6.2.1  实验室条件下高度示值误差、回程误差、测量重复性

实验室条件下示值误差、回程误差、重复性校准方法如下：

a)  将起升高度检测仪高度传感器连接至试验车，移动试验车至试验导轨起始位置，起升高度检测仪显示装置归零；

b)  固定激光测距仪至试验车上，开启激光测距仪并调节激光束偏移角度，使光点位于激光反射靶中央；

c)  在起升高度检测仪量程范围（从起升高度检测仪说明书中获取）内均匀选取5个测量点；

d)  沿起升高度检测仪正行程方向依次移动试验车至各测量点，在各测量点处，待数据稳定后，读取激光测距仪测量的试验车位移值作为标准高度值，记录起升高度检测仪显示装置示值作为测量高度值；

e)  沿起升高度检测仪反行程方向依次移动试验车至各测量点，待数据稳定后，记录各测量点激光测距仪测量的试验车位移值和起升高度检测仪示值；

f)  在各测量点按步骤6.2.1 d)至e)重复测量3次；

g)  按公式（1）计算起升高度检测仪正行程示值误差，按公式（2）计算起升高度检测仪反行程示值误差。

Δhspi=|hmpij-hnpij|max                         （1）

式中：

Δhspi——第i个测量点起升高度检测仪正行程示值误差，m；

hmpij——第i个测量点起升高度检测仪第j次正行程测量高度值，m；

hnpij——第i个测量点激光测距仪第j次正行程测量高度值，m。

Δhsri=|hmrij-hnrij|max                         （2）

式中：

Δhsri——第i个测量点起升高度检测仪反行程示值误差，m；

hmrij——第i个测量点起升高度检测仪第j次反行程测量高度值，m；

hnrij——第i个测量点激光测距仪第j次反行程测量高度值，m。

h)  分别计算各测量点起升高度测量仪正、反行程测量算术平均值，按公式（3）计算起升高度检测仪回程误差。

Δhbi=|hfi-hri |                            （3）

式中：

Δhbi——起升高度检测仪在第i个测量点的回程误差，m；

hfi——起升高度检测仪正行程方向第i个测量点3次测量算术平均值，m；

hri——起升高度检测仪反行程方向第i个测量点3次测量算术平均值，m。

i)  分别计算各测量点起升高度检测仪在正行程3个高度测量值间差值及反行程3个高度测量值间差值，取最大差值作为重复性测量结果。

- 6.2.2  装机条件下示值误差、回程误差、重复性

装机条件下示值误差、回程误差、重复性校准方法如下：

a)  将激光反射靶固定至港口起重设备吊具下部，使靶面与地面/轨道面平行，将激光测距仪置于水平底座上，开启激光测距仪并调节激光束偏移度，使光点位于激光反射靶中央，港口起重设备吊具下降至距离地面或轨道面1m处，起升高度检测仪显示装置归零；

b)  在港口起重设备行程范围内均匀选取不少于5个测量点；

c)  提升港口起重设备吊具至各测量点，待数据稳定后，读取激光测距仪测量值作为标准高度值，读取和记录起升高度检测仪显示装置示值作为测量高度值；

d)  沿起升高度检测仪反行程方向依次下放港口起重设备吊具至各测量点，待数据稳定后，记录各测量点激光测距仪和起升高度检测仪示值；

e)  对各测量点按步骤6.2.2 c)至d)重复测量3次；

f)  按公式（1）计算起升高度检测仪正行程示值误差，按公式（2）计算起升高度检测仪反行程示值误差，按公式（3）计算起升高度检测仪回程误差；

g)  分别计算各级测量点起升高度检测仪在正行程3个高度测量值间差值及反行程3个高度测量值间差值，取最大差值作为重复性测量结果。

- 校准结果表达

# 7.1	校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和测量结果。

推荐的校准记录的格式见附录A。

# 7.2	校准证书

经校准的起升高度检测仪应出具校准证书。校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。

# 7.3	校准结果的测量不确定度

起升高度检测仪校准的测量不确定度应按JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求评定，测量不确定度评定的示例见附录C。

- 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，推荐为1年。

### 附录A

港口起重机起升高度检测仪原始记录格式

证书编号：

港口起重机起升高度检测仪校准记录 第 页 共 页 器具名称; 规格型号. 出厂编号; 制造单位. 送检单位. 校准地点; 环境条件; 温度：______ 相对湿度：______. 校准用主要仪器设备; 仪器名称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 校准数据（单位：m）. 测量点; 测量次数; 正行程; 反行程. 标准值; 测量值; 标准值; 测量值. 1. 2. 3. 平均值. 示值误差. 回程误差. 重复性. 1. 2. 3. 平均值. 示值误差. 回程误差. 重复性. 1. 港口起重机起升高度检测仪校准记录 第 页 共 页 2. 3. 平均值. 示值误差. 回程误差. 重复性. 1. 2. 3. 平均值. 示值误差. 回程误差. 重复性. 1. 2. 3. 平均值. 示值误差. 回程误差. 重复性.

校准员：                                核验员：                   校准日期：  年  月  日
附录B

校准证书内页格式

证书编号xxxx-xxx 校准机构授权说明. 校准的技术依据. 校准环境条件及地点. 温度; ℃; 地点. 相对湿度; 其他. 校准使用的计量（基）标准装置. 名称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 校准使用的标准器. 名称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 计量（基）标准证书编号; 有效期至. 第2页共3页

证书编号xxxx-xxx 校准结果 m 序号; 设定值; 正行程; 反行程; 回程误差; 重复性. 标准值; 测量值; 示值误差; 测量不确定度; 标准值; 测量值; 示值误差; 测量不确定度. 1. 2. 3. 4. 5. 以下空白 第3页共3页

附录C

港口起重机起升高度检测仪示值测量不确定度评定示例

C.1	实验室条件下起升高度示值误差校准结果的测量不确定度评定

C.1.1	测量模型及不确定度来源

C.1.1.1	测量模型

起升高度检测仪实验室条件下起升高度校准结果测量不确定度评定，采用标准起升高度为15m时作为测量不确定度评定的典型案例。考虑到影响测量不确定度的因素，其测量模型为：

（C.1）

式中：

——起升高度检测仪示值误差，m；

h2——起升高度检测仪起升高度测量值，m；

h1——激光测距仪测量标准值，m；

——安装偏差，m；

——试验导轨平直度误差，m；

C.1.1.2	不确定度来源

测量不确定度的主要来源有：

（1）测量重复性/分辨力引入的标准不确定度；

（2）激光测距仪引入的标准不确定度；

（3）安装偏差引入的标准不确定度；

（4）导轨平直度引入的标准不确定度；

C.1.2	校准能力分析

C.1.2.1	各输入量的标准不确定度分量的评定

C.1.2.1.1	测量重复性引入的标准不确定度

此测量不确定度为被校准设备所引入的测量不确定度，主要影响因素为测量重复性所引入的测量不确定度分量。在测量不确定度评价的过程中，采用标准起升高度为15m时的测量重复性作为代表性数据开展测量不确定度的评价，具体数据见表C.1。

表C.1  15m标准高度时起升高度测量仪测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（m） | 15.05 | 15.04 | 15.06 | 15.01 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 15.02 | 15.03 | 15.04 |

采用测量不确定度的A类评定方法计算标准不确定度，使用贝塞尔公式计算标准偏差，计算平均值的测量不确定度。起升高度测量数据的标准偏差s=0.015m，起升高度测量重复性所引入的测量不确定度为u(h2)=s/10=0.005m。

C.1.2.1.2	激光测距仪引入的标准不确定度

激光测距仪选用Leica公司的DISTO A6型激光测距仪，经检定，其扩展测量不确定度U=±（3mm+5×10-5D），k=2。在15.00m处，有U=3.75mm，设为均匀分布，按不确定度的B类评定方法，有

（C.2）

C.1.2.1.3	安装偏差引入的标准不确定度

安装时，激光测距仪与激光反射靶在垂直度上有一定的偏差，假设激光测距仪偏移1°，则在15m处，引起的起升高度偏差约为2.3mm，设为均匀分布，按不确定度的B类评定方法，有

（C.3）

C.1.2.1.4	导轨平直度引入的标准不确定度

试验导轨的平直度将影响起升高度测量仪的最终测量结果，试验导轨平直度估值为0.05mm/m，则在15.00m处，由导轨平直度引起的误差为0.75mm，设为均匀分布，按不确定度B类评定方法，有

（C.4）

C.1.2.2	各不确定度分量汇总表

表C.2各不确定度分量汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(h2) | 起升高度检测仪测量重复性引入不确定度分量 | 5mm | 1 |
| u(h1) | 激光测距仪引入不确定度分量 | 2.16mm | -1 |
| u() | 安装偏差引入不确定度分量 | 1.32mm | 1 |
| u() | 导轨平直度引入不确定度分量 | 0.43mm | 1 |

C.1.2.3	合成标准不确定度

参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，合成标准不确定度如下：

uc=c12u2h2+c22u2h1+c32u2Δhm+c42u2Δhf =5.6mm      （C.5）

C.1.2.4	合成扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：U=k×=11mm。

C.2	装机条件下起升高度示值误差校准结果的测量不确定度评定

C.2.1	测量模型及不确定度来源

C.2.1.1	测量模型

起升高度检测仪装机条件下起升高度校准结果测量不确定度评定，采用标准起升高度为15m时作为测量不确定度评定的典型案例。考虑到影响测量不确定度的因素，其测量模型为：

（C.6）

式中：

——起升高度检测仪示值误差，m；

h2——起升高度检测仪起升高度测量值，m；

h1——激光测距仪测量标准值，m；

——安装偏差，m；

——起重机起升装置引入偏差，m。

C.2.1.2	不确定度来源

测量不确定度的主要来源有：

（1）测量重复性/分辨力引入的标准不确定度；

（2）激光测距仪引入的标准不确定度；

（3）安装偏差引入的标准不确定度；

（4）起重机起升机构引入的标准不确定度；

C.2.2	校准能力分析

C.2.2.1	各输入量的标准不确定度分量的评定

C.2.2.1.1	测量重复性引入的标准不确定度

此测量不确定度为被校准设备所引入的测量不确定度，主要影响因素为测量重复性所引入的测量不确定度分量。在测量不确定度评价的过程中，采用标准起升高度为15m时的测量重复性作为代表性数据开展测量不确定度的评价，具体数据见表C.3。

表C.3  15m标准高度时起升高度测量仪测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（m） | 15.10 | 15.14 | 15.12 | 15.11 | 15.13 | 15.10 | 15.12 | 15.14 | 15.11 | 15.14 |

采用测量不确定度的A类评定方法计算标准不确定度，使用贝塞尔公式计算标准偏差，计算平均值的测量不确定度。起升高度测量数据的标准偏差s=0.03m，起升高度测量重复性所引入的测量不确定度为u(h2)=s/10=0.009m。

C.2.2.1.2	激光测距仪引入的标准不确定度

激光测距仪选用Leica公司的DISTO A6型激光测距仪，经检定，其扩展测量不确定度U=±（3mm+5×10-5D），k=2。在15.00m处，有U=3.75mm，设为均匀分布，按不确定度的B类评定方法，有

（C.7）

C.2.2.1.3	安装偏差引入的标准不确定度

安装时，激光测距仪与激光反射靶在垂直度上有一定的偏差，且受钢丝绳摇摆影响，假设激光测距仪发射光束与激光反射靶平面偏移1°，则在15m处，引起的起升高度偏差约为2.3mm，设为均匀分布，按不确定度的B类评定方法，有

（C.8）

C.2.2.1.4	起重机起升机构引入的标准不确定度

装机条件下，起升高度检测仪高度传感器与起重机卷筒通过联轴器连接，钢丝绳在卷筒上的缠绕方式及圈数影响起升高度测量值，有

（C.9）

式中，D为卷筒直径，d为钢丝绳直径，n为钢丝绳缠绕圈数，为钢丝绳缠绕偏移量，验证时，D取500mm，d取20mm，n取2，取5°，则有=9.00mm，设为均匀分布，按不确定度B类评定方法，有

（C.10）

C.2.2.2	各不确定度分量汇总表

表C.4各不确定度分量汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| u(h2) | 起升高度检测仪测量重复性引入不确定度分量 | 9mm | 1 |
| u(h1) | 激光测距仪引入不确定度分量 | 2.16mm | -1 |
| u() | 安装偏差引入不确定度分量 | 1.32mm | 1 |
| u() | 起升机构引入不确定度分量 | 5.19mm | 1 |

C.2.2.3	合成标准不确定度

参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，合成标准不确定度如下：

uc=c12u2h2+c22u2h1+c32u2Δhm+c42u2Δhf =11mm      （C.5）

C.2.2.4	合成扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：U=k×=22mm。