国家计量技术法规

《交流电流计量器具检定系统表》

编 写 说 明

《交流电流计量器具检定系统表》修订起草工作组

编写说明

- 任务来源

根据市场监管总局办公厅关于追加《病原微生物核酸标准物质研制技术规范》等29项国家计量技术规范制修订项目立项的通知（市监计量函[2021]2062号）要求，作为归口单位，全国电磁计量技术委员会成立了《交流电流计量器具检定系统表》起草工作组，技术规范的修订起草由中国计量科学研究院牵头负责。本项技术规范修订后将代替JJG 2084—1990《交流电流计量器具检定系统表》。

- 采纳国际建议说明

本检定系统表编制过程中未涉及到国际建议，也没有国际建议采纳情况。

三、编写说明

1、 主要参加单位和工作组成员

参加本检定系统表修订工作的主要参加单位为中国计量科学研究院。

主要起草人有：张江涛、潘仙林、石照民、王磊和宋莹。

2、编写工作简要过程

——2022年06月，中国计量科学研究院牵头召开《交流电流计量器具检定系统表》（以下或简称“检定系统表”）修订项目启动会暨起草工作组首次会议，会议对项目初稿材料进行了研讨，明确了工作计划、任务分工以及进度要求。

——2022年09月，“检定系统表”起草工作组根据启动会讨论意见修改完善初稿材料，讨论下一阶段关于征求意见稿和编制说明等相关内容进行布置，明确了工作计划和任务分工。

——2023年03月，依据JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》编写要求，起草工作组召开了工作会议对征求意见稿和编制说明初稿内容进行讨论，同时明确下一阶段关于正式形式征求意见稿和编制说明的工作计划和任务分工，完成系统表框图中计量基准、计量标准器具和工作计量器具的梳理和划分。

——2023年08月，“检定系统表”起草工作组根据上一次工作会议讨论，修改并完善了征求意见稿和编制说明，最终完成了征求意见稿和编制说明的编制工作，并上报全国电磁计量技术委员会进入意见征求环节。

3、编写原则及编写目的

本检定系统表是对JJG 2084—1990《交流电流计量器具检定系统表》进行的修订，依据JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》编写要求进行编制。

JJG 2084-1990《交流电流计量器具检定系统表》制定于1990年，检定系统表的制定是把实际用于测量工作的计量器具的量值和计量基准所复现的量值联系起来，由国家交流电流基准装置将交流电流量值通过计量标准向工作计量器具传递的程序，以保证工作计量器具应具备的准确性和溯源性。至今为止, JJG 2084-1990已实施三十年多年，原系统表中具体内容已发生较大变化，主要包括技术规范结构形式的编排、条款内容（包括技术指标）的表述方式、计量基准装置的量程和频率范围及不确定度等技术指标、计量标准器具和工作计量器具的量程和频率范围及不确定度等技术指标以及传递量值时的测量方法，检定系统表框图也应作相应更新。

本次修订主要基于以下几个方面考虑：

1）JJG 2084—1990《交流电流计量器具检定系统表》适用于交流电流范围10 mA~10 A，频率范围40 Hz~15000 Hz的交流电流计量器具的量值传递。为了保持检定系统表与实际量值传递技术能力的一致性，提高技术规范的可操作性以及量传体系的完整性，需要对原检定系统表进行修订；

2）JJG 2084—1990《交流电流计量器具检定系统表》已实施三十多年，为了保持与JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》的规范要求协调一致，需要对原检定系统表进行修订；

3）我国交流电流基准装置建立于上个世纪八十年代，基于自行研制的多元热电变换器和交直流转换原理，覆盖交流电流范围10 mA~10 A，频率范围40 Hz~15000 Hz，其不确定度优于2×10-5（k=3）。2002年和2008年相继开展了交流电流国家基准的技术改造和能力提升项目，将我国交流电流国家基准的频率范围向上扩展至100 kHz，向下扩展至10 Hz，覆盖交流电流范围10 mA~100 A。2005年～2007年国际计量局开展了CCEM-K12交流电流国际比对，当时有NMIA (AU, pilot), VNIIM (RU) and NMC (SG)三个亚太地区的国家计量院参加。 2014年中国计量科学研究院（NIM）参加了APMP.EM-K12交流电流国际关键性比对，并提交了比对报告，这将为我国在交流电流量值溯源和传递取得国际等效性而奠定技术基础。因此，需要对原检定系统表进行修订，更新我国交流电流检定系统表中计量基准相对应的技术指标和量程范围。

4）随着电磁计量技术和仪器仪表行业不断地发展，交流电流计量标准器具和工作计量器具在技术指标和测量能力方面不断提升，交流电流量程和频率范围不断扩展，交流电流计量器具准确度等级也愈来愈多，《交流电流计量器具检定系统表》应该对计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具相应的技术指标和测量方法进行修改和完善。

本检定系统表依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》进行修订。

本检定系统表代替JJG 2084-1990《交流电流计量器具检定系统表》，除编辑性修改外，主要技术变化如下:

——交流电流计量器具电压范围从10 mA～10 A 扩展至10 mA～100 A;

——交流电流计量器具频率范围从40 Hz~15000 Hz扩展至10 Hz~100 kHz;

——增加交直流转换法和替代法两种量值传递的测量方法;

——不确定度表述从k=3变更为k=2。

本检定系统表的历次版本发布情况为:

——JJG 2084-1990《交流电流计量器具检定系统表》。

《交流电流计量器具检定系统表》修订起草工作组

2023年8月18日