中华人民共和国国家计量检定系统表

JJG 2073××××

损耗因数计量器具

Measuring Instruments for Dissipation factor

(征求意见稿)

××××××××发布                ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

损耗因数计量器具 JJG 2073—×××× 代替JJG 2073—1990

检定系统表

Verification Scheme of Measuring

Instruments for Dissipation Factor

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

起 草 单 位：中国计量科学研究院

本检定系统表委托全国电磁计量技术委员会负责解释

主要起草人：

戴冬雪（中国计量科学研究院）

杨  雁（中国计量科学研究院）

黄  璐（中国计量科学研究院）

王  维（中国计量科学研究院）

目  录

引  言	Ⅱ

1 范围	1

2 计量基准	1

2.1 概述	1

2.2 计量基准的组成	1

2.3 计量基准的参数	1

2.4 传递方法	1

3 计量标准	2

3.1 概述	2

3.2 损耗因数工作基准	2

3.3 标准电容器	2

3.4 损耗因数标准器	3

3.5 交流电桥	4

4 工作计量器具	4

4.1 电容器及电容箱	4

4.2 损耗因数标准器	4

4.3 交流电桥及介损测试仪	4

5 损耗因数计量器具检定系统表框图	6

- 引  言

本检定系统表依据JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》编制。

本检定系统表代替JJG 2073—1990《损耗因数计量器具》，主要技术变化如下：

——扩展损耗因数计量标准和工作计量器具的频率范围为15 Hz～1 MHz；

——增加工频损耗因数基准测量能力，复现的测量不确定度U=1×10-6 (k=2)；

——取消比较基准；

——最高的准确度级别扩展至0.05级；

——不确定度表述的包含因子统一变更为k=2。

本检定系统表的历次版本发布情况为：

——JJG 2073—1990 《损耗因数计量器具》。

损耗因数计量器具检定系统表

- 1 范围

本检定系统表适用于损耗因数范围1×10-7～10、电容范围1 fF～1 F、频率范围15 Hz～1 MHz的电容型损耗因数计量器具的量值传递。

- 本检定系统表规定了损耗因数的基本计量学参数以及将损耗因数量值由电容器损耗因数基准通过计量标准传递到工作计量器具的传递关系、量值传递方法及量值传递时的测量能力。

- 2 计量基准

- 2.1 概述

电容器损耗因数基准设立于中国计量科学研究院，用于复现和保存我国损耗因数单位量值，单位为弧度rad。

- 2.2 计量基准的组成

电容器损耗因数基准由可变间隙电容器组、环形交叉计算电容器、电容电桥、电流比较仪电桥和过渡标准电容器组等组成。其中，可变间隙电容器组包括1 pF～10 pF、10 pF～100 pF和100 pF～1 nF各一台。

- 2.3 计量基准的参数

电容器损耗因数基准复现电容量值为1 pF～1 nF，损耗因数量值为1×10-7～1×10-4，频率范围为50 Hz～10 kHz。在频率1 kHz时，1 pF电容器损耗因数的测量不确定度为1×10-6 (k=2)，10 pF电容器损耗因数的测量不确定度为2×10-7 (k=2)，100 pF电容器损耗因数的测量不确定度为1×10-7 (k=2)，1 nF电容器损耗因数的测量不确定度为2×10-7 (k=2)，允许年变化不超过±2×10-7；在频率50 Hz时，100 pF/500 V电容器的测量不确定度为1×10-6 (k=2)，允许年变化不超过±5×10-7。

- 2.4 传递方法

电容器损耗因数基准采用绝对测量方法复现电容器损耗因数量值，即将可变间隙电容器和过渡标准电容器组进行组合比较，获得过渡标准电容器损耗因数量值，再用直接测量法或替代法向下级计量标准进行量值传递。

- 3 计量标准

- 3.1概述

损耗因数计量标准分为损耗因数工作基准、标准电容器、损耗因数标准器和交流电桥（包括电容电桥、高压电容电桥和LCR测量仪中测损耗因数部分）。损耗因数标准器和交流电桥用级别划分其准确度等级。

- 3.2 损耗因数工作基准

- 3.2.1 损耗因数工作基准由标准电容器组和电容电桥组成。

3.2.2 损耗因数工作基准的损耗因数范围为1×10-7～1，电容范围为1 pF～10 μF，频率范围为15 Hz～1 MHz，测量不确定度为3×10-7～1×10-4，k=2。

3.2.3 损耗因数工作基准的标准电容器组为基准中1 pF～1 nF过渡标准电容器。

3.2.4 损耗因数工作基准采用10:1比例比较法进行量程的扩展，采用测量频率特性方法进行频率量程的扩展，采用替代法或直接测量法向下级计量标准中的标准电容器或损耗因数标准器进行量值传递，采用直接测量法向下级计量标准中的交流电桥进行量值传递。

- 3.3 标准电容器

3.3.1 标准电容器损耗因数范围为1×10-7～0.3，电容范围为0.1 pF～10 mF，频率范围为15 Hz~1 MHz。

3.3.2 在指定频率下，标准电容器损耗因数技术指标符合表1的规定。

表1 标准电容器损耗因数技术指标

| 损耗因数 | 最大允许值 δ |
| --- | --- |
| 1×10n | 1×10n |
| 2×10n | 2×10n |
| 3×10n | 3×10n |
| 4×10n | 4×10n |
| 5×10n | 5×10n |
| 注：n为-5，-4，-3，-2，-1 |  |

- 3.3.3 高压标准电容器损耗因数范围为1×10-6～0.1，电容范围为1 pF～1 μF，频率范围为15 Hz~1 kHz。工作电压大于等于1 kV的高压标准电容器损耗因数，可采用测量其介质损耗因数电压系数的方法，由低压标准电容器传递至高压标准电容器。

- 3.3.4 被测标准电容器的损耗因数≤1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许值的1/2；被测标准电容器的损耗因数＞1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许值的1/3。

- 3.3.5 标准电容器采用替代法或直接测量法向下级计量标准中的损耗因数标准器或交流电桥进行量值传递，当涉及量程扩展时采用比例比较法进行量值传递。

- 3.4 损耗因数标准器

- 3.4.1 损耗因数标准器包括多值损耗因数标准器和损耗箱，范围为1×10-6～1，电容范围为0.1 pF～10 mF，频率范围为15 Hz~1 MHz。

3.4.2 损耗因数标准器的准确度级别分0.05级、0.1级、0.2级、0.5级。损耗因数标准器的准确度级别，用公式（1）表示其最大允许误差：

Δ=±B100(DX+DNKD)                          (1)

式中：Δ─损耗因数最大允许误差；

B─用百分数表示的损耗因数准确度级别指数；

DX─损耗因数示值；

DN─定标值，对某一给定的量程的定标值为该量程内最大的10的整数幂，用于规定计量标准器具的准确度；

KD─残余损耗因数系数，一般取10～100。

3.4.3  0.05级～0.1级损耗因数标准器的损耗因数范围为1×10-6～1，电容范围为0.1 pF～10 μF，频率范围为15 Hz~1 MHz。

3.4.4  0.2级～0.5级损耗因数标准器，损耗因数范围为1×10-6～1，电容范围为0.1 pF～10 mF，频率范围为15 Hz~1 MHz。

3.4.5 被测计量标准器的损耗因数≤1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/2；被测计量标准器的损耗因数＞1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/3。

3.4.6 损耗因数标准器采用替代法或直接测量法向下级计量标准中的损耗因数标准器进行量值传递，采用直接测量法向下级计量标准中的交流电桥进行量值传递，当涉及量程扩展时采用比例替代法或测量比例的直接测量方法进行量值传递。

- 3.5 交流电桥

- 3.5.1  0.05级～0.1级损耗因数标准器，损耗因数范围为1×10-6～1，电容范围为

0.1 pF～10 μF，频率范围为15 Hz~1 MHz。

- 3.5.2  0.2级～0.5级损耗因数标准器，损耗因数范围为1×10-6～1，电容范围为

- 0.1 pF～10 mF，频率范围为15 Hz~1 MHz。

3.5.3 被测计量标准器的损耗因数≤1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/2；被测计量标准器的损耗因数＞1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/3。

3.5.4 交流电桥采用直接测量法向下级计量标准中的损耗因数标准器进行量值传递，当涉及量程扩展时采用比例替代法或测量比例的直接测量方法进行量值传递。

- 4 工作计量器具

- 4.1 电容器及电容箱

4.1.1 损耗因数范围为1×10-5～0.3, 电容范围为1 fF～1 F, 频率范围为15 Hz~1 MHz。

4.1.2被测计量标准器的损耗因数≤1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/2；被测计量标准器的损耗因数＞1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/3。

4.2 损耗因数标准器

- 4.2.1损耗因数范围为1×10-5～10, 电容范围为1 fF～1 F, 频率范围为15 Hz~1 MHz。

- 4.2.2 损耗因数标准器准确度级别为1级～10级。损耗因数≤1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/2；被测计量标准器的损耗因数＞1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/3。

- 4.3 交流电桥及介损测试仪

4.3.1 损耗因数范围为1×10-5～10, 电容范围为1 fF～1 F, 频率范围为15 Hz~1 MHz。

- 4.3.2 损耗因数标准器准确度级别为1级～10级。损耗因数≤1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/2；被测计量标准器的损耗因数＞1×10-4时，测量不确定度优于被测量器具最大允许误差的1/3。

- 5 损耗因数计量器具检定系统表框图（见下图）

损耗因数计量器具检定系统框图

替代法/直接测量法法

替代法/直接测量法

替代法/直接测量法

直接测量法

电压系数法

替代法/直接测量法

直接测量法

替代法/直接测量法

损耗因数基准

1×10-7～1×10-4, 1 pF～1 nF, 50 Hz～1 kHz

U=1×10-7～1×10-6 (k=2)

损耗因数工作基准

1×10-7～1, 1 pF～10 μF, 15 Hz～1 MHz

U=3×10-7～1×10-4 (k=2)

标准电容器

1×10-7～0.3, 0.1 pF～10 mF, 15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3) δ  (k=2)

(0.05～0.1)级损耗标准

1×10-6～1, 0.1 pF～10 μF,

15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3) MPEV (k=2)

(0.05～0.1)级交流电桥1×10-6～1, 0.1 pF～10 μF,

15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3) MPEV (k=2)

高压标准电容器

1×10-6～0.1, 1 pF～1 μF, 15 Hz～1 kHz

U=(1/2～1/3) δ (k=2)

(0.2～0.5)级损耗标准

1×10-6～1, 0.1 pF～10 mF, 15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3) MPEV (k=2)

(0.2～0.5)级交流电桥1×10-6～1, 0.1 pF～10 mF, 15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3) MPEV (k=2)

电容器/电容箱

1×10-5～0.3, 1 fF～1 F,

15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3) δ (k=2)

(1～10)级损耗标准

1×10-5～10, 1 fF～1 F,

15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3)  MPEV (k=2)

(1～10)级电桥/介损仪1×10-5～10, 1 fF～1 F,

15 Hz～1 MHz

U=(1/2～1/3)  MPEV (k=2)

计

量

基

准

计

量

标

准

工

作

计

量

器

具

注：u：标准不确定度；U：扩展不确定度。