中华人民共和国国家计量校准规范

井水埋深测量仪

校准规范

编制说明

主要起草单位

应急管理部国家自然灾害防治研究院

中国地震局第一监测中心

编制说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅关于《2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知（市监计量发〔2021〕50号），应急管理部国家自然灾害防治研究院、中国地震局第一监测中心作为起草单位申报的《井水位埋深测量仪校准规范》获批立项。本规范归口于全国地震专用计量测试技术委员会，并负责解释。本规范为首次制定。

- 规范制定的必要性

中国地震局正在全面推进地震管理体系化、地震服务社会化、地震工作信息化、地震业务标准化，加强地震监测的标准化和信息化建设，强化仪器设备标准化与计量化建设是推行地震管理体系化、业务标准化的重要组成部分。因此，对地震监测设备标准化检测（计量）、以及检测方法和检测流程规范建设，尤为重要。

压力式水位仪的应用范围较为广泛，在水文、地质、水利部门有广泛应用，主要用于检测江河、湖泊、水库等水位变化，也用于地下水位测量应用。1993年4月水利部发布了《压力式水位计》（SL50-93）行业标准，2005 年3月国家标准化管理委员会发布了《水位测量仪器 第2部分∶压力式水位计》（GB/T 11828.2-2005）用以代替 SL50-93标准。然而该标准主要规范江河、湖泊、水库等观测宏观水位变化的水位仪，其分辨力最低为 1cm，且要求可测试的最大水位变率为60cm/min，与地震行业井水位观测微观水位变化的水位仪差别较大∶地震观测用井水埋深测量仪要求具有高分辨力、高跟踪速率、高稳定性、高可靠性等特点，因此，现有技术规程（范）不满足地震观测水位仪的技术要求。2020年9月中国地震局发布了《地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第1部分∶压力式水位仪》（DB/T 32.1-2020）作为井水埋深测量仪进网技术要求以及部分测试方法。

目前地震行业内关于水位仪的质量检测技术不是十分完善，模拟井孔环境下的测试、环境适应性、长期稳定性和可靠性等方面的部分测试方法缺乏完整的测试及数据对其可操作性及合理性证明。

参考计量检定部门的有关计量规程，结合地震地下流体水位观测质量控制的特殊要求，开展井水埋深测量仪质量检测方法研究、仪器测试方法相关试验，制订井水埋深测量仪的计量技术规范，实现仪器质量检测的科学化与规范化，切实保障观测仪器的质量，保证观测数据的质量和可靠性，推进地震观测仪器标准化进程，支撑地震观测数据在地震相关研究探索与实践中的发挥应有效能。

- 调研情况

广泛调研地震系统的井水埋深测量仪生产厂家，应急管理部国家自然灾害防治研究院，中科光大、泰德等公司；调研长城计量测试院等对压力式水位仪开展计量检测的单位，调研地震系统内井水埋深测量仪的广大用户，确定计量特性。

调研结果显示，从地震监测数据有效性角度来看，井不位年变幅度一般要求小于10m，极小部分年变幅度大于10m的井，对于地震监测预报来说其数据质量较差，甚至是将来需要淘汰的观测井；地震监测用井水位大部分可记录到固体潮汐、大气压力效应等力学过程，但记录到这些过程的前提要求是，井水位埋深测量仪其分辨力较高，一般要求1mm；井水位埋深监测属于地震行业发展最早的手段之一，其历史经历过模拟的浮子式水位仪、到目前的压力式水位仪，极少数也开始创新采用激光、声波等技术手段，但目前来看，压力式水位仪在地震监测行业一段时间具有不可替代性，随着历史模拟浮子式水位仪的淘汰，压力式水位仪其技术清晰、维护成本低、适用范围广等特征，基本处在行业“垄断”地位；目前测量方式主要有差压式与绝压式测量，其差压式测量是电缆带导气管，从而传感器内部实现大气压力的平衡，约压式测量则是同时具备两个压力传感器，一个用于测量水压+大气压力，另一个用于测量大气压力，然后两者进行想减得到水压。

基于上述调研，本规范的定位于：量程为0～10m的压力式井水位埋深测量仪的校准。

- 编制过程

编制原则：在充分调研的基础上，确定井水埋深测量仪的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法等。规范中的校准方法通过试验验证，力求方法科学准确可靠。规范中的文字表述力求层次分明，语句简明，公式表达准确。

编制阶段工作情况：应急管理部国家自然灾害防治研究院具有井水埋深测量仪多年的生产和测试经验，结合中国地震局第一监测中心建立的地下流体实验室和中国地震局仪器定型测试等方面工作，对井水埋深测量仪的多方面计量特性和校准方法进行分析研究，选用不同厂家仪器进行试验，制定了井水埋深测量仪的校准方法，对测量结果进行不确定度评定，并对校准方法进行试验验证，做出试验总结，提出改进措施，确保试验方法科学合理。

2022年1月起开始编写校准规范的初稿，起草人员多次沟通。

2022年12月，经过几次规范的讨论修改，形成了初稿

- 主要技术内容说明

1. 范围

地震系统专用的井水埋深测量仪一般采用压力式（差压、绝压），根据《DB/T 32.1-2020 地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪 第1 部分：压力式水位仪》的要求，量程在0 m-10 m，其他量程范围的井水埋深测量仪一般作为研究使用，因此，本规范适用于测量范围在（0~10）m内的压力式井水埋深测量仪的校准，其他类似设备也可参照本规范进行校准。

2. 引用文件

本规范引用了下列文件：JJF 1002 - 2010 国家计量检定规程编写规则

JJF 1059 - 1999 测量不确定度评定与表示

JJF 1001 - 2011 通用计量术语及定义技术规范

GB/T 6587-2012 环境适应性试验

GB/T 11828.2-2005 水位测量仪器 第2部分：压力式水位计

DB/T 32.1-2020 地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪 第1 部分：压力式水位仪

3. 术语

本规范不同于现行其它行业水位计的校准规范，故此对几个行业独有的名词进行了定义，譬如井水位埋深、水柱高度、水位跟踪速率等，以帮助读者更好理解规范里的具体操作。

4. 概述

为了方便计量技术人员更好的理解压力式井水埋深测量仪的工作原理，在参考相关书籍并与主流厂商交流的基础上，本规范概述部分对井水埋深测量仪原理、结构等进行了描述。

- 计量特性

在规范制定过程中，在计量特性的选定上，一方面参考了了压力式水位计的计量特性部分，另一方面也结合了地震系统所用的井水埋深测量仪在实际应用中的使用需求，选择了示值误差、分辨力和跟踪速度三项技术指标作为井水埋深测量仪的计量特性，其余行业要求作为功能和性能检查部分。

本规范计量特性部分具体技术要求为：本规范计量特性部分规定了被校准井水埋深测量仪的计量特性要求，

包括：

5.1 示值误差：不大于0.1%水柱高度示值+0.1%满量程。

5.2 分辨力：不大于0.001 m。

5.3 跟踪速度：不小于1 m/s。

考虑实际校准的可操作性，但仪器漂移地于地震监测来说，又是一项比较重要的指标，故此，仪器漂移在本规范中暂不作为强制校准项目。

水位跟踪速率测试方法较以往有较大改进，由原来的不可控、不可量化，改成现行的水柱高度来进行量化、溯源，通过计算，控制1.2m水柱高度其总排水量在1L左右，从而实验室来看，具有可操作性。

- 校准条件

- 在梳理常见井水埋深测量仪的工作环境和电源条件要求以及校准用标准设备的工作环境条件的基础上，形成了对温湿度、供电的规范环境要求；

- 结合井水埋深测量仪的计量特性校准需求，根据校准用标准设备和被测设备的指标关系，提出了对测量标准及其他辅助设备的指标要求。

- 校准项目和校准方法

介绍了井水埋深测量仪示值误差、分辨力、跟踪速度的校准方法，并提出了

本规范计量器具控制部分规定了计量特性的校准方法和计算方法，外观和通电检查和其他功能和性能检查的要求和方法，其中功能和性能检查部分主要针对地震系统对井水埋深测量仪的特定要求。

8.关于附录

本校准规范包括三个附录： 附录A是校准记录格式，附录B是校准证书内页格式，附录C是测量不确定度评定示例。

- 验证试验情况

本次试验按规范的指标、方法等要求进行试验，试验数据详见试验报告。通过试验，证实了井水埋深测量仪校准规范中所描述的对井水埋深测量仪的技术特性要求、对校准设备的要求以及采用的校准方法是正确可行的。