熏蒸气体检测仪校准规范

实验报告

中国计量科学研究院

2023年10月

一、实验目的

为了验证熏蒸气体（硫酰氟、溴甲烷、磷化氢）检测仪校准规范的校准项目、校准用设备、技术指标、校准方法和校准原始记录格式等的合理性、实用性，编制组由此对熏蒸气体（硫酰氟、溴甲烷、磷化氢）检测仪进行实验。

二、实验仪器

对熏蒸气体检测仪，选取了常见的仪器生产厂家、型号和量程的硫酰氟、溴甲烷、磷化氢气体检测仪共30台，按校准规范的项目进行实验。实验仪器的相关信息汇总如下：

表1 实验用仪器的生产厂家、型号、测量范围

| 序号 | 型号 | 生产厂家 | 编号 | 测量范围 | 气体种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pac 8000 | Drager | ARNE-0053 | （0-2）μmol/mol | 磷化氢 |
| 2 | MB-ExplorID | Spectros | MB-01114 | （0-5）μmol/mol |  |
| 3 | MB-ExplorID | Spectros | MB-01262 | （0-5）μmol/mol |  |
| 4 | GASTiger2000-PH3 | 深圳市万安迪科技有限公司 | GAS2000T180815002 | （0-5）μmol/mol |  |
| 5 | MS400 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 20K18078 | （0-5）μmol/mol |  |
| 6 | SKY6000-M2 | 深圳市元特科技有限公司 | 201208D1 | （0-5）μmol/mol |  |
| 7 | MS600-5-X | 基恩思精密仪器设备（重庆）有限责任公司 | 21L30038 | （0-5）μmol/mol |  |
| 8 | MB-ExplorID | ENboso | MB-02099 | （0-10）μmol/mol |  |
| 9 | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | V323232311 | （0-10）μmol/mol |  |
| 10 | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 1203051 | （0-10）μmol/mol |  |
| 11 | X-am5000 | Drager | ARKJ-0583 | （0-100）μmol/mol |  |
| 12 | HL-210-PH3 | 北京佳粮科贸有限公司 | D323233024 | （0-100）μmol/mol |  |
| 13 | SF-ContainIR | spectros | SFC-612063 | （0-100）g/m3 | 硫酰氟 |
| 14 | SF-ContainIR | spectros | SFC-709201 | （0-100）g/m3 |  |
| 15 | SF-ContainIR | spectros | TZ1002 | （0-100）g/m3 |  |
| 16 | PTM600 | PTM600 | 21L03161 | （0-100）g/m3 |  |
| 17 | FM-4000-F-A | Inlantell | 666FM4000FA20011003 | （0-100）g/m3 |  |
| 18 | SF-ExplorIR | Spectros | SF25085 | （0-100）μmol/mol |  |
| 19 | SF-ExplorIR | Spectros | SFE-120601 | （0-100）μmol/mol |  |
| 20 | SF-ExplorIR | Spectros | 17091827 | （0-100）μmol/mol |  |
| 21 | BG-F10L | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10L22051041 | （0-100）μmol/mol |  |
| 22 | FM-3000-F | Inlan | 666FM3000F17121001 | （0-100）μmol/mol |  |
| 23 | SPTr PORT 110 PRO CH3Br | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4820-0806 | （0-75）g/m3 | 溴甲烷 |
| 24 | MB-ContainIR | spectros | MBC911122 | （0-75）g/m3 |  |
| 25 | MB-ContainIR | spectros | MBC15094 | （0-75）g/m3 |  |
| 26 | FM-4000-M-A | Inlantell | 666FM4000MA20011001 | （0-75）g/m3 |  |
| 27 | MB-ExplorID | spectros | MB-01531 | （0-50）μmol/mol |  |
| 28 | Fumi Scan-I | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 19116064 | （0-50）μmol/mol |  |
| 29 | MB-ExplorID | ENboso | MB-02049 | （0-50）μmol/mol |  |
| 30 | BG-F10X | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10X22041040 | （0-100）μmol/mol |  |

三、实验内容

根据规范的校准项目按照其规定的校准方法开展实验。实验结果汇总和原始记录见附件1，按校准项目分类，实验结果如下：

- 示值误差

- 示值误差的实验结果及符合性见表2.1~表2.3

表2.1磷化氢气体检测仪示值误差测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ μmol/mol | 绝对误差/ μmol/mol | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pac 8000 | Drager | ARNE-0053 | 0.500 | 0.48 | -0.02 | -4.0 | ±10% | 符合 |
|  |  |  | 1.00 | 0.92 | -0.08 | -8.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 1.60 | 1.52 | -0.08 | -5.0 |  | 符合 |
| MB-ExplorID | Spectros | MB-01114 | 1.00 | 1.00 | 0.1 | 10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.50 | 0.2 | 8.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.3 | 7.5 |  | 符合 |
| MB-ExplorID | Spectros | MB-01262 | 1.00 | 1.1 | 0.1 | 10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.00 | 4.1 | 0.1 | 2.5 |  | 符合 |
| GASTiger2000-PH3 | 深圳市万安迪科技有限公司 | GAS2000T180815002 | 1.00 | 1.07 | 0.07 | 7.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.59 | 0.09 | 3.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.00 | 4.13 | 0.13 | 3.3 |  | 符合 |
| MS400 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 20K18078 | 1.00 | 1.03 | 0.03 | 3.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.56 | 0.06 | 2.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.00 | 4.03 | 0.03 | 0.8 |  | 符合 |
| SKY6000-M2 | 深圳市元特科技有限公司 | 201208D1 | 1.00 | 1.07 | 0.07 | 7.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.61 | 0.11 | 4.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.00 | 4.07 | 0.07 | 1.8 |  | 符合 |
| MS600-5-X | 基恩思精密仪器设备（重庆）有限责任公司 | 21L30038 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.50 | 2.62 | 0.12 | 4.8 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.00 | 4.03 | 0.03 | 0.8 |  | 符合 |
| MB-ExplorID | ENboso | MB-02099 | 2.00 | 2.12 | 0.12 | 6.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 5.12 | 0.12 | 2.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 8.00 | 8.18 | 0.18 | 2.3 |  | 符合 |
| HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | V323232311 | 2.00 | 2.18 | 0.18 | 9.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 5.08 | 0.08 | 1.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 8.00 | 7.73 | -0.27 | -3.4 |  | 符合 |
| HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 1203051 | 2.00 | 2.2 | 0.2 | 10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 4.9 | -0.1 | -2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 8.00 | 7.8 | -0.2 | -2.5 |  | 符合 |
| X-am5000 | Drager | ARKJ-0583 | 20.0 | 21 | 1.00 | 5.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 53 | 3.00 | 6.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 85 | 5.00 | 6.3 |  | 符合 |
| HL-210-PH3 | 北京佳粮科贸有限公司 | D323233024 | 20.0 | 19 | -1.00 | -5.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 50 | 0.00 | 0.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 81 | 1.00 | 1.3 |  | 符合 |

表2.2硫酰氟气体检测仪示值误差测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ g/m3 | 平均值/ g/m3 | 绝对误差/ g/m3 | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-ContainIR | Spectros | SFC-612063 | 20.0 | 19.8 | -0.10 | -0.5 | ±10% | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 48.1 | -1.90 | -3.8 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 75.7 | -3.90 | -4.9 |  | 符合 |
| SF-ContainIR | Spectros | SFC-709201 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 49.0 | -1.00 | -2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 78.3 | -1.70 | -2.1 |  | 符合 |
| SF-ContainIR | Spectros | TZ1002 | 20.0 | 20.3 | 0.30 | 1.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 49.7 | -0.30 | -0.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 80.7 | 0.70 | 0.9 |  | 符合 |
| PTM600 | PTM600 | 21L03161 | 20.0 | 25.9 | 5.90 | 29.5 |  | 不符合 |
|  |  |  | 50.0 | 50.4 | 0.40 | 0.8 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 79.5 | -0.50 | -0.6 |  | 符合 |
| FM-4000-F-A | Inlantell | 666FM4000FA20011003 | 20.0 | 19.11 | -0.89 | -4.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 51.05 | 1.05 | 2.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 84.00 | 4.00 | 5.0 |  | 符合 |
| SPTr-GAS® PORT200 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4426-5628 | 20.0 | 20.3 | 0.3 | 1.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 50.5 | 0.5 | 1.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 80.6 | 0.6 | 0.7 |  | 符合 |
| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ μmol/mol | 绝对误差/ μmol/mol | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| SF-ExplorIR | Spectros | SF25085 | 20.0 | 22 | 2.0 | 10.0 | ±10% | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 53 | 3.0 | 6.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 84 | 4.0 | 5.0 |  | 符合 |
| SF-ExplorIR | Spectros | SFE-120601 | 20.0 | 18 | -2.0 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 48 | -2.0 | -4.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 77 | -3.0 | -3.8 |  | 符合 |
| SF-ExplorIR | Spectros | 17091827 | 20.0 | 20 | 0.0 | 0.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 51 | 1.0 | 2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 78 | -2.0 | -2.5 |  | 符合 |
| BG-F10L | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10L22051041 | 20.0 | 21.77 | 1.77 | 8.9 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 53.44 | 3.44 | 6.9 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 85.72 | 5.72 | 7.2 |  | 符合 |
| FM-3000-F | Inlan | 666FM3000F17121001 | 20.0 | 18.60 | -1.40 | -7.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 49.17 | -0.83 | -1.7 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 80.09 | 0.09 | 0.1 |  | 符合 |

表2.3 溴甲烷气体检测仪示值误差测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ g/m3 | 平均值/ g/m3 | 绝对误差/ g/m3 | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPTr PORT 110 PRO CH3Br | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4820-0806 | 15.0 | 13.7 | -1.30 | -8.7 | ±10% | 符合 |
|  |  |  | 37.5 | 34.1 | -3.40 | -9.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 60.0 | 54.3 | -5.70 | -9.5 |  | 符合 |
| MB-ContainIR | spectros | MBC911122 | 15.0 | 15.5 | 0.50 | 3.3 |  | 符合 |
|  |  |  | 37.5 | 37.9 | 0.40 | 1.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 60.0 | 62.5 | 2.50 | 4.2 |  | 符合 |
| MB-ContainIR | spectros | MBC15094 | 15.0 | 13.5 | -1.50 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 37.5 | 38.1 | 0.60 | 1.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 60.0 | 62.7 | 2.70 | 4.5 |  | 符合 |
| FM-4000-M-A | Inlantell | 666FM4000MA20011001 | 15.0 | 14.12 | -0.88 | -5.9 |  | 符合 |
|  |  |  | 37.5 | 40.21 | 2.71 | 7.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 60.0 | 64.23 | 4.23 | 7.1 |  | 符合 |
| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ μmol/mol | 绝对误差/ μmol/mol | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| MB-ExplorID | spectros | MB-01531 | 10.0 | 11 | 1.00 | 10.0 | ±10% | 符合 |
|  |  |  | 25.0 | 26 | 1.00 | 4.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 40 | 0.00 | 0.0 |  | 符合 |
| Fumi Scan-I | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 19116064 | 10.0 | 9.81 | -0.19 | -1.9 |  | 符合 |
|  |  |  | 25.0 | 24.94 | -0.06 | -0.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 39.77 | -0.23 | -0.6 |  | 符合 |
| MB-ExplorID | ENboso | MB-02049 | 10.0 | 10.6 | 0.60 | 6.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 25.0 | 26.3 | 1.30 | 5.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 42.2 | 2.20 | 5.5 |  | 符合 |
| BG-F10X | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10X22041040 | 20.0 | 22 | 2.00 | 10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.0 | 51 | 1.00 | 2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.0 | 76 | -4.00 | -5.0 |  | 符合 |
| MS600 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 21J27043 | 2.00 | 2.13 | 0.13 | 6.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 5.00 | 5.02 | 0.02 | 0.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 8.00 | 8.07 | 0.07 | 0.9 |  | 符合 |

- 重复性

表3 熏蒸气体检测仪重复性测试结果汇总

| 类别 | 型号 | 制造厂 | 编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷化氢气体检测仪 | Pac 8000 | Drager | ARNE-0053 | 1.3 | 不大于3% | 符合 |
|  | MB-ExplorID | Spectros | MB-01114 | 2.0 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | Spectros | MB-01262 | 2.1 |  | 符合 |
|  | GASTiger2000-PH3 | 深圳市万安迪科技有限公司 | GAS2000T180815002 | 1.6 |  | 符合 |
|  | MS400 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 20K18078 | 0.7 |  | 符合 |
|  | SKY6000-M2 | 深圳市元特科技有限公司 | 201208D1 | 1.1 |  | 符合 |
|  | MS600-5-X | 基恩思精密仪器设备（重庆）有限责任公司 | 21L30038 | 1.1 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | ENboso | MB-02099 | 1.0 |  | 符合 |
|  | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | V323232311 | 0.4 |  | 符合 |
|  | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 1203051 | 1.3 |  | 符合 |
|  | X-am5000 | Drager | ARKJ-0583 | 1.3 |  | 符合 |
|  | HL-210-PH3 | 北京佳粮科贸有限公司 | D323233024 | 1.3 |  | 符合 |
| 硫酰氟气体检测仪 | SF-ContainIR | Spectros | SFC-612063 | 1.1 | 不大于3% | 符合 |
|  | SF-ContainIR | Spectros | SFC-709201 | 0.6 |  | 符合 |
|  | SF-ContainIR | Spectros | TZ1002 | 0.7 |  | 符合 |
|  | PTM600 | PTM600 | 21L03161 | 0.9 |  | 符合 |
|  | FM-4000-F-A | Inlantell | 666FM4000FA20011003 | 0.4 |  | 符合 |
|  | SPTr-GAS® PORT200 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4426-5628 | 0.6 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | SF25085 | 1.1 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | SFE-120601 | 1.1 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | 17091827 | 1.1 |  | 符合 |
|  | BG-F10L | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10L22051041 | 0.7 |  | 符合 |
|  | FM-3000-F | Inlan | 666FM3000F17121001 | 0.8 |  | 符合 |
| 溴甲烷气体检测仪 | SPTr PORT 110 PRO CH3Br | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4820-0806 | 0.9 | 不大于3% | 符合 |
|  | MB-ContainIR | spectros | MBC911122 | 0.9 |  | 符合 |
|  | MB-ContainIR | spectros | MBC15094 | 0.5 |  | 符合 |
|  | FM-4000-M-A | Inlantell | 666FM4000MA20011001 | 0.5 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | spectros | MB-01531 | 2.1 |  | 符合 |
|  | Fumi Scan-I | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 19116064 | 1.3 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | ENboso | MB-02049 | 1.2 |  | 符合 |
|  | BG-F10X | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10X22041040 | 1.1 |  | 符合 |
|  | MS600 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 21J27043 | 1.1 |  | 符合 |

- 响应时间

表4 熏蒸气体检测仪响应时间测试结果汇总

| 类别 | 型号 | 制造厂 | 编号 | 响应时间/s |  | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷化氢气体检测仪 | Pac 8000 | Drager | ARNE-0053 | 扩散式 | 9 | 吸入式不大于30s，扩散式不大于60s | 符合 |
|  | MB-ExplorID | Spectros | MB-01114 | 吸入式 | 4 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | Spectros | MB-01262 | 吸入式 | 4 |  | 符合 |
|  | GASTiger2000-PH3 | 深圳市万安迪科技有限公司 | GAS2000T180815002 | 吸入式 | 21 |  | 符合 |
|  | MS400 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 20K18078 | 吸入式 | 26 |  | 符合 |
|  | SKY6000-M2 | 深圳市元特科技有限公司 | 201208D1 | 吸入式 | 19 |  | 符合 |
|  | MS600-5-X | 基恩思精密仪器设备（重庆）有限责任公司 | 21L30038 | 吸入式 | 11 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | ENboso | MB-02099 | 吸入式 | 16 |  | 符合 |
|  | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | V323232311 | 扩散式 | 8 |  | 符合 |
|  | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 1203051 | 扩散式 | 22 |  | 符合 |
|  | X-am5000 | Drager | ARKJ-0583 | 扩散式 | 22 |  | 符合 |
|  | HL-210-PH3 | 北京佳粮科贸有限公司 | D323233024 | 扩散式 | 37 |  | 符合 |
| 硫酰氟气体检测仪 | SF-ContainIR | Spectros | SFC-612063 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | SF-ContainIR | Spectros | SFC-709201 | 吸入式 | 4 |  | 符合 |
|  | SF-ContainIR | Spectros | TZ1002 | 吸入式 | 4 |  | 符合 |
|  | PTM600 | PTM600 | 21L03161 | 吸入式 | 45 |  | 不符合 |
|  | FM-4000-F-A | Inlantell | 666FM4000FA20011003 | 吸入式 | 18 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | SF25085 | 吸入式 | 4 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | SFE-120601 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | 17091827 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | BG-F10L | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10L22051041 | 吸入式 | 17 |  | 符合 |
|  | FM-3000-F | Inlan | 666FM3000F17121001 | 吸入式 | 21 |  | 符合 |
| 溴甲烷气体检测仪 | SPTr PORT 110 PRO CH3Br | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4820-0806 | 吸入式 | 17 |  | 符合 |
|  | MB-ContainIR | spectros | MBC911122 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | MB-ContainIR | spectros | MBC15094 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | FM-4000-M-A | Inlantell | 666FM4000MA20011001 | 吸入式 | 18 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | spectros | MB-01531 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | Fumi Scan-I | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 19116064 | 吸入式 | 5 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | ENboso | MB-02049 | 吸入式 | 6 |  | 符合 |
|  | BG-F10X | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10X22041040 | 吸入式 | 10 |  | 符合 |

- 漂移

零点漂移和示值漂见表5。

表5 熏蒸气体检测仪漂移测试结果汇总

| 类别 | 型号 | 制造厂 | 编号 | 零点漂移/%FS | 量程漂移/%FS | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷化氢气体检测仪 | MB-ExplorID | Spectros | MB-01114 | 0 | 2.0 | 零点漂移不大于±2%FS，量程漂移不大于±3%FS | 符合 |
|  | MB-ExplorID | Spectros | MB-01262 | 0 | 2.0 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | ENboso | MB-02099 | 0.3 | 0.8 |  | 符合 |
|  | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | V323232311 | 0.2 | -0.6 |  | 符合 |
|  | HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 1203051 | 0 | 1.0 |  | 符合 |
| 硫酰氟气体检测仪 | SF-ContainIR | Spectros | SFC-612063 | 0 | 0.9 |  | 符合 |
|  | SF-ContainIR | Spectros | SFC-709201 | 0 | 0.9 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | SF25085 | 0 | -2.0 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | SFE-120601 | 0 | 1.0 |  | 符合 |
|  | SF-ExplorIR | Spectros | 17091827 | 0 | 1.0 |  | 符合 |
|  | BG-F10L | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 666BGF10L22051041 | 0 | -1.1 |  | 符合 |
| 溴甲烷气体检测仪 | SPTr PORT 110 PRO CH3Br | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 4820-0806 | 0 | 0.5 |  | 符合 |
|  | MB-ContainIR | spectros | MBC911122 | 0 | 1.2 |  | 符合 |
|  | MB-ContainIR | spectros | MBC15094 | 0 | 0.7 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | spectros | MB-01531 | 0 | -2.0 |  | 符合 |
|  | Fumi Scan-I | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 19116064 | 0.2 | -1.5 |  | 符合 |
|  | MB-ExplorID | ENboso | MB-02049 | 0 | 1.8 |  | 符合 |

四、实验结论

通过开展的实验，其结果表明，便携熏蒸气体（硫酰氟、溴甲烷、磷化氢）检测仪校准规范的计量性能要求科学合理，校准条件充分有效，校准装置经济实用、校准方法具体可行，具有可操作性，能够满足熏蒸气体（硫酰氟、溴甲烷、磷化氢）检测仪的校准要求。

熏蒸气体检测仪校准原始记录汇总

| 磷化氢（μmol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 | 仪器厂家 | 量程 | 标准值 | 实测值 | 绝对误差 | 示值误差% | 重复性% | 响应时间s | 报警值 | 零点漂移%FS | 量程漂移 %FS |
| Pac 8000 | Drager | 2 | 0.500 | 0.48 | -0.02 | -4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.00 | 0.92 | -0.08 | -8.0 | 1.3 | 9 | 0.1 | / | / |
|  |  |  | 1.60 | 1.52 | -0.08 | -5.0 |  |  |  |  |  |
| MB-ExplorID | Spectros | 5 | 1.00 | 1.00 | 0.1 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.50 | 2.50 | 0.2 | 8.0 | 2.0 | 4 | 0.3 | 0 | 2.0 |
|  |  |  | 4.00 | 4.00 | 0.3 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| MB-ExplorID | Spectros | 5 | 1.00 | 1.1 | 0.1 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4 | 0.5 | 0 | 2.0 |
|  |  |  | 4.00 | 4.1 | 0.1 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| GASTiger2000-PH3 | 深圳市万安迪科技有限公司 | 5 | 1.00 | 1.07 | 0.07 | 7.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.50 | 2.59 | 0.09 | 3.6 | 1.6 | 21 | 0.5 | / | / |
|  |  |  | 4.00 | 4.13 | 0.13 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| MS400 | 深圳市逸云天电子有限公司 | 5 | 1.00 | 1.03 | 0.03 | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.50 | 2.56 | 0.06 | 2.4 | 0.7 | 26 | 1.00 | / | / |
|  |  |  | 4.00 | 4.03 | 0.03 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| SKY6000-M2 | 深圳市元特科技有限公司 | 5 | 1.00 | 1.07 | 0.07 | 7.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.50 | 2.61 | 0.11 | 4.4 | 1.1 | 19 | 1.00 | / | / |
|  |  |  | 4.00 | 4.07 | 0.07 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| MS600-5-X | 基恩思精密仪器设备（重庆）有限责任公司 | 5 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.50 | 2.62 | 0.12 | 4.8 | 1.1 | 11 | 0.10 | / | / |
|  |  |  | 4.00 | 4.03 | 0.03 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| MB-ExplorID | ENboso | 10 | 2.00 | 2.12 | 0.12 | 6.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.00 | 5.12 | 0.12 | 2.4 | 1.0 | 16 | 1.00 | 0.3 | 0.8 |
|  |  |  | 8.00 | 8.18 | 0.18 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 10 | 2.00 | 2.18 | 0.18 | 9.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.00 | 5.08 | 0.08 | 1.6 | 0.4 | 8 | 0.20 | 0.2 | -0.6 |
|  |  |  | 8.00 | 7.73 | -0.27 | -3.4 |  |  |  |  |  |
| HL-200 | 北京佳粮科贸有限公司 | 10 | 2.00 | 2.2 | 0.2 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.00 | 4.9 | -0.1 | -2.0 | 1.3 | 22 | 0.3 | 0 | 1.0 |
|  |  |  | 8.00 | 7.8 | -0.2 | -2.5 |  |  |  |  |  |
| X-am5000 | Drager | 100 | 20.0 | 21 | 1.00 | 5.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 53 | 3.00 | 6.0 | 1.3 | 22 | / | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 85 | 5.00 | 6.3 |  |  |  |  |  |
| HL-210-PH3 | 北京佳粮科贸有限公司 | 100 | 20.0 | 19 | -1.00 | -5.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 50 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 37 | / | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 81 | 1.00 | 1.3 |  |  |  |  |  |

| 溴甲烷（g/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 | 仪器厂家 | 量程 | 标准值 | 实测值 | 绝对误差 | 示值误差% | 重复性% | 响应时间s | 报警值 | 零点漂移%FS | 量程漂移 %FS |
| SPTr PORT 110 PRO CH3Br | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 75 | 15.0 | 13.7 | -1.30 | -8.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37.5 | 34.1 | -3.40 | -9.1 | 0.9 | 17 | / | 0 | 0.5 |
|  |  |  | 60.0 | 54.3 | -5.70 | -9.5 |  |  |  |  |  |
| MB-ContainIR | spectros | 75 | 15.0 | 15.5 | 0.50 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37.5 | 37.9 | 0.40 | 1.1 | 0.9 | 5 | / | 0 | 1.2 |
|  |  |  | 60.0 | 62.5 | 2.50 | 4.2 |  |  |  |  |  |
| MB-ContainIR | spectros | 75 | 15.0 | 13.5 | -1.50 | -10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37.5 | 38.1 | 0.60 | 1.6 | 0.5 | 5 | / | 0 | 0.7 |
|  |  |  | 60.0 | 62.7 | 2.70 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| FM-4000-M-A | Inlantell | 75 | 15.0 | 14.12 | -0.88 | -5.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37.5 | 40.21 | 2.71 | 7.2 | 0.5 | 18 | / | / | / |
|  |  |  | 60.0 | 64.23 | 4.23 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 溴甲烷（μmol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB-ExplorID | spectros | 50 | 10.0 | 11 | 1.00 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.0 | 26 | 1.00 | 4.0 | 2.1 | 5 | / | 0 | -2.0 |
|  |  |  | 40.0 | 40 | 0.00 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| Fumi Scan-I | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 50 | 10.0 | 9.81 | -0.19 | -1.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.0 | 24.94 | -0.06 | -0.2 | 1.3 | 5 | / | 0.2 | -1.5 |
|  |  |  | 40.0 | 39.77 | -0.23 | -0.6 |  |  |  |  |  |
| MB-ExplorID | ENboso | 50 | 10.0 | 10.6 | 0.60 | 6.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.0 | 26.3 | 1.30 | 5.2 | 1.2 | 6 | 5.0 | 0 | 1.8 |
|  |  |  | 40.0 | 42.2 | 2.20 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| BG-F10X | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 100 | 20.0 | 22 | 2.00 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 51 | 1.00 | 2.0 | 1.1 | 10 | 20 | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 76 | -4.00 | -5.0 |  |  |  |  |  |

| 硫酰氟（g/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 | 仪器厂家 | 量程 | 标准值 | 实测值 | 绝对误差 | 示值误差% | 重复性% | 响应时间s | 报警值 | 零点漂移%FS | 量程漂移 %FS |
| SF-ContainIR | spectros instrument | 100 | 20.0 | 19.8 | -0.10 | -0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 48.1 | -1.90 | -3.8 | 1.1 | 5 | / | 0 | 0.9 |
|  |  |  | 80.0 | 75.7 | -3.90 | -4.9 |  |  |  |  |  |
| SF-ContainIR | Spectros | 100 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 49.0 | -1.00 | -2.0 | 0.6 | 4 | / | 0 | 0.9 |
|  |  |  | 80.0 | 78.3 | -1.70 | -2.1 |  |  |  |  |  |
| SF-ContainIR | Spectros | 100 | 20.0 | 20.3 | 0.30 | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 49.7 | -0.30 | -0.6 | 0.7 | 5 | / | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 80.7 | 0.70 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| PTM600 | PTM600 | 100 | 20.0 | 25.9 | 5.90 | 29.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 50.4 | 0.40 | 0.8 | 0.9 | 45 | / | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 79.5 | -0.50 | -0.6 |  |  |  |  |  |
| FM-4000-F-A | Inlantell | 100 | 20.0 | 19.11 | -0.89 | -4.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 51.05 | 1.05 | 2.1 | 0.4 | 18 | / | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 84.00 | 4.00 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 硫酰氟（μmol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-ExplorIR | Spectros | 100 | 20.0 | 22 | 2.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 53 | 3.0 | 6.0 | 1.1 | 4 | 5 | 0 | -2.0 |
|  |  |  | 80.0 | 84 | 4.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| SF-ExplorIR | Spectros | 100 | 20.0 | 18 | -2.0 | -10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 48 | -2.0 | -4.0 | 1.1 | 5 | 5 | 0 | 1.0 |
|  |  |  | 80.0 | 77 | -3.0 | -3.8 |  |  |  |  |  |
| SF-ExplorIR | Spectros | 100 | 20.0 | 20 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 51 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 5 | 5 | 0 | 1.0 |
|  |  |  | 80.0 | 78 | -2.0 | -2.5 |  |  |  |  |  |
| BG-F10L | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 100 | 20.0 | 21.77 | 1.77 | 8.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 53.44 | 3.44 | 6.9 | 0.7 | 17 | 5.00 | 0 | -1.1 |
|  |  |  | 80.0 | 85.72 | 5.72 | 7.2 |  |  |  |  |  |
| FM-3000-F | Inlan | 100 | 20.0 | 18.60 | -1.40 | -7.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.0 | 49.17 | -0.83 | -1.7 | 0.8 | 21 | / | / | / |
|  |  |  | 80.0 | 80.09 | 0.09 | 0.1 |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __15_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | Pac 8000 |  | 校准日期 |  | 2023-03-05 |  |
| 出厂编号 | ARNE-0053 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Drager |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：    2μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 0.500 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | -0.02 | -4.0 | 6.0 |
| 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | -0.08 | -8.0 | 3.2 |
| 1.60 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | -0.08 | -5.0 | 2.6 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 1.3 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 9 | 9 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ExplorID |  | 校准日期 |  | 2023-03-16 |  |
| 出厂编号 | MB-01114 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：    5μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.00 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.00 | 0.1 | 10.0 | 6.0 |
| 2.50 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.50 | 0.2 | 8.0 | 3.2 |
| 4.00 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.00 | 0.3 | 7.5 | 2.6 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.50 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 3 | 4 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 2.0%FS |
| 示值 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __18_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ExplorID |  | 校准日期 |  | 2023-03-21 |  |
| 出厂编号 | MB-01262 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  5μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.00 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 10.0 | 6.0 |
| 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 4.00 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 4 | 4 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 2.0%FS |
| 示值 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __18_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GASTiger2000-PH3 |  | 校准日期 |  | 2023-03-21 |  |
| 出厂编号 | GAS2000T180815002 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 深圳市万安迪科技有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：   5μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 0.07 | 7.0 | 3.2 |
| 2.50 | 2.59 | 2.55 | 2.63 | 2.59 | 0.09 | 3.6 | 2.8 |
| 4.00 | 4.13 | 4.16 | 4.11 | 4.13 | 0.13 | 3.3 | 2.4 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.50 | 2.59 | 2.55 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.61 | 2.59 | 1.6 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 19 | 20 | 21 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __18_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MS400 |  | 校准日期 |  | 2023-03-21 |  |
| 出厂编号 | 20K18078 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 深圳市逸云天电子有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：   5μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.03 | 3.0 | 3.2 |
| 2.50 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 0.06 | 2.4 | 2.8 |
| 4.00 | 4.01 | 4.05 | 4.03 | 4.03 | 0.03 | 0.8 | 2.4 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.50 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | 0.7 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 25 | 27 | 26 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __27% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SKY6000-M2 |  | 校准日期 |  | 2023-3-24 |  |
| 出厂编号 | 201208D1 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 深圳市元特科技有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  5μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 0.07 | 7.0 | 3.1 |
| 2.50 | 2.59 | 2.61 | 2.62 | 2.61 | 0.11 | 4.4 | 2.5 |
| 4.00 | 4.07 | 4.05 | 4.09 | 4.07 | 0.07 | 1.8 | 2.2 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.50 | 2.59 | 2.61 | 2.62 | 2.57 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 18 | 19 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __27_% |  |
| 仪器名称 | 便携式复合气体检测仪(磷化氢) |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MS600-5-X |  | 校准日期 |  | 2023-03-24 |  |
| 出厂编号 | 21L30038 |  | 校准员 |  | 冯科儒 |  |
| 制造厂 | 基恩思精密仪器设备（重庆）有限责任公司 |  | 核验员 |  | 何欣 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  5μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.00 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 0.10 | 10.0 | 3.2 |
| 2.50 | 2.59 | 2.65 | 2.61 | 2.62 | 0.12 | 4.8 | 2.5 |
| 4.00 | 4.03 | 4.01 | 4.05 | 4.03 | 0.03 | 0.8 | 2.4 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.50 | 2.59 | 2.65 | 2.61 | 2.63 | 2.57 | 2.62 | 2.62 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 11 | 11 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __22_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ExplorID |  | 校准日期 |  | 2023-04-11 |  |
| 出厂编号 | MB-02099 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | ENboso |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：   10μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 2.00 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.12 | 0.12 | 6.0 | 2.7 |
| 5.00 | 5.11 | 5.16 | 5.09 | 5.12 | 0.12 | 2.4 | 2.4 |
| 8.00 | 8.16 | 8.22 | 8.15 | 8.18 | 0.18 | 2.3 | 2.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 5.00 | 5.11 | 5.17 | 5.09 | 5.16 | 5.05 | 5.15 | 5.12 | 1.0 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15 | 16 | 16 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.3%FS | 0.8%FS |
| 示值 | 5.10 | 5.03 | 5.12 | 5.18 | 5.15 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __18_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | HL-200 |  | 校准日期 |  | 2023-04-17 |  |
| 出厂编号 | V323232311 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 北京佳粮科贸有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：    10μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 2.00 | 2.14 | 2.24 | 2.17 | 2.18 | 0.18 | 9.0 | 2.7 |
| 5.00 | 5.11 | 5.16 | 5.09 | 5.08 | 0.08 | 1.6 | 2.4 |
| 8.00 | 8.16 | 8.22 | 8.15 | 7.73 | -0.27 | -3.4 | 2.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 5.00 | 5.08 | 5.10 | 5.07 | 5.09 | 5.05 | 5.09 | 5.08 | 0.4 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 7 | 8 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2%FS | -0.6%FS |
| 5.00 | 5.08 | 5.02 | 5.11 | 5.07 | 5.13 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __23_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | HL-200 |  | 校准日期 |  | 2023-04-19 |  |
| 出厂编号 | 1203051 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 北京佳粮科贸有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 20.8μmol/mol | GBW(E)084017 (2023/12/25) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  10μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 2.00 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 10.0 | 3.5 |
| 5.00 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | -2.0 | 2.6 |
| 8.00 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | -2.5 | 2.5 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 5.00 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 1.3 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 21 | 23 | 22 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 1.0%FS |
| 示值 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __23_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | X-am5000 |  | 校准日期 |  | 2023-04-19 |  |
| 出厂编号 | ARKJ-0583 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Drager |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 99.3μmol/mol | GBW(E)084018 (2023/12/29) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 5.0 | 2.9 |
| 50.0 | 52 | 53 | 53 | 53 | 3.00 | 6.0 | 2.0 |
| 80.0 | 85 | 85 | 86 | 85 | 5.00 | 6.3 | 1.9 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 5.00 | 5.13 | 5.15 | 5.16 | 5.18 | 5.17 | 5.21 | 5.15 | 0.6 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 22 | 23 | 23 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __18_% |  |
| 仪器名称 | 磷化氢气体检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | HL-210-PH3 |  | 校准日期 |  | 2023-04-17 |  |
| 出厂编号 | D323233024 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 北京佳粮科贸有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| PH3/N2气体标准物质 | 99.3μmol/mol | GBW(E)084018 (2023/12/29) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19 | 19 | 20 | 19 | -1.00 | -5.0 | 3.8 |
| 50.0 | 49 | 50 | 50 | 50 | 0.00 | 0.0 | 2.3 |
| 80.0 | 80 | 81 | 81 | 81 | 1.00 | 1.3 | 2.0 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 1.3 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 36 | 37 | 37 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SPTr PORT 110 PRO CH3Br |  | 校准日期 |  | 2023-03-17 |  |
| 出厂编号 | 4820-0806 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | NIM-RM9065 （2024-1-5） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  75（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 15.0 | 13.7 | 13.8 | 13..7 | 13.7 | -1.30 | -8.7 | 3.8 |
| 37.5 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | -3.40 | -9.1 | 2.3 |
| 60.0 | 54.5 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | -5.70 | -9.5 | 2.0 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 37.5 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 33.5 | 34.0 | 33.7 | 34.1 | 0.9 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18 | 17 | 17 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 0.5%FS |
| 示值 | 37.5 | 33.9 | 34.3 | 34.6 | 34.1 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ContainIR |  | 校准日期 |  | 2023-03-17 |  |
| 出厂编号 | MBC911122 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | NIM-RM9065 （2024-1-5） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  75（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 15.0 | 15.6 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 0.50 | 3.3 | 3.6 |
| 37.5 | 37.6 | 37.8 | 38.3 | 37.9 | 0.40 | 1.1 | 1.9 |
| 60.0 | 62.5 | 62.2 | 62.8 | 62.5 | 2.50 | 4.2 | 1.4 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 37.5 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 33.5 | 34.0 | 33.7 | 34.1 | 0.9 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 5 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 1.2%FS |
| 示值 | 37.5 | 37.6 | 37.9 | 38.5 | 37.5 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ContainIR |  | 校准日期 |  | 2023-04-17 |  |
| 出厂编号 | MBC15094 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | NIM-RM9065 （2024-1-5） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  75（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 15.0 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -1.50 | -10.0 | 2.0 |
| 37.5 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 38.1 | 0.60 | 1.6 | 1.4 |
| 60.0 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 62.7 | 2.70 | 4.5 | 1.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 37.5 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 38.3 | 37.8 | 38.1 | 38.1 | 0.5 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 5 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 0.7%FS |
| 示值 | 38.1 | 37.7 | 38.6 | 37.8 | 38.3 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 便携式溴甲烷浓度检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | FM-4000-M-A |  | 校准日期 |  | 2023-04-17 |  |
| 出厂编号 | 666FM4000MA20011001 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Inlantell |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | NIM-RM9065 （2024-1-5） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  75（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 15.0 | 14.29 | 14.12 | 13.96 | 14.12 | -0.88 | -5.9 | 2.4 |
| 37.5 | 40.21 | 40.36 | 40.06 | 40.21 | 2.71 | 7.2 | 1.4 |
| 60.0 | 64.32 | 64.19 | 64.19 | 64.23 | 4.23 | 7.1 | 1.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 37.5 | 40.21 | 40.36 | 40.06 | 40.36 | 39.91 | 40.21 | 40.21 | 0.5 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19 | 18 | 18 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __24_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ExplorID |  | 校准日期 |  | 2023-04-18 |  |
| 出厂编号 | MB-01531 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 198×10-6mol/mol | NIM-RM9065 (2024-01-05) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  50μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 10.0 | 6.1 |
| 25.0 | 26 | 25 | 26 | 26 | 1.00 | 4.0 | 3.2 |
| 40.0 | 40 | 40 | 41 | 40 | 0.00 | 0.0 | 2.5 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 25.0 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 2.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | -2.0%FS |
| 示值 | 25.0 | 26 | 25 | 25 | 26 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __15_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | Fumi Scan-I |  | 校准日期 |  | 2023-03-14 |  |
| 出厂编号 | 19116064 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 198×10-6mol/mol | NIM-RM9065 (2024-01-05) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  50μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 9.83 | 9.44 | 10.15 | 9.81 | -0.19 | -1.9 | 5.0 |
| 25.0 | 25.11 | 24.75 | 24.95 | 24.94 | -0.06 | -0.2 | 2.6 |
| 40.0 | 39.80 | 39.31 | 40.21 | 39.77 | -0.23 | -0.6 | 2.6 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 25.0 | 25.11 | 24.75 | 24.95 | 25.28 | 24.43 | 25.03 | 24.94 | 1.3 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 4 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.2%FS | -1.5%FS |
| 示值 | 25.11 | 25.39 | 24.86 | 24.38 | 25.05 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __15_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | MB-ExplorID |  | 校准日期 |  | 2023-03-14 |  |
| 出厂编号 | MB-02049 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | ENboso |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 198×10-6mol/mol | NIM-RM9065 (2024-01-05) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  50μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 0.60 | 6.0 | 3.2 |
| 25.0 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 1.30 | 5.2 | 2.6 |
| 40.0 | 42.3 | 42.5 | 41.9 | 42.2 | 2.20 | 5.5 | 2.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 25.0 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 26.2 | 26.9 | 26.3 | 1.2 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 6 | 6 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | 1.8%FS |
| 示值 | 26.1 | 26.3 | 27.0 | 25.7 | 26.3 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __18_% |  |
| 仪器名称 | 溴甲烷检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | BG-F10X |  | 校准日期 |  | 2023-03-21 |  |
| 出厂编号 | 666BGF10X22041040 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 中广核贝谷科技股份有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | QM01091 | HJqt2022-01826 (2023/5/16) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| CH3Br/N2气体标准物质 | 198×10-6mol/mol | NIM-RM9065 (2024-01-05) |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=2%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342（2023/12/25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 2.00 | 10.0 | 3.5 |
| 50.0 | 51 | 51 | 52 | 51 | 1.00 | 2.0 | 2.5 |
| 80.0 | 76 | 75 | 76 | 76 | -4.00 | -5.0 | 2.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 10 | 10 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 20 | 20 | 20 | 20 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 硫酰氟检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SF-ContainIR |  | 校准日期 |  | 2023-03-17 |  |
| 出厂编号 | SFC-612063 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | GBW(E)062438（2023-12-27） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | -0.10 | -0.5 | 1.9 |
| 50.0 | 47.9 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | -1.90 | -3.8 | 1.8 |
| 80.0 | 75.3 | 75.6 | 76.1 | 75.7 | -3.90 | -4.9 | 1.5 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 47.9 | 48.2 | 48.1 | 47.5 | 48.0 | 46.9 | 48.1 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 5 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 0.9%FS |
| 示值 | 47.9 | 47.3 | 48.6 | 48.3 | 47.6 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __15_% |  |
| 仪器名称 | 硫酰氟检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SF-ContainIR |  | 校准日期 |  | 2023-03-14 |  |
| 出厂编号 | SFC-709201 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | GBW(E)062438（2023-12-27） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 20.1 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.0 | 1.7 |
| 50.0 | 48.8 | 49.1 | 49.0 | 49.0 | -1.00 | -2.0 | 1.4 |
| 80.0 | 78.1 | 78.5 | 78.2 | 78.3 | -1.70 | -2.1 | 1.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 48.8 | 49.1 | 49.0 | 48.9 | 49.3 | 49.5 | 49.0 | 0.6 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 5 | 4 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%FS | 0.9%FS |
| 示值 | 48.8 | 49.1 | 48.3 | 49.5 | 48.6 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __15_% |  |
| 仪器名称 | 硫酰氟检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SF-CONTAINIR |  | 校准日期 |  | 2023-03-18 |  |
| 出厂编号 | TZ1002 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | GBW(E)062438（2023-12-27） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 20.3 | 0.30 | 1.5 | 1.9 |
| 50.0 | 49.5 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | -0.30 | -0.6 | 1.5 |
| 80.0 | 80.5 | 81.0 | 80.6 | 80.7 | 0.70 | 0.9 | 1.4 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 49.5 | 49.7 | 49.8 | 49.6 | 49.2 | 50.1 | 49.7 | 0.7 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 5 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 手提式复合型气体分析仪(硫酰氟) |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | PTM600 |  | 校准日期 |  | 2023-04-25 |  |
| 出厂编号 | 21L03161 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 深圳市逸云天电子有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | GBW(E)062438（2023-12-27） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 25.9 | 5.90 | 29.5 | 2.2 |
| 50.0 | 50.2 | 50.0 | 51.1 | 50.4 | 0.40 | 0.8 | 1.6 |
| 80.0 | 79.4 | 79.8 | 79.2 | 79.5 | -0.50 | -0.6 | 1.4 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 50.2 | 50.0 | 51.1 | 50.0 | 50.2 | 50.6 | 50.4 | 0.9 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 46 | 45 | 45 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 硫酰氟检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | FM-4000-F-A |  | 校准日期 |  | 2023-04-25 |  |
| 出厂编号 | 666FM4000FA20011003 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Inlantell |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 1.99%mol/mol | GBW(E)062438（2023-12-27） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100（g/m3）

2.示值误差

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  | 平均值 （g/m3） | 示值误差 （g/m3） | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19.04 | 18.99 | 19.30 | 19.11 | -0.89 | -4.5 | 1.5 |
| 50.0 | 50.92 | 50.97 | 51.26 | 51.05 | 1.05 | 2.1 | 1.3 |
| 80.0 | 84.13 | 84.06 | 83.82 | 84.00 | 4.00 | 5.0 | 1.3 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （g/m3） | 仪器测量值（g/m3） |  |  |  |  |  | 平均值（g/m3） | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 50.92 | 50.97 | 51.26 | 51.02 | 50.85 | 50.82 | 51.05 | 0.4 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19 | 17 | 18 |

5.报警功能和报警动作值                                                     （g/m3）

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     （g/m3）

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 硫酰氟检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SF-ExplorIR |  | 校准日期 |  | 2023-04-25 |  |
| 出厂编号 | SF25085 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 201×10-6mol/mol | GBW(E)062437（2023-12-22） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1.5%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 2.0 | 10.0 | 3.3 |
| 50.0 | 53 | 52 | 53 | 53 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| 80.0 | 83 | 84 | 85 | 84 | 4.0 | 5.0 | 2.1 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 4 | 4 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 5 | 5 | 5 | 5 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%FS | -2.0%FS |
| 示值 | 53 | 52 | 52 | 53 | 51 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __25_% |  |
| 仪器名称 | 便携式硫酰氟残留红外分析仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SF-ExplorIR |  | 校准日期 |  | 2023-03-21 |  |
| 出厂编号 | SFE-120601 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 201×10-6mol/mol | GBW(E)062437（2023-12-22） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1.5%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18 | 19 | 18 | 18 | -2.0 | -10.0 | 3.9 |
| 50.0 | 47 | 48 | 48 | 48 | -2.0 | -4.0 | 2.1 |
| 80.0 | 77 | 78 | 77 | 77 | -3.0 | -3.8 | 2.0 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 6 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 5 | 5 | 5 | 5 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%FS | 1.0%FS |
| 示值 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __16_% |  |
| 仪器名称 | 硫酰氟检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SF-ExplorIR |  | 校准日期 |  | 2023-03-11 |  |
| 出厂编号 | 17091827 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Spectros |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 201×10-6mol/mol | GBW(E)062437（2023-12-22） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1.5%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 50.0 | 51 | 51 | 50 | 51 | 1.0 | 2.0 | 2.1 |
| 80.0 | 78 | 79 | 79 | 78 | -2.0 | -2.5 | 2.0 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 | 51 | 51 | 1.1 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 6 | 5 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 5 | 5 | 5 | 5 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%FS | 1.0%FS |
| 示值 | 51 | 50 | 51 | 52 | 51 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __16_% |  |
| 仪器名称 | 便携式硫酰氟残留分析仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | BG-F10L |  | 校准日期 |  | 2023-03-11 |  |
| 出厂编号 | 666BGF10L22051041 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | 中广核贝谷科技股份有限公司 |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 201×10-6mol/mol | GBW(E)062437（2023-12-22） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1.5%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 21.85 | 21.90 | 21.56 | 21.77 | 1.77 | 8.9 | 2.1 |
| 50.0 | 53.35 | 53.76 | 53.21 | 53.44 | 3.44 | 6.9 | 1.9 |
| 80.0 | 85.72 | 85.86 | 85.57 | 85.72 | 5.72 | 7.2 | 1.7 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 53.35 | 53.76 | 53.21 | 52.96 | 52.68 | 53.38 | 53.44 | 0.7 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 16 | 18 | 17 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0%FS | -1.1%FS |
| 示值 | 53.35 | 53.86 | 53.28 | 52.22 | 52.53 |  |  |

熏蒸气体检测仪校准原始记录

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | _20_℃ __16_% |  |
| 仪器名称 | 便携式硫酰氟残留检测仪 |  | 技术依据 |  | 《熏蒸气体检测仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | FM-3000-F |  | 校准日期 |  | 2023-03-11 |  |
| 出厂编号 | 666FM3000F17121001 |  | 校准员 |  | 李士良 |  |
| 制造厂 | Inlan |  | 核验员 |  | 刘沂玲 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| MF-5B多组分配气系统 | (0～100)% | HJqt2022-01826 （2023-05-16） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=0.6%;k=2 |
| 电子秒表 | (0～30)min | SPss2022-20342 （2023-12-25） |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.1 s/30min |
| SO2F2/N2气体标准物质 | 201×10-6mol/mol | GBW(E)062437（2023-12-22） |  | 中国计量科学研究院 |  | Ur=1.5%;k=2 |

1.仪器测量范围：  100μmol/mol

2.示值误差

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 示值误差 (μmol/mol) | 示值误差 （%） | 不确定度% Urel ，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.15 | 18.36 | 19.28 | 18.60 | -1.40 | -7.0 | 3.8 |
| 50.0 | 48.85 | 49.16 | 49.50 | 49.17 | -0.83 | -1.7 | 1.9 |
| 80.0 | 80.46 | 80.00 | 79.81 | 80.09 | 0.09 | 0.1 | 1.9 |

3.重复性

| 标准气体浓度 （μmol/mol） | 仪器测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 平均值(μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.0 | 48.85 | 49.16 | 49.50 | 48.73 | 48.93 | 48.52 | 49.17 | 0.8 |

4响应时间                                                                    (s)

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 22 | 21 | 21 |

5.报警功能和报警动作值                                                     (μmol/mol)

| 报警功能 | 实测报警值 |  |  | 报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移                                                                     (μmol/mol)

| 时间 | 0min | 15min | 30min | 45min | 60min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |

·