熏蒸气体检测仪校准规范

校准结果的不确定度评定

2023年9月

# 《熏蒸气体检测仪校准规范》

# 示值误差校准结果的不确定度评定

1 概述

1.1 环境条件：符合本校准规范的环境条件

1.2 测量标准：硫酰氟、磷化氢气体标准物质：相对扩展不确定度为Urel = 3%（k=2）

1.3 被校仪器：   硫酰氟气体检测仪， 测量范围：（0～100）μmol/mol。

测量范围：（0～2）%mol/mol。

磷化氢气体检测仪， 测量范围：（0～100）μmol/mol。

测量范围：（0～5）μmol/mol。

2 测量模型

△c=                               （1）

式中：

△c——示值误差，mol/mol；

——3次示值的算术平均值，mol/mol；

——气体标准物质的浓度值，mol/mol。

3 不确定度来源

3.1 硫酰氟、磷化氢气体标准物质定值引入的不确定度。

3.2 测量重复性引入的不确定度，包括：环境条件、人员操作、流量控制、取样系统吸附和被校仪器的变动性等各种随机因素。

4 标准不确定度评定

4.1 硫酰氟、磷化氢气体标准物质的定值引入的标准不确定度

采用的硫酰氟、磷化氢气体标准物质（或稀释后），相对扩展不确定度为3%，包含因子k=2。则硫酰氟气体标准物质定值引入的标准不确定度为：

=(CS×3%)/2                                   (2)

各校准点见表1。

表1标准物质引入的标准不确定度

| 仪器种类 | 测量范围 | 校准点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酰氟气体检测仪 | （0～2）%mol/mol | 0.40 | 0.006 |
|  |  | 1.00 | 0.015 |
|  |  | 1.60 | 0.024 |
|  | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 0.15 |
|  |  | 50.0 | 0.38 |
|  |  | 80.0 | 0.60 |
| 磷化氢气体检测仪 | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 0.30 |
|  |  | 50.0 | 0.75 |
|  |  | 80.0 | 1.20 |
|  | （0～5）μmol/mol | 1.00 | 0.015 |
|  |  | 2.50 | 0.038 |
|  |  | 4.00 | 0.060 |

4.2 测量重复性引入的不确定度u()

分别对测量范围为（0～2）%mol/mol和（0～100）μmol/mol的硫酰氟气体检测仪依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%左右的硫酰氟气体标准物质，重复测量10次，具体测量结果见表2。

表2 各校准点测量结果

| 仪器种类 | 测量范围 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 硫酰氟气体检测仪 | （0～2） %mol/mol | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
|  |  | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
|  |  | 1.60 | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.49 |
|  | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 18.7 | 19.1 | 18.9 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 18.6 |
|  |  | 50.0 | 48.2 | 47.8 | 48.5 | 49.1 | 48.8 | 48.3 | 48.6 | 48.1 | 48.6 | 49.5 |
|  |  | 80.0 | 75.6 | 74.6 | 76.2 | 74.5 | 73.8 | 76.2 | 75.1 | 74.6 | 74.8 | 75.8 |
| 磷化氢气体检测仪 | （0～100）μmol/mol | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
|  |  | 2.50 | 2.59 | 2.58 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.61 |
|  |  | 4.00 | 4.13 | 4.16 | 4.11 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.15 | 4.13 | 4.17 | 4.15 |
|  | （0～5）μmol/mol | 20.0 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 20.9 | 20.6 | 20.8 | 21.0 |
|  |  | 50.0 | 52.1 | 52.5 | 52.6 | 52.8 | 52.3 | 53.0 | 52.6 | 52.3 | 52.8 | 52.0 |
|  |  | 80.0 | 85.2 | 85.0 | 85.7 | 85.3 | 86.1 | 85.8 | 85.1 | 85.6 | 86.3 | 84.8 |

本规范规定，每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为仪器示值，故各校准点分别按（3）计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度u()按（4）计算。

（3）

u()＝s/                            （4）

各校准点的实验标准偏差s与标准不确定度u()的计算结果见表3。

表3 各校准点的实验标准偏差s与标准不确定度u()的计算结果

| 仪器种类 | 测量范围 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值平均值 | s | u() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酰氟气体检测仪 | （0～2） %mol/mol | 0.40 | 0.42 | 0.0042 | 0.0024 |
|  |  | 1.00 | 0.95 | 0.011 | 0.006 |
|  |  | 1.60 | 1.50 | 0.014 | 0.008 |
|  | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 19.2 | 0.23 | 0.13 |
|  |  | 50.0 | 48.6 | 0.50 | 0.29 |
|  |  | 80.0 | 75.1 | 0.80 | 0.46 |
| 磷化氢气体检测仪 | （0～5）μmol/mol | 1.00 | 1.07 | 0.007 | 0.004 |
|  |  | 2.50 | 2.60 | 0.015 | 0.009 |
|  |  | 4.00 | 4.14 | 0.018 | 0.010 |
|  | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 20.9 | 0.21 | 0.12 |
|  |  | 50.0 | 52.5 | 0.32 | 0.19 |
|  |  | 80.0 | 85.3 | 0.49 | 0.28 |

4.3 被检仪器分辨力引起的不确定度分量u2()

（0～2）%mol/mol的硫酰氟检测仪，（0～5）μmol/mol的磷化氢检测仪的分辨力为0.01 mol/mol  (μmol/mol)，均匀分布，取，得到

u2()＝＝0.003 mol/mol   (μmol/mol)

（0～100）μmol/mol的硫酰氟检测仪、磷化氢检测仪的分辨力为0.1μmol/mol，均匀分布，取，得到

u2()＝＝0.03μmol/mol

由于被检仪器分辨力引起的不确定度小于测量重复性引起的不确定度，简化计算中可以忽略被检仪器分辨力引起的不确定度。

5  合成标准不确定度

5.1 合成标准不确定度公式

合成标准不确定度按公式（5）计算：

方差：

（5）

灵敏系数：

则：

（6）

5.2扩展不确定度

取包含因子k=2，则各校准点示值误差的扩展不确定度按式（D.7）计算

（7）

6 标准不确定度分量一览表

表4标准不确定度一览表

| 仪器种类 | 测量范围 | 气体标准物质浓度值 | 不确定度度来源 |  | 合成标准不确定的度 | 扩展不确定度U（k=2） | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量重复性引入的标准不确定度u() | 气体标准物质定值引入的不确定度 |  |  |  |
| 硫酰氟气体检测仪 | （0～2） %mol/mol | 0.40 | 0.0024 | 0.006 | 0.0065 | 0.013 | 3.3% |
|  |  | 1.00 | 0.006 | 0.015 | 0.016 | 0.032 | 3.2% |
|  |  | 1.60 | 0.008 | 0.024 | 0.025 | 0.050 | 3.1% |
|  | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 0.130 | 0.30 | 0.327 | 0.65 | 3.3% |
|  |  | 50.0 | 0.287 | 0.75 | 0.803 | 1.61 | 3.2% |
|  |  | 80.0 | 0.463 | 1.20 | 1.286 | 2.57 | 3.2% |
| 磷化氢气体检测仪 | （0～5）μmol/mol | 1.00 | 0.004 | 0.015 | 0.016 | 0.032 | 3.2% |
|  |  | 2.50 | 0.009 | 0.038 | 0.039 | 0.078 | 3.1% |
|  |  | 4.00 | 0.010 | 0.060 | 0.061 | 0.122 | 3.1% |
|  | （0～100）μmol/mol | 20.0 | 0.119 | 0.30 | 0.323 | 0.65 | 3.2% |
|  |  | 50.0 | 0.187 | 0.75 | 0.773 | 1.55 | 3.1% |
|  |  | 80.0 | 0.283 | 1.20 | 1.233 | 2.47 | 3.1% |

熏蒸气体检测仪测量结果的相对扩展不确定度Ur（k=2）约为3.3%，结果见表4。扩展不确定度≈1/3最大示值误差。

━━━━━━