JJF××××—2023

《电波（雷达）流速仪校准规范》

实验报告

山东省水文计量检定中心

2023年05月

- 第一部分 校准用装置

- 一、标准器及其他设备

- （一）流速校准装置

- 检定车可设置运行速度，速度范围（0.01~5.0）m/s，车速准确度±0.3%。

- （二）数字倾角仪

- 测量范围0~90°，准确度不大于±0.1°。

- （三）其它要求

- 应配备温湿度计测量环境温湿度，并应有有效的检定/校准证书。

- 二、环境条件

- （一）温度：20℃±15℃；

- （二）相对湿度：应不大于95%；

- （三）检定过程中流速仪不应受到强磁场和强电场的干扰。

- 第二部分 电波（雷达）流速仪

- 一、本规范要求

- （一）外观及标识

- 电波流速仪不应有镀层或漆层脱落、锈蚀、划伤、毛刺、锐角等痕迹。文字应鲜明、清晰，若有显示屏，则显示亮度均匀，户外太阳光下可清晰显示内容。

- （二）流速最大允许误差

- 当流速小于等于0.5m/s时（流速低区），最大允许误差±0.05m/s；当流速大于0.5m/s时（流速高区），最大允许误差±5%。

- 二、试验验证

- （一）固定式电波（雷达）流速仪

- 根据校准规范要求，采用流速校准装置对固定安装式电波（雷达）流速仪进行了验证试验，选取了市场占有率比较高的HZ-SVR-24V-200型雷达流速仪。

- 1.外观及标识

- 采用目测及手检的方法，对该仪器进行了检测，结果如表1所示：

- 表1：外观及标识校准记录表

| - 序号 | - 要求 | - 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电波流速仪不应有镀层或漆层脱落、锈蚀、划伤、毛刺、锐角等痕迹。 | - 符合要求 |
| - 2 | - 文字应鲜明、清晰，若有显示屏，则显示亮度均匀，户外太阳光下可清晰显示内容。 | - 符合要求 |

- 2.流速示值误差及流速重复性

- 固定安装式电波（雷达）流速仪在现场安装时，俯仰角及水平角均为固定，因此在俯仰角设为45°，水平角设为0°，调整车速，在0.5m/s（包含0.5m/s）以下选择3个速度点，每个点测3次，调整车速在0.5m/s以上，被校仪器上限以下选择4个速度点，每个点测3次，分别计算仪器流速误差，结果如表4所示：

- 表2 流速示值误差校准记录表

| 序号 | 标准流速(mm/s) | 示值 (mm/s) | 单次校准示值误差 |  | 流速点示值误差 |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm/s) | 相对误差 | (mm/s) | 相对误差 |  |
| 1 | 100.10 | 95 | -5.1 | -5.09% | -4.43 | -4.43% | 1.15mm/s |
|  | 100.10 | 95 | -5.1 | -5.09% |  |  |  |
|  | 100.10 | 97 | -3.1 | -3.10% |  |  |  |
| 2 | 300.10 | 295 | -5.1 | -1.70% | -3.75 | -1.25% | 1.55mm/s |
|  | 300.10 | 296 | -4.1 | -1.37% |  |  |  |
|  | 300.06 | 298 | -2.06 | -0.69% |  |  |  |
| 3 | 500.25 | 495 | -5.25 | -1.05% | -2.86 | -0.57% | 2.14mm/s |
|  | 500.21 | 498 | -2.21 | -0.44% |  |  |  |
|  | 500.13 | 499 | -1.13 | -0.23% |  |  |  |
| 4 | 700.21 | 696 | -4.21 | -0.60% | -4.16 | -0.59% | 0.29% |
|  | 700.16 | 694 | -6.16 | -0.88% |  |  |  |
|  | 700.10 | 698 | -2.1 | -0.30% |  |  |  |
| 5 | 1000.20 | 995 | -5.2 | -0.52% | -3.82 | -0.38% | 0.15% |
|  | 1000.15 | 998 | -2.15 | -0.21% |  |  |  |
|  | 1000.10 | 996 | -4.1 | -0.41% |  |  |  |
| 6 | 1500.13 | 1496 | -4.13 | -0.28% | -6.84 | -0.46% | 0.16% |
|  | 1500.20 | 1492 | -8.2 | -0.55% |  |  |  |
|  | 1500.18 | 1492 | -8.18 | -0.55% |  |  |  |
| 7 | 2000.15 | 1996 | -4.15 | -0.21% | -0.18 | -0.01% | 0.23% |
|  | 2000.20 | 1999 | -1.2 | -0.06% |  |  |  |
|  | 2000.18 | 2005 | 4.82 | 0.24% |  |  |  |

- 校准时的俯仰角：  45  (°)

- 俯仰角偏差：  0.2  (°)

- 被校流速仪的分辨力：  1  (mm/s)

3、不确定度来源和不确定度分量评定

3.1 车速引入的相对标准不确定度uv

依据静水拖曳法水流速校准装置的校准证书，其拖车车速不确定度为0.3%(k=2)，则车速在低区引入的标准不确定度为：

（1）

车速在高区引入的相对标准不确定度为：

（2）

C 3.2 被校电波流速仪测量重复性引入的相对标准不确定度ur

校准结果重复性引入的不确定度根据流速点分区，低区由测量重复性引入的不确定度可以表示为：

ur=simax=2.14mm/s	                   （3）

高区由测量重复性引入的相对标准不确定度可以表示为：

ur=simax=0.29%                  （4）

C 3.3 被校电波流速仪测量线性度引入的标准不确定度ul

校准结果线性度引入的不确定度根据流速点分区，并根据平均分布假设对线性偏差引入的不确定度进行评估。低区校准结果线性度引入的标准不确定度采用绝对值的描述方法，计算公式表示为：

ul=eimax3=2.6mm/s	（5）

高区校准结果线性度引入的标准不确定度采用相对值的描述方法，计算公式表示为：

ul=Eimax3=0.3%	（6）

C 3.4 角度偏差引入的相对标准不确定度uθ

拖车局部运行方向与水平面形成一定夹角，导致电波流速仪测量的俯仰角与电波和水体表面之间的夹角存在一定偏差，假设这种由角度偏差引入的不确定度符合平均分布，其在低区引入的标准不确定度可以表示为：

（7）

式中，θ——流速仪测量的俯仰角，°。

Δθ——流速仪测量的俯仰角与电波和水体表面之间的夹角的偏差，°。

vb为高低区的分界流速，500mm/s。

其在高区引入的相对标准不确定度可以表示为：

（8）

C 3.5 被校电波流速仪分辨力引入的相对标准不确定度up

流速仪的分辨力依据显示精度的半宽，根据平均分布假设计算分辨力引入的不确定度，则在低区范围分辨力引入的标准不确定度为：

up（v）=p23=1mm/s23=0.3mm/s	（9）

高区范围分辨力引入的相对标准不确定度为：

up（v）=p23×700mm/s=0.04%	（10）

式中，——流速仪分辨力引入的不确定度，mm/s；

p——流速仪的分辨力，mm/s。

C 3.6 合成标准不确定度

流速校准结果的不确定度包括：拖车车速、校准结果的重复性、角度偏差和被校流速仪的分辨力

（11）

流速校准结果的不确定度的分区表示方式包括：拖车车速、校准结果的重复性、校准结果的线性度、角度偏差和被校流速仪的分辨力，低速范围内校准结果的标准不确定度可以表示为：

u=uv2+u2+ul2+uθ2+up2   =0.752+2.142+2.62+0.912+0.32   =3.58mm/s	（12）

高速范围内校准结果的标准不确定度可以表示为：

u=uv2+u2+ul2+uθ2+up2   =0.15%2+0.29%2+0.3%2+0.18%2+0.04%2   =0.48%	（13）

C 3.7 扩展不确定度

取扩展因子k=2，则流速仪校准结果的扩展不确定度如表C3.2所示。

表C.2 校准结果

| 标准流速(mm/s) | 示值误差(mm/s) | 相对误差 | 合成标准不确定度 | 扩展不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.10 | -4.43 | -1.03% | 3.1 mm/s | 6.2 mm/s |
| 300.08 | -3.75 | -0.34% | 3.0 mm/s | 6.0 mm/s |
| 500.20 | -2.86 | -0.24% | 3.0 mm/s | 6.0 mm/s |
| 700.16 | -4.16 | -0.59% | 0.4% | 0.8% |
| 1000.15 | -3.82 | -0.38% | 0.3% | 0.6% |
| 1500.17 | -6.84 | -0.46% | 0.3% | 0.6% |
| 2001.17 | -0.18 | -0.01% | 0.3% | 0.6% |

- 流速仪在流速低区的扩展不确定度为6.2mm/s(k=2)，在流速高区的扩展不确定度为0.8%(k=2)。

- 第三部分  证书记录格式参考

- 一、校准证书参考格式

校准证书

Calibration   Certificate

证书编号：校字第     号

Certificate No.

委托单位：

client

单位地址：

Address

仪器名称：

Name of Instrument

型号/规格：

Type/Specification

仪器号码：

Serial No.

制造单位：

Manufacturer

校准依据：

Calibration Regulation

批准人：               职务：

Approved by                   Functions

（校准专用章）

(stamp)

核验员：

Checked by

校准员：

Calibrated by

校准日期：       年        月          日

Date of Calibration      Year          Month           Day

第1页 共2页

Page 1 of 2

证书编号：校字第     号

Certificate No.

| 校准所使用的主要标准器（或标准装置） Main standards(standard device)of measurement used in the calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 Name | 测量范围 Measuring range |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty or accuracy class or maximum permissible error |  |  |  | 证书号 Certificate No. |  | 证书有效期至 Valid until |  |
| 本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准。 Main standards(standard device)of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准的环境条件及地点 Environmental condition and location for the calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 Location |  |  | 温度 Temperature |  | ℃ | 湿度 Humidity | %RH |  | 水温 Water emperature |  | ℃ |

校准结果

Results of Calibration

| 序号 | 标准流速(mm/s) | 示值误差(mm/s) | 相对 示值误差 | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

流速仪在流速低区的扩展不确定度为     ，在流速高区的扩展不确定度为     。

以下为空白

*未经本单位书面批准，不得部分复印此证书。

- 二、校准记录参考格式

校准原始记录

委托单位：                单位地址：

联系电话：                证书编号：

仪器名称：                型号/规格：             仪器编号：

制造单位：                校准依据：

校准所使用的主要标准器（或标准装置）：                 ，均溯源至国家计量基准。

校准地点：                温度：    ℃      湿度：    %RH

校准时间：                校准员：                核验员：

表一：外观及标识校准记录表

| 序号 | 项目 | 检测情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电波流速仪外观不应有镀层或漆层脱落、锈蚀、划伤、毛刺、锐角等痕迹 |  |
| 2 | 标识文字应鲜明、清晰，若有显示屏，则显示亮度均匀，户外太阳光下可清晰显示内容 |  |

表二：流速校准结果原始数据记录表

| 序号 | 标准流速(mm/s) | 示值 (mm/s) | 单次校准示值误差 |  | 流速点示值误差 |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm/s) | 相对误差 | (mm/s) | 相对误差 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

校准时的俯仰角：    (°)

俯仰角偏差：    (°)

被校流速仪的分辨力：    (mm/s)

- 第四部分 实验报告结论

- 通过试验对市场占有率较高的HZ-SVR-24V-200型雷达流速仪,证明了制定的《电波（雷达）流速仪校准规范》能很好的评价和反应出电波（雷达）流速仪的各种计量技术性能，并提供修正值，从而实现量值传递，保证数据准确可靠。