《太阳电池用恒温测试台校准规范》(征求意见稿）编制说明

1  工作简况

1.1 任务来源

本规范的制订工作是按照国家市场监督管理总局《2022年国家计量技术法规制定、修订及宣贯计划》（市监计量发[2022]70号）开展的。规范归口单位为：全国光伏专用计量器具计量技术委员会。规范制订单位为：常州检验检测标准认证研究院、天合光能股份有限公司、福建省计量科学研究院和合创检测（江苏）有限公司。

1.2 协作单位及任务分工

本规范由常州检验检测标准认证研究院负责起草，开展试验验证方案设计、试验及校准规范文本的编写，天合光能股份有限公司、福建省计量科学研究院提供数据分析、方法论证，合创检测（江苏）有限公司提供验证数据、数据分析。

1.3 编制过程

2022年7月-2022年10月, 成立起草小组，由各参与单位对前期技术资料进行整理总结，同时对行业内设备使用情况进行调研，充分了解太阳电池用恒温测试台在业内的使用情况。

2022年11月-2023年12月，根据技术资料及调研结果进行技术讨论，制定试验方案，进行试验。进一步收集太阳电池用恒温测试台主要生产厂家、高校研究院所企业用户的仪器主要技术指标和试验数据。

2023年1月-2023年3月，整理试验数据，同时进行不确定度评定相关试验。

2023年4月-2023年6月，各参与单位根据试验结果进行分析讨论，同时由起草单位进行不确定度评定，并提交起草小组讨论修订。之后，起草单位完成征求意见稿初稿的编写。

2023年7月-2023年10月，在主流厂家设备中开展验证试验，进一步完善规范草案形成校准规范征求意见稿上网公开征求意见。

2  校准规范编制原则和主要内容的确定

2.1 编制原则

本规范按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编制。

本校准规范在制定过程中主要按照下述原则编制内容：校准方法科学、先进、合理、安全、环保的原则；发扬民主、协商一致、共同确认的原则；与现行有效标准协调一致的原则。

2.2主要内容

《太阳电池用恒温测试台校准规范》针对太阳电池用恒温测试台提出了专门的校准方法，包含适用范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性（包括温度上下偏差、温度波动度、温度均匀度）、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔等内容，同时在附录方面给出不确定度评定示例及原始记录格式。

3  与现行法规、标准的关系

本规范依据IEC 61853-1：2011《光伏(PV)组件性能测试和能量等级第1部分：辐照度和温度性能测量和额定功率》和IEC 60891：2021《光伏器件 I-V特性的温度和辐照度修正程序》确定适用校准太阳电池用恒温测试台温度范围为（15~75）℃；参考JJF（军工）256—2020 《恒温加热台校准规范》和JJF1101—2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》中计量特性温度上下偏差、温度波动度和温度均匀度的定义，校准项目和校准方法；依据IEC 61853-2-2016《光伏（PV）组件性能测试和能量等级 第2部分：光谱响应度，入射角和模块工作温度测量》、IEC 60904-1：2020《光伏器件 第1部分：光伏电流-电压特性的测量》和IEC 60904-4：2019《光电器件 第4部分：基准太阳能器件 校准可追溯性建立的程序》被校准的太阳电池用恒温测试台工作平面温度上下偏差应不大于±1.0℃，温度波动度应不大于±0.5℃；依据IEC 60904-10：2020《光伏器件 第10部分：线性测量方法》确定读数间隔为30s。

4  专利情况说明

未发现本校准规范技术内容涉及相关专利。

《太阳电池用恒温测试台校准规范》 校准规范编制组

2023年09月