中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－20XX

冰雹冲击试验机校准规范

Calibration Specification for Hail Tester

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX　发布XXXX－XX－XX　实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJF XXXX-20XX

冰雹冲击试验机校准规范

Calibration Specification for Hail Tester

归 口 单 位：全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：福建省计量科学研究院

台州市计量技术研究院

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表试验所

上海泊睿科学仪器有限公司

参加起草单位：福建江夏学院

本规范由全国光伏专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3术语和定义	1

4 概述	1

5计量特性	2

6校准条件	3

7 校准项目和校准方法	3

8校准结果表达	6

9复校时间间隔	6

附录A 冰雹冲击试验机冰球直径偏差测量结果不确定度评定示例	7

附录B 冰雹冲击试验机冰球质量偏差测量结果不确定度评定示例	12

附录C 冰雹冲击试验机冰球存储容器温度的示值误差测量结果不确定度评定示例	17

附录D 冰雹试冲击验机冰球初速度的示值误差测量结果不确定度评定示例	19

附录 E冰雹冲击试验机原始记录格式	27

附录F 校准证书内页推荐格式	30

引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。在编制过程中参考了JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》、GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型》、IEC 61215-2: 2016《地面用晶体硅光伏组件(PV)-设计鉴定和定型-第2部分：试验程序》(Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures）。

本规范为首次制定。

冰雹冲击试验机校准规范

1 范围

本规范适用于光伏用光电测速型冰雹冲击试验机的校准。

2 引用文件

JJF 1001    通用计量术语及定义

JJF 1059    测量不确定度评定与表示

JJF 1071    国家计量校准规范编写规则

JJF 1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范

- GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型

- IEC 61215-2: 2016地面用晶体硅光伏组件(PV)-设计鉴定和定型-第2部分：试验程序(Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本校准规范。

3.1 光电测速系统 photoelectric speed measurement system

用于对冰球进行速度测量，通常为2个测速传感器组成。通过测量冰球通过两个测速传感器的时间与距离，计算出冰球在该位置的速度。

3.2 冰球初速度 Initial speed of ice hockey

冰球离开冰雹试验机光电测速系统瞬间的速度，单位为米每秒（m/s）。

4 概述

冰雹试验机是用于对光伏组件进行抗冰雹撞击能力测试、模拟冰雹气候对组件性能的影响的设备。冰雹试验机主要由发射系统、光电测速系统、冰球导轨、光伏组件安装支架等构成，图1为冰雹试验机结构示意图。

图1 冰雹试验机结构示意图

1-发射系统；2-光电测速系统；3-冰球；4-光伏组件；5-光伏组件安装支架

冰雹试验机整体测量系统的计量特性主要有冰球直径、冰球质量、冰球存储容器温度和冰球初速度。

5计量特性

5.1 冰球直径偏差

即:                       ∆D=Dn-Dm                           (1)

式中：Dn——GB/T 9535 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型中规定的冰球直径的标准值，mm；

Dm——冰球直径的测量值，mm。

冰球直径偏差的最大允许值一般为±5%。

5.2 冰球质量偏差

即:                        ∆M=Mn-Mm                         (2)

式中：Mn——GB/T 9535 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型中规定的对应直径的冰球质量的标准值，g；

Mm——冰球质量的测量值，g。

冰球质量偏差的最大允许值一般为±5%。

5.3 冰球存储容器的温度示值误差

即：                        ∆T=Tn-Tm                            (3)

式中：Tn——冰球存储容器的温度设定值，℃；

Tm——冰球存储容器内中心点温度测量值，℃。

冰球存储容器的温度示值误差的最大允许值一般为±2℃。

5.4 冰球初速度的示值误差

即：                        ∆v=vn-vm                           (4)

式中：vn——冰球初速度的设定值，m/s；

vm——初速度的测量值，m/s。

冰球初速度的示值误差的最大允许值一般为±5%。

冰雹试验机主要技术指标见表1。

表1 冰雹试验机主要技术指标

| 序号 | 校准项目 | 最大允许值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰球直径偏差 | 不超过±5%（冰球直径：25mm、35 mm、45 mm、55 mm、65 mm、75mm）。 |
| 2 | 冰球质量偏差 | 不超过±5%（冰球质量：7.53g、20.7g、43.9g、80.2g、132.0g、203.0g）。 |
| 3 | 冰球存储容器的温度示值误差 | 不超过±2℃（冰球存储容器的温度：-4℃）。 |
| 4 | 冰球初速度的示值误差 | 不超过±5%（冰球初速度：23m/s、27.2m/s、30.7 m/s、33.9 m/s、16.7m/s、39.5 m/s）。 |

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(25±5)℃，相对湿度：不大于85%RH，电网电压波动符合冰雹冲击试验机和测量设备的使用要求，无影响其正常工作的电磁场、机械振动。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 卡尺

用于测量冰球的直径和冰雹试验机冰雹出口处两个位置传感器之间距离。分辨力小于等于0.01mm，测量范围不小于（0~200）mm，最大允许误差为±0.03mm。

6.2.2 电子秤

用于测量冰球的质量。分辨力小于等于0.01g，检定结果为中准确度等级或以上。

6.2.3 温度巡回检测仪

用于测量储存冰球用容器的温度。分辨力小于等于0.01℃，测量范围不小于（-10~10）℃，最大允许误差为±0.5℃。

6.2.4 示波器

用于测量冰雹试验机冰雹出口处两个位置传感器触发信号产生的时间间隔。时间测量分辨力小于等于0.01ms，测量范围不小于（0~1）s，最大允许误差为±0.2%。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目如表2所示。

表2 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰球直径偏差 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 冰球质量偏差 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 冰球存储容器的温度示值误差 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 冰球初速度示值误差 | 5.4 | 7.2.5 |

7.2校准方法

7.2.1 外观检查

外观检查主要为目视和手动检查。内容包括：制造厂名或商标、出厂编号、仪器名称、型号应清晰明了，设备能正常工作。确保操作人员能得到有效保护。

7.2.2 冰球直径偏差

- 利用模具和冷冻箱制备足够的试验所需直径的冰球，包括初调发射器所需数量，制备出的冰球应无肉眼可见裂纹。测量前，置冰球于存储容器中至少1小时。

- 用手套将冰球取出，采用卡尺测量制备冰球的直径。每个冰球测量不同位置三次，测量位置如图2所示，记录卡尺的读数（D1，D2，D3），采用式（5）计算均值Dm作为测量值， 测量需在60秒内完成。

图2 冰球直径测量位置示意图

- Dm=(D1+D2+D3 )3                            （5）

- 采用式（1）计算冰球直径的偏差∆D。

7.2.3 冰球质量偏差

- 用手套将冰球取出，采用电子秤测量冰球的质量。每个冰球测量三次，每次测量时将一干净托盘置于电子秤上，并将电子秤清零后测量冰球质量。记录电子秤的读数（M1，M2，M3），采用式（6）计算均值Mm作为冰球质量测量值，测量需在60秒内完成。

- Mm=(M1+M2+M3 )3                          （6）

- 采用式（2）计算冰球质量的偏差∆M。

7.2.4 冰球存储容器温度示值误差

- 用温度巡回检测仪测量冰球存储容器的温度，温度传感器放置点位于容器的几何中心点。温度稳定（10分钟内温度相对变化率小于5%且无明显上升或下降趋势）后每隔2分钟读取温度数据，共读取15次，采用式（7）计算15次数据的平均值Tm 作为冰球存储容器内中心点温度测量值。

- Tm=i=115Ti 15                            （7）

采用式（3）计算冰球存储容器的温度偏差∆T。

7.2.5 冰球初速度示值误差

- 用卡尺测量冰雹试验机冰雹出口处两个位置传感器的距离，测量三次，记录卡尺的读数（L1，L2，L3），采用式（8）计算均值Lm作为位置传感器的距离测量值。

- Lm=(L1+L2+L3 )3                          （8）

- 将示波器的两个通道的表笔连接到两个位置传感器的信号输出端，让冰雹试验机正常发射冰球，记录示波器测得冰球通过两个位置传感器后传感器产生的信号时间差。重复此过程三次，以三次时间差(∆t1，∆t2，∆t3)根据式（9）计算均值∆t作为冰球经过两个位置传感器时间差测量值。

- ∆t=(∆t1+∆t2+∆t3 )3                          （9）

- 用距离测量值L与冰球经过两个位置传感器时间差测量值t，根据式（10）计算冰球初速度v。

- v=L+0.5×g×∆t2∆t                            （10）

式中，g为重力加速度。

8校准结果表达

根据被检仪器校准结果出具校准证书，校准证书应至少包含以下信息：

a)  标题：“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称以及地址；

f)  被校准对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

h)	 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校准样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校准对象的有效性说明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9复校时间间隔

复校时间间隔由仪器使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，送检单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议仪器复校时间间隔最长不超过12个月。

附录A

冰雹冲击试验机冰球直径偏差测量结果不确定度评定示例

A.1概述

A.1.1 测量用标准器

测量标准器为：数显卡尺。

A.1.2 测量对象

测量对象为：冰雹冲击试验机

A.2 标称直径25mm冰球的冰球直径偏差不确定度评定

A.2.1 测量模型

A.2.1.1 公式

∆D=Dn-Dm

式中：Dn——冰球直径的标称值，mm；

Dm——冰球直径的测量值，mm。

A.2.1.2 不确定度来源

标准器读数重复性引起的不确定度，标准器卡尺校准溯源引起的不确定度。

A.2.2 标准不确定度分量的评定

A.2.2.1 输入量D读数重复性的标准不确定度u1(D)评定

通过用卡尺对同一个冰球的同一位置的直径进行连续测量得到测量数据如下：

表A.1 冰球直径测量重复性数据

| 序号(i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值Di (mm) | 24.93 | 25.16 | 25.06 | 25.01 | 25.01 | 25.02 |

计算极差R=25.16-24.93=0.23mm；

查表得极差系数C=2.53；

单个测得值的实验标准差：s=RC=0.091mm；

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(D)=s3=0.053mm

A.2.2.2 卡尺校准溯源的不确定度u2(D)的评定

根据校准证书，校准结果的扩展不确定度U=0.01mm（k=2），则u2D=0.005mm。

A.2.3 标准不确定度的评定

A.2.3.1 合成标准不确定度计算

由于冰球直径偏差测量模型是：∆D=Dn-Dm

A.2.3.2 标准不确定度分量一览表

表A.2标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(D) | 输入量D读数重复性的标准不确定度 | 0.053mm |
| u2(D) | 卡尺校准溯源的不确定度 | 0.005mm |

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为：

ucD=i=12(cui(D)·ui(D))2=0.053mm

A.2.4 扩展不确定度的确定

U=k×uc(D)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：U=0.11mm。

A.3 标称直径55mm冰球的冰球直径偏差不确定度评定

A.3.1 测量模型

A.3.1.1 公式

∆D=Dn-Dm

式中：Dn——冰球直径的标称值，mm；

Dm——冰球直径的测量值，mm。

A.3.1.2 不确定度来源

不确定度来源包括：标准器读数重复性引起的不确定度，标准器卡尺校准溯源引起的不确定度。

A.3.2 标准不确定度分量的评定

A.3.2.1 输入量D读数重复性的标准不确定度u1(D)评定

通过用卡尺对同一个冰球的同一位置的直径进行连续测量得到测量数据如下：

表A.3冰球直径测量重复性数据

| 序号(i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值Di (mm) | 55.68 | 55.62 | 55.64 | 55.57 | 55.61 | 55.48 |

计算极差R=55.68-55.48=0.20mm；

查表得极差系数C=2.53；

单个测得值的实验标准差：s=RC=0.079mm；

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u(D)1=s3=0.046mm

A.3.2.2 卡尺校准溯源的不确定度u2(D)的评定

根据校准证书校准结果的扩展不确定度U=0.01mm（k=2），则u2D=0.005mm。

A.3.3 标准不确定度的评定

A.3.3.1 合成标准不确定度计算

由于冰球直径偏差测量模型是：∆D=Dn-Dm

A.3.3.2 标准不确定度分量一览表

表A.4标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(D) | 输入量D读数重复性的标准不确定度 | 0.046mm |
| u2(D) | 卡尺校准溯源的不确定度 | 0.005mm |

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为：

ucD=i=12(cui(D)·ui(D))2=0.046mm

A.3.4 扩展不确定度的确定

U=k×uc(D)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：U=0.10mm

A.4 标称直径75mm冰球的冰球直径偏差不确定度评定

A.4.1 测量模型

A.4.1.1 公式

∆D=Dn-Dm

式中：Dn——冰球直径的标称值，mm；

Dm——冰球直径的测量值，mm。

A.4.1.2 不确定度来源

不确定度来源包括：标准器读数重复性引起的不确定度，标准器卡尺校准溯源引起的不确定度。

A.4.2 标准不确定度分量的评定

A.4.2.1 输入量D读数重复性的标准不确定度u1(D)评定

通过用卡尺对同一个冰球的同一位置的直径进行连续测量得到测量数据如下：

表A.5冰球直径测量重复性数据

| 序号(i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值Di (mm) | 75.5 | 75.63 | 75.59 | 75.68 | 75.51 | 75.41 |

计算极差R=75.68-75.41=0.27mm；

查表得极差系数C=2.53；

单个测得值的实验标准差：s=RC=0.107mm；

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u(D)1=s3=0.062mm

A.4.2.2 卡尺校准溯源的不确定度u2(D)的评定

根据校准证书校准结果的扩展不确定度U=0.01mm（k=2），则u2D=0.005mm。

A.4.3 标准不确定度的评定

A.4.3.1 合成标准不确定度计算

由于冰球直径偏差测量模型是：∆D=Dn-Dm

A.4.3.2 标准不确定度分量一览表

表A.6标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(D) | 输入量D读数重复性的标准不确定度 | 0.062mm |
| u2(D) | 卡尺校准溯源的不确定度 | 0.005mm |

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为：

ucD=i=12(cui(D)·ui(D))2=0.062mm

A.4.4 扩展不确定度的确定

U=k×uc(D)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：U=0.13mm

附录B

冰雹冲击试验机冰球质量偏差测量结果不确定度评定示例

B.1 概述

B.1.1 测量用标准器

测量用标准器：电子秤。

B.1.2 测量对象

测量对象：冰雹冲击试验机。

B.2 标称质量7.53g冰球的冰球质量偏差不确定度评定

B.2.1 测量模型

B.2.1.1 公式

∆M=M-M0

式中：M——冰球质量的指示值；

M0——被测量的实际值。

B.2.1.2 不确定度来源包括

不确定度来源包括：测量重复性引起的不确定度，电子秤校准结果引起的不确定度等。

B.2.2 标准不确定度分量的评定

B.2.2.1 冰球质量测量重复性引入的不确定度u1(M)评定

重复测量同一个冰球的重量6次，测量结果如下：

表B.1冰球重量测量重复性数据

| 序号(i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值(g) | 7.55 | 7.48 | 7.50 | 7.47 | 7.48 | 7.46 |

计算极差R=7.55-7.46=0.09g；

查表得极差系数C=2.53；

单个测得值的实验标准差：s=RC=0.036 g；

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(M)=s3=0.021g

B.2.2.2 电子天平校准结果引入的标准不确定度u2(M)评定

电子天平经福建省计量科学研究院校准，校准结果不确定度：U=2.4mg，k=2。则
u2M=0.0012g。

B.2.3 标准不确定度的评定

B.2.3.1 合成标准不确定度计算

由于冰球直径偏差测量模型是：∆M=Mn-Mm

B.2.3.2 标准不确定度分量一览表

表B.2标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(M) | 冰球重量测量重复性 | 0.021g |
| u2(M) | 电子秤校准结果不确定度 | 0.0012g |

B.2.3.3 合成标准不确定度计算

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为

ucM=i=12(cuiM·ui(M))2=0.021g

B.2.4  扩展不确定度的确定

UM=k×uc(M)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：UM=0.05g。

B.3 标称质量80.2g冰球的冰球质量偏差不确定度评定

B.3.1 测量模型

B.3.1.1 公式

∆M=M-M0

式中：M——冰球质量的指示值；

M0——被测量的实际值。

B.3.1.2 不确定度来源包括

不确定度来源包括：测量重复性引起的不确定度，电子秤校准结果引起的不确定度等。

B.3.2 标准不确定度分量的评定

B.3.2.1 冰球质量测量重复性引入的不确定度u1(M)评定

重复测量同一个冰球的重量6次，测量结果如下：

表B.3冰球重量测量重复性数据

| 序号(i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值(g) | 80.30 | 80.25 | 80.24 | 80.24 | 80.20 | 80.18 |

计算极差R=80.30-80.18=0.12g；

查表得极差系数C=2.53；

单个测得值的实验标准差：s=RC=0.047g；

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(M)=s3=0.027g

B.3.2.2 电子天平校准结果引入的标准不确定度u2(M)评定

电子天平经福建省计量科学研究院校准，校准结果不确定度：U=2.4mg，k=2。则
u2M=0.0012g。

B.3.3 标准不确定度的评定

B.3.3.1 合成标准不确定度计算

由于冰球直径偏差测量模型是：∆M=Mn-Mm

B.3.3.2 标准不确定度分量一览表

表B.4标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(M) | 冰球重量测量重复性 | 0.027g |
| u2(M) | 电子秤校准结果不确定度 | 0.0012g |

B.3.3.3 合成标准不确定度计算

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为

ucM=i=12(cuiM·ui(M))2=0.027g

B.3.4 扩展不确定度的确定

UM=k×uc(M)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：UM=0.06g

B.4 标称质量203.0g冰球的冰球质量偏差不确定度评定

B.4.1 测量模型

B.4.1.1 公式

∆M=M-M0

式中：M——冰球质量的指示值；

M0——被测量的实际值。

B.4.1.2 不确定度来源包括：测量重复性引起的不确定度，电子秤校准结果引起的不确定度等。

B.4.2 标准不确定度分量的评定

B.4.2.1 冰球质量测量重复性引入的不确定度u1(M)评定

重复测量同一个冰球的重量6次，测量结果如下：

表B.5冰球重量测量重复性数据

| 序号(i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值(g) | 203.21 | 203.12 | 203.08 | 203.1 | 203.08 | 203.09 |

计算极差R=200.21-200.08=0.13g；

查表得极差系数C=2.53；

单个测得值的实验标准差：s=RC=0.051g；

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(M)=s3=0.029g

B.4.2.2 电子天平校准结果引入的标准不确定度u2(M)评定

电子天平经福建省计量科学研究院校准，校准结果不确定度：U=2.4mg，k=2。则u2M=0.0012g。

B.4.3 标准不确定度的评定

B.4.3.1 合成标准不确定度计算

由于冰球直径偏差测量模型是：∆M=Mn-Mm

B.4.3.2 标准不确定度分量一览表

表B.6标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(M) | 冰球重量测量重复性 | 0.029g |
| u2(M) | 电子秤校准结果不确定度 | 0.0012g |

B.4.3.3 合成标准不确定度计算

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为

ucM=i=12(cuiM·ui(M))2=0.029g

B.4.4 扩展不确定度的确定

UM=k×uc(M)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：UM=0.06g

附录C

冰雹冲击试验机冰球存储容器温度的示值误差测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 测量用标准器

测量用标准器：温湿度巡回检测仪，最小分辨力0.01℃，测量范围不小于不小于（-10~10）℃，最大允许误差±0.5℃。

C.1.2 测量对象：

测量对象为：冰雹冲击试验机。

C.2 测量模型

C.2.1 公式

∆T=T-T0

式中：T——冰球存储容器的温度指示值，温度设定值应为-4℃±2℃；

T0——冰球存储容器内中心点测量的温度实际值。

C.2.2 不确定度来源

不确定度来源包括标准器测量重复性的不确定度，标准器校准结果引起的不确定度等。

C.3 标准不确定度分量的评定

C.3.1 测量重复性引起的不确定度u1(T)评定

通过温湿度巡检仪对容器内温度进行15次独立的重复测量，得到测量数据如下：

表C.1 温湿度巡检仪测量重复性数据

| 序号(i) | 温度（℃） | 序号(i) | 温度（℃） | 序号(i) | 温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -3.25 | 6 | -3.25 | 11 | -3.26 |
| 2 | -3.26 | 7 | -3.26 | 12 | -3.26 |
| 3 | -3.26 | 8 | -3.26 | 13 | -3.25 |
| 4 | -3.25 | 9 | -3.25 | 14 | -3.24 |
| 5 | -3.24 | 10 | -3.24 | 15 | -3.23 |

其算术平均值T=i=115Ti15=-3.25℃

单次试验标准差：s=i=115Ti-T215-1=0.010℃

可得到：

u1T=0.010℃

C.3.2 标准器校准溯源引起的标准不确定度u2T

温湿度巡检仪的温度部分校准不确定度为U=0.06℃（k=2），则u2T=0.03℃。

C.3.3 分辨力引起的不确定度u3T评定

由于温湿度巡检分辨力δ=0.01℃，则分辨力引入的不确定度分量为：

u3T=0.289δ=0.003℃

由于重复性引起的不确定度u1(T)大于分辨力以前你的不确定度u3(T)，此时重复性中已包含分辨力对校准结果的影响，故不再考虑分辨力引起的不确定度。

C.4 标准不确定度的评定

C.4.1 合成标准不确定度计算

由于存储容器温度的示值误差测量模型是：∆T=T-T0

C.4.2 标准不确定度分量一览表

表C.2 标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1T | 容器温度测量重复性 | 0.010℃ |
| u2T | 标准器校准结果不确定度 | 0.03℃ |

由于各影响量彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为：

ucT=i=12(cuiT·ui(T))2=0.032℃

C.4.3 扩展不确定度的确定

UT=k×uc(T)

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：UT=0.07℃

附录D

冰雹试验机冰球初速度的示值误差测量结果不确定度评定示例

示例

D.1 概述

D.1.1 测量用标准器

测量用标准器：卡尺，示波器。

D.1.2 测量对象

测量对象为：冰雹冲击试验机。

D.2 标称速度23.0m/s冰球的冰球初速度示值误差不确定度评定

D.2.1 数学模型

D.2.1.1 公式

∆S=S-S0

式中：S——冰球初速度的指示值；

S0——被测量的实际值。

D.2.1.2 不确定度来源包括

不确定度来源包括：标准器测量重复性的不确定度，标准器卡尺校准结果引起的不确定度，标准器数字示波器校准结果引起的不确定度等。

D.2.2 标准不确定度分量的评定

D.2.2.1 位置传感器距离测量引起的不确定度评定

D.2.2.1.1 测量重复性引起的不确定度u1(L)评定

通过位置传感器距离进行10次独立的重复测量，得到测量数据如下：

表D.1 位置传感器距离测量重复性数据

| 序号(i) | 距离Li（cm） | 序号(i) | 距离Li（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.00 | 6 | 5.01 |
| 2 | 4.99 | 7 | 4.99 |
| 3 | 4.99 | 8 | 4.99 |
| 4 | 4.99 | 9 | 5.00 |
| 5 | 5.00 | 10 | 5.00 |

其算术平均值L=i=110Li10=5.00cm

单次试验标准差： s=i=110Li-L210-1=0.007cm

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(L)=s3=0.004cm

D.2.2.1.2 卡尺校准结果引起的标准不确定度u2(L)

卡尺校准不确定度为U=0.01mm （k=2），则u2(L)=0.0005cm

D.2.2.1.3 位置传感器距离测量合成标准不确定度

合成标准不确定度汇总表如表D.2所示

表D.2 标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(L) | 距离测量重复性 | 0.004cm |
| u2(L) | 卡尺校准结果不确定度 | 0.0005cm |

由于各影响量彼此独立不相关，合成标准不确定度为：

ucL=i=12(cuiL·ui(L))2= 0.004cm

D.2.2.2 位置传感器触发时间差测量不确定度

D.2.2.2.1 测量重复性引起的标准不确定度u1(t)

表D.3位置传感器触发时间差测量重复性数据

| 序号(i) | 时间ti（ms） | 序号(i) | 时间ti（ms） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.24 | 6 | 2.24 |
| 2 | 2.23 | 7 | 2.26 |
| 3 | 2.23 | 8 | 2.23 |
| 4 | 2.26 | 9 | 2.23 |
| 5 | 2.28 | 10 | 2.28 |

其算术平均值: t=i=110ti10=2.25ms

单次试验标准差： s=i=110ti-t210-1=0.020ms

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(t)=s3=0.012ms

D.2.2.2.2 示波器时基校准结果引起的不确定度u2(t)

示波器时基信号准校准不确定度在毫秒级为U=0.1%（k=2），则u2(t)=0.001ms。

D.2.2.2.3 位置传感器触发时间差测量合成标准不确定度

合成标准不确定度汇总表如表D.4所示

表D.4标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(t) | 触发时间差测量重复性 | 0.012ms |
| u2(t) | 示波器时基校准结果引起的不确定度 | 0.001ms |

由于各影响量彼此独立不相关，则合成标准不确定度为：

uct=i=12(cuit·ui(t))2=0.012ms

D.2.2.3 标准不确定度的评定

D.2.2.3.1合成标准不确定度计算

由于冰球初速度测量模型是：v=L+0.5×g×∆t2∆t，则对长度测量不确定度分量的灵敏度系数是cL=1t=0.444ms-1，对时间测量不确定度分量的灵敏度系数是cv=-Lt2+0.5×g=-0.987cm/ms2。

合成标准不确定度汇总表

表D.5标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| uc(L) | 长度测量不确定度分量 | 0.004cm | 0.444ms-1 |
| uc(t) | 对时间测量不确定度分量 | 0.012ms | -0.987 cm/ms2 |

则合成标准不确定度为：

uV=cL×ucL2+cv×uct2=0.12m/s

D.2.2.3.2 扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：UV=0.24m/s

D.3 标称速度33.9m/s冰球的冰球初速度示值误差不确定度评定

D.3.1 测量模型

D.3.1.1 公式

∆S=S-S0

式中：S——冰球初速度的指示值；

S0——被测量的实际值。

D.3.1.2 不确定度来源包括

不确定度来源包括：标准器测量重复性的不确定度，标准器卡尺校准结果引起的不确定度，标准器数字示波器校准结果引起的不确定度等。

D.3.2 标准不确定度分量的评定

D.3.2.1 位置传感器距离测量引起的不确定度评定

D.3.2.1.1 测量重复性引起的不确定度u1(L)评定

通过位置传感器距离进行10次独立的重复测量，得到测量数据如下：

表D.6位置传感器距离测量重复性数据

| 序号(i) | 距离Li（cm） | 序号(i) | 距离Li（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.00 | 6 | 5.01 |
| 2 | 4.99 | 7 | 4.99 |
| 3 | 5.00 | 8 | 4.99 |
| 4 | 4.99 | 9 | 4.99 |
| 5 | 5.00 | 10 | 5.00 |

其算术平均值L=i=110Li10=5.00cm

单次试验标准差： s=i=110Li-L210-1=0.007cm

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(L)=s3=0.004cm

D.3.2.1.2 卡尺校准结果引起的标准不确定度u2(L)

卡尺校准不确定度为U=0.01mm （k=2），则u2(L)=0.0005cm

D.3.2.1.3 位置传感器距离测量合成标准不确定度

合成标准不确定度汇总表如表D.7所示

表D.7标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(L) | 距离测量重复性 | 0.004cm |
| u2(L) | 卡尺校准结果不确定度 | 0.0005cm |

由于各影响量彼此独立不相关，合成标准不确定度为：

ucL=i=12(cuiL·ui(L))2= 0.004cm

D.3.2.2 位置传感器触发时间差测量不确定度

D.3.2.2.1 测量重复性引起的标准不确定度u1(t)

表D.8位置传感器触发时间差测量重复性数据

| 序号(i) | 时间ti（ms） | 序号(i) | 时间ti（ms） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.48 | 6 | 1.46 |
| 2 | 1.47 | 7 | 1.47 |
| 3 | 1.49 | 8 | 1.48 |
| 4 | 1.46 | 9 | 1.49 |
| 5 | 1.49 | 10 | 1.46 |

其算术平均值: t=i=110ti10=1.48ms

单次试验标准差： s=i=110ti-t210-1=0.013ms

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(t)=s3=0.008ms

D.3.2.2.2 示波器时基校准结果引起的不确定度u2(t)

示波器时基信号准校准不确定度在毫秒级为U=0.1%（k=2），则u2(t)=0.001ms。

D.3.2.2.3 位置传感器触发时间差测量合成标准不确定度

合成标准不确定度汇总表如表D.9所示

表D.9标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(t) | 触发时间差测量重复性 | 0.008ms |
| u2(t) | 示波器时基校准结果引起的不确定度 | 0.001ms |

由于各影响量彼此独立不相关，合成标准不确定度为：

uct=i=12(cuit·ui(t))2=0.008ms

D.3.4 标准不确定度的评定

D.3.4.1 合成标准不确定度计算

由于冰球初速度测量模型是：v=L+0.5×g×∆t2∆t

则对长度测量不确定度分量的灵敏度系数是cL=1t=0.676ms-1，对时间测量不确定度分量的灵敏度系数是cv=-Lt2+0.5×g=-2.283cm/ms2。

合成标准不确定度汇总表

表D.10标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| uc(L) | 长度测量不确定度分量 | 0.004cm | 0.676ms-1 |
| uc(t) | 对时间测量不确定度分量 | 0.008ms | -2.283 cm/ms2 |

则合成标准不确定度为：

uv=cL×ucL2+cv×uct2=0.18m/s

D.3.4.2 扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：Uv=0.36m/s

D.4 标称速度39.5m/s冰球的冰球初速度示值误差不确定度评定

D.4.1 数学模型

D.4.1.1 公式

∆S=S-S0

式中：S——冰球初速度的指示值；

S0——被测量的实际值。

D.4.1.2 不确定度来源包括

不确定度来源包括：标准器测量重复性的不确定度，标准器卡尺校准结果引起的不确定度，标准器数字示波器校准结果引起的不确定度等。

D.4.2 标准不确定度分量的评定

D.4.2.1 位置传感器距离测量引起的不确定度评定

D.4.2.1 测量重复性引起的不确定度u1(L)评定

通过位置传感器距离进行10次独立的重复测量，得到测量数据如下：

表D.11位置传感器距离测量重复性数据

| 序号(i) | 距离Li（cm） | 序号(i) | 距离Li（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.01 | 6 | 5.01 |
| 2 | 4.99 | 7 | 4.99 |
| 3 | 5.00 | 8 | 4.99 |
| 4 | 4.99 | 9 | 4.99 |
| 5 | 5.00 | 10 | 5.01 |

其算术平均值L=i=110Li10=5.00cm

单次试验标准差： s=i=110Li-L210-1=0.009cm

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(L)=s3=0.005cm

D.4.2.3 卡尺校准结果引起的标准不确定度u2(L)

卡尺校准不确定度为U=0.01mm （k=2），则u2(L)=0.0005cm

D.4.2.4 位置传感器距离测量合成标准不确定度

合成标准不确定度汇总表如表D.12所示

表D.12 标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(L) | 距离测量重复性 | 0.005cm |
| u2(L) | 卡尺校准结果不确定度 | 0.0005cm |

由于各影响量彼此独立不相关，合成标准不确定度为：

ucL=i=12(cuiL·ui(L))2= 0.005cm

D.4.3 位置传感器触发时间差测量不确定度

D.4.3.1 测量重复性引起的标准不确定度u1(t)

表D.13位置传感器触发时间差测量重复性数据

| 序号(i) | 时间ti（ms） | 序号(i) | 时间ti（ms） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.27 | 6 | 1.28 |
| 2 | 1.25 | 7 | 1.28 |
| 3 | 1.28 | 8 | 1.29 |
| 4 | 1.26 | 9 | 1.27 |
| 5 | 1.27 | 10 | 1.26 |

其算术平均值: t=i=110ti10=1.27ms

单次试验标准差： s=i=110ti-t210-1=0.012ms

在实际测量中，在重复性条件下，测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

u1(t)=s3=0.007ms

D.4.3.2 示波器时基校准结果引起的不确定度u2(t)

示波器时基信号准校准不确定度在毫秒级为U=0.1%（k=2），则u2(t)=0.001ms。

D.4.3.3 位置传感器触发时间差测量合成标准不确定度

合成标准不确定度汇总表如表D.14所示：

表D.14标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1(t) | 触发时间差测量重复性 | 0.007ms |
| u2(t) | 数字示波器时基校准结果引起的不确定度 | 0.001ms |

由于各影响量彼此独立不相关，合成标准不确定度为：

uct=i=12(cuit·ui(t))2=0.007ms

D.4.4 标准不确定度的评定

D.4.4.1 合成标准不确定度计算

由于冰球初速度测量模型是：v=L+0.5×g×∆t2∆t

则对长度测量不确定度分量的灵敏度系数是cL=1t=0.787ms-1，对时间测量不确定度分量的灵敏度系数是cv=-Lt2+0.5×g=-3.100cm/ms2。

合成标准不确定度汇总表如表D.15所示：

表D.15标准不确定度分量计算列表

| 标准不确定符号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| uc(L) | 长度测量不确定度分量 | 0.005cm | 0.787ms-1 |
| uc(t) | 对时间测量不确定度分量 | 0.007ms | -3.100 m/ms2 |

则合成标准不确定度为：

uv=cL×ucL2+cv×uct2=0.22m/s

D.4.4.2 扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：Uv=0.44m/s

附录 E

冰雹试验机校准原始记录格式

| 委托单位 |  |  |  |  | 流转号 |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 名称 | 冰雹试验机 |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
|  | 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 主要校准设备 | 名称 |  | 型号规格 | 仪器编号 | 证书编号 |  |  | 技术特征 |  |  |  |  |  | 证书 有效期至 |
| 校准设备/样品检查 | 校准前：□正常，□不正常 |  |  |  |  |  |  | 校准后：□正常，□不正常 |  |  |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  | ℃ |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  | % |
| 校准数据/结果： 1. 冰球直径 校准设备：卡尺 校准方法：用手套将冰球取出，采用卡尺测量每个冰球的直径。 测量次数; 冰球直径(mm). 1. 2. 3. 平均值. 2. 冰球质量 校准设备：电子秤 校准方法：用手套将冰球取出，采用天平测量每个冰球的质量。 测量次数; 冰球质量(g). 1. 2. 3. 平均值. |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 校准 |  |  | 校准日期 |  |  | 核验 |  |  | 核验时间 |  |  |  |  |  |

| 被检单位 |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 冰球存储容器温度 校准设备：温湿度试验设备自动校准系统。 校准方法：用温湿度试验设备自动校准系统测量冰球存储容器的温度。温度稳定后每隔2min采取一组温度数据，共采取15组，取其平均值作为最终报告值。 设定温度值（℃）; 温度显示值（℃）. 测试次数; 测量值（℃）; 测试次数; 测量值（℃）; 测试次数; 测量值（℃）. 1; 6; 11. 2; 7; 12. 3; 8; 13. 4; 9; 14. 5; 10; 15. 平均值. 温度偏差(℃). 4. 冰球初速度 校准设备：数字示波器、卡尺 校准方法：用卡尺测量冰雹试验机出射口两个位置传感器的距离，记录三次测量值的平均值。将数字示波器两个通道表针的正负极分别连接到两个传感器的输出端，让冰雹试验机正常发射冰球，采集两个传感器的触发时间差，记录三次测量值的平均值。使用公式计算得到冰球初速度测量值。 测量次数; 传感器距离（cm）; 触发时间差（s）. 1. 2. 3. 平均值. 冰球初速度（m/s）. 校准结果不确定度计算依据： 本次校准结果的不确定度为：冰球直径：UD = (k=2)； 冰球质量：UM = (k=2)； 冰球存储容器温度：UT = (k=2)； 冰球初速度：Uv= (k=2)。 |

附录H

校准证书内页推荐格式

1. 冰球直径偏差 测量次数; 冰球直径(mm). 1. 2. 3. 平均值. 冰球直径偏差测量结果为： 2. 冰球质量偏差 测量次数; 冰球质量(g). 1. 2. 3. 平均值. 冰球质量偏差测量结果为： 3.冰球存储容器的温度示值误差 设定温度值（℃）; 温度显示值（℃）. 测试次数; 测量值（℃）; 测试次数; 测量值（℃）; 测试次数; 测量值（℃）. 1; 6; 11. 2; 7; 12. 3; 8; 13. 4; 9; 14. 5; 10; 15. 平均值. 温度偏差(℃). 冰球存储容器的温度示值误差测量结果为： 4. 冰球初速度的示值误差 测量次数; 传感器距离（cm）; 触发时间差（s）. 1. 2. 3. 平均值. 冰球初速度（m/s）. 冰球初速度的示值误差测量结果为：