中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－20XX

有机太阳电池和染料敏化太阳电池电

流-电压特性校准规范

Calibration Specification for Organic Photovoltaic and Dye-Sensitized Solar Cell Current-Voltage Characteristics

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX　发布XXXX－XX－XX　实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJF XXXX-20XX

有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性校准规范

Calibration Specification for Organic Photovoltaic and Dye-Sensitized Solar Cell Current-Voltage Characteristics

归 口 单 位：全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：福建省计量科学研究院

参与起草单位：中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

暨南大学

中国科学院福建物质结构研究所

合肥工业大学

本规范由全国光伏专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：罗海燕（福建省计量科学研究院）

陈彩云（福建省计量科学研究院）

何  翔（福建省计量科学研究院）

参加起草人：马昌期（中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所）

吴绍航（暨南大学）

马云龙（中国科学院福建物质结构研究所）

孙  逊（合肥工业大学）

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3术语和定义	2

4 概述	3

5计量特性	3

6校准条件	3

7 校准项目和校准方法	2

8校准结果表达	4

9复校时间间隔	5

附录A 有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性的校准结果不确定度评定示例	6

附录B 校准结果内页推荐格式	16

附录C 校准原始记录内页推荐格式	17

## 引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性校准规范

1 范围

本规范适用于对有机太阳电池和染料敏化太阳电池在室内模拟太阳光源下的电流-电压特性校准。在自然太阳光源下的校准可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

ISO/IEC 17025检测及校准实验室能力通用要求（General requirements for the competence of testing and calibration laboratories）

GB/T 2297 太阳光伏能源系统术语

IEC 60891  光伏器件  测定I-V特性的温度和辐照度校正方法用程序（Photovoltaic devices-Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics）

IEC 60904-1  光伏器件 第1部分：光伏电流-电压特性的测量（Photovoltaic devices-Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics）

IEC 60904-2  光伏器件 第2部分：参考太阳能器件的要求（Photovoltaic devices-Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices）

IEC 60904-4 光伏器件 第4部分：参考太阳能装置建立校准溯源性的程序(Photovoltaic devices-Part 4: Photovoltaic reference devices - Procedures for establishing calibration traceability)

IEC 60904-7  光伏器件 第7部分：光伏器件测量的光谱失配修正计算（Photovoltaic devices-Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices）

IEC 60904-9  光伏器件 第9部分：太阳模拟器特性的分类（Photovoltaic devices-Part 9: Classification of solar simulator characteristics）

IEC 61215-2  地面光伏组件设计鉴定和定型 第2部分：测试序列（Terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification and type approval-Part 2: Test procedures）

IEC TR 63228 有机、染料与钙钛矿光伏电池测试规范（Measurement protocols for

photovoltaic devices based on organic, dye-sensitized or perovskite materials）

JJF 1622-2017 太阳电池校准规范：光电性能

T/CPIA 0032 钙钛矿光伏电池及组件的电流-电压（I-V）特性测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本校准规范：

3.1 标准测试条件 standard test conditions；STC

太阳电池的标准测试条件为：（25±2）℃，用标准太阳电池测量的光源辐照度为1000 W/m2并具有AM1.5条件的标准太阳光谱辐照度分布。

[GB/T 2297-1989 定义5.39]

3.2 标准太阳电池 standard solar cell(reference solar cell)

用规定的标定方法标定过的太阳电池，用作测量光源的辐照度。

[GB/T 2297-1989 定义5.29]

3.3 AM1.5条件 AM1.5 condition

系指标定和测试地面用（AM=1.5）太阳电池所规定的太阳的辐照度和光谱分布。

[GB/T 2297-1989 定义5.9]

3.4 电流-电压特性 current-voltage characteristics

太阳电池的电流-电压（I-V）特性（如图1），主要体现在如下关键参数：短路电流Isc，开路电压Voc、最大输出功率Pm、最佳工作电压Vm和最佳工作电流Im，并且可以计算出填充因子FF、光电转换效率η以及短路电流密度Jsc等。

[JJF 1622-2017 定义3.2]

图1 太阳电池的电流-电压（I-V）特性曲线

4 概述

有机太阳电池（OPV）的工作原理是吸光材料吸收光能而使得电子受激发，从 HOMO 轨道跃迁到 LUMO 轨道上，与原 HOMO 轨道上留下的空穴形成相互束缚的电子-空穴对。随后，在內建电场作用下，电子-空穴对二者定向移动，电子被阴极收集，空穴被阳极收集，形成光电流。染料敏化太阳电池（DSSCs）的工作原理是光敏染料分子吸收太阳光跃迁至激发态，处于激发态的染料向半导体的导带内注入电子借以实现电荷分离。

5计量特性

5.1 短路电流Isc

一般为0.1 mA ~ 1 A。

5.2 开路电压Voc

一般为0.1 V ~ 20 V。

5.3最大功率Pm

一般为0.1 m W ~ 20 W。

5.4转换效率η

一般为1% ~ 35%。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

6校准条件

6.1 环境条件

6.1.1温度：(23±5)℃。

6.1.2湿度：≤80%RH。

6.1.3供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

6.1.4其他条件：清洁、无腐蚀性气体，光学暗室，无影响仪器正常工作的机械振动。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 预处理设备

应满足IEC 61215-2中稳定性试验设备的要求。

6.2.2 电流-电压特性测量设备

有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性测量设备包括：

a) 稳态太阳模拟器，应符合IEC 60904-9中规定的AAA级要求；

b) 标准太阳电池，应符合IEC 60904-2和IEC 60904-4的规定；

c) 功率测量设备，应符合IEC 60904-1的规定；

d) 温度监控设备，应符合IEC 60904-1的规定；

e) 辐照度监控设备，应符合IEC 60904-1的规定。

6.2.3 面积测量设备

采用常规量具或专用测量器具（如影像测量仪）。采用常规量具测量时，准确度应小于0.2%；采用专用测量器具测量时，准确度应小于0.1%。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

本规范的校准项目为电流-电压特性，具体覆盖短路电流Isc，开路电压Voc、最大输出功率Pm等关键参数及其计算得到的转换效率η。

7.2校准方法

7.2.1 校准前检查

对样品进行测量前应进行如下准备工作。

a) 对被测样品进行外观检查，检查样品的光敏面和窗口状况，清洁程度，有无裂纹、斑点、气泡和划痕等影响测量的缺陷，以及封装盒表面有无缺损和变形，排除影响测量结果的因素。

b) 核查被测样品的名称、规格型号、生产厂商、出厂编号等信息。

c) 检查功率测量设备的工作状态及设备与被测样品的连接性能。

d) 将太阳模拟器调整至稳定的工作状态，辐照度水平达到STC要求。

7.2.2 校准步骤

7.2.2.1 可根据实际需要决定是否对被测样品进行测量前的预处理。如选择，应依据IEC 61215-2中的稳定性试验进行，并在测量报告中明确。

7.2.2.2 进行光源辐照度的校准。将校准用标准太阳电池位于测试平面内的样品架上，使其法线与太阳模拟光束的中心平行，偏差小于5°。根据标准太阳电池的标定值（考虑光谱失配修正因子）调整太阳模拟器在样品面上辐照度使得样品所接受辐照度为（1000±20）W/m2，在此过程中，应确保标准太阳电池维持在（25.0±2.0）℃。

7.2.2.3 维持太阳模拟器的设置不变，将标准太阳电池替换成被测样品，保证两者受光面几何中心位置一致，样品的受光面与标准太阳电池的受光面高度一致；同样地，应确保被测样品的温度维持在（25.0±2.0）℃，如果控温系统无法达到上述控温效果，则需对其结温进行准确测量，然后根据IEC 60891指定的方法进行温度修正。

7.2.2.4 设置扫描方向、电压范围、扫描间隔、采样点延时等参数，分别用正向扫描[由短路电流Isc扫描至开路电压（Voc）]和反向扫描[开路电压Voc扫描至短路电流（Isc）]的方式测量被测太阳电池的正反扫电流-电压特性，记录开路电压（Voc），短路电流（Isc），最大输出功率（Pmax）等参数。一般情况下，正反扫测得的Pmax偏差D不超过0.2%。偏差D的计算如公式（1）所示。

D=Pmax,max-Pmax,minPmax×100%	()

式中：

D    ——偏差；

Pmax,max——三组正反扫测得的最大发电功率最大值，单位为瓦特（W）；

Pmax,min——三组正反扫测得的最大发电功率最小值，单位为瓦特（W）；

Pmax    ——三组正反扫测得的最大发电功率平均值，单位为瓦特（W）。

7.2.2.5 重复上述测量步骤，分别选取3组正反扫条件下合适的开路电压（Voc），短路电流（Isc），最大输出功率（Pmax）等参数的算术平均值作为其校准结果。

7.2.2.6 按照IEC 60904-7规定的步骤对各关键电性能参数的测量结果进行光谱失配修正。

- 7.2.2.7 将被测样品放置于STC条件下进行最大功率稳态输出测量，在此过程对被测样品的温度进行监测与控制。采用最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking；MPPT）方法恒定加载其最大功率点电压值，连续采集电流信号，每个点之间的采集间隔不宜大于1 s，连续采样至少5 min，记录此时间段内的电流、电压和最大发电功率数据。按公式（2）计算测量时间内样品最大发电功率变化指数F。

F=Pmax,max-Pmax,minPmax,max+Pmax,min×100%	()

式中：

F     ——最大发电功率变化指数；

Pmax,max ——为测量时间内测得的最大发电功率最大值，单位为瓦特（W）；

Pmax,min ——为测量时间内测得的最大发电功率最小值，单位为瓦特（W）。

- 7.2.2.8 如果F≤5%，则认为样品是稳定的，并以测量时间内的最大发电功率的算术平均值作为样品最大发电功率的测量结果；如果F＞5%，则认为样品是不稳定的，停止对其转换效率的测评。

- 7.2.2.9 使用6.2.3规定的测量设备对被测电池指定面积进行测量，面积类型包括全面积、孔径面积及限定辐照面积，应在报告上对面积类型进行说明。若采用孔径面积或限定辐照面积，应使用能被精确测量的带有规则开孔的掩膜板，且掩膜板的材质应采用反光较弱的材料。

- 7.2.2.10 根据上述测量结果分别计算正反扫和稳态测量过程的转换效率，计算公式如（3）所示，

η=PmaxE×Ssp×100%	()

式中：

η           ——转换效率；

Pmax        ——最大发电功率的算术平均值，单位为瓦特（W）；

E       ——为被测样品上表面入射光的辐照度，单位为瓦特每平方米（W/m2）；

Ssp      ——为被测样品的面积，单位为平方米（m2）。

8校准结果表达

根据校准结果出具校准证书，校准证书应至少包含以下信息：

a)  标题：“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称以及地址；

f)  被校准对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

h)	 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校准样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校准对象的有效性说明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9复校时间间隔

复校时间间隔由使用者自主决定，建议不超过1年。

附录A 有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性的校准结果不确定度评定示例

A.1概述

A.1.1测量用标准器:太阳模拟器、I-V测量仪、标准太阳电池、影像测量仪等。

A.1.2测量对象：有机太阳电池和染料敏化太阳电池。

A.2有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性校准结果的不确定度评定

A.2.1有机太阳电池和染料敏化太阳电池短路电流校准结果的不确定度评定

A.2.1.1测量模型

I = (I1+I2+I3)/3

其中Ii为单次测量得到的太阳电池短路电流值。取其平均值作为被测量太阳电池的短路电流值。

A.2.1.2标准不确定度分量的评定

1）有机太阳电池和染料敏化太阳电池短路电流测量重复性引起的标准不确定度分量u(I1)

表A1  测量重复性引入的不确定度

| 次数 | 短路电流(mA) |
| --- | --- |
| 1 | 18.506 |
| 2 | 17.816 |
| 3 | 18.326 |
| 4 | 18.321 |
| 5 | 17.638 |
| 6 | 18.143 |
| 7 | 18.138 |
| 8 | 17.462 |
| 9 | 17.962 |
| 10 | 17.957 |
| 平均值 | 18.027 |

则单次测量结果的实验标准偏差为：

sI=i=110Ii-I210-1≈0.326mA

测量时采用3次测量数值的平均值作为测量结果，因此，由重复性引入的标准不确定度分量u(I1)为：

uI1=sI3=0.188mA

2）参考太阳电池的短路电流引起的标准不确定度分量u(I2)；

参考太阳电池的短路电流校准结果的相对扩展不确定度为Urel(Ref)=2% (k=2)。校准时直接采用参考太阳电池的短路电流来作为太阳光源模拟器辐照度的调整参考，因此，由于参考太阳电池的短路电流引起的标准不确定度分量u(I2)为：

uI2=UrelRefk×I=0.208mA

3）太阳光源模拟器光源稳定性引起的标准不确定分量u(I3)；

由于采用参考太阳电池进行太阳光源模拟器辐照度校准与使用太阳光源模拟器进行被测太阳电池短路电流测量不是同时进行的，需要考虑太阳光源模拟器光源稳定性引起的测量误差。校准报告中太阳光源模拟器光源10分钟的稳定性为0.15%，按均匀分布考虑，取k=，则：

uI3=UrelRefk×I=0.014mA

4）光谱失配引起的标准不确定度分量u(I4)；

参考太阳电池与被测太阳电池由于材料、组成结构、制作工艺等不同，会造成太阳电池的光谱响应不同，另一方面，不同的太阳光源模拟器光谱辐照度分布也与标准光源的标准光谱有差异，而太阳电池的短路电流综合了光谱辐照度分布和光谱响应两个因素，因此需要对参考太阳电池光谱响应、被测太阳电池光谱响应、太阳光源模拟器的光谱辐照度分布分别进行测试，或者是选择材料、工艺等与被测太阳电池相近的参考太阳电池作为参考。其目的就是减小光谱失配因子（MMF）引起的测量不确定度。查校准报告，太阳模拟器的光谱匹配度不超过2%，在此基础上即便是参考电池和被校准电池的材料完全不一样，光谱失配因子（MMF）引起的短路电流相对扩展不确定度不超过Urel(MMF)=0.1%。

针对目前被测的太阳电池，由于光谱失配引起的标准不确定度分量u(I4)为：

uI4=UrelMMFk×I=0.010mA

5）参考电池和被测电池之间面积差异和模拟器辐照度不均匀性引起的标准不确定度分量u(I5)；

参考太阳电池尺寸通常为2cm×2cm，假设被测电池为100mm×100mm。两者存在面积差异。查校准报告，对于太阳光源模拟器辐照度不均匀性在有效辐照面下不超过2%。因此由于电池面积的差异以及辐照度不均匀性，按均匀分布考虑，取k=，则：

uI5=UrelUnik×I=0.208mA

6）被测样品温度引起的标准不确定度分量u(I6)；

被测样品温度需要控制在25℃±2℃，而短路电流的温度系数一般不超过0.05%/℃，按均匀分布考虑，取k=，则：

uI6=UrelTempk×I=0.005mA

7）电流测量电路非线性引起的标准不确定度分量u(I7)；

由于电流测量电路非线性引起的误差估算为0.05%，按均匀分布考虑，取k=，则：

uI7=UrelLineark×I=0.005mA

8）电子负载电流信号引起的标准不确定度分量u(I8)；

电子负载电流信号引入的不确定度分量根据电子负载电流的溯源报告，采集通道在18mA时不确定度估算为0.05%(k=2)，按均匀分布考虑，取k=，则：

0.005204mA

短路电流测量的标准不确定度分量汇总见表A2：

表A2 短路电流测量的标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 测量不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 数值（mA） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参考太阳电池短路电流测量重复性 | u(I1) | 0.188 |
|  | 参考太阳电池的短路电流 | u(I2) | 0.208 |
|  | 太阳模拟器光源稳定性 | u(I3) | 0.014 |
|  | 光谱失配 | u(I4) | 0.010 |
|  | 参考电池和被测电池之间面积差异和模拟器辐照度不均匀性 | u(I5) | 0.208 |
|  | 被测样品温度 | u(I6) | 0.005 |
|  | 电流测量电路非线性 | u(I7) | 0.005 |
|  | 电子负载电流信号 | u(I8) | 0.005 |

A.2.1.3合成标准不确定度

合成标准不确定度u(I)为：

uI=u(I1)2+u(I2)2+u(I3)2+u(I4)2+u(I5)2+u(I6)2+u(I7)2+u(I8)2=0.3496mA

A.2.1.4 扩展不确定度

扩展不确定度U(I)为：

U(I) = u(I) ×k= 0.6992A (k=2)

A.2.1.5 相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(I)为：

A.2.2有机太阳电池和染料敏化太阳电池开路电压校准结果的不确定度评定

A.2.2.1 测量模型

V = (V1+V2+V3)/3

其中Vi为单次测量得到的太阳电池开路电压值。取其平均值作为被测量太阳电池的开路电压值。

A.2.2.2 标准不确定度分量的评定

1）太阳电池开路电压测量重复性引入的标准不确定度分量u(V1)；

表A3 太阳电池开路电压测量重复性引入的不确定度分量

| 次数 | 开路电压(V) |
| --- | --- |
| 1 | 0.591 |
| 2 | 0.588 |
| 3 | 0.591 |
| 4 | 0.585 |
| 5 | 0.582 |
| 6 | 0.585 |
| 7 | 0.579 |
| 8 | 0.576 |
| 9 | 0.579 |
| 10 | 0.573 |
| 平均值 | 0.583 |

则单次测量结果的实验标准偏差为：

sV=i=110Vi-V210-1≈0.006173V

测量时采用3次测量数值的平均值作为测量结果，因此，由重复性引入的标准不确定度分量u(V1)为：

uV1=sV3=0.003564V

2）太阳光源模拟器辐照度引入的标准不确定度分量u(V2)；

太阳光源模拟器辐照度的调整和校准通常采用参考太阳电池的短路电流来作为参考。由于太阳电池的开路电压主要取决于电池自身的P-N结，在低辐照度条件下，开路电压基本达到其理论内建电场的稳定值，受太阳光源模拟器辐照度值的影响较小。因此，参考太阳电池的短路电流校准结果引入的相对扩展不确定度为Urel(Ref)=0.2%(k=2)。则由于太阳光源模拟器辐照度引入的标准不确定度分量u(V2)为：

- 被测样品温度引入的标准不确定度分量u(V3)；

被测样品温度需要控制在25℃±2℃，由温度引入的误差为Urel(Temp)=0.8%，按均匀分布考虑，取k=，则：

4）电子负载电压信号引起的标准不确定度分量u(V4)；

电子负载电压信号引入的不确定度分量根据电子负载电流的溯源报告，采集通道在0.583V时不确定度估算为0.05%(k=2)，按均匀分布考虑，取k=，则：

0.000168V

开路电压测量的标准不确定度分量汇总见表A3：

表A3 开路电压测量的标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 测量不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 数值（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳电池开路电压测量重复性 | u(V1) | 0.003564 |
| 2 | 太阳光源模拟器辐照度 | u(V2) | 0.000583 |
| 3 | 被测样品温度 | u(V3) | 0.002693 |
| 4 | 电子负载电压信号 | u(V4) | 0.000168 |

A.2.2.3合成标准不确定度

合成标准不确定度u(V)为：

A.2.2.4扩展不确定度

扩展不确定度U(V)为：

U(V) = u(V)×k= 0.009016V(k=2)

A.2.2.5相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(V)为：

A.2.3有机太阳电池和染料敏化太阳电池最大功率校准结果的不确定度评定

A.2.3.1 测量模型

P = (P1+P2+P3)/3

其中Pi为单次测量得到的太阳电池最大功率值。取其平均值作为被测量太阳电池的最大功率值。

A.2.3.2 标准不确定度分量的评定

- 太阳电池最大功率测量重复性引起的标准不确定度分量u(P1)；

表A4 太阳电池最大功率测量重复性引入的不确定度分量

| 次数 | 最大功率(mW) |
| --- | --- |
| 1 | 8.125 |
| 2 | 7.766 |
| 3 | 8.030 |
| 4 | 8.044 |
| 5 | 7.689 |
| 6 | 7.950 |
| 7 | 7.963 |
| 8 | 7.612 |
| 9 | 7.871 |
| 10 | 7.884 |
| 平均值 | 7.893 |

则单次测量结果的实验标准偏差为：

测量时采用3次测量数值的平均值作为测量结果，因此，由重复性引入的标准不确定度分量u(P1)为：

- 太阳光源模拟器辐照度引起的标准不确定度分量u(P2)；

太阳光源模拟器辐照度的调整和校准通常采用参考太阳电池的短路电流来作为参考。参考太阳电池的短路电流校准结果的相对扩展不确定度为Urel(Ref)=0.7%(k=2)。太阳光源模拟器的辐照度调整结果应当尽量保证参考太阳电池的短路电流值以及最大功率值与校准证书的数值一致。因此，由于参考太阳电池的最大功率引起的标准不确定度分量u(P2)为：

- 太阳光源模拟器光源稳定性引起的标准不确定分量u(P3)；

由于采用参考太阳电池进行太阳光源模拟器辐照度校准与使用太阳光源模拟器进行被测太阳电池最大功率测量不是同时进行的，需要考虑太阳光源模拟器光源稳定性引起的测量误差。校准报告中太阳光源模拟器光源10分钟的稳定性为0.15%，按均匀分布考虑，取k=，则：

- 光谱失配引起的标准不确定度分量u(P4)；

参考太阳电池与被测太阳电池由于材料、组成结构、制作工艺等不同，会造成太阳电池的光谱响应不同，另一方面，不同的太阳光源模拟器光谱辐照度分布也与AM1.5G标准太阳光谱有差异，而太阳电池的最大功率综合了光谱辐照度分布和光谱响应两个因素，因此需要对参考太阳电池光谱响应、被测太阳电池光谱响应、太阳光源模拟器的光谱辐照度分布分别进行测试，或者是选择材料、工艺等与被测太阳电池相近的参考太阳电池作为参考。其目的就是减小光谱失配因子（MMF）引起的对短路电流以及最大功率的测量不确定度。查校准报告，太阳光源模拟器的光谱匹配度不超过2%，在此基础上即便是参考电池和被校准电池的材料完全不一样，光谱失配因子（MMF）引起的短路电流相对扩展不确定度不超过Urel(MMF)=1.0% (k=2)。

针对目前被测的晶体硅太阳电池，由于光谱失配引起的标准不确定度分量u(P3)为：

- 参考电池和被测电池之间面积差异和模拟器辐照度不均匀性引起的标准不确定度分量u(P5)；

参考太阳电池尺寸通常为2cm×2cm，假设被测电池通常为125mm×125mm，或者156mm×156mm。两者存在面积差异。而对于太阳光源模拟器，即使是AAA级，其辐照度不均匀性最大允许值为2%。因此由于电池面积的差异以及辐照度不均匀性，也会引起测量不确定度。由于面积差异和不均匀性引起的相对扩展不确定度通常为Urel(Uni)=1%(k=2)。则：

- 被测样品温度引起的标准不确定度分量u(P6)；

被测样品温度需要控制在25℃±0.2℃，由温度引入的误差为Urel(Temp)=0.8%，按均匀分布考虑，取k=，则：

- 电流测量电路非线性引起的标准不确定度分量u(P7)；

太阳电池最大功率是通过I-V特性曲线上的电流电压相乘得到的。太阳电池最大功率对应的电流通常采用200mA量程档，电压采用1V量程档。而晶体硅太阳电池最大功率对应的电流通常采用10A量程档，电压采用10V两成当。则由于电流和电压测量电路非线性引起的误差为0.2%，按均匀分布考虑，取k=，则：

最大功率测量的标准不确定度分量汇总见表A5：

表A5 最大功率测量的标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 测量不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 数值（mW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳电池最大功率测量重复性 | u(P1) | 0.0944 |
| 2 | 太阳光源模拟器辐照度 | u(P2) | 0.0276 |
| 3 | 太阳光源模拟器光源稳定性 | u(P3) | 0.00684 |
| 4 | 光谱失配 | u(P4) | 0.0395 |
| 5 | 参考电池和被测电池之间面积差异和模拟器辐照度不均匀性 | u(P5) | 0.0395 |
| 6 | 被测样品温度 | u(P6) | 0.0365 |
| 7 | 电流测量电路非线性 | u(P7) | 0.00911 |

A.2.3.3合成标准不确定度

合成标准不确定度u(P)为：

A.2.3.4扩展不确定度

扩展不确定度U(P)为：

U(P) = u(P)×k= 0.2388W(k=2)

A.2.3.5相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(P)为：

A.2.4有机太阳电池和染料敏化太阳电池转换效率校准结果的不确定度评定

A.2.4.1 测量模型

其中PMPP为被测量太阳电池的最大功率值。S为太阳电池面积。G为入射到太阳电池的太阳辐照度值，在STC条件下，该值为1000W/m2。

A.2.4.2 标准不确定度分量的评定

- 由太阳电池最大功率测量结果引起的不确定度分量u(η1)

根据A.2.3.5可得由最大功率测量结果引起的不确定度分量u(η1)=1.55%

- 由太阳电池面积测量结果引起的不确定度分量u(η2)

根据面积扩展不确定度为U(S) =0.002 cm2，按照被测样品的面积为12.2cm2，可估算由太阳电池面积测量结果引起的不确定度分量u(η2)=0.008%

表A6 转换效率测量的标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 测量不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳电池最大功率测量结果引起的不确定度 | u(η1) | 1.55% |
| 2 | 太阳电池面积测量结果引起的不确定度 | u(η2) | 0.008% |

A.2.4.3合成标准不确定度

合成标准不确定度u(η)为：

μ（η）=u(η1)2+u(η2)2=1.6%

A.2.4.4相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(η)为：

Urel(η) = u(η)×k= 3.2% (k=2)

附录B 校准结果内页推荐格式

校 准 结 果 内 页 推 荐 格 式

证 书 编 号 * * * * * * * * - * * * *

校 准 结 果

- 校准方法： - 校准结果： - STC条件下电流-电压特性测量结果 正扫： Isc (mA); Voc (V); IMPP (mA); VMPP (V); PMPP (mW); FF (%); η (%). 反扫： Isc (mA); Voc (V); IMPP (mA); VMPP (V); PMPP (mW); FF (%); η (%). 失配因子： - STC条件下最大功率稳态输出的测量结果 η (%). PMPP (mW). IMPP (mA). VMPP (V). 说明：上表为300秒内STC条件下的最大功率稳态输出平均测试数据 - 不确定度描述： 短路电流: Urel= % (k=2); 开路电压: Urel= % (k=2); 最大功率: Urel= % (k=2); 转换效率: Urel= % (k=2)。

第    页    共    页

附录C 校准原始记录内页推荐格式

校 准 原 始 记 录 内 页 推 荐 格 式

| 证书编号 | 记录编号 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 委托单位地址 |
| 仪器型号/规格 | 出厂编号 |
| 制造厂 | 校准地点 |
| 校准依据 |  |
| 校准环境条件：温度 | 湿度 |

| 校准所使用的主要测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 测量范围 | 溯源机构名称/ 证书编号 | 不确定度/或准确度等级/或最大允许误差 | 有效期限 |

C.1 外观检查

C.2 校准结果

- STC条件下电流-电压特性测量结果

正扫：

| Isc (mA) | Voc (V) | IMPP (mA) | VMPP (V) | PMPP (mW) | FF (%) | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

反扫：

| Isc (mA) | Voc (V) | IMPP (mA) | VMPP (V) | PMPP (mW) | FF (%) | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

失配因子：

- STC条件下最大功率稳态输出的测量结果

| η (%) |  |
| --- | --- |
| PMPP (mW) |  |
| IMPP (mA) |  |
| VMPP (V) |  |

说明：上表为300秒内STC条件下的最大功率稳态输出平均测试数据

C.3 不确定度描述

短路电流: Urel=   % (k=2);

开路电压: Urel=   % (k=2);

最大功率: Urel=   % (k=2);

转换效率: Urel=   % (k=2)。

| 校准员 | 核验员 |
| --- | --- |
| 校准日期 | 核验日期 |