矿用激光甲烷测定器示值误差检定结果不确定度评定（示例）

A.1 测量方法

测定器的示值误差是用气体标准物质以直接比对的方法测量得到的，将氮气中甲烷气体标准物质以规定流量通入被检定的测定器，测定器显示值与标准气体浓度值之差，即为测定器的示值误差（以绝对误差为例）。

A.2 测量模型

式中：

示值误差，摩尔分数；

测定器的显示值，摩尔分数；

通入的气体标准物质浓度值，摩尔分数；

A.3 不确定度传播公式和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，依据不确定度传播率：

A.4计算分量的标准不确定度

A.4.1测定器显示值的标准不确定度分量来源于测量的重复性（包括流量计流量误差、环境条件、测量人员、测量过程等因素）和测定器的分辨力引入的标准不确定度分量。

被校仪器的技术指标如下：

| 测量范围 | 示值误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝对误差 | 相对误差 |
| 0＜≤1% | 摩尔分数：±0.06% | —— |
| 1%＜≤100% | —— | ±6% |
| 注：—甲烷的摩尔分数。 |  |  |

(1)以摩尔分数（0～100）%的测定器为例进行不确定度的评定，其测量重复性引入的标准不确定度采用A类方法进行评定。在6个测量点摩尔分数为0.50%、1.50%、3.49%、8.50%、%35.08%、84.69%做10次重复性测量得到数据如下表所示：

不同测量点重复性测量数据

摩尔分数（%）

| 测量点 | 0.50 | 1.50 | 3.49 | 8.50 | 35.08 | 84.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.48 | 1.48 | 3.45 | 8.3 | 35.1 | 84.8 |
| 2 | 0.50 | 1.49 | 3.43 | 8.5 | 35.1 | 84.4 |
| 3 | 0.49 | 1.49 | 3.46 | 8.4 | 35.1 | 84.5 |
| 4 | 0.47 | 1.48 | 3.48 | 8.5 | 35.0 | 85.0 |
| 5 | 0.49 | 1.50 | 3.45 | 8.3 | 35.1 | 85.0 |
| 6 | 0.48 | 1.48 | 3.46 | 8.3 | 35.1 | 84.8 |
| 7 | 0.47 | 1.47 | 3.44 | 8.4 | 35.0 | 84.9 |
| 8 | 0.49 | 1.48 | 3.45 | 8.5 | 35.0 | 84.6 |
| 9 | 0.48 | 1.49 | 3.44 | 8.4 | 34.9 | 84.8 |
| 10 | 0.48 | 1.48 | 3.46 | 8.3 | 35.0 | 84.8 |
| 平均值 | 0.48 | 1.48 | 3.45 | 8.39 | 35.04 | 84.76 |
| 单次测得值 实验标准差 | 0.010 | 0.009 | 0.015 | 0.087 | 0.069 | 0.200 |
| 算术平均值的实验标准差 | 0.0058 | 0.0051 | 0.0087 | 0.050 | 0.040 | 0.115 |

在实际测量过程中，每个测量点连续测量3次，取算术平均值计算示值误差，其平均值的不确定度为：

被校测定器在6个测量点上的测量重复性引入的不确定度分量分别为：

(测量点0.50%)

(测量点1.50%)

(测量点3.50%)

(测量点8.50%)

(测量点35.08%)

(测量点84.69%)

（2）由测定器显示分辨力引入的标准不确定度

被校测定器测量范围为（0～10）%的分辨力为0.01%，以均匀分布，所以：

被校测定器测量范围为（0～100）%的分辨力为0.1%，以均匀分布，所以：

比较测量重复性和仪器分辨力引入的标准不确定度分量，选取标准不确定度大的分量作为输入量的标准不确定度，忽略另一个分量，经比较重复性引入的分量大于仪器分辨力引入的分量，因此取重复性引入的分量作为测定器显示值的标准不确定度分量。

A.4.2输入量的不确定度

输入量的不确定度是由气体标准物质引入，气体标准物质为国家二级氮气中甲烷气体标准物质，Urel =2%，k=2，所以各个测量点的气体标准物质引入的不确定度分量为：

(测量点0.50%)

(测量点1.50%)

(测量点3.49%)

(测量点8.50%)

(测量点35.08%)

(测量点84.69%)

A.5 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度 (%CH4) |  | (%) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.0058 | 1 | 0.005 | 0.50 |
|  |  | 0.0051 |  | 0.005 | 1.50 |
|  |  | 0.0087 |  | 0.009 | 3.49 |
|  |  | 0.050 |  | 0.050 | 8.50 |
|  |  | 0.040 |  | 0.040 | 35.08 |
|  |  | 0.115 |  | 0.115 | 84.69 |
|  | 气体标准物质 | 0.005 | -1 | 0.005 | 0.50 |
|  |  | 0.015 |  | 0.015 | 1.50 |
|  |  | 0.035 |  | 0.035 | 3.49 |
|  |  | 0.085 |  | 0.085 | 8.50 |
|  |  | 0.350 |  | 0.350 | 35.08 |
|  |  | 0.847 |  | 0.847 | 84.69 |

A.6 合成标准不确定度

输入量和彼此独立不相关，则合成标准不确定度

在浓度为0.50%测量点：

=%

在浓度为1.50%测量点：

=%

在浓度为3.49%测量点：

=%

在浓度为8.50%CH4测量点：

=%CH4

在浓度为35.08%测量点：

%

在浓度为84.69%测量点：

%

A.7 扩展不确定度

取包含因子k=2,则测定器检定示值误差的扩展不确定度为：

0.007% CH4×2≈0.014%（测量点0.50%）

0.016% CH4×2≈0.032% （测量点1.50%）

0.037% CH4×2≈0.074% （测量点3.49%）

0.099% CH4×2≈0.197% （测量8.50%）

0.352% CH4×2≈0.704% （测量点35.08%）

0.854% CH4×2≈1.709%（测量点84.69%）

A.8 测量不确定度的报告和表示

测定器检定示值误差的测量结果的扩展不确定度为：

=0.02%，k=2     （测量点0.50%）

Ur=2.2%， k=2      （测量点1.50%）

Ur=2.2%， k=2      （测量点3.49%）

Ur=2.3%， k=2      （测量点8.50%）

Ur=2.1%， k=2      （测量点35.08%）

Ur=2.1%， k=2      （测量点84.69%）