大气采样器型式评价大纲

试验报告

2023年10月

# 试验样机1：

# 仪器名称：环境空气颗粒物采样器

# 型号：崂应2050型

# 仪器编号：Q05015499

# 生产厂家：青岛崂应海纳光电环保集团有限公司

# 1、观察项目

| 大纲中要求 的章节号 | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 应采用法定计量单位 | × |  |  |
| 4.2 | 计量法制标志和计量器具标识应符合4.2的要求 | × |  |  |
| 6.1 | 常规检查应符合6.1的要求 | × |  |  |
| 6.2 | 气密性检查应符合6.2的要求 | × |  |  |

2.流量示值误差

空载

| 通道 | 采样器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.32 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.302 | 0.303 | 0.306 | 0.304 | 0.304 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.66 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.602 | 0.604 | 0.606 | 0.604 | 0.604 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -0.81 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.810 | 0.805 | 0.807 | 0.807 | 0.807 |  |
| B | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.64 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.306 | 0.304 | 0.304 | 0.305 | 0.305 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -1.15 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.606 | 0.608 | 0.608 | 0.607 | 0.607 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.23 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.810 | 0.808 | 0.811 | 0.810 | 0.810 |  |

负载   4.5    kPa

| 通道 | 采样器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.96 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.306 | 0.306 | 0.305 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.83 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.604 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -0.25 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.802 | 0.802 | 0.803 | 0.802 | 0.802 |  |
| B | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.299 | 0.298 | 0.300 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.66 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.603 | 0.605 | 0.605 | 0.604 | 0.604 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -0.74 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.808 | 0.803 | 0.808 | 0.806 | 0.806 |  |

3.流量重复性

| 通道 | 测得值（L/min） |  |  |  |  |  | 平均值 （L/min） | 重复性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| A | 0.604 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.606 | 0.603 | 0.605 | 0.17 |
| B | 0.603 | 0.605 | 0.605 | 0.604 | 0.603 | 0.602 | 0.604 | 0.20 |

4.流量稳定性

| 通道 | 测得值（L/min） |  |  |  |  | 平均值 （L/min） | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| A | 0.603 | 0.606 | 0.606 | 0.605 | 0.606 | 0.605 | 0.5 |
| B | 0.605 | 0.605 | 0.603 | 0.602 | 0.604 | 0.604 | 0.5 |

5.计时误差

| 采样器定时时间t1 | 3600 |
| --- | --- |
| 秒表计时时间 t2 | 3600.48 |
| 计时误差 (％) | -0.013 |

6.环境温度示值误差

| 采样器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 25.4 | 24.2 | 1.2 |

7.流量计前温度示值误差

| 采样器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 25.7 | 24.2 | 1.5 |

8.大气压示值误差

| 采样器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 100.22 | 100.29 | 0.07 |

9.流量计前压力示值误差

通道A:

| 管路负压状态 | 流量计前压力值PJ（kPa） | 压力表显示值PS（kPa） | 流量计前压力示值误差ΔPJ（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | -0.23 | -0.045 | / |
| -3 kPa | -3.45 | -3.249 | -0.016 |
| -5 kPa | -5.46 | -5.243 | -0.032 |
| -8 kPa | -8.19 | -7.997 | -0.008 |

通道B:

| 管路负压状态 | 流量计前压力值PJ（kPa） | 压力表显示值PS（kPa） | 流量计前压力示值误差ΔPJ（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | -0.21 | -0.054 | / |
| -3 kPa | -3.29 | -3.159 | -0.025 |
| -5 kPa | -5.28 | -5.147 | -0.023 |
| -8 kPa | -8.51 | -8.222 | -0.132 |

10.控温误差

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |  | △TK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.9 | 0.1 |

11.控温稳定性

| 时间（h） | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | 控温稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 20.2 | 21.1 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | = 1.1 =0.4 |

12.工作噪声检查

大于□  不大于□    65dB（A）           背景噪声   50dB（A）

| 实际噪声值（dB（A）） |  |  |  | 结果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 56 | 56 | 58 | 56.25 |

13.电源电压适应性试验

交流电供电

| 负载 压力 | 电压值 (V) | 流量示值 /Lmin-1 | QR /Lmin-1 |  |  |  | /Lmin-1 | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 负载压力 4.5 kPa | 198 | 1.0 | 0.996 | 0.993 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.50 |
|  | 242 |  | 0.997 | 0.996 | 0.998 | 0.997 | 0.997 |  |

14.低温工作试验

采样器工作温度：   -10     ℃，              持续时间：   2    h

检测的数据记录：	仪器能正常工作

15.高温工作试验

采样器工作温度：   55     ℃，              持续时间：   2    h

检测的数据记录：仪器能正常工作

16.碰撞试验

空载

| 通道 | 采样器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.10 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.303 | 0.303 | 0.304 | 0.303 | 0.303 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.72 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.604 | 0.606 | 0.603 | 0.604 | 0.604 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.23 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.808 | 0.812 | 0.810 | 0.810 | 0.810 |  |
| B | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.53 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.305 | 0.305 | 0.304 | 0.305 | 0.305 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.99 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.606 | 0.605 | 0.607 | 0.607 | 0.606 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.15 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.811 | 0.809 | 0.808 | 0.808 | 0.809 |  |

负载   4.5   kPa

| 通道 | 采样器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.85 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.306 | 0.306 | 0.305 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.94 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.605 | 0.605 | 0.607 | 0.606 | 0.606 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.23 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.808 | 0.813 | 0.809 | 0.810 | 0.810 |  |
| B | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -0.88 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.301 | 0.303 | 0.304 | 0.303 | 0.303 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.99 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.606 | 0.607 | 0.605 | 0.606 | 0.606 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -0.95 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.808 | 0.806 | 0.809 | 0.808 | 0.808 |  |

17.跌落试验

空载

| 通道 | 采样器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.64 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.305 | 0.305 | 0.304 | 0.305 | 0.305 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -1.80 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.612 | 0.610 | 0.611 | 0.611 | 0.611 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.48 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.814 | 0.810 | 0.812 | 0.812 | 0.812 |  |
| B | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.301 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.301 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -0.66 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.605 | 0.606 | 0.602 | 0.604 | 0.604 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -0.99 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.804 | 0.811 | 0.808 | 0.808 | 0.808 |  |

负载    4.5      kPa

| 通道 | 采样器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.64 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.304 | 0.306 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -1.64 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.611 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.11 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.809 | 0.810 | 0.809 | 0.809 | 0.809 |  |
| B | 0.3 | 采样器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | -1.32 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.305 | 0.303 | 0.303 | 0.304 | 0.304 |  |
|  | 0.6 | 采样器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | -1.15 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.608 | 0.607 | 0.606 | 0.607 | 0.607 |  |
|  | 0.8 | 采样器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | / | -1.48 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.811 | 0.809 | 0.815 | 0.812 | 0.812 |  |

试验样机2：

仪器名称：智能大气/颗粒物综合采样器

型    号：JF-2031

出厂编号：200220311363

生产厂家：山东景飞科技有限公司

1、观察项目

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 应采用法定计量单位 | × |  |  |
| 4.2 | 计量法制标志和计量器具标识应符合4.4的要求 | × |  |  |
| 6.1 | 常规检查应符合6.1的要求 | × |  |  |
| 6.2 | 气密性检查应符合6.2的要求 | × |  |  |

2.流量示值误差

空载

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -3.8 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.3120 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | 0.1 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.600 | 0.600 | 0.5997 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | 0.4 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.796 | 0.796 | 0.7970 | / |  |
| B | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -3.3 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.311 | 0.310 | 0.310 | 0.3103 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -0.7 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.603 | 0.604 | 0.605 | 0.6040 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -2.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.825 | 0.824 | 0.824 | 0.8243 | / |  |

负载   4.5   kPa

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -2.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.311 | 0.308 | 0.308 | 0.3090 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -1.1 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.605 | 0.607 | 0.608 | 0.6067 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | 1.1 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.793 | 0.787 | 0.794 | 0.7913 | / |  |
| B | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | 0.3 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.299 | 0.300 | 0.2990 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | 2.1 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.588 | 0.588 | 0.587 | 0.5877 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | 0.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.796 | 0.791 | 0.792 | 0.7930 | / |  |

3.流量重复性

| 通道 | 测得值（L/min） |  |  |  |  |  | 平均值 （L/min） | 重复性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| A | 0.614 | 0.612 | 0.608 | 0.608 | 0.607 | 0.605 | 0.609 | 0.6 |
| B | 0.588 | 0.588 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.591 | 0.588 | 0.3 |

4.流量稳定性

| 通道 | 测得值（L/min） |  |  |  |  | 平均值 （L/min） | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| A | 0.606 | 0.607 | 0.605 | 0.608 | 0.601 | 0.605 | 1.2 |
| B | 0.590 | 0.588 | 0.585 | 0.590 | 0.588 | 0.588 | 0.9 |

5.计时误差

| 采样器定时时间t1 | 3600 s |
| --- | --- |
| 秒表计时时间 t2 | A：3598.56 s B：3598.92 s |
| 计时误差 (％) | A：0.04 B：0.03 |

6.环境温度示值误差

| 仪器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 21.2 ℃ | 20.8 ℃ | 0.4 ℃ |

7.流量计前温度示值误差

| 仪器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 21.1 ℃ | 20.8 ℃ | 0.3 ℃ |

8.大气压示值误差

| 仪器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 99.7 kPa | 99.83 kPa | -0.1 kPa |

9.流量计前压力示值误差

| 管路负压状态 | 流量计前压力值PJ（kPa） | 压力表显示值PS（kPa） | 流量计前压力示值误差ΔPJ（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | A：-1.1 B：-1.0 | A：-0.02 B：-0.05 | / |
| -3 kPa | A：-2.8 B：-3.1 | A：-1.63 B：-1.72 | A：-0.1 B：-0.4 |
| -5 kPa | A：-4.9 B：-5.0 | A：-3.66 B：-3.74 | A：-0.2 B：-0.3 |
| -8 kPa | A：-7.8 B：-8.0 | A：-6.48 B：-6.60 | A：-0.2 B：-0.4 |

10.控温误差

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |  | △TK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 温度（℃） | / | / | / | / | / |
| 通道 温度（℃） | / | / | / | / | / |

11.控温稳定性

| 时间（h） | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | 控温稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 温度 （℃） | / | / | / | / | / | = / =/ |
| 通道 温度 （℃） | / | / | / | / | / | = / =/ |

12.工作噪声检查

大于□  不大于□    65dB（A）           背景噪声   50dB（A）

| 实际噪声值（dB（A）） |  |  |  | 结果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.8 | 52.0 | 51.6 | 50.4 | 52.0 |

13.电源电压适应性试验

交流电供电

| 负载 压力 | 电压值 (V) | 流量示值 /Lmin-1 | 通道 | QR /Lmin-1 |  |  |  | /Lmin-1 | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 负载压力 4.5 kPa | 198 | 1.0 | A | 0.984 | 0.985 | 0.986 | 0.9850 | / | 1.5 |
|  | 198 |  | B | 0.990 | 0.991 | 0.991 | 0.9907 | / |  |
|  | 242 |  | A | 0.986 | 0.987 | 0.986 | 0.9863 | / |  |
|  | 242 |  | B | 0.992 | 0.993 | 0.991 | 0.9920 | / |  |

14.低温工作试验

仪器工作温度：   -10 ℃，              持续时间：      2 h

检测的数据记录：可以正常工作。

15.高温工作试验

仪器工作温度：       55 ℃，              持续时间：      2 h

检测的数据记录：可以正常工作。

16.碰撞试验

空载

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -4.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.315 | 0.316 | 0.316 | 0.3153 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -3.4 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.619 | 0.622 | 0.622 | 0.6210 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -2.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.823 | 0.826 | 0.824 | 0.8243 | / |  |
| B | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -1.2 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.304 | 0.305 | 0.302 | 0.3037 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | 1.6 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.592 | 0.590 | 0.589 | 0.5903 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -0.5 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.802 | 0.805 | 0.805 | 0.8040 | / |  |

负载      4.5 kPa

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -3.5 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.311 | 0.312 | 0.310 | 0.3110 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -2.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.618 | 0.618 | 0.617 | 0.6177 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -3.3 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.830 | 0.827 | 0.825 | 0.8273 | / |  |
| B | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -0.4 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.303 | 0.301 | 0.300 | 0.3013 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -0.5 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.602 | 0.605 | 0.602 | 0.6030 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | 0.3 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.797 | 0.798 | 0.7980 | / |  |

17.跌落试验

空载

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -2.7 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.308 | 0.308 | 0.309 | 0.3083 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -3.7 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.624 | 0.622 | 0.623 | 0.6230 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -3.2 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.826 | 0.826 | 0.827 | 0.8263 | / |  |
| B | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -2.7 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.308 | 0.308 | 0.309 | 0.3083 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -0.2 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.602 | 0.601 | 0.600 | 0.6010 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -0.9 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.805 | 0.808 | 0.808 | 0.8070 | / |  |

负载      4.5 kPa

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -4.2 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.314 | 0.313 | 0.313 | 0.3133 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -3.0 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.618 | 0.619 | 0.619 | 0.6187 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -4.0 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.834 | 0.830 | 0.835 | 0.8330 | / |  |
| B | 0.30 | 仪器显示值（L/min） | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | / | -1.4 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.304 | 0.305 | 0.305 | 0.3043 | / |  |
|  | 0.60 | 仪器显示值（L/min） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | / | -1.2 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.606 | 0.608 | 0.608 | 0.6073 | / |  |
|  | 0.80 | 仪器显示值（L/min） | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | / | -0.8 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.805 | 0.807 | 0.807 | 0.8063 | / |  |

# 试验样机3：

# 仪器名称：大气与颗粒物组合采样器

# 型号：TH-3150

# 仪器编号：280208024

# 生产厂家：武汉天虹环保产业股份有限公司

# 1、观察项目

| 大纲中要求 的章节号 | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 应采用法定计量单位 |  |  |  |
| 4.2 | 计量法制标志和计量器具标识应符合4.4的要求 |  |  |  |
| 6.1 | 常规检查应符合6.1的要求 |  |  |  |
| 6.2 | 气密性检查应符合6.2的要求 |  |  |  |

2.流量示值误差

空载

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /0.3 | 0.67 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | /0.6 | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | /0.8 | -0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.798 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |
| 2路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3/ | 0.67 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.798 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |

负载       4.5   kPa

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6/ | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |
| 2路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.3 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6/ | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.598 | 0.599 | 0.600 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.8 | 0.8 | 0.799 |  |

3.流量重复性

| 通道 | 测得值（L/min） |  |  |  |  |  | 平均值 （L/min） | 重复性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1路 | 0.599 | 0.598 | 0.599 | 0.599 | 0.598 | 0.598 | 0.599 |  |
| 2路 | 0.598 | 0.598 | 0.599 | 0.599 | 0.598 | 0.598 | 0.598 |  |

4.流量稳定性

| 通道 | 测得值（L/min） |  |  |  |  | 平均值 （L/min） | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1路 | 0.599 | 0.598 | 0.599 | 0.599 | 0.598 | 0.599 | 0.16 |
| 2路 | 0.598 | 0.598 | 0.599 | 0.599 | 0.598 | 0.598 | 0.16 |

5.计时误差

| 采样器定时时间t1 | 60min |
| --- | --- |
| 秒表计时时间 t2 | 60min |
| 计时误差 (％) | 0 |

6.环境温度示值误差

| 仪器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 23.9℃ | 24℃ | 0.1℃ |

7.流量计前温度示值误差

| 仪器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 24.1℃ | 24℃ | 0.1℃ |

8.大气压示值误差

| 仪器显示值 | 标准测得值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 102.3kPa | 102.3kPa | 0 |

9.流量计前压力示值误差

| 管路负压状态 | 流量计前压力值PJ（kPa） | 压力表显示值PS（kPa） | 流量计前压力示值误差ΔPJ（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | 0 | 0 | /0 |
| -3 kPa | 2.99 | 3 | 0.01 |
| -5 kPa | 4.98 | 5 | 0.02 |
| -8 kPa | 7.98 | 8 | 0.02 |

10.控温误差

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |  | △TK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 3 温度（℃） | 20 | 19.8 | 20 | 19.9 | 0.1 |
| 通道 4 温度（℃） | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.87 | 0.13 |

11.控温稳定性

| 时间（h） | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | 控温稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 3 温度 （℃） | 20 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | = 0.2 =0 |
| 通道 4 温度 （℃） | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | = 0.2 =0.2 |

12.工作噪声检查

大于□  不大于□    65dB（A）           背景噪声   50dB（A）

| 实际噪声值（dB（A）） |  |  |  | 结果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |

13.电源电压适应性试验

交流电供电

| 负载 压力 | 电压值 (V) | 流量示值 /Lmin-1 | QR /Lmin-1 |  |  |  | /Lmin-1 | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 负载压力 4.5 kPa | 198 | 1.0 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.994 | 0.995 | 0.50 |
|  | 242 |  | 0.997 | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.996 |  |

14.低温工作试验

仪器工作温度：  -10      ℃，              持续时间：  2     h

检测的数据记录：	仪器正常工作

15.高温工作试验

仪器工作温度：      55  ℃，              持续时间：    2   h

检测的数据记录：	仪器正常工作

16.碰撞试验

空载

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /0.3 | 0.67 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | /0.6 | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | /0.8 | -0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.798 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |
| 2路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3/ | 0.67 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.8 | 0.8 | 0.799 |  |

负载     4.5     kPa

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6/ | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |
| 2路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.3 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6/ | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.598 | 0.599 | 0.600 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.8 | 0.8 | 0.799 |  |

17.跌落试验

空载

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /0.3 | 0.67 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | /0.6 | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | /0.8 | -0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.798 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |
| 2路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3/ | 0.67 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.8 | 0.8 | 0.799 |  |

负载   4.5       kPa

| 通道 | 仪器设定值 （L/min） | / | 测量次数 |  |  | 平均值 （L/min） | QS （L/min） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6/ | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |  |
| 2路 | 0.3 | 仪器显示值（L/min） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.3 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 0.6 | 仪器显示值（L/min） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6/ | 0.17 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.599 | 0.598 | 0.599 | 0.600 | 0.599 |  |
|  | 0.8 | 仪器显示值（L/min） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8/ | 0.13 |
|  |  | 标准器测得值（L/min） | 0.799 | 0.799 | 0.8 | 0.8 | 0.799 |  |