大气采样器流量示值误差不确定度分析

一、简要说明

1、环境条件：环境温度为(10~35) ℃，温度波动不超过±2 ℃/h；

环境湿度：不大于85％RH；

交流电源电压(220±22) V，电源频率(50±1) Hz。

- 测量标准：皂膜流量计（0～6）L/min，1.0级；

温度计：测量范围(0~50)℃，最大允许误差不超过±0.3 ℃；

大气压力表：量程范围(800~1060) hPa，最大允许误差±2.5 hPa。

3、被测对象：只显示标况流量的大气采样器，测量范围（0.1～1.0）L/min。

4、测量过程：将被检仪器的入气口与皂膜流量计相连。分别调节采样流量到相应检测点，仪器稳定后进行流量测定，读取仪器和皂膜流量计的测量值，每个流量检测点重复测量3次，分别取算术平均值作为该点测量结果。对于只显示标况流量的仪器，需先按公式(2)将换算为标况流量QS，再进行示值误差计算。

二、数学模型：

（1）

（2）

式中：—流量示值误差，%；

—被检仪器显示的标况流量平均值，L/min；

—测得值换算为标况的流量，L/min；

—皂膜流量计三次测量结果的平均值，L/min；

TS—标况环境温度，273.15K；

pS—标况环境大气压，101.325kPa；

T—环境温度，K；

p—环境大气压，kPa。

三、标准状态下流量标准值的不确定度的评定

根据式（2）求方差和传播系数，以20 ℃、101.325 kPa为例，则：

（3）

； ；

； 。

则有：

两边同时除以（），取相对标准不确定度，则：

，即

（4）

1、环境温度引入的不确定度

温度计最大允许误差不超过±0.3 ℃，检测过程中，环境温度的波动小于    ±2 ℃。因此，以20 ℃为例，温度测量引起的不确定度为 ：

=0.40%。

2、 环境大气压引入的不确定度

根据规程中要求，测量大气压力的空盒气压计的最大允许误差为±250 Pa，因此压力测量的最大误差可认为是±250 Pa，以101325 Pa为例，则相对标准不确定度为：

=0.14%

3、 皂膜流量计引入的不确定度

皂膜流量计为1.0级仪器，示值最大允许误差±1.0%，均匀分布，则：

urel（）=0.58%

4、合成标准不确定度

由公式（4）可求出流量标准值的相对标准不确定度：

=0.72%

四、流量示值误差的不确定度

式（1）可变形为：

，即：

=

1、被检仪器分辨率引入的不确定度u1

大气采样器分辨率一般为0.01 L/min或0.001 L/min，按0.01 L/min计算，则：

2 、被检仪器重复性引入的不确定度u2

仪器测量重复性数据(L/min)：0.560，0.560，0.559，0.560，0.560，0.564。平均值：0.560 L/min，试验标准偏差：s=0.00177 L/min

实际取3次测量值的平均值，所以有：

由于仪器的重复性和分辨率引入的不确定度重复，所以选择较大的一个作为被检仪器引入的标准不确定度：

urel(Qy)=

五、合成标准不确定度及扩展不确定度

=

==0.89%

取包含因子k=2，则扩展不确定度

即      ，k=2

六、结论

采用规程中规定的方法及标准器，只显示标况流量的大气采样器流量示值误差检测结果的不确定度为：

，k=2