余氯在线分析仪试验报告

本实验报告的目的是通过一系列的实验验证，考察新制定规范的校准方法和技术指标的科学性、合理性和可操作性。在实验过程中编写组共考察了8个厂商的11个不同型号的余氯在线分析仪，对这11个型号的仪器进行了实验并对校准结果进行了统计，见表1和表2。

表1 游离余氯试验结果汇总

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 示值误差 | 重复性 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HACH | CL17 | +4.0% | 1.0% | -3.2% |
| 2 |  | CL17SC | +6.0% | 1.5% | -4.6% |
| 3 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | CL-201 | +5.7% | 0.9% | +2.6% |
| 4 |  | CL-203 | -5.5% | 1.0% | -4.2% |
| 5 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | HTC-C FrCl2 | +0.035mg/L；+4.5% | 1.6% | -4.6% |
| 6 | 厦门清创环保科技有限公司 | QCYL | -8.7% | 2.3% | -7.6% |
| 7 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | FIA-3000(FCL) | +4.5% | 0.9% | -3.2% |
| 8 | 上海杰普仪器有限公司 | PACON 2500 | -4.5% | 1.6 | -6.0% |

表1 总离余氯试验结果汇总

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 示值误差 | 重复性 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HACH | CL17 | -3.3% | 0.9% | -2.4% |
| 2 |  | CL17SC | +5.1% | 1.2% | -3.7% |
| 3 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | CL-201 | +5.5% | 0.8% | +3.2% |
| 4 |  | CL-203 | -5.2% | 0.8% | -2.7% |
| 5 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | HTC-C FrCl2 | +0.023mg/L；+4.5% | 1.3% | -2.7% |
| 6 | 厦门清创环保科技有限公司 | QCYL | -7.6% | 2.1% | -5.9% |
| 7 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | SIA-3000(TCL) | -5.4% | 1.0% | -3.0% |
| 8 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2018 | -4.3% | 0.8% | -1.7% |
| 9 | 苏州奥特福环境科技有限公司 | CL-200H | -2.9% | 0.8% | -2.1% |

以上对8个厂家11个不同型号的余氯在线分析仪按照校准规范的要求进行了校准，具体实验数据详见附件，校准结果表明规范的校准项目合理、技术要求恰当、校准方法可行、可操作性强，能够满足余氯在线分析仪的校准要求。

附件1：余氯在线分析仪试验记录

附件1-1

| 生产厂家 |  | HACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～5）mg/L |  | 1.000 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.04 |  |  | 1.05 |  | 1.04 |  | +4.0% |  |  |
|  |  |  | 2.500 |  |  |  | 2.55 |  |  | 2.52 |  |  | 2.52 |  | 2.53 |  | +1.2% |  |  |
|  |  |  | 4.000 |  |  |  | 3.89 |  |  | 3.85 |  |  | 3.90 |  | 3.88 |  | -3.0% |  |  |
| 总余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.008 |  |  |  | 1.04 |  |  | 1.05 |  |  | 1.03 |  | 1.04 |  | +3.2% |  |  |
|  |  |  | 2.520 |  |  |  | 2.48 |  |  | 2.44 |  |  | 2.49 |  | 2.47 |  | -2.0% |  |  |
|  |  |  | 4.032 |  |  |  | 3.87 |  |  | 3.93 |  |  | 3.90 |  | 3.90 |  | -3.3% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 2.500 |  | 2.55 |  | 2.52 |  |  | 2.56 |  |  | 2.53 |  |  | 2.58 |  | 2.51 |  |  | 1.0% |
| 总余氯 | 2.520 |  | 2.48 |  | 2.44 |  |  | 2.49 |  |  | 2.50 |  |  | 2.46 |  | 2.43 |  |  | 0.9% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 2.500 |  |  | 2.55 |  | 2.52 |  |  | 2.50 |  |  | 2.49 |  |  | 2.47 |  |  | -3.2% |  |
| 总余氯 | 2.520 |  |  | 2.48 |  | 2.50 |  |  | 2.43 |  |  | 2.44 |  |  | 2.42 |  |  | -2.4% |  |

附件1-2

| 生产厂家 |  | HACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | CL17SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～10)mg/L |  | 2.004 |  |  |  | 2.07 |  |  | 2.09 |  |  | 2.06 |  |  | 2.073 |  | +3.4% |  |  |
|  |  |  | 5.010 |  |  |  | 5.15 |  |  | 5.19 |  |  | 5.20 |  |  | 5.18 |  | +3.4% |  |  |
|  |  |  | 8.016 |  |  |  | 8.52 |  |  | 8.54 |  |  | 8.44 |  |  | 8.50 |  | +6.0% |  |  |
| 总余氯 | (0～10)mg/L |  | 2.028 |  |  |  | 2.06 |  |  | 2.08 |  |  | 2.07 |  |  | 2.07 |  | +2.1% |  |  |
|  |  |  | 5.070 |  |  |  | 5.25 |  |  | 5.32 |  |  | 5.26 |  |  | 5.277 |  | +4.1% |  |  |
|  |  |  | 8.112 |  |  |  | 8.48 |  |  | 8.56 |  |  | 8.52 |  |  | 8.52 |  | +5.1% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 5.010 |  | 5.12 |  | 5.19 |  |  | 5.28 |  |  | 5.07 |  |  | 5.14 |  |  | 5.24 |  |  | 1.5% |
| 总余氯 | 5.070 |  | 5.23 |  | 5.32 |  |  | 5.26 |  |  | 5.19 |  |  | 5.27 |  |  | 5.36 |  |  | 1.2% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 5.010 |  |  | 5.24 |  | 5.15 |  |  | 5.06 |  |  | 5.05 |  |  | 5.01 |  |  |  | -4.6% |  |
| 总余氯 | 5.070 |  |  | 5.36 |  | 5.27 |  |  | 5.24 |  |  | 5.17 |  |  | 5.19 |  |  |  | -3.7% |  |

附件1-3

| 生产厂家 |  | 普贝斯智能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | CL-201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～10)mg/L |  | 2.000 |  |  |  | 2.09 |  |  | 2.13 |  |  | 2.12 |  |  | 2.113 |  | +5.7% |  |  |
|  |  |  | 5.000 |  |  |  | 5.10 |  |  | 5.17 |  |  | 5.14 |  |  | 5.137 |  | +2.7% |  |  |
|  |  |  | 8.000 |  |  |  | 7.93 |  |  | 7.81 |  |  | 7.85 |  |  | 7.863 |  | -1.7% |  |  |
| 总余氯 | (0～10)mg/L |  | 2.000 |  |  |  | 2.11 |  |  | 2.14 |  |  | 2.08 |  |  | 2.110 |  | +5.5% |  |  |
|  |  |  | 5.000 |  |  |  | 5.15 |  |  | 5.11 |  |  | 5.18 |  |  | 5.147 |  | +2.9% |  |  |
|  |  |  | 8.000 |  |  |  | 8.02 |  |  | 8.12 |  |  | 8.06 |  |  | 8.067 |  | +0.8% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 5.000 |  | 5.12 |  | 5.08 |  |  | 5.13 |  |  | 5.05 |  |  | 5.15 |  |  | 5.04 |  |  | 0.9% |
| 总余氯 | 5.000 |  | 5.08 |  | 5.16 |  |  | 5.13 |  |  | 5.07 |  |  | 5.11 |  |  | 5.06 |  |  | 0.8% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 5.000 |  |  | 5.12 |  | 5.16 |  |  | 5.17 |  |  | 5.22 |  |  | 5.25 |  |  |  | +2.6% |  |
| 总余氯 | 5.000 |  |  | 5.08 |  | 5.13 |  |  | 5.16 |  |  | 5.21 |  |  | 5.24 |  |  |  | +3.2% |  |

附件1-4

| 生产厂家 |  | 普贝斯智能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | CL-203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～10)mg/L |  | 2.004 |  |  |  | 2.09 |  |  | 2.08 |  |  | 2.11 |  |  | 2.093 |  | +4.4% |  |  |
|  |  |  | 5.010 |  |  |  | 4.92 |  |  | 4.98 |  |  | 4.93 |  |  | 4.943 |  | -1.3% |  |  |
|  |  |  | 8.016 |  |  |  | 7.62 |  |  | 7.54 |  |  | 7.57 |  |  | 7.577 |  | -5.5% |  |  |
| 总余氯 | (0～20)mg/L |  | 4.056 |  |  |  | 3.92 |  |  | 3.99 |  |  | 3.94 |  |  | 3.95 |  | -2.6% |  |  |
|  |  |  | 10.140 |  |  |  | 9.63 |  |  | 9.59 |  |  | 9.70 |  |  | 9.64 |  | -5.0% |  |  |
|  |  |  | 16.224 |  |  |  | 15.40 |  |  | 15.26 |  |  | 15.48 |  |  | 15.38 |  | -5.2% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 5.010 |  | 4.92 |  | 4.98 |  |  | 4.93 |  |  | 4.85 |  |  | 4.96 |  |  | 4.89 |  |  | 1.0% |
| 总余氯 | 10.140 |  | 9.63 |  | 9.59 |  |  | 9.70 |  |  | 9.60 |  |  | 9.54 |  |  | 9.76 |  |  | 0.8% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 5.010 |  |  | 4.92 |  | 4.85 |  |  | 4.83 |  |  | 4.77 |  |  | 4.71 |  |  |  | -4.2% |  |
| 总余氯 | 10.140 |  |  | 9.63 |  | 9.51 |  |  | 9.52 |  |  | 9.42 |  |  | 9.36 |  |  |  | -2.7% |  |

附件1-5

| 生产厂家 |  | 厦门市吉龙德环境工程有限公司（在线余氯水质分析仪） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | HTC-C FrCl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～2)mg/L |  | 0.400 |  |  |  | 0.432 |  |  | 0.425 |  |  | 0.448 |  |  | 0.435 |  | +0.035 |  |  |
|  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.040 |  |  | 1.059 |  |  | 1.035 |  |  | 1.045 |  | +4.5% |  |  |
|  |  |  | 1.600 |  |  |  | 1.655 |  |  | 1.639 |  |  | 1.644 |  |  | 1.646 |  | +2.9% |  |  |
| 总余氯 | (0～2)mg/L |  | 0.403 |  |  |  | 0.422 |  |  | 0.429 |  |  | 0.418 |  |  | 0.423 |  | +0.023 |  |  |
|  |  |  | 1.008 |  |  |  | 1.037 |  |  | 1.055 |  |  | 1.041 |  |  | 1.044 |  | +3.6% |  |  |
|  |  |  | 1.612 |  |  |  | 1.589 |  |  | 1.578 |  |  | 1.552 |  |  | 1.573 |  | -2.4% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 1.000 |  | 1.040 |  | 1.059 |  |  | 1.035 |  |  | 1.022 |  |  | 1.067 |  |  | 1.048 |  |  | 1.6% |
| 总余氯 | 1.008 |  | 1.037 |  | 1.055 |  |  | 1.041 |  |  | 1.025 |  |  | 1.021 |  |  | 1.049 |  |  | 1.3% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 1.000 |  |  | 1.048 |  | 1.031 |  |  | 1.018 |  |  | 1.017 |  |  | 1.002 |  |  |  | -4.6% |  |
| 总余氯 | 1.008 |  |  | 1.049 |  | 1.052 |  |  | 1.036 |  |  | 1.028 |  |  | 1.022 |  |  |  | -2.7% |  |

附件1-6

| 生产厂家 |  | 厦门清创环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | QCYL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.000 |  |  |  | 1.08 |  |  | 1.05 |  |  | 1.06 |  |  | 1.063 |  | +6.3% |  |  |
|  |  |  | 2.500 |  |  |  | 2.54 |  |  | 2.59 |  |  | 2.52 |  |  | 2.55 |  | +2.0% |  |  |
|  |  |  | 4.000 |  |  |  | 3.69 |  |  | 3.60 |  |  | 3.67 |  |  | 3.653 |  | -8.7% |  |  |
| 总余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.008 |  |  |  | 1.05 1. |  |  | 1.07 |  |  | 1.04 |  |  | 1.053 |  | +5.3% |  |  |
|  |  |  | 2.520 |  |  |  | 2.56 |  |  | 2.51 |  |  | 2.58 |  |  | 2.55 |  | +2.0% |  |  |
|  |  |  | 4.032 |  |  |  | 3.71 |  |  | 3.69 |  |  | 3.78 |  |  | 2.727 |  | -7.6% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 2.500 |  | 2.54 |  | 2.59 |  |  | 2.52 |  |  | 2.64 |  |  | 2.47 |  |  | 2.56 |  |  | 2.3% |
| 总余氯 | 2.520 |  | 2.56 |  | 2.51 |  |  | 2.58 |  |  | 2.47 |  |  | 2.62 |  |  | 2.53 |  |  | 2.1% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 2.500 |  |  | 2.56 |  | 2.48 |  |  | 2.45 |  |  | 2.42 |  |  | 2.37 |  |  |  | -7.6% |  |
| 总余氯 | 2.520 |  |  | 2.53 |  | 2.46 |  |  | 2.49 |  |  | 2.42 |  |  | 2.38 |  |  |  | -5.9% |  |

附件1-7

| 生产厂家 |  | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | FIA-3000(FCL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.002 |  |  |  | 1.045 |  |  | 1.030 |  |  | 1.042 |  |  | 1.039 |  | +3.7% |  |  |
|  |  |  | 2.505 |  |  |  | 2.589 |  |  | 2.557 |  |  | 2.570 |  |  | 2.572 |  | +2.7% |  |  |
|  |  |  | 4.008 |  |  |  | 4.198 |  |  | 4.178 |  |  | 4.189 |  |  | 4.188 |  | +4.5% |  |  |
| 总余氯 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 2.505 |  | 2.589 |  | 2.557 |  |  | 2.570 |  |  | 2.532 |  |  | 2.591 |  |  | 2.561 |  |  | 0.9% |
| 总余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 2.505 |  |  | 2.561 |  | 2.542 |  |  | 2.509 |  |  | 2.501 |  |  | 2.482 |  |  |  | -3.2% |  |
| 总余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-8

| 生产厂家 |  | 上海杰普仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | PACON 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.002 |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.94 |  |  | 0.97 |  |  | 0.957 |  | -4.5% |  |  |
|  |  |  | 2.505 |  |  |  | 2.48 |  |  | 2.42 |  |  | 2.43 |  |  | 2.433 |  | -2.9% |  |  |
|  |  |  | 4.008 |  |  |  | 3.83 |  |  | 3.88 |  |  | 3.81 |  |  | 3.84 |  | -4.2% |  |  |
| 总余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | 2.505 |  | 2.48 |  | 2.42 |  |  | 2.43 |  |  | 2.37 |  |  | 2.41 |  |  | 2.46 |  |  | 1.6% |
| 总余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | 2.505 |  |  | 2.46 |  | 2.39 |  |  | 2.36 |  |  | 2.34 |  |  | 2.31 |  |  |  | -6.0% |  |
| 总余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-9

| 生产厂家 |  | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | SIA-3000(TCL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | (0～20)mg/L |  | 4.056 |  |  |  | 4.15 |  |  | 4.20 |  |  | 4.16 |  |  | 4.17 |  | +2.8% |  |  |
|  |  |  | 10.140 |  |  |  | 9.82 |  |  | 9.71 |  |  | 9.88 |  |  | 9.803 |  | -3.3% |  |  |
|  |  |  | 16.224 |  |  |  | 15.45 |  |  | 15.31 |  |  | 15.28 |  |  | 15.347 |  | -5.4% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | 10.140 |  | 9.82 |  | 9.71 |  |  | 9.88 |  |  | 9.70 |  |  | 9.62 |  |  | 9.78 |  |  | 1.0% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | 10.140 |  |  | 9.78 |  | 9.83 |  |  | 9.61 |  |  | 9.53 |  |  | 9.47 |  |  |  | -3.0% |  |

附件1-10

| 生产厂家 |  | 江苏德林环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | DL2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.000 |  |  |  | 0.957 |  |  | 0.963 |  |  | 0.951 |  |  | 0.957 |  | -4.3% |  |  |
|  |  |  | 2.500 |  |  |  | 2.572 |  |  | 2.563 |  |  | 2.553 |  |  | 2.563 |  | +2.5% |  |  |
|  |  |  | 4.000 |  |  |  | 4.072 |  |  | 4.036 |  |  | 4.036 |  |  | 4.048 |  | +1.2% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | 2.50 |  | 2.572 |  | 2.553 |  |  | 2.563 |  |  | 2.518 |  |  | 2.534 |  |  | 2.557 |  |  | 0.8% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | 2.50 |  |  | 2.557 |  | 2.569 |  |  | 2.542 |  |  | 2.549 |  |  | 2.514 |  |  |  | -1.7% |  |

附件1-11

| 生产厂家 |  | 苏州奥特福环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | CL-200H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 | 量程 |  | 参考浓度值 （mg/L） |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | (0～5)mg/L |  | 1.00 |  |  |  | 0.987 |  |  | 0.966 |  |  | 0.959 |  |  | 0.971 |  | -2.9% |  |  |
|  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.492 |  |  | 2.483 |  |  | 2.476 |  |  | 2.484 |  | -0.6% |  |  |
|  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.012 |  |  | 4.001 |  |  | 3.996 |  |  | 4.003 |  | +0.1% |  |  |
| 2、重复性 ( mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  | 测量值（6次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | 2.50 |  | 2.492 |  | 2.473 |  |  | 2.468 |  |  | 2.438 |  |  | 2.455 |  |  | 2.482 |  |  | 0.8% |
| 3.1游离余氯稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准值 |  |  | 0h |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 游离余氯 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总余氯 | 2.50 |  |  | 2.482 |  | 2.456 |  |  | 2.462 |  |  | 2.438 |  |  | 2.429 |  |  |  | -2.1% |  |