不确定度评定报告

（一）游离余氯示值误差测量不确定评定示例

1.1概述

1.1.1 环境条件：温度：（5～40）℃，相对湿度：（30～85）%；

1.1.2测量标准：模拟游离余氯标准物质：50.0mg/L，Urel=1.4%，k=2；

1.1.3测量方法：将模拟游离余氯标准物质配制成2.50mg/L的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算其测量平均值，按公示（1）计算示值误差。

1.2 测量模型

Δcr=c−csc×100%                         （1）

式中，

----相对误差，

c----3次测量平均值，mg/L；

cs----标准溶液参考值，mg/L；

1.3不确定度传播律

各输入量彼此独立，得到方差：

uc2(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)

根据测量模型，计算灵敏系数：

c1=∂Δcr∂c=1cs            c2=∂Δcr∂cs=−ccs2

1.4 标准不确定度分量评定

1.4.1输入量c标准不确定度u1(c)的评定

输入量c的不确定度来源主要是仪器的测量重复性，可以通过重复测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

在重复性测量条件下，测量2.50mg/L的标准溶液，重复测量10次，得到测量列（mg/L）：2.55、2.52、2.57、2.51、2.56、2.50、2.54、2.60、2.53、2.59，计算实验标准偏差：

s=i=1n(ci−c)2n−1=0.034（mg/L）

实际测量中，以3次测量平均值作为测量结果，得到u1(c)为

u1(c)=s3=0.020（mg/L）

1.4.2 输入量cs的标准不确定度u2(cs)的评定

溶液配制时，使用5mL的单标线吸量管移取浓度为50.0mg/L模拟游离余氯标准物质于100mL的容量瓶中，用超纯水定容至刻线。

C.1.4.2.1 模拟游离余氯标准物质引入的不确定度分量u21(cs)

所用模拟游离余氯标准物质为国家标准物质，根据溯源证书的信息：Urel=1.4%，k=2。则其引入的标准不确定度分量：

u21(cs)=1.4%2=0.70%

1.4.2.2移取标准物质引入的不确定度分量u22(cs)

标准物质配制时，使用5mL单标线吸量管移取模拟游离余氯标准物质，单标线吸量管A级检定合格，最大允许误差为±0.015mL，则区间半宽α=0.015mL，假设其服从均匀分布，则移取标准物质引入的不确定度分量：

u22(cs)=0.0155×3×100%=0.18%

1.4.2.3标准溶液定容引入的不确定度分量u23(cs)

标准物质配制时，使用100mL容量瓶进行定容，容量瓶A级检定合格，其最大允许误差为±0.10mL，则区间半宽α=0.010mL，假设其服从均匀分布，则标准溶液定容引入的不确定度分量：

u23(cs)=0.10100×3×100%=0.058%

标准溶液配制过程中，以上各输入量彼此独立，则标准溶液配制引入的不确定度分量u2r(cs)计算如下：

u2r(cs)=u212(cs)+u222(cs)+u232(cs)=0.73%

配制后的模拟游离余氯标准溶液浓度为2.50mg/L，则由标准溶液配制引入的标准不确定度：

u2(cs)=0.73%×2.50=0.019（mg/L）

1.4.3 标准不确定度汇总表

表C.1标准不确定汇总表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | ci | ci⋅ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(c) | 被校仪器测量重复性 | 0.020 mg/L |  | 1cs | 0.80% |
| u21(cs) | 标准物质 | 0.70% | 2.50 mg/L |  | 0.78% |
| u22(cs) | 标准物质移取 | 0.18% |  |  |  |
| u23(cs) | 标准溶液定容 | 0.058% |  |  |  |

1.5合成标准不确定度的计算

uc(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)=1.2%

1.6扩展不确定度的确定

扩展不确定度计算时，假设服从正态分布，取包含因子k=2，则：

U=k⋅uc(Δcr)=2.4%

1.7 结论

仪器在2.50mg/L校准点示值误差测量结果的扩展不确定度：

U=2.4%，k=2。

（二）总余氯示值误差测量不确定评定示例

2.1概述

2.1.1 环境条件：温度：（5～40）℃，相对湿度：（30～85）%；

2.1.2测量标准：总余氯标准物质：50.4mg/L，Urel=0.6%，k=2；

2.1.3测量方法：将总余氯标准物质配制成2.52mg/L的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算测量平均值，按公示（1）计算示值误差。

2.2 测量模型

Δcr=c−csc×100%                         （1）

式中，

----相对误差；

c----3次测量平均值，mg/L；

cs----标准溶液参考值，mg/L；

1.3不确定度传播律

各输入量彼此独立，得到方差：

uc2(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)

根据测量模型，计算灵敏系数：

c1=∂Δcr∂c=1cs            c2=∂Δcr∂cs=−ccs2

2.4 标准不确定度分量评定

2.4.1输入量c标准不确定度u1(c)的评定

输入量c的不确定度来源主要是仪器的测量重复性，可以通过重复测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

在重复性测量条件下，测量2.52mg/L的标准溶液，重复测量10次，得到测量列（mg/L）：2.46、2.44、2.48、2.43、2.49、2.45、2.40、2.47、2.41、2.45，计算实验标准偏差：

s=i=1n(ci−c)2n−1=0.029（mg/L）

实际测量中，以3次测量平均值作为测量结果，得到u1(c)为

u1(c)=s3=0.017（mg/L）

2.4.2 输入量cs的标准不确定度u2(cs)的评定

溶液配制时，使用5mL的单标线吸量管移取浓度为50.4mg/L总余氯标准物质于100mL的容量瓶中，用超纯水定容至刻线。

2.4.2.1 总余氯标准物质引入的不确定度分量u21(cs)

所用总余氯标准物质为国家标准物质，根据溯源证书信息：Urel=0.6%，k=2。则其引入的标准不确定度分量：

u21(cs)=0.6%2=0.3%

2.4.2.2移取标准物质引入的不确定度分量u22(cs)

标准溶液配制时，使用5mL单标线吸量管移取总余氯标准物质，单标线吸量管A级检定合格，最大允许误差为±0.015mL，则区间半宽α=0.015mL，假设服从均匀分布，则移取标准物质引入的不确定度分量：

u22(cs)=0.0155×3×100%=0.18%

2.4.2.3标准溶液定容引入的不确定度分量u23(cs)

标准溶液配制时，使用100mL容量瓶定容，容量瓶A级检定合格，最大允许误差为±0.10mL，则区间半宽α=0.010mL，假设其服从均匀分布，则标准溶液定容时引入的不确定度分量：

u23(cs)=0.10100×3×100%=0.058%

标准溶液配制过程中，各输入量彼此独立，则标准溶液引入的不确定度分量u2r(cs)计算如下：

u2r(cs)=u212(cs)+u222(cs)+u232(cs)=0.36%

配制后的总余氯标准溶液浓度为2.52 mg/L，则标准溶液配制引入的标准不确定度：

u2(cs)=0.36%×2.52=0.0091（mg/L）

2.4.3 标准不确定度汇总表

表C.2标准不确定汇总表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | ci | ci⋅ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(c) | 被校仪器测量重复性 | 0.017mg/L |  | 1cs | 0.68% |
| u21(cs) | 标准物质 | 0.3% | 2.45 mg/L |  | 0.36% |
| u22(cs) | 标准物质移取 | 0.29% |  |  |  |
| u23(cs) | 标准溶液定容 | 0.058% |  |  |  |

2.5合成标准不确定度的计算

uc(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)=0.77%

2.6扩展不确定度的确定

扩展不确定度计算时，假设服从正态分布，取包含因子k=2，则：

U=k⋅uc(Δcr)=1.6%

2.7 结论

仪器在2.52mg/L校准点示值误差测量结果的扩展不确定度：

U=1.6%，k=2。