# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ****-****

余氯在线分析仪校准规范

Calibration Specification for On-line Analyzers of Residual Chlorine

（征求意见稿）

****年**月**日发布                       ****年**月**日实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

余氯在线分析仪

JJF ****-****

校准规范

Calibration Specification for On-line

Analyzers of Residual Chlorine

归 口  单 位：全国物理化学计量技术委员会在线理化分析仪器分技术委员会

主要起草单位：福建省计量科学研究院

中国计量科学研究院

江苏省计量科学研究院

参加起草单位： 中国环境监测总站

上海市计量测试技术研究院

上海市生态环境监测中心

福州普贝斯智能科技有限公司

本规范委托全国物理化学计量技术委员会在线理化分析仪器分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

林国辉 (福建省计量科学研究院)

王海峰（中国计量科学研究院）

王以堃（江苏省计量科学研究院）

参加起草人：

吴晓凤(中国环境监测总站)

陈静文(上海市计量测试技术研究院)

裴  冰(上海市生态环境监测中心)

杨青长(福州普贝斯智能科技有限公司)

目     录

引言…………………………………………………………………………………(Ⅱ)

1 范围…………………………………………………………………………………(1)

2 引用文件……………………………………………………………………………(1)

3 概述…………………………………………………………………………………(1)

4 计量特性……………………………………………………………………………(2)

5 校准条件……………………………………………………………………………(2)

6 校准项目和校准方法 ………………………………………………………………(2)

6.1 示值误差………………………………………………………………………(2)

6.2 重复性…………………………………………………………………………(3)

6.3 稳定性………………………………………………………………………(3)

7 校准结果 …………………………………………………………………………(4)

8 复校时间间隔 ……………………………………………………………………(4)

附录A 校准记录格式 ………………………………………………………………(5)

附录B校准证书内页格式…………………………………………………………(6)

附录C.1 游离余氯示值误差测量不确定度评定示例………………………………（7）

附录C.2 总余氯示值误差测量不确定度评定示例…………………………………（10）

引    言

本规范依据JJF1001-2011《通用计量名词术语与定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》制定。参考了JJF1609-2017《余氯测定仪校准规范》、HJ 586-2010《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》、GB/T5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》的相关内容。

本规范为首次制定。

余氯在线分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于比色法原理的余氯在线分析仪（以下简称仪器）的校准，包括测定水中游离余氯和（或）总余氯在线分析仪。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1609-2017 余氯测定仪校准规范

HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3  概述

仪器主要用于自动测量饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水等水体中的游离余氯和（或）总余氯，是评价水体质量的重要设备，广泛应用于自来水厂、医院、印染等行业。

仪器采用的是比色法工作原理，游离余氯直接与N,N-二乙基-1,4-苯二胺（DPD）反应后生成红色化合物，测定其在特定波长的吸收程度进行定量分析；当存在过量碘化钾时，总余氯与DPD反应生成红色化合物，测定其在特定波长的吸收程度进行定量分析。仪器的测量原理基于朗伯-比尔吸收定律：

A=−lgII0=−lgτ=kcL

式中，

- ——吸光度；

- ——入射光强度；

——透射光强度；

——透射比；

——吸光系数；

——样品中游离余氯或总余氯含量

——光通过样品的光程；

仪器主要由采样、水样处理、显色反应、检测、数据采集处理、数据传输显示等系统组成。

4  计量特性

4.1 示值误差

≤0.5mg/L时，不超过±0.05mg/L；

＞0.5mg/L时，不超过±10%。

4.2 重复性

不大于3%。

4.3 稳定性

不超过±10%。

注:以上指标不适用于仪器的合格性判定，仅供参考。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1 环境温度：(5～40)℃。

5.1.2 相对湿度：不大于85%。

5.1.3 供电电源：电压(220±22)V；频率(50±0.5)Hz。

5.1.4 无影响仪器正常工作的电磁场干扰和震动，无腐蚀性气体，无强光直射。

5.2  测量标准及其他设备

5.2.1 标准物质

模拟游离余氯标准物质：相对扩展不确定度不大于3%，k=2；

总余氯标准物质：相对扩展不确定度不大于2%，k=2。

5.2.2 容量瓶、单标线吸量管：A级。

5.2.3 实验用水：不含氯和还原性物质的去离子水或二次蒸馏水。

6  校准项目和校准方法

6.1 示值误差

仪器预热稳定后，选取模拟游离余氯标准物质、总余氯标准物质的一种或两种，根据用户的使用量程，选用量程上限20%、50%和80%的3个浓度标准溶液进行测量，每个浓度重复测量3次，记录并计算3次测量平均值，按公式（1）或（2）计算仪器示值误差。

Δc=c−cs                                   （1）

Δcr=c−csc×100%                            （2）

式中，

----绝对误差，mg/L；

----相对误差；

c----3次测量平均值，mg/L；

cs----标准溶液参考值，mg/L；

6.2 重复性

仪器预热稳定后，选取模拟游离余氯标准物质、总余氯标准物质的一种或两种，根据用户的使用量程，选用量程上限50%的标准溶液进行测量，重复测量6次，按公式（3）计算仪器测量重复性。

sr=1cjj=1n(cj−cj)25×100%                 （3）

式中，

sr —— 重复性；

cj —— 6次测量平均值，mg/L；

cj—— 第j次测量值，mg/L。

6.3 稳定性

仪器预热稳定后，选取模拟游离余氯标准物质、总余氯标准物质的一种或两种，根据用户的使用量程，选用量程上限50%的标准溶液进行测量，记录初始测量值s0，每隔1h测定1次，连续测定4h，取偏离初始值最大的测量值smax，按公式（4）计算仪器稳定性。

Δs=smax−s0s0×100%                   （4）

式中，

----稳定性；

smax----偏离初始值最大的测量值，mg/L；

s0----初始测量值，mg/L；

7  校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8   复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般不超过1年。

附录A

校准记录格式

| 被检 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 准 器 | 名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  | 仪器号 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  | 技术特征 |  |  |  |  |  | 溯源机构/证书编号 |  |  |  |  |  | 有效期至 |
| 技术 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  | ℃ |  |  |  | 校准 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 上限值（mg/L） |  |  |  | 标准溶液 （mg/L） |  |  |  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 （mg/L） |  |  |  | 示值误差 |  |
| 2重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 （mg/L） |  |  |  | 重复性 |  |
| 3稳定性 (（mg/L）) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 标准溶液 |  |  |  | 0h |  |  |  |  | 1h |  |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  |  |  |  | 4h |  |  |  | 稳定性 |  |
| 校准 |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 核验日期 |  |  |  |  |  |  |  | 证书 编号 |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式

校准环境条件：温度          ℃            相对湿度          %

校准技术依据：

校准结果

- 示值误差

- 重复性

- 稳定性

校准结果不确定度：

附录C.1

游离余氯示值误差测量不确定评定示例

C.1.1概述

C.1.1.1 环境条件：温度：（5～40）℃，相对湿度：（30～85）%；

C.1.1.2测量标准：模拟游离余氯标准物质：50.0mg/L，Urel=1.4%，k=2；

C.1.1.3测量方法：将模拟游离余氯标准物质配制成2.50mg/L的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算其测量平均值，按公示（1）计算示值误差。

C.1.2 测量模型

Δcr=c−csc×100%                         （1）

式中，

----相对误差，

c----3次测量平均值，mg/L；

cs----标准溶液参考值，mg/L；

C.1.3不确定度传播律

各输入量彼此独立，得到方差：

uc2(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)

根据测量模型，计算灵敏系数：

c1=∂Δcr∂c=1cs            c2=∂Δcr∂cs=−ccs2

C.1.4 标准不确定度分量评定

C.1.4.1输入量c标准不确定度u1(c)的评定

输入量c的不确定度来源主要是仪器的测量重复性，可以通过重复测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

在重复性测量条件下，测量2.50mg/L的标准溶液，重复测量10次，得到测量列（mg/L）：2.55、2.52、2.57、2.51、2.56、2.50、2.54、2.60、2.53、2.59，计算实验标准偏差：

s=i=1n(ci−c)2n−1=0.034（mg/L）

实际测量中，以3次测量平均值作为测量结果，得到u1(c)为

u1(c)=s3=0.020（mg/L）

C.1.4.2 输入量cs的标准不确定度u2(cs)的评定

溶液配制时，使用5mL的单标线吸量管移取浓度为50.0mg/L模拟游离余氯标准物质于100mL的容量瓶中，用超纯水定容至刻线。

C.1.4.2.1 模拟游离余氯标准物质引入的不确定度分量u21(cs)

所用模拟游离余氯标准物质为国家标准物质，根据溯源证书的信息：Urel=1.4%，k=2。则其引入的标准不确定度分量：

u21(cs)=1.4%2=0.70%

C.1.4.2.2移取标准物质引入的不确定度分量u22(cs)

标准物质配制时，使用5mL单标线吸量管移取模拟游离余氯标准物质，单标线吸量管A级检定合格，最大允许误差为±0.015mL，则区间半宽α=0.015mL，假设其服从均匀分布，则移取标准物质引入的不确定度分量：

u22(cs)=0.0155×3×100%=0.18%

C.1.4.2.3标准溶液定容引入的不确定度分量u23(cs)

标准物质配制时，使用100mL容量瓶进行定容，容量瓶A级检定合格，其最大允许误差为±0.10mL，则区间半宽α=0.010mL，假设其服从均匀分布，则标准溶液定容引入的不确定度分量：

u23(cs)=0.10100×3×100%=0.058%

标准溶液配制过程中，以上各输入量彼此独立，则标准溶液配制引入的不确定度分量u2r(cs)计算如下：

u2r(cs)=u212(cs)+u222(cs)+u232(cs)=0.73%

配制后的模拟游离余氯标准溶液浓度为2.50mg/L，则由标准溶液配制引入的标准不确定度：

u2(cs)=0.73%×2.50=0.019（mg/L）

C.1.4.3 标准不确定度汇总表

表C.1标准不确定汇总表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | ci | ci⋅ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(c) | 被校仪器测量重复性 | 0.020 mg/L |  | 1cs | 0.80% |
| u21(cs) | 标准物质 | 0.70% | 2.50 mg/L |  | 0.78% |
| u22(cs) | 标准物质移取 | 0.18% |  |  |  |
| u23(cs) | 标准溶液定容 | 0.058% |  |  |  |

C.1.5合成标准不确定度的计算

uc(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)=1.2%

C.1.6扩展不确定度的确定

扩展不确定度计算时，假设服从正态分布，取包含因子k=2，则：

U=k⋅uc(Δcr)=2.4%

C.1.7 结论

仪器在2.50mg/L校准点示值误差测量结果的扩展不确定度：

U=2.4%，k=2。

附录C.2

总余氯示值误差测量不确定评定示例

C.2.1概述

C.2.1.1 环境条件：温度：（5～40）℃，相对湿度：（30～85）%；

C.2.1.2测量标准：总余氯标准物质：50.4mg/L，Urel=0.6%，k=2；

C.2.1.3测量方法：将总余氯标准物质配制成2.52mg/L的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算测量平均值，按公示（1）计算示值误差。

C.2.2 测量模型

Δcr=c−csc×100%                         （1）

式中，

----相对误差；

c----3次测量平均值，mg/L；

cs----标准溶液参考值，mg/L；

C.1.3不确定度传播律

各输入量彼此独立，得到方差：

uc2(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)

根据测量模型，计算灵敏系数：

c1=∂Δcr∂c=1cs            c2=∂Δcr∂cs=−ccs2

C.2.4 标准不确定度分量评定

C.2.4.1输入量c标准不确定度u1(c)的评定

输入量c的不确定度来源主要是仪器的测量重复性，可以通过重复测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

在重复性测量条件下，测量2.52mg/L的标准溶液，重复测量10次，得到测量列（mg/L）：2.46、2.44、2.48、2.43、2.49、2.45、2.40、2.47、2.41、2.45，计算实验标准偏差：

s=i=1n(ci−c)2n−1=0.029（mg/L）

实际测量中，以3次测量平均值作为测量结果，得到u1(c)为

u1(c)=s3=0.017（mg/L）

C.2.4.2 输入量cs的标准不确定度u2(cs)的评定

溶液配制时，使用5mL的单标线吸量管移取浓度为50.4mg/L总余氯标准物质于100mL的容量瓶中，用超纯水定容至刻线。

C.2.4.2.1 总余氯标准物质引入的不确定度分量u21(cs)

所用总余氯标准物质为国家标准物质，根据溯源证书信息：Urel=0.6%，k=2。则其引入的标准不确定度分量：

u21(cs)=0.6%2=0.3%

C.2.4.2.2移取标准物质引入的不确定度分量u22(cs)

标准溶液配制时，使用5mL单标线吸量管移取总余氯标准物质，单标线吸量管A级检定合格，最大允许误差为±0.015mL，则区间半宽α=0.015mL，假设服从均匀分布，则移取标准物质引入的不确定度分量：

u22(cs)=0.0155×3×100%=0.18%

C.2.4.2.3标准溶液定容引入的不确定度分量u23(cs)

标准溶液配制时，使用100mL容量瓶定容，容量瓶A级检定合格，最大允许误差为±0.10mL，则区间半宽α=0.010mL，假设其服从均匀分布，则标准溶液定容时引入的不确定度分量：

u23(cs)=0.10100×3×100%=0.058%

标准溶液配制过程中，各输入量彼此独立，则标准溶液引入的不确定度分量u2r(cs)计算如下：

u2r(cs)=u212(cs)+u222(cs)+u232(cs)=0.36%

配制后的总余氯标准溶液浓度为2.52 mg/L，则标准溶液配制引入的标准不确定度：

u2(cs)=0.36%×2.52=0.0091（mg/L）

C.2.4.3 标准不确定度汇总表

表C.2标准不确定汇总表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | ci | ci⋅ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(c) | 被校仪器测量重复性 | 0.017mg/L |  | 1cs | 0.68% |
| u21(cs) | 标准物质 | 0.3% | 2.45 mg/L |  | 0.36% |
| u22(cs) | 标准物质移取 | 0.29% |  |  |  |
| u23(cs) | 标准溶液定容 | 0.058% |  |  |  |

C.2.5合成标准不确定度的计算

uc(Δcr)=c12⋅u12(c)+c22⋅u22(cs)=0.77%

C.2.6扩展不确定度的确定

扩展不确定度计算时，假设服从正态分布，取包含因子k=2，则：

U=k⋅uc(Δcr)=1.6%

C.2.7 结论

仪器在2.52mg/L校准点示值误差测量结果的扩展不确定度：

U=1.6%，k=2。

JJF  XXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

化学发光定氮仪校准规范

JJF XXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布