京津冀地方计量技术规范

JJF（冀） XXX—XXXX

天然气质量参数计量技术规范

Metrological Specification for the Qualityparameters of Natural Gas

(征求意见稿)

河北省市场监督管理局

发 布

202X-XX-XX发布                              202X-XX-XX实施

JJF（冀）XXX－XXX

JJF（冀）XXX－XXX

天然气质量参数计量技术规范

Metrological Specification for

the Quality parameters of Natural Gas

归口单位：河北省市场监督管理局

主要起草单位：河北省计量监督检测研究院

参加起草单位：

本规范委托河北省计量监督检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	3

4 计量技术要求	3

5 计量条件	4

5.1 环境条件	4

5.2 参比条件	4

5.3 测量标准及其他设备	4

6 计量项目	4

7 计量方法	5

7.1 高位发热量	5

7.2 总硫含量（以硫计）	6

7.3 硫化氢	7

7.4 水露点	7

8 计量结果的表达与报告	8

附录A  天然气中常见组分的摩尔质量及物性参数	9

附录B  天然气高位发热量计算及不确定度评定示例	10

附录C  天然气总硫含量（以硫计）测量不确定度评定示例	18

附录D  硫化氢含量测量不确定度评定示例	22

附录E  水露点测量不确定度评定示例	25

附录F  检测报告参考格式	27

附录G  天然气质量参数（高位体积发热量）计量数据计算工具	31

引  言

本规范根据我国天然气质量参数计量的需要，结合我国天然气质量参数计量技术水平和行业现状制定。

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性规范。为了规范天然气质量参数计量工作，参照GB 17820《天然气》、GB 55009《燃气工程项目规范》、GB/T 20604-2006《天然气词汇》、GB/T 37124《进入天然气长输管道的气体质量要求》、GB/T 18603《天然气计量系统技术要求》进行制定。

本规范不涉及与其应用有关的所有安全问题。

本规范为首次制定。

天然气质量参数计量技术规范

1 范围

本规范适用于管道天然气的质量参数计量。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 700-2016 气相色谱仪

GB/T 11060.10-2021 天然气含硫化合物的测定第10部分：气相色谱法

GB/T 11062-2020 天然气热值、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 13610-2020 天然气的组成分析 气相色谱法

SY/T 6899-2022 天然气水露点的测定电容法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1管道天然气 pipeline natural gas

经过处理的、通过管道输送的天然气，包括长输管道天然气和城镇管道天然气。

3.1.2天然气质量 natural gas quality

由天然气组成和物理性质所决定的天然气属性。

[GB/T 20604-2006，2.1.1.14，有修改]

3.1.3天然气质量参数 natural gas quality parameters

衡量天然气性能的重要指标。一般包括组分、高位体积发热量、总硫和硫化氢和水露点等指标，分别衡量了天然气的物性参数、经济价值、管道防腐能力、环保要求以及管道输送能力。

3.1.4 组分 gas composition

通过天然气分析所测定的主要组分、少量组分、痕量组分和其他组分的组分分数。

[GB/T 20604-2006，2.5.3.1.4]

3.1.5干基 dry basis

含水蒸气摩尔分数不大于0.000 05的天然气，在进行天然气发热量计算时，水的含量设定为零。

[GB/T 18603-2014，3.14]

3.1.6 燃烧参比条件  combustion reference conditions

天然气燃烧时规定的温度t1、压力p1和含水状态。

注：本规范使用的燃烧参比条件为20℃，101.325kPa，干基。

[GB/T 11062-2020，3.11，有修改]

3.1.7 计量参比条件 metering reference conditions

在测定被燃烧掉天然气的体积时规定的温度t2和压力p2。

注：本规范使用的计量参比条件为20℃，101.325 kPa。

[GB/T 11062-2020，3.12，有修改]

3.1.8 高位体积发热量 calorific value，H

单位体积的天然气与氧气完全燃烧所释放的热量。在燃烧反应发生时，压力p1保持恒定，且所有燃烧产物的温度都降到燃烧前的起始温度t1，除了凝结水，所有其他燃烧产物都处于气体状态。

[GB/T 11062-2020，3.1，有修改]

3.1.9 总硫 total sulfur

天然气中检测出的硫总量。

[GB/T 20604-2006，2.5.3.3.17]

3.1.10 硫化氢 hydrogen sulfide

带有类似臭鸡蛋气味的无色、有毒气体。

[GB/T 20604-2006，2.5.3.3.8，有修改]

3.1.11水露点water dew point

在规定压力下，高于此温度时无冷凝水出现。

注：在上述露点温度下，当压力低于规定压力时无冷凝现象。

[GB/T 20604-2006，2.6.5.1.1]

3.1.12标准气体 reference gas

附有证书的标准气混合物，其一个或几个性质量值可通过已建立的程序溯源至某个准确实现的性质量值来表示；每个认证量值均有规定置信水平的不确定度说明。

[GB/T 20604-2006，2.5.3.5.1.2，有修改]

3.2 计量单位

3.2.1高位体积发热量

兆焦每立方米，符号MJ/m3；

3.2.2组分含量

摩尔每摩尔，符号mol/mol或%；

3.2.3总硫含量

毫克每立方米，符号mg/m³；

3.2.4硫化氢含量

毫克每立方米，符号mg/m³；

3.2.5水露点

摄氏度，符号℃。

4 计量技术要求

4.1  管道天然气质量参数计量技术要求见表1。

表1  管道天然气质量参数计量技术要求

| 计量项目 |  | 天然气质量参数计量技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长输管道 | 城镇管道 |  |
|  |  |  | 一类 | 二类 |
| 高位发热量/(MJ/m³)≥ |  | 34.0 | 34.0 | 31.4 |
| 必要组分 | 二氧化碳摩尔分数/%≤ | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 一氧化碳摩尔分数/%≤ | 0.1 | — |  |
|  | 氢气摩尔分数/%≤ | 3.0 | — |  |
|  | 氧气摩尔分数/%≤ | 0.1 | — |  |
| 总硫含量(以硫计)/(mg/m³)≤ |  | 20 | 20 | 100 |
| 硫化氢含量/(mg/m³)≤ |  | 6 | 6 | 20 |
| 水露点/℃≤ |  | 应比输送条件下最低环境温度低5 ℃ | — |  |
| 注：其他组分根据需要可提供计量结果。 |  |  |  |  |

5 计量条件

5.1 环境条件

5.1.1  环境温度：（5～35）℃；

5.1.2  相对湿度：（20～85）%；

5.1.3  大气压：一般为（86～106）kPa；

5.1.4  无明显的机械振动、无较强的电磁干扰；

5.1.5  环境条件应该保证通风良好。

5.2 参比条件

本规范采用的计量参比条件为：20 ℃，101.325kPa，干基。

5.3 测量标准及其他设备

5.3.1 测量标准

表2 测量标准

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | (0～100) % （mol/mol） | 测量重复性：3% | 测量 组分 含量 |
| 2 | 甲烷中乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、新戊烷、异戊烷、正戊烷、正己烷、二氧化碳、氮气、氦气、氢气、氩气气体标准物质 | / | 二级标准物质 |  |
| 3 | 气相色谱仪 | (0～100) % （mol/mol） | 测量重复性：3% | 测量总硫和硫化氢含量 |
| 4 | 氮中硫化物气体标准物质 | / | 二级标准物质 |  |
| 5 | 露点仪 | （-85～20）℃ | 最大允许误差：±2℃ | 测量水露点 |

6 计量项目

表3 天然气质量参数计量项目

| 计量项目 | 长输管道天然气 | 城镇管道天然气 |
| --- | --- | --- |
| 高位发热量（组分） | + | + |
| 总硫含量(以硫计) | + | + |
| 硫化氢含量 | + | + |
| 水露点 | + | — |

7 计量方法

7.1 高位发热量

本规范中高位发热量采用间接测定法获得。间接测定法是指通过测量天然气各组分含量，乘以所对应纯气体的发热量，将各项加和，同时考虑天然气的可压缩性，计算得到高位发热量。

7.1.1 组分含量测量

依据GB/T 13610，使用气相色谱仪测量天然气样品的组分。气相色谱仪一般由载气、色谱柱、测定相应组分的检测器和记录仪等组成，如图1所示。将天然气样品和已知组成的标准混合气，在同样的操作条件下，利用色谱柱先将混合气体分离，然后依次导入检测器，以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序，经过对比，可以区别出具体组分，根据峰高度或峰面积计算出各组分含量。每个组分重复测量2次，以2次算数平均值作为测量结果。

图1  组分含量检测示意图

7.1.2 高位发热量计算

根据天然气组分含量的测定结果，依据GB/T 11062可计算得到计量参比条件下天然气的体积发热量。

通过色谱仪测定得到被测天然气样品的各组分含量，根据公式（1）计算天然气真实气体体积发热量：

(1)

式中：

-以体积为基准的真实气体的高位发热量，或；

-天然气混合物的理想气体总摩尔发热量，或，按照公式（2）计算；

-混合气体的真实气体摩尔体积m3，按照公式（3）计算；

-燃烧参比温度，℃；

-计量参比温度，℃；

-计量参比压力，Pa；

(2)

式中：

-天然气混合物中组分j的摩尔分数；

-j组分的总的理想摩尔发热量， 或。

(3)

式中：

-计量参比条件下的压缩因子，参照公式（4）计算。

-摩尔气体常数，取自CODATA(国际科技数据委员会)的推荐，取值为8.3144621；

-绝对温度，当计量参比温度为20℃时，取值为293.15K。

(4)

式中：

-参比基准压力，这里取值101.325kPa；

-求和因子，参见GB/T11062-2020表2所示。

计量参比条件下，天然气中常见组分的摩尔质量、理想体积发热量、理想摩尔发热量、理想质量发热量、压缩因子和求和因子如附录A所示。

7.2 总硫含量（以硫计）

天然气中含有硫化氢、基硫、C1～C4的烷基硫醇和四氢嚷吩(THT)等含硫化合物，所有含硫化合物（以硫计）加和后得到总硫。

7.2.1 含硫化合物测量

依据GB/T 11060.10，如图1所示，用气相色谱仪将天然气样品中所有待测含硫化合物通过色谱柱进行物理分离，分离后进入测定含硫化合物的检测器，对硫化合物含量进行测定，并通过与标准气体比较而定量。标准气体和天然气样品在同一测试系统中采用相同的操作条件进行测定。每个组分重复测量2次，以2次算数平均值作为测量结果。

7.2.2 总硫含量（以硫计）计算

总硫含量（以硫计）计算见公式（5）所示。

a=a1+a2+…+ai                    （5）

式中：

a-总硫含量，mg/m3

a1-第1种含硫化合物的硫含量，mg/m3；

a2-第2种含硫化合物的硫含量，mg/m3；

ai -第i种含硫化合物的硫含量，mg/m3。

7.3 硫化氢

硫化氢含量测量参考7.2.1，用气相色谱仪将天然气样品中硫化氢通过色谱柱进行物理分离，分离后进入测定硫化氢的检测器，对硫化氢含量进行测定，并通过与标准气体比较而定量。标准气体和天然气样品在同一测试系统中采用相同的操作条件进行测定。每个组分重复测量2次，以2次算数平均值作为测量结果。

7.4 水露点

依据SY/T 6899-2022，如图2所示，气样以稳定的流量通过测定室中的多孔性氧化铝吸湿层时，吸湿层吸收水分子后，基于水分子的导电性，导致电容值发生变化，在一定范围内，电容值的变化与水含量呈一定的对应关系，测定其电容值即可获得气样中的水含量，再通过露点仪中安装的软件将水含量换算为大气压下的水露点。

图2  水露点检测示意图

8 计量结果的表达与报告

天然气质量参数计量结果为各参数量值及其测量不确定度。

天然气中常见组分的摩尔质量及物性参数见附录A。

测量结果不确定度评定示例见附录B、附录C、附录D和附录E。

检测报告参考格式见附录F。

天然气质量参数（高位体积发热量）计量数据计算工具见附录G。

附录A  天然气中常见组分的摩尔质量及物性参数

计量参比条件(20℃、101.325kPa)下天然气中常见组分的摩尔质量及物性参数见表A.1。

表A.1 计量参比条件(20℃、101.325kPa)下天然气中常见组分的

摩尔质量及物性参数

| 序号 | 组分 | 摩尔质量 Mj kg/kmol | 理想体积发热量 MJ/m3 | 理想摩尔发热量 MJ/kmol | 理想质量发热量 MJ/kg | 压缩因子 Zj | 求和因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 16.043 | 37.044 | 891.09 | 55.545 | 0.9981 | 0.0436 |
| 2 | C2 | 30.070 | 64.91 | 1561.41 | 51.93 | 0.9920 | 0.0894 |
| 3 | C3 | 44.097 | 92.29 | 2220.13 | 50.35 | 0.9834 | 0.1288 |
| 4 | n-C4 | 58.123 | 119.66 | 2878.57 | 49.53 | 0.9682 | 0.1783 |
| 5 | i-C4 | 58.123 | 119.28 | 2869.38 | 49.37 | 0.9710 | 0.1703 |
| 6 | n-C5 | 72.150 | 147.04 | 3537.17 | 49.03 | 0.9450 | 0.2345 |
| 7 | i-C5 | 72.150 | 146.76 | 3530.24 | 48.93 | 0.9530 | 0.2168 |
| 8 | Neo-C5 | 72.150 | 146.16 | 3516.01 | 48.73 | 0.9590 | 0.2025 |
| 9 | C6 | 86.177 | 174.46 | 4196.58 | 48.70 | 0.9190 | 0.2846 |
| 10 | N2 | 28.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | 0.0173 |
| 11 | He | 4.0026 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0.0000 |
| 12 | CO2 | 44.010 | 0 | 0 | 0 | 0.9650 | 0.1871 |
| 13 | Ar | 2.0159 | 11.889 | 285.99 | 141.87 | 1.0006 | -0.0051 |
| 14 | H2S | 34.082 | 23.37 | 562.19 | 16.50 | 0.9900 | 0.1000 |
| 15 | H2O | 18.0153 | 1.84 | 44.224 | 2.45 | 0.9520 | 0.2191 |

注：C1，甲烷；C2，乙烷；C3，丙烷；n-C4，正丁烷；i-C4，异丁烷；n-C5，正戊烷；i-C5，异戊烷；Neo-C5，新戊烷；C6，己烷；N2，氮气；He，氦气；CO2，二氧化碳；Ar，氩气；H2S，硫化氢；H2O，水。

附录B  天然气高位发热量计算及不确定度评定示例

B.1  概述

天然气组分采用色谱仪通过间接测定方法测量得到。天然气高位体积发热量及不确定度采用GB/T11062提供的方法进行计算和评定。高位发热量的不确定度主要来源包括：色谱仪配套标准气体的不确定度、测量重复性和测量方法引入的不确定度。

B.2 天然气体积发热量的计算

本计算示例依据一个长输管道天然气样品的检测数据。物性计算时采用的燃烧参比条件为20℃、101.325kPa；计量参比条件为20℃、101.325kPa。

B.2.1 被检样品的组分分析

天然气样品的摩尔组成分析报告提供了下列有关经归一化处理的组成部分及其不确定度的信息：

天然气各组分求和因子见下表：

| 组分 |  |  | xi*si |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.9568 | 0.04317 | 0.041305 |
| 乙烷 | 0.0154 | 0.0895 | 0.001378 |
| 丙烷 | 0.00250 | 0.1308 | 0.000327 |
| 异丁烷 | 41210-6 | 0.1673 | 6.89E-05 |
| 正丁烷 | 43810-6 | 0.1785 | 7.82E-05 |
| 异戊烷 | 16910-6 | 0.2189 | 3.7E-05 |
| 正戊烷 | 91.210-6 | 0.2295 | 2.09E-05 |
| 己烷及以上 | 22810-6 | 0.2907 | 6.63E-05 |
| 氮气 | 0.011162 | 0.0156 | 0.000174 |
| 二氧化碳 | 0.0128 | 0.0730 | 0.000934 |
| 总计 | 1.000000 | - | 0.04439 |

=101.325 kPa

=101.325 kPa

由公式（4）求得压缩因子为Z=0.99803

由GB/T11062-2020A.1得到气体常数,T2=293.15K

由公式（3）求得摩尔体积V=0.024008m³/mol

高位摩尔发热量的计算

| 组分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.9568 | 891.05 | 852.5566 |
| 乙烷 | 0.0154 | 1561.42 | 24.04587 |
| 丙烷 | 0.00250 | 2220.13 | 5.550325 |
| 异丁烷 | 41210-6 | 2869.39 | 1.182189 |
| 正丁烷 | 43810-6 | 2878.58 | 1.260818 |
| 异戊烷 | 16910-6 | 3530.25 | 0.596612 |
| 正戊烷 | 91.210-6 | 3516.02 | 0.320661 |
| 己烷及以上 | 22810-6 | 4196.60 | 0.956825 |
| 氮气 | 0.011162 | 0 | 0 |
| 二氧化碳 | 0.0128 | 0 | 0 |
| 总计 | 1.000000 | - | 886.4699 |

由公式（2）求得的高位摩尔发热量=886.4699kJ/mol

由公式（1）求得=36.92438MJ/m3

B.3 天然气体积发热量的不确定度评定

天然气体积发热量不确定度主要来源包括: 色谱仪检测配套用标准气体的不确定度、 色谱仪检测给出天然气各组分后计算发热量时的不确定度和测量重复性，如式 ( B.1 ) 所示：

( B.1)

式中：

——色谱仪检测配套使用标准气体的相对标准不确定度，%，基于 GB / T11062 计算；

——色谱仪检测给出天然气各组分后计算高位体积发热量时的相对标准不确定度，%，基于GB/T11062计算；

———测量重复性引入的相对标准不确定度，%。

B.3.1 标准气体引入的不确定度评定

色谱仪在检测天然气样气时用到的标准气体证书编号NIM-RM9240，瓶号L218601164，各组分信息如下表所示：

| 组分 | 摩尔分数% (mol/mol) | 相对扩展不确定度% （Ur ，k=2） |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 平衡气 | / |
| 乙烷 | 3.11 | 1 |
| 丙烷 | 0.473 | 1 |
| 异丁烷 | 523×10-4 | 1 |
| 正丁烷 | 524×10-4 | 1 |
| 新戊烷 | 520×10-4 | 2 |
| 异戊烷 | 512×10-4 | 2 |
| 正戊烷 | 515×10-4 | 2 |
| 正己烷 | 514×10-4 | 2 |
| 二氧化碳 | 0.975 | 1 |
| 氮气 | 1.04 | 1 |
| 氦气 | 944×10-4 | 1 |
| 氢气 | 988×10-4 | 1 |
| 氩气 | 984×10-4 | 2 |

气体标准物质中甲烷含量x1由气体总含量(100%)扣除全部少量组分含量后得到，如式( B.2 )。

( B.2 )

以式 ( B.2 ) 为测量模型，对气体标准物质中甲烷含量的标准不确定度进行评定。根据不确定度传播定律，可由各少量组分含量的标准不确定度分量合成得到, 即式( B.3)。

( B.3 )

式中:

———甲烷组分含量的标准不确定度, % ;

———天然气中除甲烷外第 j组分含量的标准不确定度, % 。

基于标准物质中甲烷含量的标准不确定度及甲烷含量可计算得到其相对标准不确定度，即=0.017。由此得到各组分对应的标准不确定度数据见下表：

| 组分 | 摩尔分数% (mol/mol) | 相对扩展不确定度% （Ur，k=2） | 相对标准不确定度% （ur） | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 93.7996 | / | 0.017 | 0.0001627 |
| 乙烷 | 3.11 | 1 | 0.5 | 0.0001555 |
| 丙烷 | 0.473 | 1 | 0.5 | 0.0000237 |
| 异丁烷 | 523×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000026 |
| 正丁烷 | 524×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000026 |
| 新戊烷 | 520×10-4 | 2 | 1 | 0.0000052 |
| 异戊烷 | 512×10-4 | 2 | 1 | 0.0000051 |
| 正戊烷 | 515×10-4 | 2 | 1 | 0.0000052 |
| 正己烷 | 514×10-4 | 2 | 1 | 0.0000051 |
| 二氧化碳 | 0.975 | 1 | 0.5 | 0.0000488 |
| 氮气 | 1.04 | 1 | 0.5 | 0.0000520 |
| 氦气 | 944×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000047 |
| 氢气 | 988×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000049 |
| 氩气 | 984×10-4 | 2 |  | 0.0000098 |

标准物质的高位发热量不确定度评定参照GB/T11062附录B，计算公式为B.4所示：

(B.4)

式中：

将上述数据代入计算后得到0.04439。

根据GB/T11062附录A得到=9.020410-7，其他数据根据上述计算过程列表如下：

| 组分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.9837497 | 0.003840562 | 0.9875903 | 0.0001627 | 0.000160673 | 2.581573848 |
| 乙烷 | 1.7238612 | 0.00796225 | 1.7318234 | 0.0001555 | 0.000269299 | 7.252170389 |
| 丙烷 | 2.4510996 | 0.011636451 | 2.4627360 | 0.0000237 | 5.82437E-05 | 0.339232937 |
| 异丁烷 | 3.1780509 | 0.015880018 | 3.1939309 | 0.0000026 | 8.3681E-06 | 0.007002508 |
| 正丁烷 | 3.1679048 | 0.014883625 | 3.1827885 | 0.0000026 | 8.32299E-06 | 0.006927219 |
| 新戊烷 | 3.9051789 | 0.020417167 | 3.9255961 | 0.0000052 | 2.04131E-05 | 0.041669464 |
| 异戊烷 | 3.8975169 | 0.019474152 | 3.9169911 | 0.0000051 | 2.0055E-05 | 0.04022028 |
| 正戊烷 | 3.8818065 | 0.017605914 | 3.8994124 | 0.0000052 | 2.0082E-05 | 0.040328568 |
| 正己烷 | 4.6331901 | 0.025861744 | 4.6590519 | 0.0000051 | 2.39475E-05 | 0.057348403 |
| 二氧化碳 | 0.0000000 | 0.001387834 | 0.0013878 | 0.0000488 | 7.21673E-08 | 5.20813E-07 |
| 氮气 | 0.0000000 | 0.006494349 | 0.0064943 | 0.0000520 | 3.166E-07 | 1.00235E-05 |
| 氦气 | 0.0000000 | -0.000889637 | -0.0008896 | 0.0000047 | -4.19909E-09 | 1.76323E-09 |
| 氢气 | 0.3157428 | -0.000889637 | 0.3148531 | 0.0000049 | 1.55537E-06 | 0.000241919 |
| 氩气 | 0.0000000 | 0.002330849 | 0.0023308 | 0.0000098 | 2.29356E-08 | 5.26039E-08 |
| 总计 | / | / | / | / | / | 10.36672613 |

注：假设的相关矩阵与GB/T11062一致。

| 组分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.937996 | 0.8798365 | 0.19 | 0.0361 | 0.0317621 | 3.871455476 |
| 乙烷 | 0.031100 | 0.0009672 | 0.51 | 0.2601 | 0.0002516 | 0.030663818 |
| 丙烷 | 0.004730 | 2.237E-05 | 0.51 | 0.2601 | 5.819E-06 | 0.000709296 |
| 异丁烷 | 0.000524 | 2.746E-07 | 0.72 | 0.5184 | 1.423E-07 | 1.73497E-05 |
| 正丁烷 | 0.000523 | 2.735E-07 | 0.72 | 0.5184 | 1.418E-07 | 1.72836E-05 |
| 新戊烷 | 0.000520 | 2.704E-07 | 0.23 | 0.0529 | 1.43E-08 | 1.74352E-06 |
| 异戊烷 | 0.000512 | 2.621E-07 | 0.23 | 0.0529 | 1.387E-08 | 1.69029E-06 |
| 正戊烷 | 0.000515 | 2.652E-07 | 0.25 | 0.0625 | 1.658E-08 | 2.0205E-06 |
| 正己烷 | 0.000514 | 2.642E-07 | 0.32 | 0.1024 | 2.705E-08 | 3.29755E-06 |
| 二氧化碳 | 0.010400 | 0.0001082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氮气 | 0.009750 | 9.506E-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氦气 | 0.000944 | 8.911E-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氢气 | 0.000988 | 9.761E-07 | 0.02 | 0.0004 | 3.905E-10 | 4.75925E-08 |
| 氩气 | 0.000984 | 0.8798365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 1.000000 | / | / | / | 0.0320198 | 3.902872023 |

注：见GB/T11062表3。

| 组分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.937996 | 0.0005 | 21.9959124 | 0.043522 |
| 乙烷 | 0.031100 | 0.0011 | 0.11703241 | 0.000232 |
| 丙烷 | 0.004730 | 0.0016 | 0.005727462 | 1.13E-05 |
| 异丁烷 | 0.000524 | 0.0039 | 0.00041763 | 8.26E-07 |
| 正丁烷 | 0.000523 | 0.0031 | 0.000262861 | 5.2E-07 |
| 新戊烷 | 0.000520 | 0.0107 | 0.00309581 | 6.13E-06 |
| 异戊烷 | 0.000512 | 0.0088 | 0.002030043 | 4.02E-06 |
| 正戊烷 | 0.000515 | 0.006 | 0.00095481 | 1.89E-06 |
| 正己烷 | 0.000514 | 0.0271 | 0.019402818 | 3.84E-05 |
| 二氧化碳 | 0.010400 | 0.001 | 0.010816 | 2.14E-05 |
| 氮气 | 0.009750 | 0.002 | 0.038025 | 7.52E-05 |
| 氦气 | 0.000944 | 0.025 | 0.055696 | 0.00011 |
| 氢气 | 0.000988 | 0.025 | 0.061009 | 0.000121 |
| 氩气 | 0.000984 | 0.001 | 9.68256E-05 | 1.92E-07 |
| 总计 | 1.000000 | / | / | 0.044144 |

注：见GB/T11062表2。

又=0.000 08136810-8

由以上数据求得

=[10.36672613+3.902872023+0.044144+0.000 081368]10-8

=14.31382410-8

=[14.31382410-837.73180967]1/2=0.014275MJ/m3

即=(0.014275MJ/m3)×100%/37.73180967=0.038%

B.3.2 色谱仪检测各组分计算高位发热量引入的不确定度评定

色谱检测各组分计算高位发热量引入的不确定度评定过程参考B3.1，并结合上述数据进行，不再赘述。计算结果为=0.028%

B.3.3 测量重复性引入的不确定度评定

天然气中除甲烷外少量组分含量测量结果的重复性基于气相色谱检定规程相关规定，其相对标准偏差不超过3%，考虑其为均匀分布，则：

( B.5 )

式中:

———天然气中除甲烷外第j组分含量，j=2~11，%。

甲烷含量测量结果的重复性优于少量组分含量，其相对标准偏差不超过0.30%，考虑其为均匀分布，则：

( B.6 )

式中：

———甲烷组分含量，%。

因此，=1.74%

B.3.4 实际体积发热量的相对不确定度评定

将以上数据代入公式B.1得

=1.74%

3.48%，k=2。

附录C  天然气总硫含量（以硫计）测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 测量依据：GB/T 11060.10《天然气 含硫化合物的测定 第10部分：气相色谱法》

C.1.2 测量环境条件

温度：27.1℃

相对湿度：34.5%

C.2不确定度来源

天然气总硫含量不确定度主要来源包括：色谱仪检测配套用标准气体引入的不确定度，色谱仪检测计算引入的不确定度和色谱仪测量重复性引入的不确定度，计算如式(C.1)所示:

(C.1)

式中：

-色谱仪检测配套使用标准气体的相对标准不确定度，%，由标准气体证书给出；

-色谱仪检测计算总硫时的相对标准不确定度，%；

-色谱仪测量重复性引入的相对标准不确定度，%。

C2.1 标准气体的相对标准不确定度

检测用到标准气体的证书内容见下表所示：

| 组分名称 | 标准值（mol/mol） | 相对扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 氮中硫化氢 | 29.99×10-6 | 2% |
| 氮中羰基硫 | 40.04×10-6 | 2% |

总硫计算依据公式（5），因此标准气体引入的相对不确定度为：

（C.2）

式中：

-标准气体中硫化氢的相对标准不确定度，%；

-标准气体中羰基硫的相对标准不确定度，%；

将表1数据代入公式（C.2）,得到。

C2.2 总硫重复性检测计算及对应的相对标准不确定度

用气相色谱仪检测样气后，检测结果见下表所示：

| 峰号 | 保留时间（s） | 面积 | 高度 | 浓度 | 浓度单位 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.023 | 3603 | 737 | 0.325 | ppm | H2S |
| 2 | 3.284 | 8675 | 1829 | 0.659 | ppm | COS |

依据上表检测数据，将浓度数据依据公式（C.3）转换为质量浓度。

（C.3）

式中：

M-计算气体相对分子质量，g/mol；

p-检测气体组分时室温下的大气压力，kPa；

t-检测气体组分时室温下的温度，K；

N-检测到的气体浓度，ppm；

R-摩尔气体常数，；

将以上数据代入公式（C.3）得到下表数据：

| 序号 | 成分 | 浓度（ppm） | 质量浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.325 | 0.45×10-6 | 检测温度27.1℃， 压力100.9kPa |
| 2 | COS | 0.659 | 1.60×10-6 |  |

由上表得本次检测总硫a=2.05×10-6mg/m3。

同样方式，第二次检测数据见下表所示：

| 序号 | 成分 | 浓度（ppm） | 质量浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.332 | 0.46×10-6 | 检测温度27.1℃， 压力100.9kPa |
| 2 | COS | 0.670 | 1.63×10-6 |  |

由上表得本次检测总硫a=2.09×10-6mg/m3。

根据公式（C.3），同时考虑每个组分重复测量2次，所以，色谱仪检测计算总硫时不确定度来源有：色谱仪配套压力和温度传感器准确性引入的不确定度、相对分子质量引入的不确定度、摩尔气体常数引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。经评估，色谱仪配套压力和温度传感器的准确度引入的不确定度、相对分子质量引入的不确定度和摩尔气体常数引入的不确定度相对较小可以忽略。因此不确定度检测计算总硫引入得不确定度依据公式（C.4）：

（C.4）

式中：

-检测计算总硫引入的标准不确定度，mg/m3；

-检测计算总硫得到的最大值，mg/m3；

-检测计算总硫得到的最小值，mg/m3；

-极差系数，1.13，由JJF 1059.1-2012表1给出；

根据上述数据，计算得到总硫a=2.07×10-6mg/m3，根据公式（C.4）得=0.025×10-6mg/m3，又依据公式（C.5）可得，=1.21%。

（C.5）

C2.3 色谱仪测量重复性引入的不确定度评定

根据气相色谱检定规程相关规定，其相对标准偏差不超过3%，考虑其为均匀分布，则：

( C.6 )

C3 总硫检测结果的不确定度评定

将以上数据代入公式（C.1）,得==2.534%。

C4 检测结果的表达

本次检测总硫含量为2.12×10-6mg/m3，Ur=5.07%，k=2。

附录D  硫化氢含量测量不确定度评定示例

D.1  概述

硫化氢含量采用色谱仪通过直接测定方法测量得到。采用GB/T11060.10提供的方法进行测量。所有待测组分通过色谱柱进行物理分离，分离后进入检测器对硫化合物含量进行测定，并通过与标准气体或参比气体比较而定量。标准气体和天然气样品在同一测试系统中采用相同的操作条件进行测定。

D.2 硫化氢含量测量不确定度评定

本计算示例依据一个长输管道天然气样品的检测数据。硫化氢含量不确定度（）主要来源包括:色谱仪检测配套用标准气体的不确定度、检测计算的不确定度和色谱仪测量重复性引入的不确定度。如式（D.1）所示：

( D.1)

式中：

——色谱仪检测配套使用标准气体的相对标准不确定度，%，基于有证标准物质计算；

——色谱仪检测计算硫化氢时的相对标准不确定度，%；

———色谱仪测量重复性引入的相对标准不确定度，%。

D.2.1 标准气体引入的不确定度评定

标准气体误差引起的不确定度的评定采用B类方法进行评定；检测样气中硫化氢时用到的标准气体证书编号GBW(E)084012，瓶号L2011302149，数据信息见下表：

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 氮中硫化氢 | 10.1×10-6（mol/mol） | Urel=1.5% (k=2) |

由上表数据可得：

=1.5%2=0.75%                       ( D.2)

D.2.2 硫化氢重复性检测计算及对应的相对标准不确定度

用气相色谱仪检测样气后，检测结果见附录C2.2，汇总数据见下表所示：

| 检测次数 | 成分 | 浓度（ppm） | 质量浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.325 | 0.45×10-6 | 检测温度27.1℃， 压力100.9kPa |
| 2 | H2S | 0.332 | 0.46×10-6 |  |

由上表得本次检测硫化氢s=0.46×10-6mg/m3。

检测硫化氢引入的不确定度依据公式（D.3）:

（D.3）

式中：

——检测硫化氢引入的标准不确定度，mg/m3；

——检测硫化氢得到的最大值，mg/m3；

——检测硫化氢得到的最小值，mg/m3；

——极差系数，1.13，由JJF1059.1-2012表1给出；

根据上述数据，依据公式（D.3）得到=0.00626×10-6mg/m3，又依据公式（D.4）可得，=1.36%。

(D.4)

D.2.3 色谱仪测量重复性引入的不确定度评定

根据气相色谱计量检定规程相关规定，其测量相对标准偏差不超过3%，考虑其为均匀分布，则：

= 3.0%3 =1.732%                   ( D.5)

D.3 合成不确定度评定

将以上数据代入公式(D.1)，可得：

D.4 检测结果的表达

本次检测硫化氢含量为0.46×10-6mg/m3，。

附录E  水露点测量不确定度评定示例

E.1 概述

水露点检测原理见7.4章节所述，为保证检测结果的准确性，一般采取重复性测量方式，对样气进行多次测量，检测结果为多次测量的算术平均值。

E.2 水露点测量的不确定度评定

测量水露点是在仪器的内部小环境中进行，外界影响可以忽略，只与样品的均匀性、测量仪器本身的不确定度有关，因此，水露点测量的不确定度可以用测量仪器本身的不确定度和测量结果的重复性合成来表示。如式（E.1）所示：

（E.1）

式中：

-水露点检测结果的不确定度，℃；

-水露点检测仪器本身误差引入的不确定度，℃，基于校准证书数据；

-重复性测量引入的不确定度，℃；

E.2.1 水露点检测仪器误差引入的不确定度

检测水露点用到的计量器具校准证书信息见下表所示：

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 露点仪 | （-85~20）℃ | U=0.4℃（k=2） |

由上表数据可得：                                 （E.2）

E2.2 重复性测量引入的不确定度

用露点仪测量天然气的水露点，共测量6次，测量数据见下表所示：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（℃） | -38.5 | -38.2 | -38.8 | -38.9 | -38.1 | -38.7 |

由上表数据可得检测结果Td=-38.5℃，重复性引入的不确定度如公式（E.3）所示：

（E.3）

式中：

-单次测量水露点数据，℃；

将上表检测数据代入公式（E.3）得：=0.13℃。

E3 检测结果的标准不确定度

将以上数据代入公式（E.1），可得=0.24℃。

E4 检测结果的表达

样气的水露点Td=-38.5℃，U=0.48℃，k=2。

附录F  检测报告参考格式

检  测  报  告

No：         号

样 品 名 称：

送检/委托单位：

检 测 类 别：

检测单位（印章）：

No：       号                                     第   页，共   页

| 样品名称 |  | 样品等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 样品体积（L） |  |
| 样品种类 |  | 样品状态 |  |
| 取样地点 |  |  |  |
| 取样部位 |  |  |  |
| 取样时间 |  | 取样人员 |  |
| 送检单位名称及联系电话 |  |  |  |
| 委托单位名称及联系电话 |  |  |  |
| 送样时间 |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |
| 检测结论 | （检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：                 审核：                  检测：

No：       号                                     第   页，共   页

| 检测环境条件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 准确度等级/测量不确定度/最大允许误差 | 证书编号 | 证书有效期至 |
| 检测使用的标准物质 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 准确度等级/测量不确定度/最大允许误差 | 证书编号 | 证书有效期至 |

No：       号                                     第   页，共   页

| 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 测量结果不确定度（k=2） |
| 样品图片 |  |  |  |

附录G  天然气质量参数（高位体积发热量）计量数据计算工具

为便于计算标准气体的理论热值，本规范依据GB/T 11062-2020编制了《天然气质量参数（高位体积发热量）计量数据计算工具》，可发送电子邮件索取，邮箱地址： 。