呼吸器测试仪校准规范

实验报告

规范起草小组

2023年7月

实验报告

1．实验目的

通过对呼吸器测定仪的校准，以验证规范中的“计量特性” 、“校准条件”、 “校准项目和校准方法”等内容的科学性、合理性、可操作性。

2．实验要求

在规范规定的环境条件下，使用符合要求的测量标准按校准项目和校准方法对防毒面具呼吸阻力测试仪和空气呼吸器检测仪进行校准实验。

3．实验情况

规范起草人将实验数据汇总附后。

4．实验结论

从实验过程和实验记录反映出呼吸器测定仪的计量特性流量示值误差、流量示值重复性、压力示值误差、呼吸频率设定误差和潮气量设定误差等指标都满足要求，说明按该规范校准可以进行量值溯源。

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 | 苏州信义大时代网络科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 2005101MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 | PN-MBTF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 流量：（0～200）L/min;压差：（0～1500）Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 | 委托单位实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 杭州品享科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | 24.0℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  | 45.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期至 |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  | 30.41 |  | 30.48 |  |  | 30.46 |  |  | 30.43 |  |  | 30.18 |  |  | 30.26 |  |  | -1.22 | 1.30 |  |  |  | 0.40 |
| 被测值（L/min） |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  | -1.35 |  | -1.57 |  |  | -1.51 |  |  | -1.41 |  |  | -0.60 |  |  | -0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  | 84.91 |  | 84.83 |  |  | 84.89 |  |  | 84.90 |  |  | 84.69 |  |  | 84.80 |  |  | +0.19 | 1.30 |  |  |  | 0.10 |
| 被测值（L/min） |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  | +0.11 |  | +0.20 |  |  | +0.13 |  |  | +0.12 |  |  | +0.37 |  |  | +0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  | 158.36 |  | 158.20 |  |  | 158.07 |  |  | 158.12 |  |  | 158.51 |  |  | 158.60 |  |  | +1.07 | 1.30 |  |  |  | 0.14 |
| 被测值（L/min） |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  | +1.04 |  | +1.14 |  |  | +1.22 |  |  | +1.19 |  |  | +0.94 |  |  | +0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |  |
|  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 300 |  |  | 300.6 |  |  | 300.2 |  |  |  | +0.6 |  |  |  |  | +0.2 |  |  | 300.4 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 600 |  |  | 599.7 |  |  | 599.1 |  |  |  | -0.3 |  |  |  |  | -0.9 |  |  | 599.4 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 900 |  |  | 900.2 |  |  | 899.7 |  |  |  | +0.2 |  |  |  |  | -0.3 |  |  | 900.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 1200 |  |  | 1199.9 |  |  | 1198.3 |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | 1199.1 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 1500 |  |  | 1500.2 |  |  | 1497.4 |  |  |  | +0.2 |  |  |  |  | +2.6 |  |  | 1498.8 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 校准 |  | 屠彬彬 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  | 蔡绯 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  | 2023-07-25 |  |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 湖州立新新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 2005102MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | PN-MBTF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 流量：（0～200）L/min压差:(0～2000)Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 委托单位检测实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 杭州品享科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 23.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 48.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 30.38 |  | 30.38 |  |  | 30.12 |  |  | 30.29 |  |  |  | 30.26 |  | 30.34 |  |  | -0.97 | 1.30 |  |  |  | 0.32 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -1.25 |  | -1.25 |  |  | -0.40 |  |  | -0.96 |  |  |  | -0.86 |  | -1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 85.26 |  | 84.93 |  |  | 85.08 |  |  | 85.12 |  |  |  | 84.76 |  | 84.81 |  |  | +0.01 | 1.30 |  |  |  | 0.23 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -0.30 |  | +0.08 |  |  | -0.09 |  |  | -0.14 |  |  |  | +0.28 |  | +0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 158.83 |  | 159.31 |  |  | 159.28 |  |  | 158.60 |  |  |  | 158.77 |  | 158.14 |  |  | +0.74 | 1.30 |  |  |  | 0.28 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | +0.74 |  | +0.43 |  |  | +0.45 |  |  | +0.88 |  |  |  | +0.77 |  | +1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 399.5 |  |  | 400.9 |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  |  | +0.9 |  | 400.2 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 800 |  |  |  | 800.1 |  |  | 799.3 |  |  |  | +0.1 |  |  |  |  |  | -0.7 |  | 799.7 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1200 |  |  |  | 1199.2 |  |  | 1199.8 |  |  |  | -0.8 |  |  |  |  |  | -0.2 |  | 1199.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1600 |  |  |  | 1597.8 |  |  | 1597.9 |  |  |  | -2.2 |  |  |  |  |  | -2.1 |  | 1597.8 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 2000 |  |  |  | 1997.2 |  |  | 1998.1 |  |  |  | -2.8 |  |  |  |  |  | -1.9 |  | 1997.6 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 蔡绯 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023-07-26 |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 杭州品享科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 2005104MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | PN-MBTF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 流量：（0～200）L/min压差：(0～2000)Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 公司实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 杭州品享科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 24.0℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  | 48.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 30.40 |  | 30.32 |  |  | 30.23 |  |  | 30.25 |  |  |  | 30.16 |  | 30.12 |  |  |  | -0.81 | 1.30 |  |  |  | 0.34 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -1.32 |  | -1.06 |  |  | -0.76 |  |  | -0.83 |  |  |  | -0.53 |  | -0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 84.87 |  | 84.79 |  |  | 84.82 |  |  | 84.49 |  |  |  | 84.66 |  | 84.70 |  |  |  | +0.33 | 1.30 |  |  |  | 0.16 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | +0.15 |  | +0.25 |  |  | +0.21 |  |  | +0.60 |  |  |  | +0.40 |  | +0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 158.89 |  | 158.96 |  |  | 158.90 |  |  | 158.69 |  |  |  | 158.12 |  | 158.76 |  |  |  | +0.81 | 1.30 |  |  |  | 0.20 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | +0.70 |  | +0.65 |  |  | +0.69 |  |  | +0.83 |  |  |  | +1.19 |  | +0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 401.0 |  |  | 401.6 |  |  |  | +1.0 |  |  |  |  |  | +1.6 |  |  | 401.3 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 800 |  |  |  | 801.1 |  |  | 801.6 |  |  |  | +1.1 |  |  |  |  |  | +1.6 |  |  | 801.4 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1200 |  |  |  | 1202.1 |  |  | 1202.3 |  |  |  | +2.1 |  |  |  |  |  | +2.3 |  |  | 1202.2 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1600 |  |  |  | 1602.9 |  |  | 1603.5 |  |  |  | +2.9 |  |  |  |  |  | +3.5 |  |  | 1603.2 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 2000 |  |  |  | 2004.0 |  |  | 2004.0 |  |  |  | +4.0 |  |  |  |  |  | +4.0 |  |  | 2004.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 蔡绯 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023-07-24 |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 杭州品享科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 2005105MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | PN-MBTF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 流量：（0～200）L/min压差：(0～2000)Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 公司实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 杭州品享科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 24.2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  | 48.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 29.96 |  | 30.21 |  |  | 29.92 |  |  | 30.08 |  |  |  | 30.04 |  | 30.03 |  |  |  | -0.13 | 1.30 |  |  |  | 0.34 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | +0.13 |  | -0.70 |  |  | +0.27 |  |  | -0.27 |  |  |  | -0.13 |  | -0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 85.63 |  | 85.41 |  |  | 85.21 |  |  | 85.46 |  |  |  | 85.12 |  | 84.89 |  |  |  | -0.34 | 1.30 |  |  |  | 0.31 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -0.74 |  | -0.48 |  |  | -0.25 |  |  | -0.54 |  |  |  | -0.14 |  | +0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 158.02 |  | 158.04 |  |  | 158.80 |  |  | 158.30 |  |  |  | 158.65 |  | 159.10 |  |  |  | +0.96 | 1.30 |  |  |  | 0.28 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | +1.25 |  | +1.24 |  |  | +0.76 |  |  | +1.07 |  |  |  | +0.85 |  | +0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 400.5 |  |  | 401.0 |  |  |  | +0.5 |  |  |  |  |  | +1.0 |  |  | 400.8 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 800 |  |  |  | 800.6 |  |  | 801.9 |  |  |  | +0.6 |  |  |  |  |  | +1.9 |  |  | 801.2 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1200 |  |  |  | 1201.8 |  |  | 1202.1 |  |  |  | +1.8 |  |  |  |  |  | +2.1 |  |  | 1202.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1600 |  |  |  | 1603.4 |  |  | 1605.7 |  |  |  | +3.4 |  |  |  |  |  | +5.7 |  |  | 1604.6 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 2000 |  |  |  | 2004.1 |  |  | 2004.3 |  |  |  | +4.1 |  |  |  |  |  | +4.3 |  |  | 2004.2 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 蔡绯 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023-07-24 |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 上海呼享环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 2022-12-023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | BRT-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 流量：（-200～200）L/min 压差：（-1250～1250）Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 公司实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 清河县普泰仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 23℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 29.3 |  | 29.4 |  |  | 29.5 |  |  | 29.4 |  |  |  | 29.3 |  | 29.2 |  |  |  | 2.22 | 1.30 |  |  |  | 0.365 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 2.39 |  | 2.04 |  |  | 1.69 |  |  | 2.04 |  |  |  | 2.39 |  | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 83.6 |  | 83.8 |  |  | 83.7 |  |  | 83.5 |  |  |  | 83.6 |  | 83.6 |  |  |  | 1.63 | 1.30 |  |  |  | 0.125 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.67 |  | 1.43 |  |  | 1.55 |  |  | 1.80 |  |  |  | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 157.1 |  | 156.5 |  |  | 156.9 |  |  | 156.7 |  |  |  | 156.4 |  | 156.7 |  |  |  | 2.10 | 1.30 |  |  |  | 0.167 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.85 |  | 2.24 |  |  | 1.98 |  |  | 2.11 |  |  |  | 2.30 |  | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 104 |  |  | 105 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 104.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 200 |  |  |  | 203 |  |  | 204 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 203.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 300 |  |  |  | 302 |  |  | 304 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 303 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 402 |  |  | 403 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 402.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 500 |  |  |  | 501 |  |  | 502 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 501.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 600 |  |  |  | 601 |  |  | 602 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 601.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 700 |  |  |  | 699 |  |  | 700 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 699.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 800 |  |  |  | 799 |  |  | 800 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 799.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 900 |  |  |  | 898 |  |  | 898 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  | -2 |  |  | 898 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1000 |  |  |  | 998 |  |  | 998 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  | -2 |  |  | 998 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1200 |  |  |  | 1196 |  |  | 1196 |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  | -4 |  |  | 1196 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 张鹏 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023.04.28 |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 清河县普泰仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 2023-02-016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | BRT-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 流量：（-300～300）L/min压差：(0～750)Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 公司检测实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 清河县普泰仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 24℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 29.6 |  | 29.4 |  |  | 29.5 |  |  | 29.4 |  |  |  | 29.5 |  |  | 29.5 |  |  | 1.75 | 1.30 |  |  |  | 0.260 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.35 |  | 2.04 |  |  | 1.69 |  |  | 2.04 |  |  |  | 1.69 |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 83.9 |  | 83.7 |  |  | 84.1 |  |  | 84.0 |  |  |  | 84.2 |  |  | 84.0 |  |  | 1.21 | 1.30 |  |  |  | 0.208 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.31 |  | 1.55 |  |  | 1.07 |  |  | 1.19 |  |  |  | 0.95 |  |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 157.5 |  | 157.3 |  |  | 157.6 |  |  | 157.5 |  |  |  | 157.7 |  |  | 157.3 |  |  | 1.60 | 1.30 |  |  |  | 0.103 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.59 |  | 1.72 |  |  | 1.52 |  |  | 1.59 |  |  |  | 1.46 |  |  | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  |  | -3 |  |  |  |  |  | -2 |  |  | 97.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 200 |  |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  | -4 |  |  | 196 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 300 |  |  |  | 296 |  |  | 297 |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  | -3 |  |  | 296.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 394 |  |  | 395 |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 394.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 500 |  |  |  | 495 |  |  | 495 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 495 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 600 |  |  |  | 594 |  |  | 595 |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 594.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 700 |  |  |  | 693 |  |  | 693 |  |  |  | -7 |  |  |  |  |  | -7 |  |  | 693 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 张鹏 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023.05.08 |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 呼吸器呼吸阻力测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 2022-11-009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | BRT-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 流量:(-300～300)L/min压差:(-750～750)Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 职业伤害研究室呼吸防护实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 清河县普泰仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 22℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | 43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 29.6 |  | 29.5 |  |  | 29.6 |  |  | 29.4 |  |  |  | 29.5 |  |  | 29.6 |  |  | 1.58 | 1.30 |  |  |  | 0.281 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.35 |  | 1.69 |  |  | 1.35 |  |  | 2.04 |  |  |  | 1.69 |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 84.0 |  | 83.9 |  |  | 84.2 |  |  | 84.2 |  |  |  | 84.0 |  |  | 84.1 |  |  | 1.11 | 1.30 |  |  |  | 0.146 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 1.19 |  | 1.31 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 158.5 |  | 158.5 |  |  | 158.3 |  |  | 158.6 |  |  |  | 158.6 |  |  | 158.4 |  |  | 0.96 | 1.30 |  |  |  | 0.074 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |  | 1.07 |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.88 |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 103 |  |  | 102 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 102.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 200 |  |  |  | 204 |  |  | 203 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 203.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 300 |  |  |  | 304 |  |  | 303 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 303.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 405 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 500 |  |  |  | 505 |  |  | 506 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 505.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 600 |  |  |  | 604 |  |  | 603 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 603.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 700 |  |  |  | 705 |  |  | 705 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 705 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 张鹏 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023.04.21 |  |

防毒面具测试仪校准记录格式

| 委托单位 |  | 三河市小数点仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 口罩呼吸阻力试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | HX-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 流量：（0-200）L/min 压差：（0-2000）Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  | 公司实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 三河市小数点仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 25℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-202X 呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |  |  |
| 气体质量流量计 | TSI 5330 |  |  |  | （-300～300）L/min |  |  |  |  | 53302205005 |  |  |  | 1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密数字压力表 | APSL-5WCOO |  |  |  | (-5000-5000)Pa |  |  |  |  | 0-5w-12-225 |  |  |  | 0.05级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：30L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 30.6 |  | 30.9 |  |  | 30.8 |  |  | 30.9 |  |  |  | 30.8 |  | 30.7 |  |  |  | -2.54 | 1.30 |  |  |  | 0.371 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -1.96 |  | -2.91 |  |  | -2.60 |  |  | -2.91 |  |  |  | -2.60 |  | -2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸气流量设定值：85L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 87.6 |  | 87.3 |  |  | 87.5 |  |  | 87.2 |  |  |  | 87.3 |  | 87.2 |  |  |  | -2.69 | 1.30 |  |  |  | 0.183 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  | 85.0 |  |  |  | 85.0 |  | 85.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -2.97 |  | -2.63 |  |  | -2.86 |  |  | -2.52 |  |  |  | -2.63 |  | -2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼气流量设定值：160L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） | 扩展不确定度（%） |  |  |  | 重复性（%） |
| 次数 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（L/min） |  |  |  | 164 |  | 163.6 |  |  | 164.3 |  |  | 163.5 |  |  |  | 163.4 |  | 163.8 |  |  |  | -2.30 | 1.30 |  |  |  | 0.202 |
| 被测值（L/min） |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  | -2.44 |  | -2.20 |  |  | -2.62 |  |  | -2.14 |  |  |  | -2.08 |  | -2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（Pa） |  |  |  | 被测值（Pa） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均值（Pa） |  |  |  |  | 扩展不确定度（Pa） |  |  |
|  |  |  |  | 上行程 |  |  | 下行程 |  |  |  | 上行程 |  |  |  |  |  | 下行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 95 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 200 |  |  |  | 192 |  |  | 193 |  |  |  | -8 |  |  |  |  |  | -7 |  |  | 192.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 300 |  |  |  | 295 |  |  | 296 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  | -4 |  |  | 295.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 400 |  |  |  | 391 |  |  | 393 |  |  |  | -9 |  |  |  |  |  | -7 |  |  | 392 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 500 |  |  |  | 494 |  |  | 495 |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 494.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 600 |  |  |  | 594 |  |  | 595 |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 594.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 700 |  |  |  | 693 |  |  | 695 |  |  |  | -7 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 694 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 800 |  |  |  | 794 |  |  | 795 |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  | -5 |  |  | 794.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 900 |  |  |  | 894 |  |  | 894 |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  | -6 |  |  | 894 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1000 |  |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  |  | -7 |  |  |  |  |  | -7 |  |  | 993 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 1500 |  |  |  | 1490 |  |  | 1492 |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  | -8 |  |  | 1491 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 2000 |  |  |  | 1991 |  |  | 1990 |  |  |  | -9 |  |  |  |  |  | -10 |  |  | 1990.5 |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
| 校准 |  |  | 张鹏 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  | 屠彬彬 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  | 2023.05.08 |  |

呼吸器测试仪校准记录格式

记录编号：

送检单位：          新油正诚

仪器名称：     呼吸器测试仪       型号规格：       HX-ⅢUSB

出厂编号：                         生产厂家：     上海全中

主要测量设备： 气体流量分析仪 型号规格：               VT900

器具编号：   12658            测量范围：      （0~300）L/min

准确度等级：    0.1级          证书编号：         有效期：

校准地点：     218室            温度：   22.0          相对湿度：     25%

校准内容：

1、外观：   合格

2、整机气密性：1 min压力变化     合格

3、呼吸频率示值误差：

| 校准项目 | 呼吸频率 设定量值 | 秒表测量次数（次/分钟） |  |  | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 示值误差 |  |
|  | 25次/分钟 | 25.3 | 25.5 | 0.5 | 1.4% |
|  | 40次/分钟 | 39.9 | 39.9 | -0.1 | 1.4% |
| 示值误差：， |  |  |  |  |  |

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 50 | 48.848 | 47.373 | 2.627 | 1.4% |
|  |  | 46.589 |  |  |  |
|  |  | 47.634 |  |  |  |
|  |  | 46.866 |  |  |  |
|  |  | 46.989 |  |  |  |
|  |  | 47.312 |  |  |  |

4、呼吸流量示值误差

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（L） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 100 | 81.859 | 80.345 | 19.655 | 1.4% |
|  |  | 81.940 |  |  |  |
|  |  | 78.811 |  |  |  |
|  |  | 79.685 |  |  |  |
|  |  | 79.352 |  |  |  |
|  |  | 80.421 |  |  |  |

5 压力示值误差：

| 项目 | 标准器 示值 | 仪器示值 |  | 平均值 | 示值 误差 | 扩展不 确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 入口压力/MPa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|  | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 0.1 |
|  | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 0.1 |
|  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.1 |
|  | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.1 |
|  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.1 |
|  | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.1 |
|  | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.1 |
|  | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | -0.1 | 0.1 |
|  | 25.0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0.1 | 0.1 |
| 面罩呼吸阻力/Pa | -1000 | -1001 | -1001 | -1001 | -1 | 1 |
|  | -800 | -799 | -799 | -799 | 1 | 1 |
|  | -600 | -598 | -598 | -598 | 2 | 1 |
|  | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 | 1 |
|  | -200 | -198 | -198 | -198 | 2 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 200 | 204 | 204 | 204 | 4 | 1 |
|  | 400 | 403 | 403 | 403 | 3 | 1 |
|  | 600 | 604 | 604 | 604 | 4 | 1 |
|  | 800 | 802 | 802 | 802 | 2 | 1 |
|  | 1000 | 1004 | 1004 | 1004 | 4 | 1 |

校准：       李海兵         核验：   卓华       校准日期：  2023.7.15

空气呼吸器测定仪校准记录格式

记录编号：

送检单位：      顺捷安鑫

仪器名称： 空气呼吸器测定仪           型号规格：  POSICHEK3

出厂编号：    L07069        生产厂家：    霍尼韦尔

主要测量设备： 气体流量分析仪 型号规格：                VT900

器具编号：   12658            测量范围：      （0~300）L/min

准确度等级：    0.1级          证书编号：         有效期：

校准地点：     218室            温度：   22.0          相对湿度：     25%

校准内容：

1、外观： 合格

2、整机气密性：1 min压力变化   合格

3、呼吸频率示值误差：

| 校准项目 | 呼吸频率 设定量值 | 秒表测量次数（次/分钟） |  |  | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 示值误差 |  |
|  | 25次/分钟 | 25.8 | 25.5 | 0.8 | 1.4% |
|  | 40次/分钟 | 40.2 | 40.0 | 0.2 | 1.4% |
| 示值误差：， |  |  |  |  |  |

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 50 | 59.587 | 56.454 | -6.454 | 1.4% |
|  |  | 59.231 |  |  |  |
|  |  | 59.331 |  |  |  |
|  |  | 59.636 |  |  |  |
|  |  | 59.476 |  |  |  |
|  |  | 59.463 |  |  |  |

4、呼吸流量示值误差

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 100 | 103.292 | 105.642 | -5.642 | 1.4% |
|  |  | 105.898 |  |  |  |
|  |  | 106.15 |  |  |  |
|  |  | 106.288 |  |  |  |
|  |  | 106.089 |  |  |  |
|  |  | 106.132 |  |  |  |

5 压力示值误差：

| 项目 | 标准器 示值 | 仪器示值 |  | 平均值 | 示值 误差 | 扩展不 确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 入口压力/MPa | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 0.1 |
|  | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 0.3 | 0.1 |
|  | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 0.4 | 0.1 |
|  | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 0.5 | 0.1 |
|  | 25.0 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 0.7 | 0.1 |
|  | 30.0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 0.3 | 0.1 |
| 中压压力/MPa | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
|  | 0.5 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1.5 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.002 |
| 面罩呼吸阻力/Pa | -1.00 | -1.00 | -1.01 | -1.01 | -0.01 | 0.08 |
|  | -2.00 | -2.02 | -2.02 | -202 | -0.02 | 0.08 |
|  | -3.00 | -3.03 | -3.02 | -3.03 | -0.03 | 0.08 |
|  | -4.00 | -4.04 | -4.03 | -4.04 | -0.04 | 0.08 |
|  | -5.00 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -0.05 | 0.08 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
|  | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.02 | 0.08 |
|  | 3.00 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 0.03 | 0.08 |
|  | 4.00 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0.02 | 0.08 |
|  | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.02 | 0.08 |

校准：    李海兵    核验：    卓华     校准日期：     2023.7.15

空气呼吸器测定仪校准记录格式

记录编号：

送检单位：     新疆计量院

仪器名称： 空气呼吸器测定仪           型号规格：  PROCHECK1

出厂编号：    180828493        生产厂家：    honeywell

主要测量设备： 气体流量分析仪 型号规格：                VT900

器具编号：   12658            测量范围：      （0~300）L/min

准确度等级：    0.1级          证书编号：         有效期：

校准地点：     218室            温度：   22.0          相对湿度：     25%

校准内容：

1、外观：  合格

2、整机气密性：1 min压力变化    合格

3、呼吸频率示值误差：

| 校准项目 | 呼吸频率 设定量值 | 秒表测量次数（次/分钟） |  |  | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 示值误差 |  |
|  | 25次/分钟 | 25.3 | 25.3 | 0.3 | 1.4% |
|  | 40次/分钟 | 40.5 | 40.5 | 0.5 | 1.4% |
| 示值误差：， |  |  |  |  |  |

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 50 | 60.802 | 61.168 | -11.168 | 1.4% |
|  |  | 61.010 |  |  |  |
|  |  | 60.000 |  |  |  |
|  |  | 62.372 |  |  |  |
|  |  | 61.259 |  |  |  |
|  |  | 61.567 |  |  |  |

4、呼吸流量示值误差

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 100 | 112.873 | 114.915 | -14.915 | 1.4% |
|  |  | 114.496 |  |  |  |
|  |  | 115.287 |  |  |  |
|  |  | 115.749 |  |  |  |
|  |  | 115.469 |  |  |  |
|  |  | 115.614 |  |  |  |

5 压力示值误差：

| 项目 | 标准器 示值 | 仪器示值 |  | 平均值 | 示值 误差 | 扩展不 确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 入口压力/MPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  | 5.00 | 4.92 | 4.93 | 4.93 | -0.07 | 0.02 |
|  | 10.00 | 9.93 | 9.95 | 9.94 | -0.06 | 0.02 |
|  | 15.00 | 14.94 | 14.95 | 11.95 | -0.05 | 0.02 |
|  | 20.00 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.02 |
|  | 25.00 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | -0.01 | 0.02 |
|  | 30.00 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | -0.01 | 0.02 |
|  | 35.00 | 34.99 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.02 |
| 中压压力/MPa | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
|  | 0.4 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
|  | 0.6 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 0.01 |
|  | 1.0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.01 |
| 面罩呼吸阻力/Pa | -3.00 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | -2.00 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | -1.00 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.08 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 |
|  | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | -0.01 | 0.08 |
|  | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.01 | -0.01 | 0.08 |

校准：    李海兵    核验：    卓华     校准日期：     2023.7.15

空气呼吸器测定仪校准记录格式

记录编号：

送检单位：     克拉玛依计量所

仪器名称： 空气呼吸器测定仪           型号规格：  PROCHECK1

出厂编号：    161589205        生产厂家：    honeywell

主要测量设备： 气体流量分析仪 型号规格：                VT900

器具编号：   12658            测量范围：      （0~300）L/min

准确度等级：    0.1级          证书编号：         有效期：

校准地点：     218室            温度：   22.0          相对湿度：     25%         校准内容：

1、外观：  符合

2、整机气密性：1 min压力变化

3、呼吸频率示值误差：

| 校准项目 | 呼吸频率 设定量值 | 秒表测量次数（次/分钟） |  |  | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 示值误差 |  |
|  | 25次/分钟 | 25.3 | 25.3 | 0.3 | 1.4% |
|  | 40次/分钟 | 25.5 | 25.5 | 0.5 | 1.4% |
| 示值误差：， |  |  |  |  |  |

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 50 | 77.421 | 76.869 | -26.869 | 1.4% |
|  |  | 77.565 |  |  |  |
|  |  | 76.523 |  |  |  |
|  |  | 76.788 |  |  |  |
|  |  | 76.591 |  |  |  |
|  |  | 76.324 |  |  |  |

4、呼吸流量示值误差

| 呼吸频率 | 呼吸流量设定值 | 标准器测量3次累积值（L） | 标准呼吸流量平均值（L） | 示值误差（ L ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25次/分钟 | 100 | 115.865 | 116.166 | -16.166 | 1.4% |
|  |  | 116.774 |  |  |  |
|  |  | 115.787 |  |  |  |
|  |  | 116.327 |  |  |  |
|  |  | 116.147 |  |  |  |
|  |  | 116.098 |  |  |  |

5 压力示值误差：

| 项目 | 标准器 示值 | 仪器示值 |  | 平均值 | 示值 误差 | 扩展不 确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 入口压力/MPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -0.07 | 0.02 |
|  | 10.00 | 9.93 | 9.94 | 9.94 | -0.06 | 0.02 |
|  | 15.00 | 14.94 | 14.95 | 11.95 | -0.05 | 0.02 |
|  | 20.00 | 19.99 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.02 |
|  | 25.00 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | -0.01 | 0.02 |
|  | 30.00 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | -0.01 | 0.02 |
|  | 35.00 | 34.99 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.02 |
| 中压压力/MPa | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
|  | 0.4 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
|  | 0.6 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 0.01 |
|  | 1.0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.01 |
| 面罩呼吸阻力/Pa | -3.00 | -3.00 | -3.01 | -3.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | -2.00 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | -1.00 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | 0.01 | 0.08 |
|  | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.08 |
|  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 |
|  | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | -0.01 | 0.08 |
|  | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.01 | -0.01 | 0.08 |

校准：    李海兵    核验：    卓华     校准日期：     2023.7.15